采购内容及项目要求

1.交货期及交货地点

1.1签订合同后按采购人要求供货，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的交货期，投标人可根据自身情况自报最快交货时间。

1.2采购人指定地点。

2.质量保证期

2.1质量保证期：国产设备自验收合格之日起3年，进口设备自验收合格之日起1年，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的质保期。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

2.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.付款方式

内贸货物：货物验收合格后，合同金额在十万人民币及以上，乙方需按照合同额5%付给甲方质保金，甲方100%支付给乙方设备款。质保期满后无质量问题及其他争议，经乙方申请，甲方在扣除相关费用后将质保金无息返还乙方。合同金额在十万人民币以下的，甲方100%支付给乙方设备款。乙方于甲方付款之前须向甲方开具增值税专用发票/增值税普通发票，如为增值税专用发票需向甲方提供抵扣联。

外贸货物：货物办理完免税手续后支付合同的80%，验收合格后支付20%。

4.安装调试验收

4.1中标人须保证所提供的产品能满足主管部门的验收要求，并保证通过验收。

4.2采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

5.售后服务培训

5.1质保期内，如果证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

5.2质保期内中标人应提供及时周到的售后服务，在接到采购人通知2小时内做出响应并到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

5.3中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

5.4质保期内，中标人应按照采购人要求无偿协助采购人开展设备调试，直至可实现设备的正常使用。

- 采购内容

第一包：

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 一、主机 1.色谱性能：保留时间重现性<0.008%，峰面积重现性<0.5%RSD； 2.电子气路控制（EPC）：所有进样口和检测器使用全电子气路控制，以提高重现性； 3.压力设定值和控制精度：0.001psi。 二、柱温箱 1.温控范围：室温+5℃-450℃； 2.最高升温速率：120℃/min； 3.冷却效率：从450℃降到50℃≤4min； 4.柱温随室温变化精度（温度稳定性）：≤0.01℃。 三、毛细柱分流/不分流进样口(2个，具有EPC功能) 1.适用于所有毛细管色谱柱(内径50至53μm)； 2.分流比最高12500：1，以免色谱柱过载； 3.最高温度：大于390°C； 4.压力设定范围：0-150psi； 5.载气节省模式减少气体消耗量，且不影响其分析性能； 6.电子隔垫吹扫流量控制可消除鬼峰； 7.总流速设定范围：0-500mL/min N2，0-1250mL/min H2或He，0-200vmL/min氩气/甲烷；压力范围：0－100psi。 四、微池电子捕获检测器(ECD，具有EPC功能) 1.对电负性化合物(如含卤素的有机化合物)非常灵敏； 2.最低检测限：<3.8fg/mL林丹； 3.专有的信号线性化技术，线性动态范围：>5x104(林丹)； 4.数据采集速率最高500Hz； 5.放射源：使用<15mCi的63Ni的B射线； 6.独特的微池设计，最大限度减少污染并优化灵敏度； 7.最高使用温度：400°C。 五、火焰光度检测器(FPD，具有EPC功能) 1.最低检测限：<45fg P/sec，<2.5pg S/sec (甲基对硫磷)； 2.选择性：106gS/gC，106gP/gC； 3.动态范围：>103S，104P(甲基对硫磷)； 4.数据采集速率最高500Hz； 5.最高操作温度：大于380C。 六、氢火焰检测器(FID) 1.最高使用温度：450℃； 2.自动灭火检测，自动点火，自动调节点火气流； 3.最低检测限（对十三烷）：<1.2pg C/s； 4.线性动态范围：>107（±10%），全量程的数字化数据输出使得一次进样中可以对检测器的整个浓度范围（107）的峰实现定量分析； 5.数据采集速率：最高1000 Hz的数据采集速率适合半峰宽5ms的峰。 七、液体自动进样器 1.进样量范围：0.1-50ul，按1%进样针体积可调； 2.进样时间：<100ms； 3.进样针位置：2-30mm可调； 4.进样精度：RSD<0.3%； 5.样品位数：16位。 八、空气发生器和氢气发生器各一台。 九、数据处理系统、电脑(不低于以下配置：CPU i5-13600KF处理器，内存16GB，1T固态硬盘，显示器27英寸)；高速激光打印机一台（分辨率不低于600*600dpi）。色谱柱共4根，规格如下：毛细管柱(32m×0.32mm×4μm)；卤代VOC弹性石英毛细管柱(60m×0.53mm×3.00μm)；硫化物分析毛细管柱(30m×0.32mm×0.25μm)；自动进样针4支。气相色谱仪安装工具包，气体净化器4个，不粘连BTO进样口隔垫、螺纹口样品瓶，进样口或检测器通用柱螺帽、石墨密封垫圈、衬管等。 | 1台 |

第二包：

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能分析型流式细胞仪 | - 功能和用途 - 1.功能： - 细胞参量分析，如：细胞大小、形态、蛋白荧光、氧化还原状态、膜的结构、流动性、微粘性、膜电位、染色质结构等； - 细胞表型分析，如：T细胞、B细胞、N细胞等细胞分型，研究细胞分化程度和功能状态等。 - 2.用途： - 检测细胞周期及凋亡； - 可溶性细胞因子检测（CBA技术）； - 淋巴亚群细胞检测； - 分析细胞的DNA、RNA含量；5.调节性T细胞检测。 - 二、主机技术指标 - *1.标准配置固态488nm激光器（激发3色）和640nm激光器（激发1色)； - 2.采用经典流体动力学聚焦原理设计和先进的固定光路设计，采用高灵敏度的光电倍增管（PMT）最为荧光检测器（非任何其他种类的探测器）； - 3.具有四个荧光模式分别为：533/30nm；585/40nm；＞670nm；675/25nm(APC、AlexaFluor647)； - 4.检测分辨率：CV＜3％； - 5.高精度后置蠕动泵上样设计，可进行进样体积测量，实现无需微球或计数管的绝对计数功能； - 6.数值化的数据解析度≥1500万道； - 7.采取负压上样模式，上样口开放，适合于瞬时动力学实验要求；兼容各品牌材质试管，EP管、0.5ml微量离心管、西丁瓶； - 8.上样速度多样：可预设（slow，medium，fast）上样速度，并可在10-100ul/s范围内连续可调，自由设定； - 9.根据实验需要利用随意放缩的zoom功能对窗内数据进行自由放缩，不遗漏任何实验细节； - *10.数据采集动态范围：有24bit芯片收集107.2超高动态范围，实验操作中免调电压； - 11.液流系统：鞘液桶及废液桶容积2L，具备自动管路抽吸、清洗系统； 12.具有细胞制备功能，采用三维运动模式，可对组织样品进行处理，能效处理1-6个样品，每个样品可独立处理，处理时间1-9990S，制备模块可独立供电运行，也可同工作站连接； *13.细胞制备模块装置采用原装ibidi脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定； *14.组织细胞制备模块尺寸：210*140*150； 15.配置流式细胞处理工作站一套：CPU(不低于I5 13代),硬盘(512G SSD+1T 机械硬盘)内存(16G)显示器(27英寸)。 | 1台 |

第三包：

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 波导法高温加热装置 | 1.工作温度：1350℃； 2.升温速率：0-15℃/min，热电偶控温精度±1℃； 3.炉膛有效尺寸：≥250（深）×100（宽）×100（高）mm； 4.控制器与炉体一体式； 5.采用B型双铂铑热电偶测温控温； 6.双层气幕炉壳，1350℃保温1小时，炉壁表面温升小于50℃； 7.采用温度可编程序控制器，升温曲线、升温段可根据使用需求自行设定，高亮度显示，通过切换可显示设定温度、负载电流及剩余时间； 8.控温采用智能模糊控制方式，具有极强的自适应功能，使控制过程平稳可靠，确保了高精度控制的实现；人工智能PID测控，可实现自动升温、保温、超温报警等功能； 9.使用气氛为氧化气氛； 10.发热体炉膛最高温度可达1400℃； 11.具有限流、短路及断偶保护功能； 12.高温内衬采用高温氧化铝纤维制品，最高使用温度高达1700℃，容重为400kg/m3，氧化铝含量为≥95%； 13.保温层采用国产1500/350型莫来石晶体纤维，长期使用温度1400℃，容重为350kg/m3，氧化铝含量为80%以上； 14.最外层采用绝热材料，体密为250kg/m3； 15.炉膛采用积木拼接结构，接缝流畅、搭接合理。不漏火，高温热量不流失； 16.高温波导放置在特殊的D型耐高温管内，管的底部平整，方便波导的放入和取出； 17.加热炉两端采用不锈钢冷却管，智能冷水机保持冷却水恒定在30度以下，确保测量装备的工作安全和稳定； 18.D型高温载样管两端开口，方便放置波导和校准样块。耐高温性能优异，在1500度环境中不易变形。 | 1台 |

第四包：

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动海水自动稀释及预浓缩系统 | 1.联机方式：可选择离线（脱离质谱）、在线（与质谱联机）两种方式，方便移动可与多种质谱型号适配； 2.样品体积消耗：可自定义不同体积的样品进行分析，定量环替换包（默认配置）0.3、0.5、1、1.5、2、2.5、3、4、10ml； 3.富集倍数： （1）离线使用时，可自定义样品富集倍数，自由进行1-1000倍（或更高倍数）的样品富集，富集倍数切换方式简单快捷； （2）在线使用时，富集倍数默认15倍（参数可编辑）； 4.在线稀释：对于浓度较高（不需要富集）的海水样品可选择在线稀释，以降低直接进样的基体效应影响，默认可选稀释倍数2、5、10倍（可自行编辑稀释倍数）； 5.全自动处理、清洗：全过程自动化处理样品，自动清洗取样针、定量环、树脂等，傻瓜式操作简单易上手； 6.流程空白控制： （1）整机塑料材质（无金属暴露），与样品接触的管阀为高品控PFA材质以保证仪器本底； （2）设计有双流路溢出式清洗台、管/阀/树脂等自清洗流程，避免样与样之间的交叉污染； （3）前处理台磁吸封闭设计，可选配正压风淋系统，为敞开的珍贵痕量样品提供洁净度等级更高的前处理环境（即使整机放在非洁净环境下也能处理ppt级的、极易沾污的Fe/Cu/Zn等痕量元素样品）； （4）采用pre-clean树脂； （5）过渡金属元素全流程空白＜2ppt（包括Fe/Cu/Zn等易沾污元素）； 7.检出限：易沾污元素（如：Fe/Cu/Zn等）检出限（n=11，3SD）低至ppq级； 8.注射器推送精准度控制：可精准进行0，0.1，0.2，0.5，0.75，1，1.2ppt的自动加标，标线R2&gt：≥0.999（以Co为例，每个点2个平行样）； 9.灵活升级：功能模块化，可根据需要升级硬件，以实现更智能的自动配标准曲线、自动海水基体匹配等功能； 10.适用样品类型及应用场景： （1）适用于河水、河口水、近岸海水、大洋海水、开阔大洋海水等各类盐度0-35‰的自然水体； （2）普通实验室环境下即可处理ppq级别不易沾污的稀土元素海水样品、ppt级别易沾污的过渡金属元素； （3）适用于分析国际公认的最具挑战的北太平洋次表层海水中的痕量易沾污元素； 11.方法开放型：可自行深入学习仪器语言命令，并进行自定义方法参数编辑，如：可自由编辑离线、在线方法的富集体积、洗脱体积、试剂/样品推送速度等。 | 1台 |

第五包：

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多参数水质分析仪 | 1.主机技术指标： （1）可同时测量水体的电导率（盐度）、温度、压力（深度）、CDOM（fDOM）、叶绿素、溶解氧、PAR、浊度等水质参数； （2）供电：内置AA型电池，电池类型：锂电池或碱性电池均可； （3）通讯：USB-C、RS-232，能实时输出数据；配水下电缆≥2m； （4）时钟漂移：不大于±60秒/年； （5）耐压深度：不低于200m； （6）采样率：2Hz~24h可调节。 2.电导率指标： （1）测量范围：不小于0-85mS/cm； （2）精度：≤±0.003 mS/cm；分辨率：≤0.001mS/cm。 3.温度指标： （1）范围：不小于-5°C~35°C； （2）精度：≤±0.002°C；分辨率：≤0.00005°C； （3）响应时间：≤1s。 4.深度（压力）指标： （1）测量范围：≥200m； （2）精度：≤±0.05%FS；分辨率：≤0.001%FS； （3）时间常数：＜0.01s。 5.CDOM (fDOM)指标： （1）测量范围：≥300ppb； （2）最低检测限：≤0.1ppb。 6.叶绿素指标： （1）最低检测限：≤0.03μg/L； （2）测量范围：≥250ug/L。 7.溶解氧指标： （1）浓度校准范围：0-500μM；饱和度校准范围：0-120%； （2）精度：≤±8μM（饱和度±5%）；分辨率：≤1μM（饱和度0.4%）； （3）时间常数：≤8s。 8.PAR指标： （1）测量范围：不小于0-5000μmol/m2/s； （2）波长范围：400-700nm； （3）分辨率：≤±0.010μmol/m2/s。 9.浊度指标： （1）测量范围：不小于0-500NTU/FTU； （2）波长：≥700nm。 10.软件要求：适用于Windows10或更高版本的系统，可对仪器进行设置。可将数据输出为Excel、Ocean Data View以及Txt等格式。 | 1台 |

第六包：

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机碳/总氮分析仪 | 该仪器必须能够进行总碳、总有机碳、总无机碳、溶解性有机碳、非溶解性有机碳和总氮的定量分析，适用于制药用水、超纯水、自来水、地表水、污水、废水、海水、发酵液等所有水质及经过前处理的植物、土壤、沉积物等样品分析。需包含下列单元：高温催化燃烧单元（含固体燃烧进样系统和固体模块）、自动进样器（液体、固体）、NDIR检测器系统、总氮模块、电子气路控制系统、软件及计算机控制系统等。 一、高温催化燃烧单元： 1.燃烧温度：液体需覆盖600-1000℃，连续可调；固体不低于1300℃； 2.超温报警功能：炉温超过设定温度时，自动报警； 3.样品最高允许含盐量：≥80g/L； 4.样品中最大悬浮物直径：≥0.3mm； 5.催化剂：Pt或CeO2； 6.干燥器：免维护Peltier干燥器。 二、固体模块： （1）固体样品最大进样量不小于2g，由样品舟直接进样； （2）敞开式进样系统，非球阀进样，降低机械故障率； （3）固体检测模块需独立装置&独立供电，液体与固体切换时不需要更换燃烧管或其它硬件设备； （4）固体燃烧管：高纯净耐温陶瓷材质。无需内外套管，结构简洁，分析中不使用催化剂； （5）样品舟平均重复使用次数：不低于3次。 三、检测器系统： 1.TOC：非色散红外检测器；TN：电化学检测器； 2.测量范围：液体：TOC需覆盖0.004mg/L~25000 mg/L，检出限≤4ppb；N需覆盖0.1-200mg/L，检出限≤50ppb；固体：需覆盖0.05mg—130mg 碳绝对量； 3.在500ppb检测范围内必须可实现同一浓度不同体积绘制标准曲线； 4.分辨率：第四位数； 5.重现性：TOC：≤2%@2mg/l；≤1.5%@100mg/l； 6.测量时间TOC+TN：≤10分钟/样品；TC+IC+TN：≤15分钟/样品； 7.可同时分析TOC 和总氮，要求一次进样同时得到结果。 四、电子气路控制系统： 具有Vita技术可以补偿气流流速引起的变化；气体流速数字化监控系统，并严格扣除气体流速波动背景误差；载气及助燃气：氧气，优于99.95%；压力不超过5bar；气体消耗量：不超过25L/小时。 五、软件系统： Windows7或更高系统；具备方法开发和储存功能；系统状态显示和参数设定；1次方或2次方线性回归校正曲线；实验结果输出及打印；遵循GLP（优良实验室规范）。 六、自动进样器： 样品位不少于20个，样品进样顺序可按程序软件控制；具有自动清洗功能；所有样品位带自动搅拌功能，搅拌速度10级可调；所有样品位带自动酸化功能。 七、配置要求： 总有机碳/总氮分析仪主机1套；专用分析软件1套；独立供电的固体燃烧炉1套；高温垫片2包；催化剂1瓶；卤素吸附物2包；过滤器2只；石英棉2包；高温陶瓷样品舟1000个；干燥剂1包；碳酸钙标准品1包；品牌工作站1台（不低于以下配置，CPUi5第12代处理器+DDR内存8G+128G固态+机械硬盘1T+2G独显+24寸液晶显示器+Windows10+300W）；激光打印机1台（分辨率不低于600*600dpi，打印速度0-24页/分）；自动进样器（液体、固体）1套。 | 1台 |

注：

1.投标人须提供所投产品的彩页或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告或官网截图并加盖投标人公章（须体现产品的技术参数）。

2.所投产品参数必须与供货产品实际指标完全一致，如果验收不通过投标人需承担相关责任和损失。