第八部分  采购需求

一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外显微镜 | 1台 | 详见具体技术规格 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 红外显微镜

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1 见总则第3条。

- 设备用途：

红外显微镜用于矿石样品中的半透明-透明矿物中流体包裹体的丰度、分布和测温等研究工作，主要用于不透明矿物（黄铁矿、闪锌矿、黑钨矿、辉锑矿、辉钼矿等）和半透明矿物（锡石、锆石、闪锌矿、磷灰石、石榴子石等）包裹体的观察和测试研究，可以进行半透明、不透明矿物包裹体的测温工作。

- 技术规格：

3.1红外显微测量系统

#(1)	模块化设计：研究级透反射偏光显微镜。

(2)	光源：近红外光。

(3)	三目镜筒。

(4)	观察方式：具有反射光明场、偏光、透射光明暗场、偏光、锥光观察。

#(5)	可旋转的360 度红外分析器。

(6)	变倍器：1x,1.25x,1.6x,2.0x。

(7)	红外照相机波长：400nm-1100nm。

3.2流体包裹体测量系统

(1)	100 倍物镜的冷却套。

#(2)	红外热量过滤片。

(3)	计算机系统不低于英特尔E6300处理器，8GB DDR2内存，1TB硬盘，16X DVD可刻录光驱，集成显卡，19 寸液晶显示器，Microsoft Windows 7 professional 简体中文版操作系统，通用一体化机箱锁扣

(4)	计算机接口板兼容红外摄像机；温度控制系统软件；流体包裹体数据模型软件。

- 产品配置要求

  - 产品主体部分说明

红外显微测量系统1套；

流体包裹体测量系统1套。

5.  技术文件：

5.1 请参考总则第1.2条。

5.2 请参考总则第2.3条。

5.3 提供产品说明书及用户手册

（二）质保及售后服务：

1.1 设备安装调试（请参考总则第2.4条）

1.2  技术培训：提供不少于48小时的实际操作培训

1.3 保修期：自验收合格之日起12个月

1.4 维修响应时间：所有硬件提供一年免费保修服务、所有软件提供一年免费保修升级服务（提供承诺函）。在质保期内，供应商提供每季度不少于1次的巡检和维护保养。当采购人有重要活动时，投标人应当免费提供现场技术保障服务（提供承诺函）。

1.5 要求卖方提供的其它技术服务内容：提供配套系统更细服务

（三） 订货数量：

一台

（四） 交货地点：

于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区北京南路818号（中国科学院新疆生态与地理研究所）交付产品

（五）交货日期：

合同签订后6个月内送货到采购人指定地点。

（六）执行的相关标准

例如：产品应满足相关国家标准及行业标准。或具体列举出执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范