    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稀释制冷机 | 1台 | 合同签订后 90日内交货并安装完毕。 | / | 广东省惠州市惠城区新桥北路1号中国科学院近代物理研究所惠州园区。 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

一、采购项目用途说明：

稀释制冷机是研制“微量热器X射线能谱仪”的重要组成部分。主要包含恒温器、温控系统、振动隔离装置、磁场/电磁场屏蔽系统、样品腔连接结构等。稀释制冷机为低温X射线探头提供低温、恒温、低振动、低磁场、低电磁干扰等环境，从而提高探头对X射线、低能γ射线的灵敏度，实现微量热X射线能谱仪的高能量分辨能力。

- 工作条件：

  - 电源电压：交流 380V±10％，50Hz，三相；交流 220V±10％，50Hz，单相。

  - 环境温度：7-38℃。

  - 相对湿度：＜80%。

- 规格、技术要求及参数：

#2.1. 能达到的最低温度：≤10 mK。

#2.2. 降至最低温所需时间:≤12 h。

#2.3. 工作在100 mK时制冷功率：＞300μW。

#2.4. 为方便在不同实验场所使用，要求恒温器主机、气体处理系统和控制系统都是可移动的；要求气体处理系统和恒温器主机之间的连接管道采用软管，支持整机系统的可移动性。

#2.5. 为了方便操作以及保护设备安全。系统需具备一键降温及断电后自动恢复功能，确保3He/4He混合气可安全回到储罐。无论稀释制冷机是否连接电脑，系统都应具备该功能。

#2.6.可以在不运行软件的情况下手动进行系统控制，避免电脑或者软件发生故障时无法控制系统；同时支持一键降温，全自动化控制。

#2.7 为了保证系统长期稳定运行，减少泄漏的可能性，气体处理系统中的主阀板采用一体式集成阀板，各阀门之间在阀座内部直接联通，内部不存在管子或者焊接等方式来连接；

#2.8. 气体控制系统中所有的泵组应为无油型气泵，且用于氦气压缩的气泵不应为膜片式气泵。

#2.9. 主换热器应采用全焊接技术，整个系统不应存在软钎焊点，以降低系统泄露的可能。

#2.10.真空罩与防辐射屏应材质轻便，以便于单人操作。

#2.11.要求系统包含的分子泵独立放置于气体处理系统之外。

#2.12.降温过程中无需1 K级预冷液化3He气体。

#2.13. 整个系统应共用一个真空罩，无需低温真空密封。

3.技术服务条款：

3.1. 设计方案确认及预验收：签订合同后30天内提交设计方案；签订合同后90天内完成现场预验收。

3.2. 安装、试运行及最终验收：接到客户通知后3天内到达客户现场进行安装、试运行及最终验收。

3.3. 培训：要求提供不少于2天的培训，包含设备原理、设备使用及设备保养等。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

无。

- 售后服务要求：（其他）

3.1. 质保期要求1年（自验收之日起计算）。

质保期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂商负责免费维修或更换。质保期自验收完成后签字之日起计算。

3.2. 维修响应时间：供应商必须保证快速的服务响应。得到通知后，在4小时内向用户服务确认，保证技术人员的操作疑问能够在24个小时内得到解答。如果没法远程解决，需要在3个工作日内到达客户现场。

3.3.到货安装调试完成后，有专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，直至采购人相关人员熟练掌握为止。

四、验收标准：

4.1.设备到货：到货后检查包装木箱的完整性及无破损。

4.3.设备安装调试：设备的性能应符合供货方应答文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由用户确认。

- 交货地点：

广东省惠州市惠城区新桥北路1号中国科学院近代物理研究所惠州园区。

- 交货期：合同签订后 90日内交货并安装完毕。