第八部分  采购需求

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同步热分析仪 | 1套 | 详见采购需求 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。
三、具体技术规格

第1包 同步热分析仪

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

1.2 适于在电源220V（±10％）/50Hz/16A、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座

- 设备用途：

热分析技术是表征材料的性质与温度关系的一组技术，包含有TG-DSC/DTA同步热分析及单独热重分析，它在定性、定量表征材料的热性能、物理性能、机械性能以及稳定性等方面有着广泛的应用，可用于相变材料、熔岩研究、金属冶金、金属材料腐蚀、高温陶瓷材料、无机物、高分子化合物、精细化工产品等领域。超高温综合热分析在高温陶瓷、合金、熔岩及相变材料领域有着重要应用意义，可应用于相变热定量分析、反应特性、气-固两相反应的动力学、材料比热准确测定、材料抗氧化研究/耐腐蚀等研究，以及表征材料的耐高温性能。主要用于相变材料、熔岩、碱土金属、高温合金材料以及表面耐高温涂层材料的开发及应用研究。

- 技术规格：

3.1 整体设计：垂直炉体设计，配置不同温度段适用的即插即用式DSC及DTA及单独热重传感器，用户可在不使用工具条件下轻易切换炉体控温及测试传感器

* 3.2 温度范围：最高测试温度不低于1750℃，配置室温至1750℃的炉体控温及同步热分析传感器模块，配置室温至1000℃的炉体控温及同步热分析传感器模块

＃ 3.3 升降温速率：0-100 K/min，全量程范围内均可实现

* 3.4 氧化性气氛：氧化性气氛下，单独TG及DTA-TG同步测试工作温度可达1750℃

* 3.5 高温恒温：氧化气氛下可长期高温恒温工作，可在1500℃恒温24h，仪器无损伤

3.6 炉体材料：石墨电阻材料加热元件，最高加热温度可至2400 ℃

3.7 天平：高性能抗干扰，开机即用，无需外接恒温设备

3.8 装样方式：TG-DSC联用及单独热重均采用悬挂式放置样品，可实现无坩埚放样，保证样品重心不变，提高测试重复性

3.9 最大载重量：35g

＃ 3.10 TG 量程：±200mg及±2000mg（软件内可自动切换，保证满足要求条件下的最高灵敏度）

＃ 3.11 TG 分辨率：0.02 μg

＃ 3.12 TG稳定性：1000℃，TG信号漂移小于0.6μg/h

3.13 TG重复性：基线重复误差小于10 μg

* 3.14 成型样品测试：允许测试长度最大为80mm的柱状或片状样品，可直接悬挂大体积及不规则成型样品。

3.15 温度精度：±0.4℃（基于标准金属样品验证）

3.16 量热准确度：±1%（基于标准金属样品验证）

3.17 DSC分辨率：0.4 µw

* 3.18 保护型TG-DTA传感器：可测试腐蚀性样品，物质分解释放的腐蚀性产物不会与金属传感器部件接触

＃ 3.19 可升级水蒸气模块：室温至1750℃温度范围内允许通入相对湿度为0至95%水蒸气气氛，实现单独TG及TG-DTA/DSC测试

3.20 吹扫气氛：气氛由上至下吹扫，与样品充分接触

＃ 3.21 气氛：内置质量流量计控制3路气氛输入，软件内可实时调整气体流量及气体种类切换，单一炉体即可实现惰性，氧化，还原，水蒸汽、腐蚀气体下测试，方便与FTIR、MS等分析方法联用

＃ 3.22 传感器配置：室温至800℃下使用TG-DSC传感器1只；室温至1600℃下使用TG-DSC传感器1只；室温至1750℃下使用保护型TG-DTA传感器1只（可应对腐蚀样品）1只；室温至1750℃下使用三对热电偶TG-DTA传感器1只（高灵敏度）1只，室温至1750℃下使用单独热重悬挂传感器1只；原厂氧化铝坩埚（带盖）20套；大容量氧化铝坩埚（体积1300 µl）1套； 国产氧化铝坩埚（带盖）200套；

3.23 分析软件包：包含可独立运行的实验编程与数据分析软件包，可实现软件程序控温、实验气氛种类软件自动切换控制、权限控制检索等专业应用功能；提供多种基线处理功能，及基线生成工具；数据可以多种文件格式或图形方式自由导出，可导入所有品牌热分析仪器实验数据。

＃ 3.24 配置比热计算功能

4.产品配置要求

1、超高温综合热分析主机： 高灵敏度天平，配备自动去皮系统。加热炉，温度范围从室温到最高1750°C，水循环冷却。升温速率0.01°C/min至100°C/min。基于Windows热分析软件，用于数据收集和处理。1套

2、真空系统：带Pirani真空计的软件自动控制一级真空系统，1套

3、反应气氛控制系统：包含一个MFC（控制载气，最大流速200 ml/min）的气体控制系统，1套

4、同步测量必要配件：同步测试连接模块，1套

5、室温至1750℃同步热分析适用模块：

1）1750适用炉体控温热电偶及数据线，1套

2）1750℃适用样品温度数据线，1套

3）1750℃适用易插拔三对热电偶保护型 TG-DTA传感器，最高至1750℃，1只

4）1750℃适用易插拔三对热电偶TG-DTA传感器，最高至1750℃，1只

5）1750℃适用易插拔 TG-DSC传感器，最高至1600℃，1只

6）1750℃适用坩埚：原厂氧化铝坩埚及盖20套，国产氧化铝坩埚及盖200套，

6、室温至1000℃同步热分析适用模块：

1）1000℃适用炉体控温热电偶及数据线，1套

2）1000℃适用样品温度数据线，1套

3）易插拔 TG-DSC传感器，最高至800℃，1只

7、室温至1750℃单独TG测试模块

1）大容量坩埚适用易插拔TGA传感器，1套，

2）1300µl 氧化铝坩埚一只

8、其他配套部件

1）恒温制冷水浴，1台

2）金属标样，(Sn, Pb, In, Zn,Al)，1套

3）控制电脑，1台

5.  技术文件：

1.供方提供设备操作使用说明书、维修手册、设备安装说明书，其中正本1套，电子版一套。

2.分析、控制软件安装光盘（正版1套）。

3.合同签订后提供设备的预安装场地要求说明书

（二）质保及售后服务：

1 设备安装及调试

1.1 合同签订后，投标货物原厂工程师需在客户场地准备完毕后2周内为客户提供场地测试服务，并出具详细的测试报告，对不满足安装要求的场地提出场地改造的建议和指导；

1.2 仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后原厂工程师1周内在用户现场执行安装调试直至达到验收指标；

1.3 仪器的安装调试应在于15个工作日内完成；

2 技术培训

2.1 设备安装完毕后，原厂工程师需在用户现场对用户操作人员提供投标货物的操作培训，培训内容包括但不限于设备的基本工作原理、软硬件操作方法、日常维护以及紧急状况应急处理措施；培训直到客户能掌握培训内容为止；

2.2 投标货物质保期内，投标货物原厂需在和用户协商基础上，提供设备操作的应用提高培训1次，培训时间不少于2个工作日；

3 售后服务

3.1 由卖方负责设备开箱、安装到买方指定地点、调试以及精度检验，直至设备进入正常工作状态，并符合验收技术条件的指标要求；

3.2 在设备运行期间有故障发生时，售后服务方必须保证在24小时内进行反馈；如需工程师上门服务，售后服务工程师在接到用户请求后72小时内必须到场；

3.3 投标货物生产厂家必须设有售后服务中心；

3.4 仪器自技术验收合格之日起，整机质量保证期一年，质保期内配件及服务均免费，质保期外终身提供维修服务。

3.5 质保期外，投标货物制造厂家应保证15年内能够提供设备备件和相关维修服务；如发生故障，需更换零部件，按照成本价收取；

（三） 订货数量：

1套

- 交货地点：

中国科学院新疆理化技术研究所（新疆乌鲁木齐市新市区科学二街181号）

（五）交货日期：

供货周期：合同签订后6个月内交货。