# 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

## 前提：本章中标注“*”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。标注“★”的条款为重要指标要求，如未满足将根据评分办法规定进行扣分。

## 一、项目概述

本项目1个包，不允许进口产品。具体内容如下：

| 包号 | 标的名称 | 所属行业 | *数量 | 最高限价（万元） | 是否属于优先采购节能产品 | 是否属于强制采购节能产品 | 是否属于优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 共聚焦显微镜 | 工业 | 1套 | 150万元 | 否 | 否 | 否 |

## 二、商务要求

*1. 履约时间和地点

1.1 履约时间：合同签定后，在接到采购人正式通知之日起的90天内。

1.2 履约地点:四川大学华西医院

*2．付款方法和条件:合同签订生效后，货物全部验收合格后收到供应商发票后10个工作日内支付合同总金额的100%。

3.安装调试及培训

*3.1货物到达安装现场后，供应商接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

3.2供应商安排技术人员应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训和技术支持,直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

*4.履约验收

4.1履约验收主体：四川大学华西医院

4.2履约验收程序：一次性验收

4.3验收方法：验收时采购人、供应商双方皆应派员参加，验收合格后需双方签署验收单；

4.4验收标准及内容：以中标人投标文件技术参数及合同要求和相关行业标准进行验收。

4.5验收时间要求：中标人按照合同要求完成全部工作后，采购人在收到中标人书面的验收申请材料后30日内组织履约验收工作。

4.6其他要求：验收不合格时，采购人和中标人应协商一致，中标人应根据相关验收证明材料及时补足或更换，费用由中标人自行承担。

5.售后服务

5.1维修响应要求

（1）维修响应时间要求：应在接到采购人维修通知的前提下2个小时内作出维修响应；

（2）维修时间要求：作出维修响应后，应在3小时内电话解决问题，如电话不能解决问题，则维修人员应在24小时之内到达现场（含节假日）进行维修。

（3）如设备需返厂维修，维修期间须提供备用样机。

*5.2质保要求

（1）以验收合格之日起算，质保期≥3年。质保期后，供应商终生提供及时的维修、维护，维修只收取材料成本费。每台设备全包年保修费用不超过设备成交价的5%。

（2）质保期内供应商应负责设备的维修及抢修以及及时提供所更换的零部件，维修更换的材料和配件以及供应商技术服务人员的一切费用由供应商承担。

5.3投标文件中提供所投设备涉及的相关耗材、易损件、零配件的参考报价。

5.4供应商应提供所投产品全套书面和电子版的设备原理、操作及维护培训资料。

5.5供应商应定期进行回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在的故障，使设备保持正常的工作状态。

5.6供应商应保证十年内能采购到所供货物的相关配件，并保证以不高于市场的价格提供优质的零配件。

*6. 所投产品涉及商品包装和快递包装的，应严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123 号)的要求进行产品及相关快递服务的包装。

## 三、技术、服务要求（单套设备技术参数要求）

（一）工作环境

1.电源220V±10%；50Hz±1%，环境温度5℃-40℃，环境相对湿度15-80%

2.其它：防尘，除湿，抗震动

3.电源插头符合中国制式，或提供转接插座

（二）技术参数指标

1.激光光源，谱线及输出功率满足以下标准，谱线误差2nm以内:不少于四个激光器：至少包括405nm、488nm、561nm、640nm。

2.共聚焦扫描检测系统

2.1扫描系统和检测系统一体化集成设计。

2.2配置不少于四个荧光检测器。

2.3★透射型光栅分光系统，任何一个荧光检测通道都可执行光谱扫描、光谱检测和光谱拆分功能，并且任意多个荧光检测通道都可同时进行以上功能。

2.4光谱分辨率：≤2nm

2.5光谱最小调节步进：≤1nm

2.6 XY独立双扫描振镜，均为高反射率的抗氧化银镀膜

2.7★扫描速度：所有检测器可同时实现在≥512×512分辨率下≥11帧/秒的同步扫描；扫描模式：包括但不限于点扫描，矩形扫描，任意线/面扫描，任意图形区域扫描，Clip扫描，Zoom In 扫描，任意角度扫描，及X，Y，Z，T，λ任意结合或同时组合。

3.全自动倒置显微镜系统

3.1★光学系统：采用无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm；双层光路设计，机身闭环结构设计；

3.2电动控制Z轴，最小Z轴步进精度≤10nm；电动光路切转与调节，可通过电容式触摸屏控制器、软件、手动至少三种方式控制功能，至少包括Z轴、物镜转盘、聚光镜、激发块转盘切换。

3.3★显微镜主机单层电动激发块转盘≥8孔；配置至少包含U、B、G荧光滤色片组；

3.4电动长工作距离万能聚光镜：具有≥7孔位，数值孔径N.A≥0.55，工作距离W.D≥27mm。

3.5万能平场超级复消色差系列物镜，要求必须满足以下参数：

3.5.1 10X，数值孔径≥0.40；视场数≥26

3.5.2 20X，数值孔径≥0.8；视场数≥26

3.5.3 40X，数值孔径≥0.95；视场数≥26

3.5.4 60X，数值孔径≥1.42；视场数≥26

3.5.5 30X硅油物镜，数值孔径≥1.05

3.6	明场观察附件：配置微分干涉附件

4. 软件

4.1图像采集和系统，光路全电动控制切换根据染料或不同应用要求，软件可一键设置自动配置整个光路；多维显微成像控制：至少包括X，Y，Z，T控制，实现多时间、多通道荧光、Z序列的自动采集和处理

4.2三维可视图象重建，具有不少于Alphablend，Isosurface，MIP多种三维渲染模式，随意进行空间切割，交互立体显示，并在成像过程中实时三维重构；

4.3要求可实现至少包括荧光强度分析测量、共定位分析、通道合成与叠加、三维重建与展示功能

4.4支持电动载物台进行切片和多孔板区域扫描，并提供整体图像相对位置的参照；可以进行自动多点位采集，高分辨率全视野图像采集，具备自动对焦地形图功能，确保每个视野下获得最佳聚焦状态。

4.5检测特异荧光标本指纹光谱：分离发射光谱重叠的多重标记荧光标本，可在扫图过程中实时进行光谱拆分，至少具有盲式分离法、荧光染料分离法、光谱图像分离法多种光谱拆分模式

4.6要求配置Z轴深度补偿功能，随成像深度不同，可以随意线性或非线性调节激光强度和检测器灵敏度，自动补偿由于样品深度增加造成的信号衰减

4.7提供多种反卷积算法，至少包括近邻法、非近邻法、Wiener滤镜、2D反卷积公认计算模式，每个模式均有适合于共聚焦图像的专业算法。

*（三）配（附）件清单

激光光源系统            1套

共聚焦扫描检测系统      1套

全自动倒置荧光显微镜    1套

安装附属配件            1套