采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 （台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 质谱仪 | 1 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：签约后3个月内，或按买方要求。（如遇特殊情况，供应商须提交说明后，交货期可签约后6个月内交货。）

- 采购项目（标的）交付的地点：北京医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

保修、维修要求

1、保修期以采购人认可的验收合格时间为入保时间。

1.1 提供维修、保养、更换零配件的服务。

1.2 维修服务所涉及的人工费、交通差旅费、上门费及备件费，均由厂家承担。

1.3保证提供的零配件为原厂认证、测试合格、全新零配件，且与设备整机匹配。

1.4提供备用机，并保证24小时内到场。

1.5出保后无上门费、人工费、差旅费，只收取更换的零配件的费用。

1.6采购人享受终身免费应用软件、操作系统及数据库完善和稳定性升级服务含新增功能软件。（若有）

2、维修及响应时间要求。

2.1提供7*24小时专线电话客户服务。专人接听，并配有经验丰富工程师提供指导服务。

2.2报修后工程师4小时内到现场进行维修。

2.3提供24小时可以取得联络的资深售后工程师电话，一旦遇到紧急情况可以保证迅速响应，最短时间内到场勘察、检测、解决问题。并在投标文件中明确2名工程师姓名、手机号、工龄。

2.4在有特殊任务的情况下，保证售后工程师到场，在检查过程中待命，随时响应处理临时出现的关于设备的问题。

2.5保证全年开机率≥95％（按365天计算），未达到的天数，按１：２的比例顺延保修期时间。

3、保养及巡检服务。

3.1提供不少于4次/年的定期巡检服务，询问了解设备运行状况，对核心易损部件进行常规备件准备和检查，以保证有突发情况下的及时应对。

3.2提供不少于4次/年的定期维护保养服务。

3.3提供不少于1次/年的定期质量控制服务。

安装培训

培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

配件供应

1、制造商在国内有配件仓库(提供详细名称、地址、联系人及联系电话)。

2、供应商或制造商承诺设备停产后5-10年内能够供应配件。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：以本章采购需求中“七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求” 中各个设备技术参数的要求为准。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”“#”技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 品目1-1 质谱仪

一、数量：1套

二、技术参数：

（一）、超高效液相色谱部分：

1、二元高压梯度泵：

#1.1、具备双柱塞驱动装置和双压力传感器反馈回路，无需阻尼器；

1.2、流速范围： 0.000mL/min-2.000mL/min；

1.3、流量精度：≤0.075%RSD；

1.4、流速准确度：±1.0%以内；

1.5、最大操作压力范围：≥120MPa；

1.6、可压缩性补偿：自动连续调节；

1.7、梯度洗脱范围：0-100%，最小调节步长≤0.1%；

1.8、混合精度：≤0.2%，不随反压变化；

1.9、梯度模式：可选≥10条梯度变化曲线，包括线性、凹线、凸线等梯度变化；

1.10、内置独立在线脱气装置通道≥4通道；

1.11、具备柱塞杆自动清洗装置；

2、自动进样器

2.1、样品盘：≥90位（样品瓶≥2mL）；

2.2、进样量：0.1-10uL；

2.3、样品污染度：≤0.002%；

2.4、具备样品冷藏功能，温度设置范围：4℃-40℃；

2.5、样品管理器：采用流通针式设计，针内壁的分析过程中不断被流动相清洗，同时配备专门的进样针外壁清洗流路；

3、柱温箱：

3.1、柱温箱温度设置范围：20℃-80℃；

3.2、温度稳定性：±0.3℃以内；

3.3、温度准确度：±0.5˚C以内

（二）质谱仪部分：

1、三重四极杆串联质谱联用仪；

2、离子源：

2.1、配备独立的ESI和APCI源或者复合型离子源（ESI/APCI复合离子源），可以实现ESI和APCI两种电离模式；

▲2.2、离子源辅助加热雾化气最高温度≥650℃，离子源传输接口最高设置温度≥120℃；

2.3、离子源具有真空隔离阀，无需卸真空，即可拆洗离子源锥孔；

2.4、预四极杆： Q1和Q3均带预四极杆；

3、碰撞池：直线型碰撞池，具有加速离子传输和离子富集功能；

4、检测器系统：光电倍增管，寿命≥10年；

5、真空系统：

5.1、机械泵和涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却系统；

5.2、具备自动断电保护功能；

6、扫描方式:

6.1、具有全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）功能；

6.2、一针进样同时获取MRM和Full Scan数据，MRM和Full Sacn切换时间≤ 3ms。

6.3、二级全扫描子离子确认功能：在检测MRM通道的同时采集目标化合物的完整子离子全扫描信号，并自动同标准品二级全扫描谱图实现比对、确证，在定量分析的同时实现定性功能；

7、检测性能：

#7.1、检测质量范围（m/z）：2-2000 amu；

▲7.2、扫描速率： ≥20000 amu/s（步长≤0.1amu）；

7.3、线性范围：定量≥6个数量级；

7.4、分辨率：半峰宽≤0.5 Da

7.5、质量数稳定性：平均标准偏差≤0.1Da /24Hr

7.6、灵敏度：

#7.6.1、ESI正离子灵敏度：1pg利血平、原始数据或无平滑数据、m/z 609>195， S/N≥1,500,000:1,

#7.6.2、ESI负离子灵敏度: 1pg 氯霉素，原始数据或无平滑数据、m/z 321>152， S/N ≥1,000,000:1，

7.7、一次进样可完成≥30000组MRM的同时分析

7.8、最小驻留时间≤1ms

7.9、正负离子采集切换速率≤15 ms

（三）、工作站：

1、CPU：i7或以上性能；

2、内存≥16G；硬盘≥1T；

3、显示器≥24英寸；

4、输出设备：黑白激光输出；

（四）、工作站软件

1、可自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量

2、可同时控制液相、质谱。液相色谱、质谱仪及相应的工作，软件与设备为同一厂家生产。

3、具备智能系统，可自动地确保系统待用、进行质量校正和设置质谱分辨率；

4、可通过化合物的质谱方法（SIR或MRM）和优化，API源条件可达到最佳检测限；5、可检查液相色谱/质谱系统性能；

6、具备质控自动化工具，能提供及时定量数据质量监测，以确定QC或空白样品是否落在用户指定的误差范围内，可决定或许样品是否被注入或是需要进行更详细的检查；

7、可按照分析操作的情况绘制短期，中期和长期的批间趋势图；

▲8、全系统具有医疗器械注册证，包括但不限于超高效液相色谱仪、三重四极杆质谱检测器、软件；

三、主要配置：

1、三重四极杆质谱主机：1台；

2、无油真空泵：1个；

3、超高效液相色谱系统：1台；

4、工作站及软件：1套；

5、苯基色谱柱：1根；

6、反相混合阴离子交换柱：1根；

7、氟苯基柱：2根；

8、C8柱：2根；

9、硅胶C18柱：1根；

10、多肽专业柱：1根；

11、极性柱：1根；

12、C18柱：1根；

13、液质联用安装测试溶液：1套；

四、质保期：原厂保修1年