# 第八部分 采购需求

货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动氨基酸分析仪 | 1套 | 合同签订后90天内 | / | 中国科学院昆明植物研究所指定地点 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“*”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体规格要求中有本总则不一致之处，以具体规格中的要求为准。

二、具体规格要求

一、项目描述和内容概要：

氨基酸等是植物组织内含物的重要组成部分，对植物的生长发育和种子的萌发至关重要。检测植物材料的氨基酸含量对于筛选具有重要经济价值的种质具有重要的指导意义。目前种子库已保存11000余种野生植物种子，但种子中氨基酸种类和含量等生物学基础信息尚不知晓。拟购置一台全自动氨基酸分析仪实现对植物组织样本中氨基酸成分进行测定，进而为选育出产量更高、品质更优、抗逆性更强的品种，促进农业生产和满足人类需求提供重要基础。

二、项目技术规格

1.原理要求：依据阳离子交换色谱柱分离、茚三酮柱后衍生、可见光光度法检测，符合国家标准和国际标准的专用氨基酸分析仪。

2.环境条件：

2.1 电源电压：210-240 V，50~60±0.5 Hz

2.2 温度：5~35℃

2.3 相对湿度：＜90%

3.技术要求：

3.1功能：一次进样可分析18-25种水解氨基酸，无需更换缓冲液和分离柱

# 3.1.1 保留时间重现性：全部水解氨基酸RSD≤0.3%

# 3.1.2 峰面积重现性：全部水解氨基酸RSD≤1.0%

# 3.1.3 检出限：全部氨基酸≤3pmol (S/N＝2)，Asp≤2.5pmol，His≤1pmol

# 3.1.4 分离度：全部水解氨基酸≥98%（平均），苏氨酸/丝氨酸Thr-Ser≥95%, 甘氨酸/丙氨酸Gly-Ala≥94%，亮氨酸/异亮氨酸Leu-Ile≥95%

# 3.1.5 仪器线性：甘氨酸Gly≥0.999；组氨酸His≥0.999

4．氨基酸分析仪主机

4.1 分离柱：

*4.1.1规格：长度不大于130mm, 以保证分析时间较短

#4.1.2填料：≤7μm高理论塔板数阳离子交换树脂

4.2 输液泵：

*4.2.1高压高精度双柱塞泵，非四元梯度泵，耐腐蚀性强

4.2.2 压力范围：0-40MPa

4.2.3 流量范围：0.000-9.999mL/min

4.2.4 内置全通道真空脱气机，在线脱气

4.3 自动进样器

#4.3.1进样量：0-100μl

4.3.2 样品位数：120位（1.5ml标准瓶）

4.4 柱温箱

4.4.1 温控方式：20-100℃，半导体博尔贴

#4.4.2具有温度梯度分离模式，即通过温度梯度变化来优化分离度（提供相关证明文件）

4.5 衍生单元

4.5.1 衍生方式：反应效率高，死体积小，无扩散

*4.5.2加热方式：电加热

4.5.3 温控范围：室温-150℃，0.1℃

4.6 检测器

#4.6.1检测器：高精度微型二极管光度计，两个单波长可见光检测器570nm和440nm（提供相关证明文件）

#4.6.2采用寿命长达100,000小时的LED光源，仪器寿命期（以15年计）内无需更换光源，无易耗品

4.7 缓冲液：

#4.7.1 预先混合，无需在线混合，保证混合精度及分析时间较短

*4.7.2 种类≥5种，独立试剂瓶，无需在线混合，常温贮存，无需冷藏

4.8 管理系统

4.8.1 色谱工作站，具有自主知识产权的系统控制软件（提供相关证明文件），样品的进样、分离、衍生、检测及系统的清洗、脱气等功能全部自动化控制。

4.8.2 符合GLP/GMP规则，能够实现仪器的控制、数据的采集和处理，系统的自动清洗程序；能够进行系统校验性试验、订制客户报告；具有自动记录、故障定位、远程网络协助等功能。三级权限管理，中文或英文版本。

三、配置要求

1 全自动氨基酸分析仪1台

2 专用氨基酸分离柱(带保护柱) 1套

3 专用配套氨基酸分析缓冲试剂包(含茚三酮) 1套

4 氨基酸混合标样（18种/20种）5瓶

5 进样瓶带盖 100个

6 安装工具包 1套

7 计算机（带显示器） 1套 ：核处理器≥i7，内存≥32G，硬盘≥1T，显示器≥27英寸；搭载专用配套软件

8 氮气瓶（40L，99.99%，带减压阀）1套

四. 售后服务

1现场对用户进行技术专业培训，内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护等，保证用户掌握仪器操作及数据处理。分离柱及试剂包由厂家自产，随时供货，确保使用成本低、供货周期短。可协助用户免费开发检测方法、进行专项培训，定期回访等。

2 维修人员接到报修通知后须在24小时内响应，48小时内提供有效故障解决方案并及时进行维修处理在3个工作日内到达现场。

3 质保期：免费质保≥2年。