# 项目需求书

一、商务条件

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：货物主体及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3.验收及相关费用由中标人负责。

（二）交货要求

（1）交货期：合同签订后120日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

（2）交货地点：中国民航大学

（3）质保期：本项目免费质量保证期要求不低于1年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。

（三）付款方式

合同签订后7个工作日内，乙方向甲方提交合同总金额的5%的履约保证金，乙方开具合同金额30%的增值税专用发票，甲方在收到履约保证金后，向乙方支付合同总金额的30%的预付款；设备具备交付条件完成工厂验收或货到项目现场并组装完毕，乙方开具合同金额30%的增值税专用发票，甲方向乙方支付合同总金额的30%货款；双方组织验收后15个工作日内，乙方开具合同金额40%的增值税专用发票，甲方向乙方支付合同总金额40%的货款；履约保证金在验收合格后返还乙方。

（四）履约保证金

（1）中标人在合同签订后7个工作日内，提交合同总金额的5%的履约保证金至采购人指定帐户。

（2）履约保证金提交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电汇等非现金形式。

电汇信息：

单位名称： 中国民航大学

单位地址： 天津市东丽区津北公路2898号

开户行名称：工商银行天津滨海国际机场支行

开户行地址： 天津市东丽区外环线天津机场内

账号：0302015109100467065

（3）中标人自行承担与按规定提供履约保证金有关的全部费用。

（4）采购人应当加强对中标人的履约管理，如果中标人未能按合同规定履行其义务，采购人或采购代理机构有权没收履约保证金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

（五）验收方法及标准

*1、货物安装完成正常运行 15天后，由供货商提出验收申请，项目单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收。

*2、如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，成交供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

*3、按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准、货物及服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收，验收质量需达到招标项目要求相关参数标准。必要时，招标人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应出具验收报告，列明货物及服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署，验收的相关费用由中标人承担。

（六）售后服务要求

（1）保养检修

应根据实验室运行的环境状况，在质保期内（每年至少三次）对系统正在运行的仪器设备进行预防故障发生的检修。保养检修计划应根据系统仪器设备的配置情况和设备的使用手册的要求来进行。 具体保养内容如下：

1）按厂家的使用和维修手册规定的要求，派工程师对仪器中所涉及的灯源、电极、泵管、传感器等关键零部件进行保养。

2）对仪器进行检漏和压力检查；对所涉及的光路、液路、电路板和各种接头及插座等关键部件进行检查和清洁处理。

3）对仪器进行检查和校准，并检查仪器的输出线性。

4）在每次全面保养检修完成后，或更换了仪器中的光源、电极、蠕动泵、传感器等关键零部件后，必须对仪器重新进行校准和检查，并记录检修校准情况。

（2）故障检修

针对出现故障的仪器设备进行针对性检查和维修。当系统仪器出现故障，须在4小时内响应，24小时内赶赴现场，对于不易诊断和维护的设备故障，如 48 小时内无法排除，应及时上报甲方备案。

1）在现场能够诊断明确，且可通过更换备件解决的问题在现场进行检修。

2）在每次故障检修完成后，根据检修内容和更换部件情况，对仪器进行校准，并按要求做好记录备查。

3）若遇到重大、系统性故障无法修复，须及时报告，提出解决方案并形成书面材料呈报甲方。

（3）培训

1）在服务周期内，乙方须协助甲方完成培训等相关业务需求，每次培训人员在3-5人，质保期内，免费培训次数不少于3次，培训内容包含设备安调、设备操作、设备检修、设备应用等方面；

2）培训目标：使被培训人员熟练操作每台设备，协助甲方开发新的应用方法。

（七）售后服务效率要求

售后响应处理速度承诺等，5年内，每台设备提供一次免费搬运服务。

（八）安装调试要求

仪器设备安装完成后开始设备调试，检验设备是否符合稳定运转的要求，并对各项技术指标、功能按行业标准和合同书上的规定要求进行测试，设备完成初步调试后，设备运行一段时间后进行检测，测试人员填写运行记录，符合相关技术要求。

（1）设备调试：协助甲方检查实验室安装环境，确保设备顺利安调；

（2）设备调试检测：通过一定时间的试运行后，检验设备是否符合稳定运转的要求，并对各项技术指标、功能按行业标准和合同书上的规定要注进行检测；

（3）针对本项目中核心产品。协助做好数据中心与设备联网及联网测试，包含前期准备、数据采集软件、通讯接口调试等测试。

（九）包装和运输要求

1、包装要求

（1） 供应商所提供的合同设备必须为制造商的原厂包装且未开封，以满足合同设备运至采购人指定地点及保管的需要。包装应符合国家相关标准及要求，不能使用有毒、有害物质，包装应足以保护标的物且有利于节约资源、保护生态环境。在交货过程中，供应商应根据合同设备的不同特性和要求采取防潮、防晒、防锈、防雨、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管及使用要求。

（2） 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、说明书、操作指南等资料。

（3） 供应商应承担由于包装或其防护措施不妥而造成的合同设备锈蚀、损坏的任何损失的责任或费用，并赔偿甲方所有损失。

2、运输要求

（1） 供应商应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、运行和验收所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

（2） 供应商应在合同设备预计启运 7 日前，将设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交货日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知采购方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知采购方。

（3） 供应商应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知采购方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知采购方。

（4） 供应商应承担由于运输及装卸过程中造成的合同设备锈蚀、损坏、丢失的任何损失的责任或费用，并赔偿采购方所有损失。

（十）保险要求

如果合同货物在运输途中因任何意外事件丢失和/或损坏，卖方负责全权处理，买方不承担责任。

二、技术要求

（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

（二）投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。

（三）投标文件中提供能够证明所投产品性能质量的证明材料，如检测/检验/试验/测试报告、与所投产品相关的知识产权证书、第三方认证机构出具的认证证书等。

（四）投标文件中提供能够证明所投产品制造商能力的证明材料。

（五）投标文件中提供从所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节，详细阐述该产品节能、环保情况，提供相关证明文件，形式包括证书、图示、文字说明等。

三、项目需求

（一）项目概况

1、需实现的功能

重点面向机场运行过程中大气-水体等环境污染物，以飞机尾气颗粒物和水体污染检测为核心，购置相应分析仪器装备。将连续监测飞机尾气颗粒物-水体污染物在机场周围区域的时空分布、成分结构和动态演化，明确典型航空业务对机场周围区域大气颗粒物和水体环境的影响及其扩散规律，准确分析航空发动机尾气颗粒物的元素组分和机场环境水体的主要污染成分。主要包括电感耦合等离子体质谱仪、冷却分离装置、通风柜、液相色谱-质谱联用仪等4台套设备，深入探讨航空活动对大气和水体环境的影响及其特征污染物，解析大气颗粒物、水体、土壤等环境载体的特征元素组成和物理形貌。

本项目所包括的仪器，具备大气颗粒物-水体多源数据采集能力，有效配合实验平台前期采购的仪器，从多源数据融合的角度，为绿色机场综合环境监测与评估提供关键信息支撑。将有效覆盖机场飞行区、航站楼以及配套工程区域的环境监测，明确关键环节和关键污染物，为机场全生命周期的绿色运行提供监测数据支撑。

2、需实现的目标

主要围绕机场运行过程中大气-水体等环境典型污染物的理化性质检测问题，以飞机尾气颗粒物和水体污染检测为目标，采购电感耦合等离子体质谱仪、冷却分离装置、通风柜、液相色谱-质谱联用仪等4台套设备以及其它配件，主要完成以下的检测目标：（1）解析飞机尾气颗粒物的元素组分；（2）准确评估机场运行对水体环境的影响，检测相应的水体特征污染物，并可拓展至航油、土壤等多形态样品的检测；（3）完成尾气颗粒物、环境水体、机场土壤等环境监测的仪器购置，满足民航环境综合评估需求。

在购置相关仪器装备的同时，充分利用所购置的大气-水体等环境监测装备，评估飞机活动与机场场面活动对机场大气环境中颗粒物浓度和水体污染的贡献，并监测相关航空活动对航站楼等室内大气环境的影响，为后续精准治理提供信息支撑。与此同时，相关装备还应准确评估生物燃油等可持续航空燃油对机场周边大气环境颗粒物浓度的影响；量化分析机场不同运行模式下航空污染的排放程度。具备双重属性：（1）科研属性：为飞机尾气污染物精准监测、污染物扩散模式验证及污染源解析提供基础条件，实现机场综合环境相关的气液固多形态污染物的精准监测，为机场污染物污染效应评估、复合污染评估、健康效应评估和评价提供研究基础。（2）服务属性：紧密围绕本平台对民航业的服务属性，重点与前期所购置的仪器装备共同组成航空环境的立体监测系统，理清行业绿色发展面临的主要环境问题，并可拓展至机场综合环境的实际监测，具备行业示范功能。

（二）采购标的名称及数量（“★”为核心产品）

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★电感耦合等离子体质谱仪 | 1 |
| 2 | 冷却分离装置 | 1 |
| 3 | 通风柜 | 1 |
| 4 | ★液相色谱-质谱联用仪 | 1 |

（三）技术参数要求

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 套 | 1 | 1、雾化器：高效率同心雾化器，雾化室制冷控温范围-15～20℃； *2、分体设计的可拆卸式石英炬管，预准直的炬管座内置式气路连接，易操作的卡式推入炬管设计，日常维护无需拆卸气体管路； 3、全彩等离子体实时观测系统，可以通过软件监控等离子体火焰状态； 4、接口：拥有两种工作模式的接口技术，高灵敏度模式和耐高盐模式； 5、离子源：自激式全固态RF发生器，频率为27.12 MHz，频率稳定性< ±0.01%； 6、 离子传输系统：低背景的离子传输设计，离子传输偏转透镜、碰撞反应池和四极杆质量分析器均具有免拆洗的优点； *7、具有高分辨和标准分辨率两种模式，可以在同一方法中对不同元素进行不同分辨率的设定； 8、全自动分析功能（仪器形象化界面、自动调谐、自动诊断、定制化用户报告、启动关闭真空，炬位调整，等离子体参数\离子透镜电压优化，标准\碰撞池工作模式切换等）； *9、包含液相色谱联用的信号分析软件，实现与液相色谱模块的联动控制和数据后处理功能。可以满足色谱联用中的色谱触发控制、数据连续采集、谱图叠加、保留时间、谱峰积分计算、报告输出等功能； 10、其他智能化功能包括：动态调整进样时间和冲洗时间，用户方法库管理，QC 功能可以满足EPA方法的QC要求； 11、自动进样器：支持不少于240位样品托盘架和配套的试管； *12、仪器支持车载使用模式，即可通过车辆运载快速抵达现场，并在1小时内完成从开机到分析就绪的全部准备过程； 13、标准模式下灵敏度：低质量数(Li或Be): > 15 M cps/ppm、中质量数(Y或In): > 80 M cps/ppm、高质量数(Tl或U): > 80 M cps/ppm； 14、标准模式下（No Gas）随机背景：< 1 cps (5amu)； 15、标准模式下，仪器信噪比>80M(1ppm中质量元素溶液，灵敏度/随机背景)； 16、短期稳定性 (RSD): < 2% （20min）、长期稳定性 (RSD): < 3% （2h）； 17、同位素比精密度: < 0.2 % （107 Ag/109 Ag）； 18、支持与LC联用，在一个软件界面中可实现LC的联动控制和联锁保护； *19、配置重金属分离富集萃取装置,去除样品基质对重金属检测的干扰，可实现高盐样品及复杂基质样品中的铅、镉、铜、镍、铬、锌、铁、锰等金属的分离和富集。 20、配置：电感耦合等子体质谱仪主机，带碰撞反应池，前级泵，有机样品系统，自动进样器，27.12MHz自激式全固态射频发生器，全质量流量气体控制器，质量分析器，重金属分离富集萃取装置、操作软件安装光盘，操作手册，可视化矩焰观测及保护功能，配套数据采集和分析系统等。 |
| 2 | 冷却分离装置 | 套 | 1 | 1、主要用途：实现航空发动机尾气的极速降温及组分分离。此外，该装置还可应用到航空垃圾的热化学转化试验气液组分快速分离，实现可燃气体及可冷凝溶剂的快速收集； 2、温度范围： -30℃—425℃； 3、样品进出口内径≤0.9mm， 4、制冷方式：电子制冷，均匀升降温度 5、温控精度：≤1℃； 6、可作为低温槽、预冻槽、低温容器使用 7、富集模式：半导体冷冻富集 |
| 3 | 通风柜 | 台 | 1 | 1、通风柜台面材质：25mm厚碟形陶瓷台面 2、耐酸碱腐蚀：陶瓷台面可抵御强酸强碱及有机溶剂腐蚀。 3、落球冲击：要求≥700mm高度，≥450g落球冲击，台面表面无明显变化。 5、哑光色泽：台面漫反射性能好，提供带有CMA和CNAS 标志的检测报告，检测结果值在16~30之间。 6、通风柜柜体：外部结构采用≥1.2mm厚冷轧钢板冷轧钢制作，表面酸洗磷化，采用环氧树脂粉末静电喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨，可防酸碱及有机溶剂。 7、风柜外型尺寸为：长：≥1830mm；深：≥914mm；高：≥2345mm。 8、通风柜内衬材料，采用与台面相同材质厚度为5MM的陶瓷内衬，具有耐高温、耐酸碱，长期烘烤，潮湿环境经久耐用不变形、不开裂性能突出。 9、装配风机，面风速必须稳定，在任意点位测得的通风柜表面风速不得小于平均表面风速的20%; 10、视窗采用≥6mm厚安全防爆钢化玻璃，设计有人体感应自动升降系统，当工作门距台面高度大于450-460(mm)时、操作人员离开时，自动下降系统可将工作门自动下降至<.50-460(mm)高度，以维持设计表面风速和排风风量，防止有害气体扩散出来;设计有限位器，在距台面不小于700mm高度上配有限位卡位器，当工作门升高高度达到限位高度时可自动卡住不动，安全可靠，便于安装、拆卸大型实验装置和设备； 11、配有负重块、滑轮、铰链等装置，铰链为钢铰链；平衡系统可使工作门不费力自如升、降以及能够稳定停留在任意位置; 12、柜内配有照明装置，工作区的照明度达到80 foot-candies（即860勒克斯 Lux）。嵌于柜体内密封，与通风柜内部隔有安全玻璃隔离; 13、通风柜基本配置防溅型实验室专用220V/10A电源插座两个，220V/16A电源插座两个。 14、配备杯槽和给排水管，阀门为针型铜质阀门，安装于柜体外部侧壁上，出水口安装在柜体内部，通过柜体外部侧壁上的阀门控制柜内水龙头出水量。 15、通风柜内噪音小于60分贝。 *16、通风柜设计两个防爆柜，柜体颜色分别为红色和黄色，红色防爆柜可用于存放可燃性液体；黄色防爆柜可用于存放易燃液体； 17、防爆柜要求如下： （1）采用双层冷轧钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝热层，可有效隔离热源； （2）采用优质冷轧钢板经过点焊接构造，表面无焊缝，使用寿命更长，防火性更好，造型更美观； （3）机械锁三点联动门锁双锁设计，即使不转动把手也可保证完全闭合，提供最大程度防火安全； （4）装设有防闭火装置的双透气孔，有目的地置于底部及其相对的顶部； （5）防溢漏式层板可在上下之间自由调节，承重≥150kg； （6）柜子内外都喷涂有环氧树脂静电喷涂，保持高光洁度，最大限度降低腐蚀和湿气的影响； （7）柜体顶部、后背设计成气体压力释放处，缓解发生爆炸时压力向四周喷溅； （8）采用手动双开开门设计，为确保安全柜防火防爆性能，双开门的门缝不大于3mm，且门缝上下大小一致，左右门的高度必须一致； 18、加配六个万向排气罩：壁长≥1800,管径：75mm-90mm,集气罩口直径≥370mm，可360°旋转，以固定架为中心活动半径≥1200mm； |
| 4 | 液相色谱-质谱联用仪 | 套 | 1 | 1 系统构成：由超高效液相色谱仪、三重四极杆质谱仪、真空系统、供气系统、仪器控制和数据管理系统五部分构成。 *1.1液相色谱与串联三重四极杆质谱仪均为同一厂家生产，保证联机技术的稳定性。 2 液相色谱仪配置及性能指标 2.1 超高压梯度泵 2.1.1 通过溶剂选择阀切换，可任意选择A、B和C、D中的两种溶液作为系统流动相，内置真空脱气机，每个泵单独脱气（A / B）。 2.1.2 流量范围：1-4000 µL/min，以1.0uL/min增量。 *2.1.3 最大压力：≥18000psi 2.2.4 流速准确度：≤1% 2.1.5 流速精密度：≤0.07%RSD 2.1.6 延迟体积：＜50uL，含35uL混合器 2.2 自动进样器 2.2.1 三种进样模式：全定量环进样、半定量环进样、微升进样 2.2.2 进样重复性：全定量环进样<0.3%RSD；半定量环进样<0.5%RSD；微升进样<1.0%RSD 2.2.3 最大样品容量：384位， ≥96位2mL样品瓶 2.3 柱温箱 2.3.1 温控范围：室温+5℃~90℃ 2.3.2 温控方式：流动相预热+强制空气循环 2.3.3 最大柱容量：色谱柱数量≥5根，长度≥250 mm 3 质谱系统配置及性能指标要求 3.1 离子源 *3.1.1 正交垂直喷雾设计，系统抗污染能力强，背景噪音低。 3.1.2 离子源供气：1路雾化气和2路去溶剂气，确保离子化更为充分；流速可在软件界面下设置并运行，确保最大的离子化效率和抗基质干扰能力。 3.1.3 最大喷雾电压为6 kV，电压可在软件界面下设置并运行，确保最大的离子化效率和抗基质干扰能力。 *3.1.4 辅助加热气温度：≥700℃，温度可在软件界面下设置并运行，确保最大的离子化效率和抗基质干扰能力。 3.2 真空接口及离子传输系统 *3.2.1 离子源接口采用锥孔设计或为毛细管设计，若为毛细管设计，由于损耗较大，需额外多配50根毛细管。 3.2.2 离子源接口温度：≥110℃，进一步去除溶剂，提升抗污染能力。 3.3 质量分析系统 *3.3.1为保证最佳的质量轴稳定性，四极杆采用高精度纯Mo材料，不需要额外的控温加热功能。 3.3.2碰撞池：直线型碰撞池或90度弯曲碰撞池。 3.3.3 四极杆分辨率：0.4-3.0 amu 可调； 3.3.4 质量稳定性：≤ 0.1 amu/24h； 3.3.5 扫描速度：≥20,000 amu/s 3.3.6 质谱扫描最小步进：0.02amu 3.3.7 MRM通道数: 300 MRM/s 3.3.8 质量数m/z范围：5~1000 amu 3.4 检测器 *3.4.1电子倍增管技术，无正负离子歧视效应，长时间使用寿命，保障长期数据稳定性。 3.4.2脉冲计数式检测器，保障低浓度检测限的数据重现性。 3.4.3正负极性切换时间：≤50 ms 3.5 真空系统 3.5.1 机械泵和涡轮分子泵组成，离子传输区和质量分析区形成差分抽气系统，自动断电保护功能。 3.5.2 机械泵抽速：65 m3/h 3.5.3 分子涡轮泵抽速：50/400/500 L/s 4 工作站软件 4.1 LC-MS操作软件可安装于厂家定制的数据采集与分析系统上，样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理并生成报告。 *4.2 LC-MSMS后期可升级为气相-液相-三重四极杆质谱仪联用。 5、配置要求：主机包含：二元超高压输液泵、超高压自动进样器、柱温箱、用户使用手册、流动注射泵、真空机械泵、高速网络交换机、电源线（1.5m）、废液瓶、厂家定制的数据采集与分析系统、色谱柱5根等 |

注：带“*”为必须满足的核心参数，以点对点应答表为准，另要求承诺（或证明材料）的还应提供加盖投标人公章的承诺书（或证明材料），否则将被否决；带“▲”为重要技术参数，其他项为一般技术参数。