## 1、项目说明

### 1.1 项目简介

中国散裂中子源（CSNS）是“十一五”国家重大科技基础设施项目，是国际前沿的高科技、多学科应用的大型研究平台。CSNS设施主要包括一台直线加速器、一台快循环同步加速器、一个靶站，以及三台中子散射谱仪。项目于2011年开工建设，2018年8月通过国家验收，项目法人单位为高能物理所，建设地点为广东省东莞市。

本项目是对CSNS同位素生产所需的电感耦合等离子体质谱仪的公开招标。电感耦合等离子体质谱仪主要用于高能质子打靶并完成净化分离过程中杂质元素的定量分析，实现化学纯度质量控制的作用。

根据本项目采购人提供的技术要求，投标人负责设备的出厂测试验收、包装运输及保险等。

### 1.2 主要技术指标

电感耦合等离子体质谱仪的主要参数及技术指标如下所示：

1.2.1★ 质谱范围：3-260amu。

1.2.2★ 质量分辨率：3-260amu范围内全质量数0.5-1.2amu 可调

1.2.3★ 标准模式下灵敏度：低质量数(Li或Be): ≥ 250Mcps/ppm；中质量数(Y或In): ≥ 1500Mcps/ppm；高质量数(Th或U): ≥ 1000Mcps/ppm。

1.2.4★ 检测限【3*sigma】满足以下要求：Be≤0.1ppt；P≤ 50 ppt；S≤ 1 ppb；Ca≤ 5.0 ppt；Fe≤ 5.0 ppt；As≤ 1.0 ppt；Se≤ 5.0 ppt；In≤ 0.1 ppt；Bi(209) ≤ 0.1 ppt。

注：表中所列带★的技术要求均不允许负偏离，否则将被视为无效投标文件而被否决

### 1.3招标范围、计划工期和质量要求

    - 合同的供货范围如下：

电感耦合等离子体质谱仪1台。

    - 中标人的工作范围，包括以下内容：

中标人负责根据甲方提供的技术要求，完成设备的出厂测试验收、包装运输及保险等。

    - 计划工期

2026年2月28日前到货并完成最终验收。

中标人在生产过程中应认真设计和严格执行工艺规范，确保制造质量。保证最终产品满足招标技术文件的全部技术要求。

2、技术要求

（一） 电感耦合等离子体质谱仪

1. 工作条件：

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

1.1. 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

1.2. 适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.3. 配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

1.4. 如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

2. 设备用途：

主要应用于高能质子打靶并完成净化分离过程种中杂质元素的定量分析，实现化学纯度质量控制的作用。

3. 主要技术参数：

3.1	进样系统

3.1.1	雾化器：具备高雾化效率和耐高盐性能的同心雾化器

▲3.1.2	雾化室：双通道石英雾室，必须配置全包裹式半导体制冷装置,操作软件控制半导体制冷，快速温度调节，温度控制-15℃~室温。

3.1.3	蠕动泵：全计算机控制四通道12辊轴蠕动泵，满足样品、废液、内标、在线稀释、在线氢化物发生等应用需要

3.1.4	配置高基体在线气溶胶稀释系统: 可对样品气溶胶在线快速气体稀释，抑制基体效应，软件控制稀释气（保护气）流量。

3.1.5	炬管：标准一体式石英炬管，无密封圈设计，中心管直径≥2.4mm

▲3.1.6	RF射频发生器：仪器应采用27.12MHz工作频率驱动的自激式全固态RF发生器。正常测试功率范围不小于300-1600W。

▲3.1.7	二次放电消除：采用虚拟中心接地技术消除二次放电。为了减少耗材成本和维护工作，不采用屏蔽炬技术。等离子体工作线圈必须采用循环水冷却。

3.2	接口

▲3.2.1	采样锥和截取锥构成的双锥结构接口界面，锥体数量≤2个。采样锥≥1.1mm，截取锥≤0.5mm

▲3.2.2	气体控制：各路气体流量器主机的气路部分均采用高精度的质量流量计控制，使用中心管直径2.4mm以上炬管时，等离子体气 ≤7.5L/min即可产生稳定等离子体。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）】

▲3.2.3	采用前置式碰撞反应池技术，同时配置碰撞气He气和反应气H2两路气，分析时可使用标准模式、碰撞模式和反应模式进行干扰的消除和样品分析

▲3.2.4	He和H2流量0-200ml/min，所有模式切换至信号稳定所需时间≤5秒，并提供截图。

3.3	离子光学系统

3.3.1	由提取聚焦离子透镜和聚焦偏转离子反射镜组成的双离子光学系统设计。使离子束发生90°反射偏转，同时实现三维方向的离子束聚焦，保证仪器的灵敏度。

▲3.3.2	光子、中性粒子经分离后不应沉积在离子透镜上。

3.4	四极杆质量过滤器

3.4.1	预四极杆+主四极杆设计

▲3.4.2	预四极杆：采用S型设计。需提供仪器实物照片作为证明材料。

▲3.4.3	四极杆驱动射频3.0MHz；

3.4.4	同位素比值精密度：≤0.07% (107Ag/109Ag)

3.4.5	丰度灵敏度：3×10-6（低质量端）， 1×10-7（高质量端）

★3.4.6	质谱范围：3-260amu

3.5	检测器

▲3.5.1	全数字脉冲电子倍增器，具有电子稀释功能， 动态线性范围可以达到11个数量级的动态线性范围。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）】

▲3.5.2	最小驻留时间：≤ 50µs。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）】

3.5.3	扫描速度：≥5000 amu/s

3.6	真空系统

▲3.6.1	真空启动快，从大气压开始抽至工作状态的真空度的时间小于5分钟。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）】

▲3.6.2	一个机械泵和2个独立涡轮分子泵。【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）】

3.7	性能指标

★3.7.1	标准模式下灵敏度

低质量数(Li或Be): ≥ 250Mcps/ppm

中质量数(Y或In): ≥ 1500Mcps/ppm

高质量数(Th或U): ≥ 1000Mcps/ppm

3.7.2	氧化物及双电荷：氧化物离子(CeO+/Ce+)≤2%；双电荷粒子（Ce++/Ce+）≤2%

★3.7.3	检测限【3*sigma】满足以下要求

Be≤0.1ppt

P≤ 50 ppt

S≤ 1 ppb

Ca≤ 5.0 ppt

Fe≤ 5.0 ppt

As≤ 1.0 ppt

Se≤ 5.0 ppt

In≤ 0.1 ppt

Bi(209) ≤ 0.1 ppt

3.7.4	仪器短期稳定性（RSD）：≤ 3% （2h）；仪器长期稳定性(RSD):  ≤ 4 %（4h）（使用1ppb调谐液测试）

3.7.5	质谱校正稳定性: ≤ 0.05 amu/24hr

★3.8	质量分辨率：围内全质量数0.5-1.2amu 可调

3.9	耐氢氟酸进样系统一套，包括PFA雾室、PFA雾化器、PFA氩气传输管、石英矩管、蓝宝石中心管等。

4	操作软件

4.1	操作系统： Microsoft ® Windows 7或以上

4.2	计算机控制仪器运行，具有自动开关机、自动点火等功能，可以完成仪器启动时参数的自动设置及分析参数自动优化等操作；

4.3	软件附带仪器运行状态显示窗口，可以实时监测仪器运行中的各个参数；

4.4	一个分析方法中可以设定多个分析条件，软件可以自动调节运行参数，使得一次样品导入可以完成多种分析条件测定，冷热等离子体之间可以自由切换，自动完成，无需用户干涉。

4.5	一次分析测定中可以完成从ppt到ppm含量的分析，达到11个数量级的动态线性范围；

4.6	软件可以完成多元素的定性、半定量和定量的快速分析，支持标准曲线定量法、标准加入法和同位素稀释法等分析方法，可以进行同位素比值分析；

4.7	操作软件提供下列数据处理模块：图形化显示谱图与校准曲线；半定量分析；定量分析；同位素丰度比值分析；同位素稀释分析。

4.8	软件系统允许将数据结果导出为其它格式，并使用第三方软件对其进行处理；

4.9	操作软件附带标准分析报告，可以在样品分析过程中或分析结束后打印分析报告，用户可以对分析报告格式进行选择和编辑；具备数据实时显示和报告实时显示的能力

4.10	软件系统具备瞬间信号分析能力，可以与液相色谱及激光烧蚀技术进样系统联用；与HPLC联用时不需要进行硬件改动，可以直接连接；

4.11软件内建立功能强大的质量控制(QC)模块，提供报错、记录、循环纠正报告等一系列的功能。

5	产品配置要求

5.1	ICPMS主机：包含无油机械泵、双涡轮分子泵、 BOOST功能、气体管线和泵管、电脑连接数据线、 ASpect MS软件、操作手册、专用卸锥工具、线圈调节工具、标准进样组件安装启动包（包含0.4mL/min微同心雾化器、peltier制冷斯科特型双通道雾室、氩气传输管、2.4mm标准石英炬管、PVC材质进样泵管 12根、PVC材质排废泵管 12根）。

5.2	耐氢氟酸进样系统一套，包含标准进样组件安装启动包（微型同心喷雾器0.4mL，斯科特型喷雾室，Ar旁路和石英炬2.4mm）、PFA材质雾化器 100ul/min、标准双通道斯科特PFA惰性雾室、PFA 氩气传输管、半拆卸式石英炬管、蓝宝石中心管、PVC材质进样泵管 12根、PVC材质排废泵管 12根。

5.3	氩气气溶胶在线稀释系统

5.4	Y型三通1包

5.5	250位自动进样器1台

5.6	ICP-MS质量校正调谐液、ICP-MS分辨率校正调谐液、ICP-MS内标液各1个

5.7	PQMS 专用循环冷却水系统1套

5.8	UPS电源1套

5.9	氢气发生器1套

5.10	除主机标准配置外需包含以下配件：蠕动泵进样管、废液管各12根，镍采样锥及截取锥2套，铂采样锥及截取锥1套，石英炬管3支，雾化器3支，雾室及雾化器密封圈2套，通风软管2米。

5.11		氢气发生器1套

5.12	工作站及打印机各1套。

（二）质保及售后服务：

1. 设备安装调试

免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。

仪器到达最终用户现场后，由用户在厂家建议下提供安装验收条件，中标人应即时派人员前往验收。在接到用户安装通知后1周内中标人需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。设备安装调试需在接到用户通知后30日内完成。安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和基本维护方法等。

2. 技术培训

2.1. 为保证中标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。

2.2. 产品仪器公司应具有正规注册的办事处、维修站，建有零备件库或零备件保税库。在中国境内应有专门负责的维修工程师和专门的技术应用支持工程师，应拥有自己建立的培训中心和应用实验室。后期为采购人（根据甲方需求而定，不少于2次厂商培训中心的系统培训，不少于2次培训，每次至少3-5人）提供技术培训，费用由中标人承担。

2.3. 保修期：本合同产品从采购人验收合格之日起，保修期或质量保证期1年。保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理；保修期结束后，中标人免费提供一年的人工服务，但不包括配件费。保修期外，零配件按七折优惠价格提供。

2.4. 维修响应时间：中标人收到采购人的维修通知后，应在24小时内对用户的服务要求做出响应。一般问题应在48小时内解决。若设备存在重大问题确须返厂维修，则中标人承担由此发生的一切费用，包括维修费、运费（包括中国国内及中标人国家的内陆运输费用、国际运输费用）、保险费、检验费、仓储费、装卸费、银行手续费、海关相关费用（包括清关、提货、支付海关监管费）以及为看管和保护返修货物所需的其它必要费用。维修时长超过半个月可免费至中标人实验室进行样品检测。

（三） 订货数量：1台。

（四） 目的港：深圳/广州机场

（五）交货日期：2026年2月28日前到货并完成最终验收