第八部分  采购需求

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线衍射仪 | 1套 | 详见具体技术规格 |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 X射线衍射仪

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1 见总则第3条。

- 设备用途：

仪器采用当前最先进的技术，能够精确地对金属和非金属多晶样品进行物相定性定量分析，薄膜材料的物相、结晶度分析、晶胞参数计算和固溶体分析，微观应力及晶粒大小分析。仪器包括长寿命陶瓷X光管、固态X射线发生器、高分辨测角仪、高性能阵列探测器、计算机控制系统、数据处理软件、相关应用软件和循环冷却水装置。

- 技术规格：

- X射线光源

1.1 DF3型固态发生器X射线发生器部分

*1.1.1 最大输出功率：3kW

*1.1.2 管电压：10-60kV

*1.1.3 管电流：5-60mA

*1.1.4 电流电压稳定度：优于±0.005% (外电压波动10%时)

#1.1.5 安装Cu靶时，仪器稳定工作在管电压40KV，管电流40mA（国家生态环境部公示豁免标定为准豁免证标定为准）

1.2 X射线光管部分

1.2.1 X射线光管：Cu靶，金属陶瓷X光管，功率2.4kW、焦斑大小0.4×12mm

1.3 X射线防护：射线防护罩安装由门锁，仪器工作时禁止打开射线防护装置。散射线剂量符合国际标准，防护罩外任何一点的计量小于1μSV/h

2. 测角仪部分

*2.1 测角仪：θs-θd测角仪，伺服电机驱动测角仪转动，采用224位线绝对增量光学圆光栅记录衍射角度值。

2.2 扫描方式：连续、步进、Omg扫描、XRR；

2.3 2θ转动范围：-6°~160°；

2.4 测角仪半径：≥185mm；

2.5 可读最小步长：0.0001°，角度重现性：0.0001°；

2.6 最高定位速度：≥1000°/min；

*2.7 全自动光学校正：更换X射线管、或仪器校准时自动调整、锁定光学系统，保证2θ角测量准确性；

2.8 2θ线性精度：标准样品全谱范围内衍射峰的2θ角度偏差不超过±0.01度。

3.探测器部分：半导体阵列探测器

*3.1 像素尺寸：≤50µm；

*3.2 像素数：≥280×280pixe；

*3.3 计数率：≥3X106 counts/s/pixel；

#3.4 具备软件选择0D 1D 2D测量模式；

3.5 对含有Fe、Co、Ni的样品能有效除去荧光；

3.6 2D模式能获取2θ角4度范围内的衍射环。

4. 仪器控制和数据采集系统

4.1 数据处理系统：Intel i系列处理器、内存4G、硬盘256G固态、23英寸LED显示；

*4.2 Windows10操作系统下运行的仪器控制和数据处理软件。

5. 应用软件：要求提供以下应用分析软件

5.1 物相检索软件：含原始数据直接检索功能；

5.2 物相定量分析: 含基本参数无标样定量分析软件；

5.3 无标准晶粒大小分析及微观应力分析；

5.4 衍射数据卡片库与晶体结构数据库。

6. 循环水冷系统：满足相应系统连续满功率运行

7. 附件部分：安装方式：软件自动识别，即插即用，不需要校正光路

7.1 高温高压原位附件

*7.1.1 温度范围：室温～+900℃（最大）；

*7.1.2 压力范围：小于10 bar；

*7.1.3 温度控制精度：设定值±1℃；

*7.1.4 可通CO或H2或O2等气体。

7.2 高温附件

7.2.1 温度范围：室温～+1500℃（极限温度+1600℃）；

7.2.2 加热器件：铂金板；

7.2.3 温度控制精度：设定值±0.5℃。

7.3 低温附件

7.3.1 温度范围：-180～+400℃；

7.3.2 温度控制精度：设定值±0.5℃。

7.4 三轴款多功能样品架

#7.4.1 薄膜测量、Phi 扫描（样品表面旋转）；

#7.4.2 最大可测量样品尺寸：φ70×12mm；

#7.4.3 配置激光测距定位装置，以保证衍射面准确性；

7.4.4 圆光嘴尺寸：Φ1、Φ0.5mm；SS狭缝7mm、RS狭缝5mm；

7.4.5 Chi轴：0°～60°，最小步宽角度0.02°；

7.4.6 Phi轴：0°～360°，最小步宽角度0.02°；

7.4.7 Z轴：0~8mm，移动精度：0.01mm。

7.5 交叉光学（B—P）系统

#7.5.1 衍射仪测角仪两套光学系统并存，一键操作，实现在聚焦光学系统（B）与平行光学系统(P)相互切换。

#7.5.2 平行光学系统(P)：与三维薄膜样品架配合，实现对大于20nm薄膜样品测量。

#7.5.3 三维薄膜样品架：Chi摆角摆动范围为±7.5°，重复定位精度为±0.005°。升降重复定位精度为±0.005mm；Phi旋转平台可±360°旋转，重复定位精度为±0.01°。

7.6 纤维附件：用于测量纤维结晶面对纤维轴特定方向的取向度（如木材、纤维等）。

7.7 换样器，一次装6个样品。

7.8 备件：X射线光管2只

7.8.1 Cu靶，金属陶瓷X光管；

7.8.2 功率2.4kW；

7.8.3 焦斑大小0.4×12mm。

- 产品配置要求

  - 产品主体部分说明

- 4.1.1 产品主体部分包括长寿命陶瓷X光管、固态X射线发生器、高分辨测角仪、高性能阵列探测器、计算机控制系统、数据处理软件、相关应用软件和循环冷却水装置。

4.2 要求的附件、专用工具和消耗品

4.2.1 高温高压原位附件

4.2.2 高温附件

4.2.3 低温附件

4.2.4 三轴款多功能样品架

4.2.5 交叉光学（B—P）系统

4.2.6 纤维附件

4.2.7 六位换样器
4.2.8 2个X射线管（Cu靶材）

6. 技术文件：

6.1 请参考总则第1.2条。

6.2 请参考总则第2.3条。

（二）质保及售后服务：

1.1 设备安装调试

1.1.1 仪器设备自甲方收到货物后15个工作日内完成安装调试，且能稳定运行；

1.1.2 最终验收管理要求：项目验收应依据双方签订的合同协议、过程需求变更文件作为项目验收依据标准，验收内容应包括对所有交付品的检查、功能验收及性能验收。验收合格后，经双方确认，形成验收报告，由双方项目负责人签字生效。

1.2 技术培训

乙方提供该设备详细的技术使用说明书，并在到货安装调试完成后，有专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，直至采购人相关人员熟练掌握为止。

1.3 保修期：自甲方收到货物并验收合格之日起24个月；

1.4 维修响应时间：保修期内乙方提供的产品出现质量问题在4小时内提供线上维修响应，并在2-4个工作日内到达现场，提供免费检测维修、更换配件、排除故障、更换设备等服务。

1.5 包装运输要求：乙方按设备结构选择包装形式以保证设备本体及内件不变形受损；乙方应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失费用增长等后果负责。

1.6提供一次免费异地搬迁和安装服务。

（三） 订货数量：

1套

（四） 交货地点：

江苏省南京市玄武区北京东路39号中国科学院南京地质古生物研究所或指定地点

（五）交货日期：

合同签订后2个月内。

（六）执行的相关标准

产品应满足相关国家标准及行业标准。