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第8部分  采购需求

一、货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	指定到货港
	项目现场（交货地点）

	1
	全自动数字玻片扫描系统
	1套
	详见具体技术规格





注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。














二、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 全自动数字玻片扫描系统


（1） 技术要求：
1. 工作条件：
1.1 见总则第3条。

2. 设备用途：
能够对HE切片、免疫组化、原位杂交、组织芯片等样品进行快速高通量扫描，实现全视野高分辨的拼接扫描，并可以将数据数字化保存，随时调用。

3. 技术规格：
3.1 扫描系统主机：
3.1.1 全自动数字玻片扫描系统具有明场扫描、荧光扫描等多种成像功能，不同成像方式电动切换。
*3.1.2 主机单次样品装载量≥100张。
3.1.3 系统具有完整的显微成像光路，明场科勒照明。
3.1.4 全自动数字玻片扫描系统为高度电动化设计，可通过软件编辑完整流程控制硬件，使用简便。
#3.1.5 三相机配置：Preview相机快速识别拍摄样品及标签；明场扫描通过彩色相机成像；荧光扫描通过黑白相机成像，各种扫描成像模式之间电动切换。
3.1.6 聚光镜：长工作距离电动聚光镜1个，数值孔径≥0.8，兼容TIE（强度传输方程）成像模式。
*3.1.7 像素分辨率：10x物镜下，≤0.35 μm / pixel；20x物镜下，≤0.18 μm / pixel；40x物镜下，≤0.09 μm / pixel。
3.1.8 含高精度电动扫描载物台，行程300 x 100mm, 具有3mm的Z轴对焦范围。
3.2 物镜：
3.2.1 10x平场复消色差物镜，数值孔径≥0.45，扫描分辨率≤0.35 μm/pixel，工作距离≥2.1mm。

#3.2.2 20x平场复消色差物镜，数值孔径≥0.8，扫描分辨率≤0.18 μm/pixel，工作距离≥0.55mm。
#3.2.3 40x平场复消色差物镜，数值孔径≥0.95，扫描分辨率≤0.09 μm/pixel，工作距离≥0.25mm。
3.3 样品舱室：托盘式样品架设计，保证每张玻片相互隔离，待机和扫描时始终保持水平状态, 配备高效的样品上样器，用于快速装载玻片。
3.4 扫描速度：
#3.4.1 明场扫描：使用20x/0.8物镜，不低于扫描分辨率0.18 μm /pixel条件下，扫描面积10mm X 10mm，所用时间≤75秒。
#3.4.2 荧光扫描：使用20x/0.8物镜，4个荧光通道成像，不低于扫描分辨率0.18 μm /pixel条件下，扫描面积10mm X 10mm，所用时间≤325秒。
3.5 明场扫描：
#3.5.1 光源：长寿命LED光源，谱线范围400-700nm。
3.5.2 具有自动Z轴扫描成像及景深扩展功能。
3.5.3 明场扫描配置彩色相机：分辨率：2464(H) x 2056(V) =500万像素。
3.6 荧光扫描： 
3.6.1 光源：长寿命白光LED光源，激发谱线范围380-770nm，使用寿命≥25000小时。
#3.6.2 超快速电动荧光转盘孔位≥6位，通道之间切换时间≤50ms；可实现7色成像快速切换。
#3.6.3 具有全新TIE（强度传输方程）照明模式，用于快速对焦，避免样品漂白，并能成为一个单独通道成像，并可与荧光图像叠加。
3.6.4 荧光滤色片：满足Hoechst / CFP / FITE / Cy3 / TxRed / Cy5.5 / Cy7，以实现多色荧光标记的样品成像。
3.6.5 荧光扫描配置单色相机：分辨率：4096 (H) x 3008 (V) = 1200万像素。
3.7 扫描工作站及分析软件：
3.7.1控制所有电动硬件、识别处理信息、图像可视化, 具有预扫描和导航功能。
3.7.2自动程序化图像采集：个性化设定图像采集程序，实现100张样品自动完成扫描，无需人值守。
3.7.3 多维图像采集：多通道成像，Z-Stacks成像，拼图及多点成像等。


4. 产品配置要求
4.1  全自动数字玻片扫描系统 1套

5. 选购附件、备件及消耗品
无
 
6.  技术文件：
6.1 请参考总则第1.2条。
6.2 请参考总则第2.3条。

（二）质保及售后服务：
1.1 设备安装调试（请参考总则第2.4条）
1.2 保修期：验收合格后至少五年原厂质保期。
1.3 维修响应时间：接收甲方维修请求后48小时响应。
1.4 生产厂商直接负责技术支持和售后维护，中标后签合同前须提供生产厂商出具的售后服务承诺书原件。

（三） 订货数量：
全自动数字玻片扫描系统 1套

（四） 目的港：
上海空港

（五）交货日期：
免表和信用证办好后90天

（六）执行的相关标准
  产品应满足相关国家标准及行业标准。
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