中国科学院上海有机化学研究所

生物3D打印机采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G230300578

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2023年11月

第八部分  采购需求

一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物3D打印机 | 1套 | 详见具体技术规格 |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 生物3D打印机

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1 装置应该放置在通风、阴凉、干燥、少尘和抗震动的稳定环境中；

1.2 使用时注意打印机周围环境的散热，避免放置在地毯上或者紧靠墙壁放置

1.3 不可放置在易燃易爆物品或高热源附近

- 设备用途：

2.1 通过计算机控制，依照三维数字模型的数据，把内含细胞、生长因子等生物材料的墨水自动打印成“与三维数字模型的形状和结构相对应”的实体模型，匹配各种研究领域的应用。

- 技术规格：

3.1 对仪器、设备的整体及各部件技术性能做出定量的、限定的或具体的规定。

#1、打印方式：气动挤出式打印、机械马达驱动式打印。

2、3D模型打印产物尺寸要求，≥128×90×90mm。

3、打印传动轴驱动方式：机械式高精度步进马达。

4、打印机操控方式：仪器上集成平板电脑，提供配套windows10及以上操作系统，集成操作软件以控制打印机；支持键盘、鼠标、触屏控制。

#5、打印物的形状：支持同轴打印产出管状结构；支持液滴打印和3D模型打印；配套软件支持打开并打印不少于5种格式的文件，包含“.obj”、“.amf”、 “.3mf”、“.stl”、“.Gcode”格式的文件。

#6、支持的打印材料：活细胞、水凝胶、可生物降解的热塑性材料、陶瓷和金属材料等众多材料；支持响应性材料的打印。

7、支持的打印材料温度：温度范围包含4-250℃，支持软件调节温度，最小调节幅度不大于1℃。

8、打印平台温度：温度范围包含4-65℃，支持软件调节温度，最小调节幅度不大于1℃；制冷方式为风冷加散热片。

*9、打印容器兼容性：通过配套软件设置实现在玻片、培养皿、孔板的多个或单个孔中全自动直接打印；使用软件可以选择在6、12、24、48、96、384孔标准孔板，以及孔的数量、大小、排列方式均为定制的特殊孔板中进行打印；每个孔中的打印均可以通过多个打印头来完成多种材料的打印；通过软件可设置不同孔使用不同的打印头。

10、打印速度：最快打印速度不小于50mm/s；支持软件调节速度，最小调节幅度不大于1mm/s。

11、延迟挤出功能：支持延迟挤出功能和延迟停止挤出功能，支持软件调节延迟时间，最小调节幅度不大于1ms。

#12、智能磁吸式打印头、工具头：支持磁吸插拔式便捷安装；配备不少于9个打印头和至少2种光固化工具头，包括至少5个3mL温控气动打印头、1个电磁液滴打印头、1个低温打印头、1个高温打印头和1个注射泵打印头，以及2个波长分别为365nm和405nm的光固化工具头；支持使用软件设置打印头、工具头的功能，包含温度、气压、光固化强度、光固化时间、光固化高度；支持用软件调节打印层高，最小调节幅度不大0.01mm。

13、电磁液滴打印头：喷墨技术可实现高精度的高速打印；电磁液滴 (EMD) 打印头配有压电阀，可以打印各种低、中粘度的生物墨水。

14、注射泵打印头：可通过定义流速和沉积体积等参数来更好地控制生物墨水挤出过程；机械挤压可以更精确地控制过程。

*15、面板式打印头槽位：单一面板上的打印头槽位不小于6个，可同时安装不少于6个任意的原厂打印头或工具头；面板支持X、Y轴移动，且带动所有打印头一并跟随面板沿X、Y轴移动；自动切换打印头或工具头且耗时不大于2s，可在一次打印中使用不少于6种打印材料。

16、机械精度：XYZ轴移动精度不大于1μm；三轴定位精度不大于1μm。

#17、内置UV交联功能：打印机内置365nm、405nm、485nm和520nm波段的四个独立的UV交联模块，不占用打印头槽位；可用配套软件设置各UV模块设置照射强度、照射时间、固定位置照射或移动照射。

#18、空气压缩机：主机内置无油空气压缩机，可用软件设置各打印头气压，最大气压不低于200kPa，最小调节幅度不大于1kPA；配套外接空气压缩机并可用软件设置各打印头气压，最大气压不低于700kPa，最小调节幅度不大于1kPA。

#19、集成洁净仓：主机集成洁净仓，仓内可形成高压环境，集成颗粒物拦截率99.995%的HEPA 14过滤器，集成功率不小于30mW 的275nm紫外灭菌灯；支持用主机软件控制洁净仓功能。

20、建模和扩展功能：配套多功能打印机软件，能够控制打印机；具有3D建模功能，支持一键拖拽创建3D几何模型，简单完成从无到有的建模工作；包含自定义打印路径功能，搜索替换编辑打印路径的功能，打印路径预览功能和任意单层、复数层预览功能。

*21、支持Gcode模型文件编辑功能，能够对Gcode参数进行编辑、预览、修改、复制、粘贴等操作，以实现复杂模型的打印功能。

22、信息服务：厂家有自家的官方生物打印网络社区，可供用户上传和下载STL、Gcode文件。

23、尺寸：桌面式，长×宽×高不大于850×400×500 mm，节省空间。

#24、耗材配件：开放性生物3D打印平台，能够与广泛的生物墨水等材料相兼容，提供生物芯片（模型构建）3D打印所需的微流控芯片墨水及生物活性凝胶墨水和生物芯片（模型构建）3D打印一体化解决应用方案。

- 产品配置要求

  - 产品主体部分说明

一站式的生物3D打印平台，产品主体集成了UV交联模块、空气压缩机、集成洁净仓和打印模块。

  - 要求的附件、专用工具和消耗品

- 微流控芯片墨水及生物活性凝胶墨水

- 智能磁吸式打印头、工具头

4.3  其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。

（1）机械润滑油

5. 选购附件、备件及消耗品

5.1 查询项目

逐项列出需要询价的物品，技术性能指标这些是供选购的，它们的价格不计入评估价

5.2  投标人推荐的其它选件

5.3  询问延长保修期半年、1年、2年、3年的价格。

6.  技术文件：

6.1 请参考总则第1.2条。

6.2 请参考总则第2.3条。

（二）质保及售后服务：

2.1 保修期：验收合格后至少两年原厂质保期。

2.2 维修团队：本地区须配备仪器生产厂商自身的售后技术团队。

2.3 维修响应时间：接收采购方维修请求后48小时响应。

2.4 仪器生产厂商直接负责技术支持和售后维护，中标后签合同前须提供生产厂商出具的售后服务承诺书原件。

2.5 投标人能提供生物3D打印完整的技术解决方案，在仪器安装培训后4周内顺利建立采购方所需的生物芯片模型构建。

2.6 所投生物3D生物打印机须配套至少6个月的生物墨水耗材用量。

（三） 订货数量：

生物3D打印机 1台

- 交货地：

海科路100号实验室

（五）交货日期：

免表和信用证办好后90天

（六）执行的相关标准

产品应满足相关国家标准及行业标准。