# 第八部分 采购需求

货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 是否接受进口 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳定同位素比质谱仪 | 1套 | 是 | 甲方指定地点 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体规格要求中有本总则不一致之处，以具体规格中的要求为准。

二、具体规格要求

| 货物名称 | 稳定同位素比质谱仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目需求与用途 | 实验室的稳定同位素比质谱仪使用年限超过15年，长期处于超负荷运行状态，零部件过度损耗，维修成本过高，严重影响了仪器的稳定性和测量精度，无法满足科研人员对高精度同位素数据的迫切需求，因此申请重新购置一台稳定同位素比质谱仪，用于替换旧设备。该设备通过测定碳（δ13C）、氢（δD）、氧（δ18O）、氮（δ15N）、硫（δ34S）同位素比值，能够定量开展水文循环的示踪研究、干旱区植物水分来源和水分利用策略研究、水-土-气-生中碳和氮的循环过程研究、温室气体污染物溯源和解译环境演化研究等，助力完成科技支撑盐碱地改良后备粮仓、北方沙漠化精准防治与绿色发展和干旱区内陆河流域水安全保障科学基础三大制高点任务，保障相关领域在研的国家重大科研项目顺利实施和高效完成。 |  |  |
| 预算金额（万元） | ¥ 296.5 万元 |  |  |
| 采购数量 | 1套 | 交货期 | 招标完成，合同签订后 6 个月 |
| 拟采购项目的 配置要求 | 1.稳定同位素比质谱仪主机（含万用连续流接口） 1套； 2.气体制备系统 1套； 3.稳定同位素比质谱仪工作站软件 1套； 4.数据库管理软件 1套； 5.百万分之一天平 1台； 6.质谱仪气路系统 1套； 7.同位素质谱仪样品前处理系统 1套； 8.计算机（i7处理器、32G内存、1T硬盘、27寸高清屏幕）1套； 9.数据输出打印机（打印、复印、扫描一体、无线连接）1套； 10.载气、参考气、相应减压阀及质谱仪零配件 1套； 11.UPS电源（10KVA、断电延时≥2h） 1套； 12.同位素标准样品（CNSHO） 1套； |  |  |
| 拟采购项目的 技术指标 |  |  |  |
|  | 一、技术指标 1. 稳定同位素比质谱仪主机 ★1.1 离子源：含涂层抗氧化灯丝的高灵敏度电子轰击源。 ★1.2 真空腔室：不锈钢材质，采用高度抛光技术，系统无需烘烤即可消除记忆效应和水汽等本底污染。高真空能够达到10-8 mbar。 ★1.3 前置放大器：采用≥55V最大电压的放大器技术，能实现宽范围样品检测，在无需切换增益的前提下通过元素分析仪分析高碳氮比、碳硫比样品。 ★1.4 真空系统：带有涡轮分子泵和前级真空泵的自动真空系统，带有自动隔离装置，在断电时保护高真空，配有前缘线捕集器。 #1.5接收器：配置万用的法拉第杯接收器，内置静电过滤装置，消除HD+以外所有离子的干扰，能有效分析δ13C、δ15N、δ18O、δ2H 、δ34S。所有法拉第杯检测器提供≥10年保修期。 #1.6 技术参数 1.6.1最大加速电压≥5kV，最大质量数≥96 dalton 1.6.2 质量分辨率（m/Δm）≥110（10 % 峰谷） 1.6.3绝对灵敏度：≤1100分子/离子（连续流） 1.6.4 离子源线性：≤0.02‰/nA 1.6.5 H3+因子：≤8ppm/nA；稳定性≤0.03ppm/nA/hr 2. 万用连续流接口 #2.1采用高精度数字质量流量控制器，针对所有流量和压力的完整数字控制和回读功能，内置除水膜，无需压缩空气。 ★2.2 可以同时连接≥6路参考气，可以满足C、N、O、S、H的连续测定，不需要交换气路。 #2.2 样品气自动稀释：当样品中的C/N, O/H比很大时，可以自动设定稀释倍数。 #2.3 可同时连接4个高流量和1流量前处理装置，实现前处理装置间的自动切换，减少仪器待机时间。 3. 气体制备系统 ★3.1 与稳定同位素比质谱仪联用，可测定样品中的气体中C、N、O、H、S同位素比值，同时单独获得元素百分含量，TCD检测器质保10年。 ★3.2采用单燃烧炉双反应管模式实现CNS同时分析，独立的燃烧管和还原管可根据样品性质分别单独温控，确保样品在高温过程中完成充分的氧化还原反应，并减少填料消耗。 #3.3 测量气体分离技术：采用色谱分离或吸附—解吸附技术，待测气体的分离温度、分离时间等参数软件可根据实验需求进行设置，无需更换配件即可同时实现对高达7000：1的碳氮比和碳硫比的样品的基线分离； #3.4加氧技术：应具有精确加氧技术，可以将氧气直接注入样品燃烧区域。 #3.5 配备1台≥120位固体自动进样器，无需氦气吹扫，可随时调整样品序列。配备1台≥50位液体自动进样器。 #3.6进样系统：利用氦气吹扫密闭式样品槽的样品排除空气干扰，可实现零空白转运样品。 #3.7配备CNS模式和高温OH模式，高温OH模式温度达到1450℃。 #3.8气体制备系统与同位素质谱联用外精度(外精度，1σ)： δ13C: ≤0.1 ‰ δ15N: ≤0.15 ‰ δ34S: ≤0.2 ‰ δ18O: ≤0.3 ‰ δ2H: ≤2.0 ‰ 3.9最大进样量≥1000mg。 3.10燃烧管最大直径≥25cm 4.百万分之一天平 ★4.1最大盘程：≥1.0g/3.0g。 #4.2可读性：≤0.001mg/0.01mg。重复性：≤0.001mg (lg) /0.006mg (3g)。 4.3称量范围：≥0-1.0 g/1.0-3.0 g； 典型重复性：≤0.0008 mg (200 mg)。 #4.4 线性偏差：≤0.02 mg (0.5 g)；偏心：≤0.01 mg (2 g)； 4.5 灵敏度温度漂移：≤0.00015%/℃ 4.6 灵敏度稳定性：≤0.00025%/a - 质谱仪气路系统 #5.1搭建5路气路，采用两级调压方式，管路漏气率24小时不超过1%。 5.2供气系统使用温度范围：-40℃～66℃（抗低温、防冻、防漏、防气体腐蚀）。 5.3供气系统材料承受压力必须大于钢瓶最大设计压力，管道整体达到保压24小时之后，标压下，压降≤0.02Mpa。 5.4气路系统采用316L BA级不锈钢无缝钢管，三通、弯头等采用成品配件，连接方式均采用进口全自动焊机焊接连接。减压阀为316L不锈钢材质，产品阀体及零部件须按照ASTM G-93-LVC进行去油脱脂处理。 5.5配备气体泄漏报警系统可检测CO2、SO2、O2、H2、CO，防护等级IP66。 5.6配备仪器通风橱系统，能有效处理实验产生的微量废气。 - 同位素质谱仪样品前处理系统 1套 6.1系统组成：由双波长紫外灯、超纯化柱、终端过滤器等组成。 6.2系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01 cm-1，温度灵敏度达到0.1℃。 6.3总有机碳TOC ≤ 5 ppb 6.4流速：≥30L/h；存储容量：≥50L； 6.5具备自动循环功能，循环时间间隔≤2小时 7. 稳定同位素比质谱仪工作站软件 7.1 专用于稳定同位素比质谱仪的仪器控制、数据采集和数据处理软件。 7.2 能够实现稳定同位素比质谱仪实验室日常步骤自动化，包括系统稳定性、线性和质谱调谐等步骤的自动化，操作者无需在仪器前观察调试结果，仪器可根据内置的判别标准，自动判断上述调试步骤是否合格完成。 7.3 校准曲线实时体现，单点/两点/多点对照可选，可以建立国际标准物质的证书比值数据库，根据具体实验选择标准物质，并在软件中根据选择自动绘图，实时观测待测样品在校准曲线中的位置。 8. 数据库管理软件 #8.1可单独使用，用于GC-MS，IRMS等大型科研仪器的实验数据分析。 8.2可对数据进行≥20个维度的记录和输入，可进行网格视图、地图视图、图标视图、报告视图等大数据分析。 8.3 具有全球降水同位素网络（GNIP）数据库包含近130,000个数据点，数据库超过40年，可生成全球降雨线图。 |  |  |
| 服务需求 | 1、供应商免费安排工程师上门安装、调试，免费为用户进行操作及维护培训。 2、质保期 1 年，质保期内免费维修或更换部件，维修2次仍无法正常使用应整体更换。质保期后，供应商以优惠价格负责后续维修保养，提供全周期技术支持。 3、供应商应在接到售后服务要求后4小时内响应、24小时内安排技术人员解决或提供解决方案。出现重大紧急故障，应在接到通知后48小时内赶赴现场排除故障。 |  |  |
| 其他说明事项 | 合同签署后10个工作日内，供货商向采购方银行账户汇入合同总价8%的履约保证金。如供货商未按时汇入该履约保证金，则为供货商实质性违约，采购方有权暂停履行合同相应义务。 |  |  |
|  | 付款方式：对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付； 对于进口产品，采用即期不可撤消信用证等国际贸易支付条件支付： 90%凭合同要求单据支付； 10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。 |  |  |