# 第八部分 采购需求

货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毫焦级少周期飞秒激光器 | 1套 | 是 |
| 2 | 高能量光参量啁啾脉冲放大器 | 1套 | 是 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏15℃～30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包 毫焦级少周期飞秒激光器

- 技术要求：

- 工作条件：

1）工作电压：AC 220V(±15%)，

2）环境温度：18～28℃

3）相对湿度：20%～80%

4）仪器运行的持久性：可连续运行

- 设备用途：

非线性光学晶体测试、紫外/深紫外新型高能量激光系统研制

- 技术规格：

3.1中心波长：1030 ± 10 nm；

3.2最大平均功率：≥20W @10-200kHz；

★3.3脉宽：< 190 fs；

3.4脉宽调谐范围：支持190fs-10ps可调

#3.5最大单脉冲能量：≥2mJ @1Hz-10kHz；

#3.6重复频率1Hz-200kHz范围内可调；

3.7光束质量：< 1.3；

3.8光斑直径：6.8 ± 0.7 mm

3.9后脉冲对比度：<1:200

3.10前脉冲对比度：<1:1000

3.11偏振态：线偏振，水平方向

#3.12谐波产生器输出波长：515 nm, 343 nm, 257 nm, 206 nm；

#3.13重复频率锁定；

★3.14可同步腔长振荡器包括腔内压电定位器，振荡器输出功率1W，含腔内压电定位器

★3.15脉冲与脉冲能量稳定性：<0.5% rms 24小时以上

★3.16长期功率稳定性：<0.5% rms 100小时以上

#3.17光束指向稳定性：< 20 µrad/℃

3.18尺寸：因系统集成需要，长宽高尺寸不超过735mmx420mmx235mm

- 产品配置要求

（1）毫焦级少周期飞秒激光器，一台

（2）水冷机，一台
（3）电源，一套

5.  技术文件：

提供仪器电子版说明书

提供电子版操作手册

（二）质保及售后服务：

1 设备安装调试

1.1 最终验收在买方用户现场进行，验收应执行双方协议认可后签订的技术协议。

1.2 卖方在设备出厂时应随设备带有质检合格证书，内容包括设备各项检测记录。

1.3 投标人设备发货前告知买方，并讲明设备安装和场地要求。在设备到货后到买方使用现场安装设备，安装后进行检验、验收。

2 技术培训：使用现场培训：投标人在买方使用现场就所供设备的测量原理、操作和维修等对买方实际操作人员进行培训。投标人对培训效果和质量负责，投标人保证派有经验的技术专家担任教员，并保证买方人员在培训后能够独立地完成设备操作、管理和维护等工作。

3 保修期

3.1 设备保质期为设备最终验收之日起12个月。在质量保证期内，如有非人为原因造成的零部件损坏。乙方应无偿更换。

3.2在设备保修期内，如果设备发生故障，卖方在接到买方书面通知后48小时内做出响应，同时派有经验的技术人员赶到现场，免费维修或更换有缺陷的货物或部件。若属于现场可修好的故障，从故障报出到设备恢复正常运行的时间不超过72小时；若需返厂维修，从故障报出到送至买方现场设备恢复正常运行的时间不超过两个月。所有相关费用均由卖方负担。同时，设备保修期应相应顺延。

3.3如果卖方收到通知后72小时内没有以合理的速度排除故障，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

4 卖方保证所供设备是投标型号，含有招标文件要求的设计和材料的全部最新改进，并且是全新的、未使用过的产品，无任何旧货或翻新的零部件和附件。卖方保证所提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，这些缺陷是所供货物在最终目的地现行条件下正常使用可能产生的。

5 卖方应在中国（大陆地区）境内有常设的维修服务中心。中心应有充足的备件供应，具备专门针对该产品进行校准升级和维修的能力。

*6需要与用户共同进行激光器的二次开发，必须满足用户要求

（三） 订货数量：

毫焦级少周期飞秒激光器，1套

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：

交货日期：合同生效后10个月内

交货地点：中国科学院新疆理化技术研究所

（五）付款方式：

对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；

对于进口产品，采用即期不可撤消信用证等国际贸易支付条件支付：

90%凭合同要求单据支付；

10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

第2包 高能量光参量啁啾脉冲放大器

- 技术要求：

- 工作条件：

1）工作电压：AC 220V(±15%)，单相47-63Hz
2）环境温度：22±2℃

3）相对湿度：≤80%

4）仪器运行的持久性：可连续运行

- 设备用途：

非线性光学晶体测试、紫外/深紫外新型激光系统研制

- 技术规格：

3.1中心波长：750–960 nm，375–480 nm，250–320 nm，210–230 nm；

3.2脉冲持续时间：40±20 fs；

3.3最大脉冲能量：50 mJ@750–960 nm，3.5 mJ@375–480 nm，1.2 mJ@250–320 nm，0.3 mJ@210–230 nm；

#3.4脉冲能量稳定性≤1.5 %；

3.5脉宽：≤35±5fs

★3.6长时间功率稳定性：±1.5 %

★3.7波长可调谐精度：≤5nm

★3.8普通光电脉冲抖动：≤50 ps；

★3.9精准光电脉冲抖动：≤10 ps；

#3.10脉冲重复频率10Hz；

3.11偏振态：线偏振，水平偏振；

3.12光束空间分布：近场超高斯分布；

#3.13可扩展倍频模块升级；

#3.14光束直径：≤10 mm；

#3.15光束指向性稳定性≤ 30 µrad/；

#3.16配套软件控制，可实现激光器的控制以及参数调节；

- 产品配置要求

（1）高能量光参量啁啾脉冲放大器主机，一台

（2）水冷机，一台

（3）电源，一套

5.  技术文件：

提供仪器电子版说明书

提供电子版操作手册

（二）质保及售后服务：

1 设备安装调试

1.1 最终验收在买方用户现场进行，验收应执行双方协议认可后签订的技术协议。

1.2 卖方在设备出厂时应随设备带有质检合格证书，内容包括设备各项检测记录。

1.3 投标人设备发货前告知买方，并讲明设备安装和场地要求。在设备到货后到买方使用现场安装设备，安装后进行检验、验收。

2 技术培训：使用现场培训：投标人在买方使用现场就所供设备的测量原理、操作和维修等对买方实际操作人员进行培训。投标人对培训效果和质量负责，投标人保证派有经验的技术专家担任教员，并保证买方人员在培训后能够独立地完成设备操作、管理和维护等工作。

3 保修期

3.1 设备保质期为设备最终验收之日起12个月。在质量保证期内，如有非人为原因造成的零部件损坏。乙方应无偿更换。

3.2在设备保修期内，如果设备发生故障，卖方在接到买方书面通知后48小时内做出响应，同时派有经验的技术人员赶到现场，免费维修或更换有缺陷的货物或部件。若属于现场可修好的故障，从故障报出到设备恢复正常运行的时间不超过72小时；若需返厂维修，从故障报出到送至买方现场设备恢复正常运行的时间不超过两个月。所有相关费用均由卖方负担。同时，设备保修期应相应顺延。

3.3如果卖方收到通知后72小时内没有以合理的速度排除故障，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

4 卖方保证所供设备是投标型号，含有招标文件要求的设计和材料的全部最新改进，并且是全新的、未使用过的产品，无任何旧货或翻新的零部件和附件。卖方保证所提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，这些缺陷是所供货物在最终目的地现行条件下正常使用可能产生的。

5 卖方应在中国（大陆地区）境内有常设的维修服务中心。中心应有充足的备件供应，具备专门针对该产品进行校准升级和维修的能力。

*6需要与用户共同进行激光器的二次开发，必须满足用户要求；

（三） 订货数量：

高能量光参量啁啾脉冲放大器，1套

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：

交货日期：合同生效后12个月内

交货地点：中国科学院新疆理化技术研究所

（五）付款方式：

对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；

对于进口产品，采用即期不可撤消信用证等国际贸易支付条件支付：

90%凭合同要求单据支付；

10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。