[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc129682893][bookmark: _Hlk187680470]第六章 技术要求

[bookmark: _Toc403258040][bookmark: _Toc196475162]一、货物需求一览表
	包号
	货物名称
	数量
	简要技术规格
	是否允许采购进口产品
	采购预算

	1
	流式细胞仪
	1套
	在短时间内检测大量细胞，对同一个细胞进行多参数定量分析，可以测量 细胞大小、内部颗粒的性状，以及检测细胞表面和胞浆及胞核内抗原、细胞内核 酸含量等性能指标。用于生物学研究，包括但不限于细胞增殖、细胞周期分析、 细胞凋亡、DNA 分析和免疫多色分析等研究工作；
	否
	264
万元



[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK11]二、主要技术指标（需实现的功能或者目标、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等）

[bookmark: _Toc403258042][bookmark: _Toc230357439][bookmark: _Toc289948435][bookmark: _Toc258264687]1. 工作条件： 
1.1 电源：电压 100-240V，电流10A，功率150-250W； 
1.2 环境温度：15 - 30 ℃； 
1.3 环境湿度：15% - 80%，无冷凝。 
2. 设备用途： 
2.1 在短时间内检测大量细胞，对同一个细胞进行多参数定量分析，可以测量 细胞大小、内部颗粒的性状，以及检测细胞表面和胞浆及胞核内抗原、细胞内核 酸含量等性能指标。用于生物学研究，包括但不限于细胞增殖、细胞周期分析、 细胞凋亡、DNA 分析和免疫多色分析等研究工作； 
3. 技术规格： 
★3.1 主机至少配置 488nm≥50mW、638nm±5nm≥50mW、405nm≥80mW、 561nm≥30mW、355±20nm≥20mW 和 730nm-900nm≥60mW 等六根独立控制的固 态激光器； 
★3.2 检测参数：可以同时检测≥22个参数，包括20个荧光参数、SSC和FSC； 
#3.3 流动室数值孔径≥1.3 NA；（提供相关证明材料） 
#3.4 采用光纤传导的雪崩二极管检测器阵列（APD）；（提供相关证明材料） 
▲3.5 侧向散射光分辨率≤80nm（提供相关证明材料）； 
▲3.6 荧光灵敏度：FITC≤30 MESF，PE≤10 MESF（提供相关证明材料）； 
3.7 荧光分辨率：rCV≤3%（G0/G1期最高峰）； 
3.8 无需微球的绝对计数功能，可快速经济的进行样本浓度测定； 
#3.9 信号处理：≥24bit及100万道分辨率的全数字化系统；（提供相关证明材料） 
3.10 107的线性动态范围，可以将强信号和弱信号都完全显示在一张图上； 
3.11 支持多色荧光信号共同采集，22个参数时检测速度≥28,000事件/秒； 
3.12 具有补偿数据库：存储染料的荧光溢出值，随着增益的变化，准确调节补偿 矩阵； #3.13 至少具有2300万Events的数据存储能力；（提供相关证明材料） 
3.14 自动化上样系统，具有自动混匀和自动清洗功能，降低样本间交叉污染； 
3.15 液流系统日常维护简单、清洗简便，自带开关机程序； 
3.16 上样速度：至少具有10μL、30μL、60 μL/min三种固定流速； 
#3.17 具有用户可自定义流速控制模式范围：10-220 μL/min，按照1 μL增量调节； （提供相关证明材料） 
3.18 自动单管上样可使用标准流式管、1.5ml 和2.0ml EP管； 
3.19 同时配有96孔板上样系统，可用于96孔标准平底，U和V形底板； 
3.20 操作系统：Window 7或以上版本； 
#3.21 软件支持中英文操作界面，安装无版权限制，可以任意次数安装。（提供相 关证明材料） 
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规 范： 
符合国家或国际相关标准。 
三、售后服务要求： 
3.1 投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈 蚀、费用增长等后果负责。 
3.2 ★提供至少六年的免费技术支持和培训服务。合同期外，需提供永久的保障性 服务，以保障软件的正常使用。保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的 质量问题，制造商负责免费维修。保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1 个月内制造商应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。 （本条只需应答，不用提供彩页等证明资料）
3.3 维保期间，整机任何故障在报修后立即响应，现场维修24小时内上门，并在到达后3日内解决合同货物的故障（重大故障除外），维修相关所有费用全免； 维保期间，每年至少2次上门进行维护，更换维保套件。 
3.4 到货安装调试完成后，免费提供制造商技术人员对采购人现场提供系统的使 用培训服务和相关技术资料。培训时间不少于 5天，直至采购人相关人员熟练 掌握为止。对整个设备所有部件和辅助设备都提供至少84个月免费维保。 
四、采购标的验收标准： 
4.1 设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人 双方共同签署验收文件。 
4.2 仪器到货：仪器到货前应将安装环境要求书面通知给采购人，并与采购人协 商足够准备时间。到货时需按采购人要求免费将设备在双方商定的时间运到指定 安装位置，并由仪器安装工程师当场进行开箱检查。 
4.3 仪器安装调试：仪器经开箱检查确认一切正常后，由仪器安装工程师免费执 行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由采购人进 行使用性能方面的验收。设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指标， 所有指标验收必须由采购人确认。 
五、交货地点：北京大学指定地点。 
六、交货期： 合同签订后45日内交货并安装完毕 
七、付款方式： 
国产产品：合同正式生效后，甲方支付乙方合同总额90%的合同款；设备安 装完毕由甲方验收合格后，凭甲方签字并加盖公章的验收报告由甲方支付乙方合 同总额10%的合同款。 
进口产品：本次不采购进口产品。 


