第八部分  采购需求

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1064nm高能量低重频皮秒激光器 | 1 | 详见采购需求 |  |  |
| 2 | 1064nm高功率高重频皮秒激光器 | 1 |  |  |  |
| 3 | 527nm高功率纳秒激光器 | 1 |  |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。
三、具体技术规格

第1包 1064nm高能量低重频皮秒激光器

- 工作条件：

1)工作电压：AC 220V(±15%)，50Hz，单相或AC 380V(±15%)，50Hz，三相

2)环境温度：18～28℃

3)相对湿度：20%～80%

4)仪器运行的持久性：可连续运行

- 设备用途：

该激光器具有较高的峰值功率与较窄的光谱带宽，有利于应用在测试新型深紫外非线性光学晶体，将应用于新型非线性光学晶体的测试与表征、非线性频率转换等光学场景。

- 技术规格：

*3.1 输出波长1064nm，波长可实现电动控制切换；

*3.2 输出能量≥40mJ@1064nm；

*3.3 脉冲宽度≤29±5ps@1064nm；

*3.4 重复频率50Hz；

3.5 光束质量≤2.5；

*3.6 脉冲能量稳定性＜1.5%；

3.7 长时间功率漂移±2%；

3.8 脉宽稳定性±1%；

3.9 光束衍射角＜0.7mrad；

3.10 线偏振＞99%；

3.11 外部冷却方式冷：风冷；

*3.3.12 需要与用户共同进行激光器的二次开发，必须满足用户要求；

*3.3.13 需能够升级相同品牌的光学参量发生器和光学参量放大器。

- 产品配置要求

1064nm高能量低重频皮秒激光器一套，包含激光发射头，内置光路，激光器电源箱以及控制链接线缆等。

5.  技术文件：

5.1 请参考总则第1.2条。

5.2 请参考总则第2.3条。

（二）质保及售后服务：

1.1 设备安装调试

1.1.1 卖方提供全套、完整的纸质或电子版技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明、结构图及电路总框图等。

1.1.2 卖方在合同生效后的1个月内向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询；在仪器到达前1个月，卖方通知用户水、电、气及其他仪器必备辅助设施的具体要求，从而让用户提前做好仪器安装准备工作。仪器到达用户所在地，在接到用户通知后一周内到达现场进行安装调试，直至通过验收。卖方负责拆除设备包装，自备拆箱过程中所需要的工具和材料，所产生的一切费用与风险由卖方承担

1.2 技术培训：卖方在用户所在地对仪器使用者2-3人进行仪器操作和维护培训，使被培训人员达到能够熟练使用，所产生的一切费用与风险由卖方承担。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

*1.3 保修期：激光器整机验收后质保壹年，光学元器件质保90天。

1.4 维修响应时间：卖方负责设备终身维修，必须在中国大陆有专门的衍射仪维修站及备件库；必须在中国大陆有15个以上专门的衍射仪维修工程师；在用户提出维修要求后，卖方能在24小时内作出维修响应，2- 4个工作日内到达用户现场进行维修，除需进口仪器配件外，应使仪器恢复正常使用。重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

1.5 软件升级：卖方免费向用户提供在硬件许可条件下的软件升级服务。

（三） 订货数量：

一套

（四） 交货地点：

乌鲁木齐市中国科学院新疆理化技术研究所

（五）交货日期：

合同生效收到信用证后12个月内

第2包 1064nm高功率高重频皮秒激光器

- 技术要求：

- 工作条件：

1)工作电压：AC 220V(±15%)，50Hz，单相或AC 380V(±15%)，50Hz，三相

2)环境温度：18～28℃

3)相对湿度：20%～80%

4)仪器运行的持久性：可连续运行

- 设备用途：

该激光器具高峰值功率、高平均功率、窄线宽以及高稳定等重要特征，可应用于高效非线性光学频率转换。本实验室具有多种新型非线性光学晶体，该激光器将基于这些晶体获得非线性频率转换激光输出。

- 技术规格：

3.1工业级紫外皮秒激光器，输出波长1064nm不低于80W；

*3.2激光脉冲宽度：10+/-3ps；

3.3脉冲能量：>200uJ；

3.4重复频率：400KHz-1000KHz可调；

3.5功率8小时抖动：<1.0%；

3.6脉冲稳定性：<2.5%；

3.7激光头必须采用一体化monoLithic成型的铝制壳体，具备坚固，防尘，密闭等特点；

*3.8激光头体积足够小，以确保后期系统集成便利性。激光头尺寸加上紫外模块后，长度不超过950mm，宽度不超过400mm；高度不超过200mm；

*3.9激光输出具备优异的光束质量，TEM00输出，M方因子 M2<1.2；

3.10远场光斑圆度：>0.85；

3.11光束发散角：<1.5mRad；

3.12光束指向稳定性足够小：<50uRad；

3.13输出光斑直径：1.8+/-0.3mm；

*3.14基频脉冲对比度Pulse Contrast：>300:1；

3.15激光器支持内部(internal)和外部触发(external)；

3.16激光器控制界面需支持手柄与USB；

*3.17激光器具备以下同步控制功能：

外部信号和激光器主振荡器时钟输出的同步；外部信号和激光器主频脉冲同步；外部信号和激光器输出重复频率的同步（脉冲选单器之后）；具备为外部提供同步信号的功能；具备从外部信号实时控制输出脉冲能量大小的功能；外部GATE功能：支持正、负压脉冲；支持上升沿控制，支持下降沿控制；

*3.18激光器具备远程协助与诊断功能；

3.19激光器内置能量计；

*3.20激光器具备稳定的光纤种子振荡器，种子振荡器寿命确保>50000小时；

*3.21激光器需保证优质的泵浦/放大LD，LD寿命需大于20000小时

*3.3.22 需要与用户共同进行激光器的二次开发，必须满足用户要求。

- 产品配置要求

1064nm高功率高重频皮秒激光器一套，包含激光发射头，内置种子源，放大光路，激光器电源箱以及控制链接线缆等。

5.  技术文件：

5.1 请参考总则第1.2条。

5.2 请参考总则第2.3条。

（二）质保及售后服务：

1.1 设备安装调试

1.1.1 卖方提供全套、完整的纸质或电子版技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明、结构图及电路总框图等。

1.1.2 卖方在合同生效后的1个月内向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询；在仪器到达前1个月，卖方通知用户水、电、气及其他仪器必备辅助设施的具体要求，从而让用户提前做好仪器安装准备工作。仪器到达用户所在地，在接到用户通知后一周内到达现场进行安装调试，直至通过验收。卖方负责拆除设备包装，自备拆箱过程中所需要的工具和材料，所产生的一切费用与风险由卖方承担

1.2 技术培训：卖方在用户所在地对仪器使用者2-3人进行仪器操作和维护培训，使被培训人员达到能够熟练使用，所产生的一切费用与风险由卖方承担。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

*1.3 保修期：激光器整机验收后质保壹年，光学元器件质保90天。

1.4 维修响应时间：卖方负责设备终身维修，必须在中国大陆有专门的衍射仪维修站及备件库；必须在中国大陆有15个以上专门的衍射仪维修工程师；在用户提出维修要求后，卖方能在24小时内作出维修响应，2- 4个工作日内到达用户现场进行维修，除需进口仪器配件外，应使仪器恢复正常使用。重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

1.5 软件升级：卖方免费向用户提供在硬件许可条件下的软件升级服务。

（三） 订货数量：

一套

（四） 交货地点：

乌鲁木齐市中国科学院新疆理化技术研究所

（五）交货日期：

合同生效收到信用证后12个月内

第3包 527nm高功率纳秒激光器

- 技术要求：

- 工作条件：

1)工作电压：AC 220V(±15%)，50Hz，单相或AC 380V(±15%)，50Hz，三相

2)环境温度：18～28℃

3)相对湿度：20%～80%

4)仪器运行的持久性：可连续运行

- 设备用途：

该激光器将用于泵浦钛宝石激光器以及光参量振荡器。以该527nm激光器作为泵浦光源注入钛宝石激光或光参量系统输出近红外激光，进而通过本团队的紫外晶体做频率转换获得紫外激光输出。将用于新型非线性光学晶体的测试与表征。

- 技术规格：

3.1 输出波长527nm；

3.2 输出功率≥38W@1kHz、65W@5kHz、65W@10kHz；

3.3 脉冲宽度＜150ns；

3.4 重复频率单发至10kHz；

3.5 脉宽：~110ns@1kHz；

3.6 光束空间模式：多模，M²10 to 16；

3.7 光束指向稳定性：<25 urad；

3.8 光斑发散角：9 mrad±15%；

3.9 连接方式：RS232, Ethernet, Software GUI, External TTL Triggering；

3.10 机器尺寸（长宽高）：≤382mm*165mm*108mm；

#3.11 脉冲能量稳定性＜0.5% rms；

#3.12 脉冲频率: single shot to 10kHz (15kHz可选）；

#3.13 长时稳定性：<0.5% rms；

#3.14 光斑圆度：>85%；

*3.15 平均功率：90W@3kHz;

*3.16 最大单脉冲能量：60mJ@1kHz；

*3.17 需要与用户共同进行激光器的二次开发，必须满足用户要求。

- 产品配置要求

527nm高功率纳秒激光器一套，包含激光发射头，内置种子源，放大光路，激光器电源箱以及控制链接线缆等。

5.  技术文件：

5.1 请参考总则第1.2条。

5.2 请参考总则第2.3条。

（二）质保及售后服务：

1.1 设备安装调试

1.1.1 卖方提供全套、完整的纸质或电子版技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明、结构图及电路总框图等。

1.1.2 卖方在合同生效后的1个月内向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询；在仪器到达前1个月，卖方通知用户水、电、气及其他仪器必备辅助设施的具体要求，从而让用户提前做好仪器安装准备工作。仪器到达用户所在地，在接到用户通知后一周内到达现场进行安装调试，直至通过验收。卖方负责拆除设备包装，自备拆箱过程中所需要的工具和材料，所产生的一切费用与风险由卖方承担

1.2 技术培训：卖方在用户所在地对仪器使用者2-3人进行仪器操作和维护培训，使被培训人员达到能够熟练使用，所产生的一切费用与风险由卖方承担。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

*1.3 保修期：仪器验收后保修壹年。

1.4 维修响应时间：卖方负责设备终身维修，必须在中国大陆有专门的衍射仪维修站及备件库；必须在中国大陆有15个以上专门的衍射仪维修工程师；在用户提出维修要求后，卖方能在24小时内作出维修响应，2- 4个工作日内到达用户现场进行维修，除需进口仪器配件外，应使仪器恢复正常使用。重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

1.5 软件升级：卖方免费向用户提供在硬件许可条件下的软件升级服务。

（三） 订货数量：

一台

（四） 交货地点：

乌鲁木齐市中国科学院新疆理化技术研究所

（五）交货日期：

合同生效后4个月内