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采购项目采购需求
[bookmark: _Toc88807247][bookmark: OLE_LINK27]一、商务条件
1.交货期及交货地点
1.1签订合同后按采购人要求供货，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的交货期，投标人可根据自身情况自报最快交货时间。
1.2采购人指定地点。
2.质量保证期
2.1质量保证期：国产设备质保3年，进口设备质保1年，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的质保期。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。
2.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。
2.3质保期外的服务：如设备在质保期外发生故障，中标人继续以成本费用为用户提供技术服务。
2.4如中标人所提供产品经检验不符合招标文件及合同约定的质量标准，则视为中标人根本违约。投标人有权解除合同，并要求中标人向投标人支付相当于该合同设备总价款300%的违约金，且该违约金的支付并不免除中标人返还已收货款及赔偿需方其他损失的责任。
3.付款方式
内贸货物：货物验收合格后，合同金额在十万人民币及以上，乙方需按照合同额5%付给甲方质保金，甲方100%支付给乙方设备款。质保期满后无质量问题及其他争议，经乙方申请，甲方在扣除相关费用后将质保金无息返还乙方。合同金额在十万人民币以下的，甲方100%支付给乙方设备款。乙方于甲方付款之前须向甲方开具增值税专用发票/增值税普通发票，如为增值税专用发票需向甲方提供抵扣联。
外贸货物：货物办理完免税手续后支付合同的80%，验收合格后支付20%。
4.安装调试验收
4.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。设备验收由专家组和中标人联合在中国海洋大学进行，验收条件按照合同规定执行。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。
4.2货物由中标人进行安装并调试好，达到说明书技术指标的要求，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。
4.3中标人应提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试设备所需要的工具。
5.售后服务
5.1质保期内，如果证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。
5.2质保期内中标人应提供及时周到的售后服务，在接到采购人通知2小时内做出响应并到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。
5.3质保期内，中标人应按照采购人要求无偿协助采购人开展设备调试，直至可实现设备的正常使用。
6.培训要求
中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

二、采购内容
第一包
	序号
	设备名称
	技术要求
	数量
（台/套）
	单价限价（万元）

	1
	●大景深显微分析系统
	一、扫描电镜模块
*1.观察模式：具有常规观察模式，鱼眼观察模式，景深观察模式等多种观察模式。分辨率≤0.7nm；
2.放大倍率不低于1000000倍，可根据电压和工作距离的调整自动校准；
*3.电子镜筒加速电压（非着陆电压）范围不低于：0.02KV～30KV（非样品台减速状态下），连续10V可调；
4.成像光源：微焦点电子源；
*5.设备具有拓展性，可关联体式、金相等显微镜使用（提供实测案例）；
★6.电子光路具备平行光路或冷场发射或单色器中至少一种色差校正设计，在低电压下高分辨观察性能，能够直接观察环境科学方向上的高分子，土壤等不导电样品；
*7.样品室：宽度或者内部直径≥360mm， 高度≥270mm；
*8.样品台移动行程X方向≥132mm，Y方向≥126mm，Z方向≥80mm；
9.样品台移动行程T方向≥-15~90°（倾斜），R=360°（旋转）；
10.探测器：正光轴上环形安装的形貌探测器，样品室内探测器，样品电流探测器，样品室内观察彩色相机；
*11.数字图像记录系统：图像扫描最大像素：不低于30K×20K，可对大尺寸样品进行一次性大视野的高分辨成像，无需拼接；
12.可自动调节：电子枪对中、真空控制、亮度与衬度、调焦和象散、动态聚焦、倾斜补偿。
二、体式观察显微镜模块
1.光学系统：格里诺光学系统或等同设计；
2.主机变倍比不低于5.5：1，放大范围不低于7.2X-40X；
3.变倍：具有不低于5个的变倍卡位；
4.三目观察筒45度倾角，瞳距可调，包含50/50分光光路；
*5.目镜：10X目镜两个，视场数不低于23，每个目镜均可单独进行屈光度调整；
6.光源：长寿命高亮度LED型光源；
7.可分割环形光照明，选择不同方向的照明；
8.拍图图像可与电子观察系统关联兼容。
三、样品前处理模块
1.可对环境科学等多个学科常见不导电样品进行提前喷镀处理，改善样品导电效果；
2.喷镀靶材可选，Pt，Au等金属靶材均可兼容；
3.可进行自动喷镀，时间可自行设置；
4.最大喷镀电流≥50mA；
5.最高真空度≤4×10-2mbar；
6.样品靶材尺寸不低于Φ50mm×0.1mm（D×H）。
四、真空系统
1.峰值抽速不低于12m3/h；
2.极限真空可达2.0×10-3mbar或更低；
3.最高可抽取水蒸气压力不低于30mbar；
4.水蒸气处理量不低于270g/h；
5.极限真空状态下运行噪声（50Hz）小于50dB；
6.需要配套快速关闭型入口隔离阀，通过油压控制阀门的动作来保护系统；
7.配套O形圈密封目视镜；
8.采取强制空气冷却或等效方式。
五、不间断供电系统
1.输入及输出电压：220V；
2.功率不低于4500W；
3.输入频率范围不小于46.5-55Hz；
4.输出波形：正弦波；
5.超载能力：105%-130%不低于10min；
6.延时备份时间不低于2小时。
六、成分分析系统
1.探测器：分析型SDD硅漂移电制冷探测器，高分子超薄窗设计，无需液氮冷却；
2.能量分辨率：MnKa保证优于129eV（@计数率100,000cps）；
3.元素分析范围：B5～Cf98；
4.具备零峰修正功能，可以快速稳定谱峰，开机后无需重新修正峰位；
5.能谱应用软件采用多线程设计；
6.自动扣除背底，确定谱峰的位置及峰型；QCAL基于探头类型修正谱峰峰型，PPC准确预测高计数率下的和峰并进行修正；
7.定性分析：AutoID可自动标识谱峰，可进行谱重构；
8.定量分析：采用XPP定量修正技术，具有完备的虚拟标样库；
9.电子图像最高分辨率不低于2048*2048像素；元素面分布图分辨率最高不低于1024*1024像素；可从面分布图上进行谱图重建；
10.线扫描分析每条线不低于8192点，可从线扫描结果重建单点谱图；
11.采用X1脉冲与图像处理器：可在1000,000计数率下进行元素面分布分析，在100,000计数率下进行定量分析。
七、配置
1.大景深显微分析系统主机1套；
2.体式观察显微分析系统1套；
3.样品前处理系统1套；
4.真空系统1套；
5.配套控制系统1套；
6.不间断供电系统1套；
7.满足设备直接使用的相关配套配件。
八、本项目为交钥匙工程，要求投标货物原厂工程师提供场地测试服务，并对场地进行改造建设以满足设备安装条件。
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	320.00

	2
	流式细胞仪
	一、主机系统
*1.激光器：488nm蓝色全固态进口激光器，640nm红色全固态进口激光器（提供产品官方网站链接及官网截图，并加盖公章）；
2.温控功能：激光器须自带半导体温控模块，可对激光器进行精确加热和降温，使其温度变化±0.1℃（提供产品官方网站链接及官网截图，并加盖公章）；
3.激光激发方式：立体空间激发；
*4.荧光检测器：采用PMT光电倍增管；
*5.光路传导：激光传递和荧光传导采用空气传导；
6.检测通道：FSC（透射）、SSC（散射），≥6个荧光通道可同时检测，所有荧光通道为带通；
*7.拓展功能：最高原机可升级至3激光15色，即17检测通道；
8.检测参数：包括所有通道面积（A)，宽度（W），高度（H）以及时间，有效区分粘连细胞和单个细胞；
9.散射光分辨率：FSC：≤0.5μm；SSC：≤0.2μm；
10.检测颗粒直径：0.2～50μm；
11.荧光灵敏度：FITC≤9MESF（可提供第三方检测机构报告）；
12.荧光灵敏度：PE≤9MESF（可提供第三方检测机构报告）；
*13.获取速率：≥34,000events/s；
14.交叉污染：<0.1%；
15.全峰宽变异系数：CV<3%；
16.绝对计数：标配无需微球绝对计数功能，精度误差≤±5%；
17.信号处理：≥24位动态范围（107动态范围）；
*18.电压调节：具有免调电压功能，可以全荧光检测获取颗粒信号；
19.具有电压调节功能；
20.荧光补偿：可在线和离线补偿，补偿方式为数字矩阵补偿、快速补偿、自动补偿；
21.软件：标配中英文版本软件；
*22.分析功能：软件自带细胞周期自动拟合功能，无需第三方软件可实现细胞周期数据拟合；
*23.增殖分析：软件自带细胞增殖CFSE分析功能，无需第三方软件可实现细胞增殖数据拟合；
24.质控：可以检测仪器各荧光通道的状态，生成Levey-Jennings图形文件，自动跟踪监测仪器性能；
25.液路设计：采用经典的鞘液聚焦，有效提高液流稳定性；
*26.液路动力：注射泵驱动；
27.样本流速：具有高中低三档可选，支持流速连续调节；
28.样本检测：样本检测速度稳定，速度下限≤8μL/min；
29.清洗维护：一键式开关机，全自动液路清洗维护，无需手动操作；
30.样本间自动清洗：自动进行，无需人员参与；
31.数据分析：当样本采集时，用户可以分析任意其他已经完成采集的样本的数据结果；
32.上样方式：兼容标准流式管、EP管等上样方式；
33.可插拨式滤光片，支持通道配置更改。
	1
	72.00

	3
	地质雷达天线
	一、工作条件
1.电源：电池供电；
2.环境温度：-20～60℃；
3.相对湿度：0～95%。
二、主要核心技术要求、指标参数和规格
1.天线
（1）天线类型：兼容屏蔽式、超强地面耦合天线、非屏蔽式或孔中天线、连续拖动或点测、地面直接耦合天线；
（2）适配天线基本频率：超强地面耦合天线50MHz，屏蔽250MHz、500MHz、800MHz
1600MHz；
*（3）天线和主机之间传输方式：真数字信号光纤传输。
2.电池
锂电池：12V/4.4Ah。
三、基本配置
1.250MHz屏蔽天线1个（含2个滑行底板）；
2.800MHz屏蔽天线1个（含2个滑行底板）；
3.1600MHz屏蔽天线1个（含2个滑行底板）；
4.50MHz非屏蔽超强地面耦合天线1个（含筒状滑行板，运输箱）；
5.锂电池2个；
6.高频天线模块1个；
7.高频天线单测距轮，原装；
8.网络测量坐标纸1张，80cm*80cm；
9.四轮越野推车，兼容250-800MHz屏蔽天线。
	1
	66.00



第二包
	序号
	设备名称
	技术要求
	数量
（台/套）
	单价限价（万元）

	1
	●液质联用仪
	一、技术参数
1.液相色谱部分
（1）高压混合二元梯度泵
①串联双柱塞往复泵设计，每个泵头有独立马达驱动；可自主溶剂压缩因子设置，20-90µL自动连续可变冲程驱动（提供软件截图证明），保证在不同流速及不同流动相组成下的最佳流速稳定性；
②溶剂泵传动装置采用金属滚珠螺杆；
*③流量范围：0.001mL/min–4.0mL/min，递增率0.001mL/min；
④压力范围：0-18,500psi；
⑤混合精度：<0.18%RSD；
⑥混合准确度：<±0.40%；
⑦延迟体积：<50µL；
⑧耐受pH范围：1-12；
⑨含真空在线脱气装置，多通道在线脱气机，带支路洗针脱气；
⑩配置主动密封垫清洗装置；
⑪流动相数量可扩展至10种以上。
（2）自动进样器
*①样品容量：≥110位2mL样品瓶；可支持扩展到≥400位样品瓶；
②压力范围：0-18,500psi；
③进样范围：0.1-20L，以0.1L步进；
④进样精度：<0.25%RSD；
⑤交叉污染度：<0.003%（以氯己定为测试对象，而非咖啡因）；
⑥进样循环时间：<12sec；
*⑦可实现自动洗针程序、柱前自动衍生程序、取样及进样速率等功能设置；
⑧具有可扩展双针进样功能；
⑨具有可升级针座反冲功能；
⑩具有可升级多重洗针功能，可设置3种不同洗针溶剂；
⑪自动进样器均采用深色避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置；同时进样器内安装有照明装置。
（3）智能化温控柱箱
①柱温范围：具有降温功能，控温范围4℃–100℃；
②温度稳定性：0.05℃；
③温度准确度：0.5℃；
④控温精度：≤±0.05℃；
⑤柱容量：可同时放置3根以上25cm色谱柱或6根以上10cm色谱柱；
⑥双控温区独立控温，且采用柱前加热柱后冷却设计。
（4）全二维分离系统
①通过阀接口实现对样品的全二维分析，即第一根色谱柱分离得到的结果在没有分离度损失的情况下全部进入第二根色谱柱进行快速第二维分析，可以对复杂样品进行极高峰容量的快速全二维分析；
②可以兼容多种检测器（紫外，ELSD，质谱等）数据并进行全二维数据分析，包括定性及定量分析；
③使用双2位/4通作为全二维接口，单阀即可实现全二维色谱的切换功能。
2.三重串联四极杆质谱仪部分
（1）离子源
①采用独立的ESI源，不接受复合源。离子源喷雾针具有反吹氮气设计，以去除中性粒子干扰；
②离子源采用两路以上干燥气设计；
*③清洗及更换离子源和离子传输通道（毛细管和一二级锥孔），无需卸载真空；
*④离子传输通道采用毛细管，如为锥孔设计，需提供2套分子涡轮泵备用；
⑤ESI源耐受流速1µL～2mL/min，100%H2O无需分流；
⑥离子源接口可适用于微径柱、常规分析柱、毛细管电泳。
*（2）离子透镜：离子传输透镜采用离轴设计。
（3）四极杆质量分析器
*①采用金属材质，双曲面设计；
*②可加热控温至90度以上。
（4）碰撞反应池
*①碰撞反应池采用弯曲设计；
*②碰撞池采用高压线性加速设计，无记忆效应（即无Crosstalk）；
③碰撞气采用氮气，无需氩气。
（5）检测器：采用偏轴设计的电子倍增器或光电倍增器。
（6）真空系统
①带有差动抽气真空系统，由2个独立的分子涡轮泵和大抽速的前级机械泵组成；
②具有自动断电保护功能。
（7）调谐系统
*①仪器内置传输泵系统以及切换阀，可通过软件进行控制，实现自动调谐校正，无需通过外置蠕动泵等方式完成；
②仪器内置调谐液存储装置。
（8）扫描方式
①全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、多反应监测扫描（MRM）、选择性离子监测，手动时间编程等；
*②同时定量定性分析功能：可在一次分析中同时进行定性和定量分析；在进行多反应监测的同时，可由MRM自动触发二级离子定性检测，可获取有效的定性碎片离子信息，并用于数据库检索比对；软件可自动进行匹配度计算；
*③自动时间窗口分配功能：多化合物同时监测时，能根据保留时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间，且可以根据样品运行结果，自动更新、添加保留时间，无须手动输入。
（9）检测性能
*①质量范围：可设置上限m/z≥3000；
②最大扫描速率：≥18,000amu/s；
*③ESI+灵敏度：液质联用柱上进样1pg利血平，检测离子对m/z 609-195，信噪比≥3500000：1，连续进样10次，峰面积RSD≤10%；柱上进样1fg利血平，检测离子对m/z；609-195，连续进样10针，峰面积的重复性≤10%，仪器检出限（IDL）<0.5fg（以IDL验收）；
*④ESI-灵敏度：液质联用柱上进样1pg氯霉素，检测离子对m/z 321-152，信噪比≥3500000：1，连续进样10次，峰面积RSD≤10%；柱上进样1fg氯霉素，检测离子对m/z 321-152，连续进样10针，峰面积的重复性≤10%，仪器检出限（IDL）<0.5fg；
*⑤四极杆分辨率：内置4种分辨模式可选，且可实现0.4Da高分辨模式；
*⑥正负模式切换时间：≤30ms；
⑦动态范围：>4×106；
⑧MRM最小驻留时间：<1ms；
⑨质量准确度：<0.1amu，全质量数范围；
⑩质量轴稳定性：±0.1amu/24hr；
*⑪一次进样可完成不低于30000个离子通道的检测。
3.工作站软件
*（1）液相色谱部分与质谱部分必须为同一厂家产品，且可通过同一软件平台实现对液相色谱和质谱的控制。质谱关机状态下，软件可独立控制液相色谱，作为现场验收指标，如果不能单独控制液相色谱，需提供额外一套液相控制软件以单独控制液相使用；
（2）自动方法优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化每个目标化合物的质谱参数，直接液相联机柱上进样即可MRM自动优化；
（3）离子源参数自动优化软件：采用自动进样器流动流动注射功能，自动优化离子源温度，气流压力和速度；
（4）质谱软件可出具全中文报告，可自由添加、修改、提取化合物的信息，分析和处理方法；
（5）智能反馈功能：结合预设的判定标准（如交叉污染、线性范围等），可根据检测结果进行自动判定。当检测结果超出所设定的判定标准时（如交叉污染过高，或检测值超出线性范围等），仪器会自动在同一序列中重新进样，直至分析结果符合所预设的判定标准。
4.数据处理工作站：不低于4核CPU，8GB内存，1TB硬盘，独立显卡，DVD/CD-RW。
5.氮气供应模块
（1）采用超细化中空纤维膜分离技术，膜分离器采用螺旋卷式分离结构；
（2）氮气发生器的氮气产量≥210L/min，输出压力≥110psi，满足多级质谱气源要求；
（3）氮气压力露点低：≤-40℃；
（4）氮气发生器配有空压机控制器，能够同时控制两台及以上不同型号空压机同时启动；
（5）无悬浮液体，无邻苯二甲酸酯；
（6）能同时满足不同质谱对氮气、流速的要求；
（7）能满足24小时/天，365天运行要求，在线显示设备运行时间；
（8）内置有二级减压装置；
（9）外置两台无油涡旋式空气压缩机，产气≥0.4m3/min，输出压力≥0.85MPa；
（10）内置两台高温入气型冷干机，空气处理量≥0.4m3/min；
（11）配置液滴报警器，实时持续监控气体管路；
（12）外置不锈钢储气罐，储容量≥600L。
二、配置要求
1.二维超高压液相色谱系统包括：高压混合二元梯度泵（含真空在线脱气机，溶剂选择阀，柱塞清洗附件，连接毛细管，溶剂瓶，液相工具包等），自动进样器，制冷制热柱温箱，光学检测器，双两位四通阀，二维数据分析包；
2.三重串联四极杆质谱系统包括：独立的ESI离子源，串联四极杆主机，质谱工作站，数据处理工作站；
3.消耗品：色谱柱；样品瓶（含瓶、盖和垫）500/包；在线过滤器1只；在线过滤器滤芯，5个；PEEK管线10ft；PEEK接头，10个；ESI调谐标样100mL；1/8英寸铜管接头1个，1/4英寸铜管接头1个；机械泵真空泵油2L等；
4.辅助设备：10KV AUPS不间断电源，延时不低于1小时；氮气发生器，以及相关安装验收所需备件；
*5.为确保液质联用系统性能的整体性，要求液相色谱和质谱产品由同一厂家提供，且售后服务中的培训、维修等服务均由同一厂家工程师完成。
三、本项目为交钥匙工程，要求投标货物原厂工程师提供场地测试服务，并对场地进行改造建设以满足设备安装条件。
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	泽塔电位和粒度分析仪
	一、仪器系统
*1.高稳定性He-Ne气体激光器，≤4mW；
2.激光能量调整：自动调节，调节范围：100%-0.0003%；
3.APD检测器，量子效率QE高于60%；
*4.温度控制范围：0-120℃，精度±0.1℃；
5.主机具有气体接入端口，可以通过连接压缩空气或者压缩氮气控制冷凝；
6.采用自适应相关器技术，通常样品检测时间≤24S。
二、粒度
*1.检测角度：+13°，+173°；
2.检测范围：0.3-10000nm；
*3.高速数字相关器：线性范围>1011；
4.检测位置可自动连续移动；
5.最大样品浓度：不低于40%W/V；
6.毛细管粒径样品池，最小样品量12μL。
三、ZETA电位
1.ZETA适合检测粒度范围：3.8nm-100μm；
*2.ZETA电位范围：无有效限制；
*3.采用高频快场+低频慢场测量技术，无需校准样品池；
4.最小样品量20μL；
5.电导率范围：0-260mS/cm；
6.最大浓度范围：不低于40%W/V。
四、自动滴定
1.滴定范围：pH：1~13；
2.最大填充量：≥20mL，酸碱滴定液：≥25mL；
3.可用样品池：ZETA电位毛细管样品池、小容量样品池、高浓度ZETA电位样品池等；
4.软件控制：全自动软件控制。
五、粘度测量
1.测量范围：快速、连续地测量0.3至10,000mPa.s的流体粘度；
2.最小样品量：≤10mL。
六、水质测量
1.测量参数：电导、溶解氧、ORP、蓝绿藻、叶绿素、氨氮，工作深度不低于200米；
2.电导率：测量范围：0-200mS/cm；准确度：±1%；
3.溶解氧：测量范围：0-50mg/L；准确度：±5%；
4.ORP：测量范围：-999至999mV；准确度：±20mV；
5.总藻蓝绿藻藻蓝蛋白：测量范围：0-100μg/L；检出限：0.04μg/L；
6.叶绿素：测量范围：0-400μg/L；检出限：0.09μg/L；
7.氨氮：测量范围：0-200mg/L；准确度：±10%或者2mg/L。
七、化学耗氧量测量
1.测量范围：0.75-370mg/L(邻苯二甲酸氢钾计)；
2.测量误差：±2%；
3.可在线连续监测。
八、软件功能
1.提供专家诊断程序，判断测试质量；
2.平均结果，标准偏差自动计算；
3.浓度计算器：计算适当浓度范围；
4.灰尘过滤器：消除灰尘影响。
九、仪器配置要求
纳米粒度与Zeta电位浓度分析仪一台；粒径样品池，1盒，含100个塑料样品池；电位样品池，1盒，含10个塑料样品池；自动滴定仪模块1套；粘度计模块1套；随机电位标样，1支；玻璃粒径样品池，1个；水质测量模块1套；COD在线监测一套。
十、本项目为交钥匙工程，要求投标货物原厂工程师提供场地测试服务，并对场地进行改造建设以满足设备安装条件。
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注：
1.投标人所投产品需提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章），或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，或官网截图等有效资料作为佐证（技术要求有规定的，按规定提供佐证），如有条款未提供佐证资料，该条款评标委员会有权按负偏离进行处理。在“响应技术需求情况表”中“偏离情况”一栏标注该佐证资料在投标文件中的页码，以便评标委员会评审，如存在两项及以上有效佐证资料表述不一致，按有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告、厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）、产品说明书、官网截图、彩页（须包含技术参数）、技术偏离表的顺序进行认定。
2.本项目投标人所投产品参数必须与供货产品实际指标完全一致，如果验收不通过投标人需承担相关责任和损失。
3.设备分项报价不可超过预算单价，否则视为投标无效。

