中国科学院上海免疫与感染研究所

激光共聚焦显微镜采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G230302476

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2023年12月

第八部分  采购需求

一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光共聚焦显微镜 | 1套 | 详见具体技术规格 |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 激光共聚焦显微镜

- 技术要求：

1.工作条件：

1.1 湿度<55% （无冷凝水）

1.2 运行时室内温度：15°C ~ 30°C

1.3 存放时室内温度：5°C ~ 35°C

1.4 电源供应：200-240 V / 50/60 Hz

2.设备用途：

2.1 激光共聚焦显微镜是生物医学研究中不可缺少的重要仪器，用于组织和细胞内微小结构和物质的观察，如膜蛋白于膜微结构域、膜结构细胞器内部的微小结构观察，细胞骨架结构、细菌等微生物内部的物质结构研究等，主要适用于组织和细胞中荧光标记的分子和结构检测、荧光强度信号的定量分析、荧光漂白及恢复实验以及其他生物学应用。其高分辨系统能够提供更加清晰的图像，为肠道菌群稳态和病理条件下的相关研究、感染与相关药物的开发提供图像支持。

3.技术规格：

3.1激光器部分

*3.1.1 固态激光器：采用单模保偏光纤，能量动态范围 ≥10000:1；波长至少包含：405nm，488nm，561nm，640nm；

3.1.2 软件可以直接调节所有激光器开关以及强度，并具有实验中未使用自动进入关闭状态；

#3.1.3 激光器功率最小调节精度≤0.001%，提供官网的材料数据或第三方证明；

3.2扫描模块

3.2.1 扫描器与显微镜一体化设计。所有检测器与扫描头直接耦合，无光纤连接。

3.2.2 共聚焦针孔采用复消色差校正，适合短波长（如 405 nm）激光成像，自动对齐；调节范围0.0到>10AU（Airy Unit）。

3.2.3 荧光检测器类型： 荧光检测器全部为光谱型检测器，检测范围调节精度≤1nm。

#3.2.4 主分光镜：采用≤10°小角度入射技术，背景激光压制效率≥99.9999%（即OD值≥6）。

#3.2.5 可灵活地向所选通道内进行光谱分光，最小光谱检测范围（光谱分辨率≤1.5nm）。

*3.2.6 Galvo扫描振镜X、Y方向扫描振镜数量≤2个，减少激发荧光信号的折射损失，具备快扫功能。

3.2.7 扫描头绝对线性扫描运动，保证激光在每个点驻留时间相同，保证定量实验结果的准确性，且回转时间短，>85%的帧时间有效地用于图像采样。

3.2.8 在实时扫描预览方式下（扫描过程中），均可以进行左右360°任意旋转扫描线的方向，同时可以变倍以及移动扫描区域的中心。

3.2.9 扫描光学变倍：最小变倍扫描系数≤0.6x，且变倍连续可调。

3.2.10 在非共振扫描模式下，逐行扫描可同时满足以下扫描速度指标：≥2幅/秒（512x512像素）、≥30幅/秒（512x64像素）、≥250幅/秒（512x16像素）。

*3.2.11 扫描分辨率≥6000x6000。

3.2.12 一次实验中单次扫描可以实现三个荧光检测通道同时成像，如果一次实验设置分次扫描，分次扫描次数≥10。

#3.2.13 光谱扫描：两个检测器平行扫描完成光谱成像，扫描过程无荧光信号损失；最小光谱检测范围（光谱分辨率）≤1.5nm；可根据结果做线性光谱拆分，去除自发荧光及荧光串扰。

3.2.14 一个可用于明场和DIC的透射光检测通道。

3.2.15 具有实时电子组件(real-time electronics)：控制显微镜、激光器、扫描模块和其他附件；通过实时电路进行数据采集和同步管理：过量采样读取逻辑电路，用以获得最佳灵敏度；数据在实时电路与用户计算机之间通过进行交换，在采集图像的同时可进行数据在线分析。

3.3 超高分辨率部分

3.3.1 超高分辨率模块：使用超分辨率模块的达到XY方向分辨率≤120nm。

#3.3.2 超高分辨率多通道成像：可以灵活选择荧光收集波段，最小光谱成像范围≤1.5nm，调节步进≤1nm。

3.3.3 荧光样品制备：无需选择特定的荧光标记物，常规的激光共聚焦样品都可以进行超高分辨率成像。

3.3.4 超高分辨率成像深度：同一样品具有与共聚焦相同的超高分辨率成像深度。

3.4显微镜主机

#3.4.1 研究型全自动倒置显微镜，高效率型光路设计，齐焦距离≤50mm。

3.4.2 显微镜内置电动调焦驱动马达，最小步进≤10nm。

3.4.3 全电动扫描台，行程≥100 mm x 100 mm，最大速度≥50mm/s，具有独立的控制器及操控手柄。

3.4.4 显微镜透射光源：高亮度LED光源，寿命>60000小时。

3.4.5 高亮度LED荧光光源，寿命≥20000小时。

3.4.6 荧光附件：复消色差荧光光路，六位电动滤色镜转盘，电动切换速度≤250毫秒，电动光闸，含UV、B、G激发滤色镜组件和长寿命荧光光源。

3.4.7 全套微分干涉部件（DIC），有与不同数值孔径的物镜一一对应的棱镜。

3.4.8 多功能长工作距离电动聚光镜，NA≥0.55。

3.4.9 目镜一对：10X，视场数≥20。

3.4.10 配备6孔位电动物镜转盘，具有自动识别功能。

3.4.11 物镜：

10x干镜，数值孔径≥0.45；同时满足工作距离≥2100微米；

20x干镜，数值孔径≥0.8；同时满足工作距离≥550微米；

40x干镜，数值孔径≥0.95，同时满足工作距离≥250微米；

63x油镜，数值孔径≥1.4，同时满足工作距离≥190微米；

100x油镜，数值孔径≥1.4，同时满足工作距离≥170微米；

3.4.12 配有专业进口共聚焦显微镜系统气垫式主动防震装置。

3.5 软件部分及图像工作站

3.5.1 智能化光路设置：通过选择样品的染料标记，可一键自动设置所有的光路。

3.5.2 时间序列模块：用于设置及自动随时间获取动态图像。

3.5.3 光谱扫描及拆分功能：可以去除自发荧光，及荧光串扰。

3.5.4 景深扩展模块：用于全景深图像叠加运算和展示。

3.5.5 共定位分析模块：对多通道荧光图像中两个通道之间的共定位进行定量分析。包括共定位系数，曼德尔系数，皮尔森系数等。

3.5.6 图像反卷积处理功能：提供不少于3种图像反卷积方式用于图像处理，提高图像的信噪比、对比度和分辨率。

3.5.7 同步数据处理模块：可在图像拍摄的同时实时传输数据并做图像处理，支持多种模式的图像处理。

3.5.8 图像分析功能：具备直方图分析和任意线的序列测量，长度、角度、面积、强度等的测量；定量的共定位分析；可根据要求编辑测量程序，对自定义的类和子类进行图像分割、计数和面积、强度等的测量，并将结果以表格、列表和散点图/直方图形式显示；可进行批量图像分析。

3.5.9 图像与视频导入/导出：适用于所有常见的文件格式（如：JPEG, BMP, TIFF, BigTIFF, PNG, WDP, SUR, AVI, WMF, MOV, OME-TIF, ZVI）。

3.5.10 裁剪功能，灵活地选择扫描区域。

3.5.11 参数重复调用功能：再次调用存储在每张图像里的所有的拍照参数来重现实验及进行精确对比。

3.5.12 自动聚焦模块：自动寻找样品中的最佳聚焦位置，适用于透射光、反射光和荧光。

3.5.13 三维采集模块：用于设置及自动获取Z轴三维图像，包括起始点/终止点和中心点两种采集模式。

3.5.14 Z轴深度补偿功能：自动补偿由于样品深度增加造成的信号衰减。

3.5.15 多位点及大视野拼图模块：可对任意形状的预设区域进行拼图扫描以及根据位点列表进行多点成像，支持聚焦校正地图、拼接以及阴影校正；支持自定义多孔板及各种样品载具规格，多种模式设定获取图像的多个位点。

3.5.16 动态聚焦地图功能：通过多焦点三维位置拟合的聚焦地图实现样品大视野拼图，可解决因样品不平、皿底缺陷或者热效应引起的图像采集过程中聚焦不准的情况，实现完美聚焦；适用于多种成像方式（明场、荧光等），并兼容玻底皿与塑料皿。

3.5.17 高动态范围成像：通过自动采集和组合不同激发强度的图像，获取具有扩展动态范围的图像。

#3.5.18 交互式漂白：在进行图像采集的同时（包括连续扫描和时间序列实验），通过鼠标点击对指定任意区域进行漂白。适用于主动光活化实验、光转化实验或者快速光漂白实验等。

3.5.19 图像分析模块：创建自动测量程序，图像分割，强度测量，批处理功能等，可通过附加功能（边缘、算术、形态学分割、二进制等)扩展图像分析的能力。除了经典的分割方法，机器学习的模型也可以用于图像分割。可对图像面积、周长、中心点坐标等几何形状参数和荧光强度参数进行测量，用户也可自定义测量参数。数据以表格、列表和散点图/直方图、热图等方式显示，表格、图表和图像可以交互链接，以便用户查看数据。

3.5.20 细胞计数：提供简单、自动化的图像分析工作流程，用于对生物样品中荧光标记的细胞核进行计数，允许自动监测细胞数量及增殖过程，可测量细胞核的数量、密度，以及平均强度和平均面积。

3.5.21 三维图像处理：3D和4D图像渲染，有≥4种渲染方式（阴影、表面、透明及最大强度投影）并可进行不同渲染方式的结合（如透明结合表面渲染）；可实现三维空间的距离和角度测量；自定义式的3D和4D视频制作与导出。可在同一界面下同时进行2D和3D图像可视化，可以在显示3D渲染效果的同时显示单层2D图像。

3.5.22 三维图像分模块： 3D图像分析，可采用经典的分割方法或机器学习的模型。可对图像几何形状参数和荧光强度参数进行测量，用户也可自定义测量参数。

3.5.23 离线图像处理软件：用于查看该设备拍摄的显微图像，调节对比度，对图像添加标尺及标注；可进行常见的文件格式的数据导入/导出（如：JPEG, BMP, TIFF, BigTIFF, PNG, WDP, SUR, AVI, WMF, MOV, OME-TIF, ZVI）；具有≥1种二维图像去模糊功能，可利用二维去模糊算法进行图像质量优化；可对3D数据进行3D渲染并导出3D渲染视频；可实现2D数据关联；可展示正交图像，展示XY/YZ/XZ的任一切面层，并创建任一切面层图像；具有交互测量工具，可自定义测量参数，形成测量工作流，可对轮廓、曲线、面积、灰度等值进行测量。

- 产品配置要求

4.1全电动倒置荧光显微镜主机 1套

4.2平场复消色差荧光物镜 5颗，包含：10x / 20x / 40x / 63x / 100x

4.3固体激光器 4根，包含：405nm / 488nm / 561nm / 640nm

4.4共聚焦扫描系统 1套

4.5共聚焦配套图像采集及分析软件 1套

4.6共聚焦配套图像工作站 1套

4.7进口防震台 1套

5. 选购附件、备件及消耗品

无

6. 技术文件：

6.1 操作及维护说明书

6.2 装箱清单及质量保证书

（二）质保及售后服务：

1. 仪器安装调试

1.1 卖方应协助安装前的准备工作，实地踏勘测量用户现场，提供相关的布局图和设计要求，提供实验室建设安装资料并作相应的指导，在产品交付时不得以现场实际情况与场地说明不符作为其产品最终性能无法符合技术协议要求的理由。

1.2 货到用户现场后，卖方负责就位、安装、调试的所有工作，并按招标要求、技术协议、验收大纲和合同条款对各项技术参数逐条安装测试。

1.3 仪器的安装调试不应长于10个工作日。

2. 技术培训

2.1 答疑与培训：在安装、调试过程中，应对采购人所提出的技术问题给予满意的答复，提供安装调试过程中的各种技术资料，以便用户能掌握操作方法和维护方法。

2.2 终身为采购人提供不同层级的免费培训，保证为采购人培养出可熟练独立操作、运行维护、实验设计的技术人员，使得用户具有独立开展相关实验及相关运行维护操作的能力，并根据用户技术水平定期开展进阶培训；如采购人操作人员变动，卖方及厂家应在一个月之内对新操作人员免费培训，而且这一政策没有时间限制。

3. 验收

*3.1开箱验收：设备到货后，由卖方、采购人，必要时连同采购人当地国家商检机构共同参加设备开箱验收，对货物数量、品种、型号、规格进行核对、检验；提供的货物均应具有原始的完好的标准包装；如遇交付前已拆封的货物，采购人有权拒绝或要求更换；为保证产品质量及产品的溯源性，交货时，必须提供所有产品原厂出具的供货证明；根据开箱验收情况，由参与各方代表签署设备开箱验收报告，该报告将作为进行更换、修理或补充发货的有效证据。如发现设备损坏或规格型号与合同不符等情况，将按合同由卖方承担责任，采购人有权拒绝或要求更换，并要求赔偿。

3.2 技术验收：设备初验调试合格后进入试运行，试运行不低于1个月。在试运行期内如出现重大问题，则试运行期从故障修复之日起重新计算，一直到系统连续1个月无故障运行为止；试运行期通过后，卖方可向采购人提出验收申请，由用户组织验收组，按照招投标文件、合同及技术协议中的验收标准、验收大纲规定等，进行现场核查、测试验收，根据测试结果填写验收报告，出示技术验收结果。

*3.3 必须提供原装高性能仪器，如到货后用户发现是样机或者翻新机、试验机等不正常机器或虚假应标设备，要求卖方支付不低于1.5倍中标金额的赔偿金；在测试过程中如有任何软、硬件故障发生，卖方必须更换不合格的部件，并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由卖方承担。

3.4 验收时若有必要采购人将抽样检测部分产品，相关费用由卖方负责。

4. 保修期及维修保养

*4.1 保修期为至少3年，保修内容包含所有硬件及软件，并提供每年不少于2次的巡检，保修期自技术验收报告签字确认之日起计算，保修期内由原生产厂家保修并提供相应证明文件。

4.2 接到用户的故障通知后应在4小时内响应，48小时内提出解决方案并到达用户现场解决问题；重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案；在接到报修通知后的2个工作日内未做出回应，必须对由于故障所造成的损失后果负全部责任；若因特殊原因严重延误维修时间，厂方必须提前说明，并会相应延长保修期。

4.3 设备保修期满前1个月，中标方负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，按保修期内条款执行完成，如未完成，则保修期延长至问题全面解决；更换或维修过的系统/设备或部件的保修期应从更换或维修完成之日起相应延长。

4.4 保修期结束后，原厂对仪器提供终身免人工与维修费，仅收配件费。

4.5 保修期满后，若需继续延长原厂维保服务，应对此给予优惠，维保费不超过仪器价格的5%。

4.6终身免费提供应用咨询及技术支持；安装的任何零配件，必须是其原设备厂家生产的全新未启封的零配件；并保证停产后不少于五年的零配件供应。

4.7 售后服务及技术协议需设备厂家参与签订，设备使用期限内如发生设备厂家授权变更的情况，设备厂家须执行或协调其他代理商履约，并出具相应的证明。

（三） 订货数量：

激光共聚焦显微镜 1套

（四） 交货地点：

上海最终用户实验室

（五）交货日期：

在合同签订后5个月内到货