第八部分  采购需求

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远红外光谱仪 | 1套 | 详见采购需求 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40 ℃～＋50 ℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220 V（10％）/50 Hz、气温摄氏+15 ℃～＋30 ℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。
三、具体技术规格

第1包 远红外光谱仪

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1湿度: ≤80%

1.2温度: 15 – 30OC

1.3电源: 220 V +/- 10%; 50 Hz,

- 设备用途：

用于化学、材料科学和生物物理和生物化学研究领域样品的远红外（包括中红外）光谱的测量。用于样品的振动模式分析，成分及纯度分析，以及结构分析。

- 技术规格：

*3.1主机：远红外光谱仪的光学腔、样品腔必须为真空系统密封，测试状态下整体主机的真空度达到0.2mbar；能够连用红外显微镜、拉曼及热分析等附件

*3.2光谱范围：8,000 – 40 cm-1

3.3分辨率: 优于0.4 cm-1

3.4波数精度 ：< 0.005 cm-1

3.5信噪比：高于55,000:1(峰-峰值，1分钟背景测试)，(测试条件：DLATGS检测器，4cm-1分辨率)

*3.6 干涉仪：平面镜-立体角镜干涉仪，光路入射角度小于等于30度，避免偏振效应，保证最大光通量。光路永久准直、无需被动式动态调整。质保10年。

3.7 检测器：数字化的DLATGS中红外检测器和DLATGS远红外检测器，软件自动切换，输出数字信号。

3.8光源：带有预准直、高能量的中/远红外光源，支持热插拔，即插即用。

*3.9 分束器：KBr分束器和多层膜远红外分束器

3.10 A/D转换：24位A/D转换器

3.11网络化：红外主机与计算机之间通过“以太”网卡连接，无任何限制。红外主机在网络中“即插即用”；计算机可远程控制、采样及数据处理；实时数据共享。

3.12仪器内置包含各种标准物质的IVU校验系统，通过自检程序可对仪器的各项指标随时进行自检，并给出符合GLP标准的自检报告。

3.13红外控制软件：Win 10下的64位处理软件

包括：红外控制、谱图处理、数据转换、多组分定量等操作软件； 曲线分峰拟合软件；H2O/CO2 自动补偿软件；自检软件；宏程序软件；中文版在线帮助软件。

- 3.14 一级旋叶真空泵一台

- 产品配置要求

  - 真空傅里叶变换中远红外光谱仪主机1套

4.1.1数字化的DLATGS中红外检测器1套

4.1.2数字化的DLATGS远红外检测器1套

4.1.3 KBr分束器 1套

4.1.4 多层膜远红外分束器 1套

4.1.5 真空泵 1套

4.2  要求的附件、专用工具和消耗品

4.2.1 国产15吨压片机1台

4.2.2 国产13mm压片模具1台

4.2.3 国产玛瑙研钵 1个

4.2.4 国产红外烤灯 1个

4.2.5 品牌电脑：i7-7500/8G/1T/DVD/集显/win7 /21.5寸 1台

4.2.6 打印机：主流激光黑白打印机一台

5.  技术文件：

5.1 请参考总则第1.2条。

5.2 请参考总则第2.3条。

（二）质保及售后服务：

1.1 设备安装调试

1.1.1 卖方提供全套、完整的纸质或电子版技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明、结构图及电路总框图等。

1.1.2 卖方在合同生效后的1个月内向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询；在仪器到达前1个月，卖方通知用户水、电、气及其他仪器必备辅助设施的具体要求，从而让用户提前做好仪器安装准备工作。仪器到达用户所在地，在接到用户通知后一周内到达现场进行安装调试，直至通过验收。卖方负责拆除设备包装，自备拆箱过程中所需要的工具和材料，所产生的一切费用与风险由卖方承担

1.2 技术培训：卖方在用户所在地对仪器使用者2-3人进行仪器操作和维护培训，使被培训人员达到能够熟练使用，所产生的一切费用与风险由卖方承担。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

*1.3 保修期：仪器验收后主机保修壹年，光源和探测器质保三年。

1.4 维修响应时间：卖方负责设备终身维修，必须在中国大陆有专门的衍射仪维修站及备件库；必须在中国大陆有15个以上专门的衍射仪维修工程师；在用户提出维修要求后，卖方能在24小时内作出维修响应，2- 4个工作日内到达用户现场进行维修，除需进口仪器配件外，应使仪器恢复正常使用。重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

1.5 软件升级：卖方免费向用户提供在硬件许可条件下的软件升级服务。

（三） 订货数量：

一套

（四） 目的地：

乌鲁木齐市中国科学院新疆理化技术研究所

（五）交货日期：

合同生效后4个月内