招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

前提：本章中标注“*”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。标注“★”的条款为重要指标要求，如未满足将根据评分办法规定进行扣分。

一、项目概述

本项目2个包，不允许进口产品。具体内容如下：

| 品目号 | 标的名称 | 所属行业 | *数量 | 最高限价（万元） | 是否属于优先采购节能产品 | 是否属于强制采购节能产品 | 是否属于优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 摇摆式生物反应器 | 工业 | 2套 | 80 | 否 | 否 | 否 |
| 2-1 | 全自动发药机 | 工业 | 1批 | 1150 | 否 | 否 | 否 |

二、商务要求

01包：

*1. 履约时间和地点

1.1 履约时间：合同签定后，在接到采购人正式通知之日起的90天内。

1.2 履约地点: 四川大学华西医院

*2．付款方法和条件: 合同签订生效后，货物全部验收合格后支付合同总金额的100%。

3.安装调试及培训

*3.1货物到达安装现场后，供应商接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

3.2供应商安排技术人员应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训和技术支持,直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。且供应商需提供3Q验证及现场服务。

*4.履约验收

4.1履约验收主体：四川大学华西医院

4.2履约验收程序：一次性验收

4.3验收方法：验收时采购人、供应商双方皆应派员参加，验收合格后需双方签署验收单；

4.4验收标准及内容：以中标人投标文件技术参数及合同要求和相关行业标准进行验收。

4.5验收时间要求：中标人按照合同要求完成全部工作后，采购人在收到中标人书面的验收申请材料后30日内组织履约验收工作。

4.6其他要求：验收不合格时，采购人和中标人应协商一致，中标人应根据相关验收证明材料及时补足或更换，费用由中标人自行承担。

5.售后服务

5.1维修响应要求

维修响应时间要求：应在接到采购人维修通知的前提下2个小时内作出维修响应；

维修时间要求：作出维修响应后，应在3小时内电话解决问题，如电话不能解决问题，则维修人员应在24小时之内到达现场（含节假日）进行维修。

如设备需返厂维修，维修期间须提供备用样机。

*5.2质保要求

（1）以验收合格之日起算，质保期≥3年。质保期后，供应商终生提供及时的维修、维护，维修只收取材料成本费；每台设备全包年保费用不超过0.8万元。

（2）质保期内供应商应负责设备的维修及抢修以及及时提供所更换的零部件，维修更换的材料和配件以及供应商技术服务人员的一切费用由供应商承担。

5.3投标文件中提供所投设备涉及的相关耗材、易损件、零配件的参考报价。

5.4供应商应提供所投产品全套书面和电子版的设备原理、操作及维护培训资料。

5.5供应商应定期进行回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在的故障，使机组保持正常的工作状态。

5.6供应商应保证十年内能采购到所供货物的相关配件，并保证以不高于市场的价格提供优质的零配件。

*6. 所投产品涉及商品包装和快递包装的，应严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123 号)的要求进行产品及相关快递服务的包装。

02包：

*（一）履约时间和地点

1.履约时间：合同签定后，在接到采购人正式通知之日起的90天内。

2.履约地点:四川大学华西医院。

*（二）付款方法和条件:根据验收情况，在每台设备验收合格后并收到中标人提供规定发票后30日内支付相应合同款项的90%，该设备稳定运行1年后收到中标人提供规定发票后30日内支付剩余款项。

（三）安装调试及培训

*1.中标人提出安装方案，并与采购人共同评估现场，符合安装条件后，中标人接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

中标人安排技术人员应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训和技术支持,因安装条件受限，传输轨道和发药机可选择分期安装。

*2.安装要求

（1）设备尽量避开消防喷淋，距离消防喷淋至少≥50mm，如确需改管则须按照国家消防要求进行；

（2）需考虑设备散热孔位置（是否在顶部）及散热量（是否温度会高于68℃），避免自动喷淋系统喷头超出温度最高值而自动破裂；

（3）消防排烟口在火灾中起到重要的作用，设备安装时不得遮挡消防排烟口；

（4）如需砸墙，不得破坏疏散通道及防火墙，不得影响消火栓使用；

（5）设备安装的位置，疏散宽度应满足人员安全疏散的要求。

（6）以上涉及到消防方面的改造应当满足《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《民用建筑电气设计标准》GB51348等国家国家规范、《建筑防火设计规范》GB 50016等中相应的条文规范。

（7）安装期间中标人应确保药房工作正常运行，确保人员、药品、物资以及设施设备安全，若因中标人操作不当、工作失误等带来的相关责任及损失由中标人负责。

*（四）履约验收

1.履约验收主体：四川大学华西医院。

2.履约验收程序：分阶段验收，根据设备安装情况逐台验收。

3.验收方法：验收时采购人、中标人双方皆应派人员参加，验收合格后需双方签署验收单。

4.验收标准及内容：以中标人投标文件技术参数及合同要求和相关行业标准进行验收。

5.验收时间要求：中标人按照合同要求完成全部工作后，采购人在收到中标人书面的验收申请材料后30日内组织履约验收工作。

6.其他要求：验收不合格时，采购人和中标人应协商一致，中标人应根据相关验收证明材料及时补足或更换，费用由中标人自行承担。

（五）售后服务

1.维修响应要求

（1）维修响应时间要求：应在接到采购人维修通知的前提下15分钟内作出维修响应。

（2）维修时间要求：驻场工程师能够解决的，由驻场工程师处理；无驻场工程师或驻场工程师不能处理时，维修人员应在30分钟内到达华西院区，接到采购人通知后60分钟内到达温江院区现场处理，若不能及时到达，带来的相关责任及损失由中标人负责；换件等大故障须一日内修复，一周内完成换件。

（3）如设备需返厂维修，维修期间须提供备用样机。

（4）中标人在成都设有或中标后设有服务点，有专职工程师及技术培训人员保证售后服务，并在投标文件中列出工程师名单、相关资质、联系电话。专职工程师需提供驻场服务，及时解决运行过程中的各种问题。驻场工程师承担及时维修、产品维护等服务。专职驻场工程师如有变更应为同等资质人员，并及时通知采购人。

（5）附有操作手册与培训体系，并配合科室完成相应培训；提供现场技术培训和指导，直至完全熟练掌握设备各项操作流程及故障应急处理为止。

*2.质保要求

以验收合格之日起算，质保期≥5年。质保期后，中标人根据临床需求及时更新系统，软件系统终身维护和升级（费用包含在本次报价中），每台设备全包年保修费用不超过设备成交价的5%。

质保期内供应商应负责设备的维修及抢修以及及时提供所更换的零部件，维修更换的材料和配件以及供应商技术服务人员的一切费用由供应商承担。

3.投标文件中提供所投设备涉及的相关耗材、易损件、零配件的参考报价。

4.中标人应提供所投产品全套书面和电子版的设备原理、操作及维护培训资料。

5.中标人应每季度定期回访和检修，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在的故障，使机组保持正常的工作状态。

6.中标人应保证十年内能采购到所供货物的相关配件，并保证以不高于市场的价格提供优质的零配件。

*（六）所投产品涉及商品包装和快递包装的，应严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123 号)的要求进行产品及相关快递服务的包装。

*（七）信息安全、维保及其它

确保信息安全，不得外泄医院相关数据信息。提供软件更新升级服务，涉及费用包含在投标总价中；提供第三方接口对接服务及适应性改造。提供布局、流程等整体规划。中标后制定完整的应急响应方案，避免发生因设备故障而无法正常运行的情况。系统自动报警并提示故障位置，便于维修；药房工作时间内应配备至少2名熟悉业务的工程师驻守华西本部。换件等大故障须一日内修复，一周内完成换件。工程师需每月定期维护，不定期检修，及时调整偏离的轨道，及时更换破损的零部件，确保机器运行的准确性、流畅性和稳定性。设备功率与药房现有负荷匹配。提供的设备应满足场地空间的需求，包括但不限于天轨和地轨的安装选择。提供中文使用说明书。

*（八）深化及优化设计要求

（1）投标人中标后应按照采购人要求并根据场地、空间及运行使用要求，对发药机安装整体设计方案进行深化设计及优化设计，确保药房人员、物流正常通行，调剂工作高效规范开展。

（2）投标人进行的深化及优化设计必须以现场实际情况为准，原则上不能拆改。相关深化设计调整方案应在签订合同后5个工作日内完成。任何最终深化及优化设计方案必须通过采购人基建部门确认。

三、技术、服务要求（单套设备技术参数要求）

### 01包：

品目号：1-1

标的名称：摇摆式生物反应器

（一）摇摆式反应器技术要求

1.系统组成：控制设备，反应器主机，10L（或以上）托盘和保温罩，一次性细胞培养袋。

2. 控制设备：内置PLC控制模块，中英文界面操作软件，通过人机界面对细胞培养过程运行参数的状态进行监测和控制（同时具备远程数据监测及报警功能）；

3. 控制系统及软件：操作界面可显示运行各参数的实时状态，包括：摆动速度与角度、温度、pH、DO、重量、气体流量、O2 浓度、CO2 浓度、蠕动泵流速等；

4.可实时查看各控制参数趋势图；

★5.可设置各参数偏差报警，如果触发报警条件，显示报警信息（可关联平台整体信息化系统及报警系统,设备有预留与MES集成的通讯接口，报警记录同时会被存储到批次数据库中；

6.可在人机界面上对温度、pH、DO等参数进行校准；

7.可对部分参数进行时间级联控制，比如温度、通气量、速度、角度、称重等参数实现定时定量控制；

★8. GMP审计追踪：1)细胞培养过程的运行数据，可输出批次报表，报表为PDF格式，不能被修改；2)可设置三级权限管理；3)可进行电子签名，满足GMP的合规要求；4)有数据追溯功能，满足GMP的合规要求；

9.速度与角度：摆动角度调节范围：1°—12°，速度控制范围：1—40RPM

10. pH 控制：pH 范围 6-8，控制精度：±0.05pH；一次性光学pH电极，能准确连续地对培养物进行 pH 监测，可与蠕动泵关联自动控制补碱或关联气体混合系统来增加 CO2 气体进气量调节pH 值；

11. DO控制：DO 范围 0～100%，波动范围：±3%；一次性光学DO电极，能准确连续地对培养物进行 DO 监测，可与气体混合系统关联及时调节 DO 值；

12. 称重模块：配置称重单元和传感器，通过与蠕动泵关联，可在控制界面实时显示、控制袋体内物料的重量，实现自动补料、收获和灌流控制；称重范围：0-50kg，精度：± (0.050+1%上样量)kg

13. 气体混合和流量：用于向培养物控制四种气体（空气/氧气/二氧化碳/氮气）的进入，每一路气体均配置有热质量流量计进行气体流量控制；控制精度：满量程的±0.5%

14. 气体浓度：O2浓度范围0-100%，精度：满量程的±1%；CO2浓度范围0-20%，精度:±0.5%vol. CO2±3%测量值；实时监测培养袋中O2、CO2浓度以便控制系统及时调整合理的气体环境，可选择气体浓度控制模式进行细胞培养；

15. 压力监测：检测范围为-10mbar - 100mbar；准确实时监测培养袋压力，并能进行实时报警和控制。

16.摆床主机：通过内置马达进行摆动速度和角度控制，配合温度、pH、DO、重量、气体流量、O2 浓度、CO2 浓度、蠕动泵流速等参数控制，对培养物进行有效混合，降低剪切力。集成有称重传感器，称重传感器能准确连续地对培养物进行重量测量，与蠕动泵关联实现连续灌流培养。

17.托盘和保温罩：用于一次性培养袋的安装、固定和更换，配置有相应大小的保温罩。集成有加热板和温度传感器，可对一次性培养袋进行加热和温度监测控制；

★18.托盘更换：支持10L、20L和50L托盘的互换。

★19.加热板：支持均匀加热，加热毯最大输出功率可限制，有安全保护措施，防止过热风险；

20.温度传感器：控制范围为：室温以上5—40℃，控制精度：±0.2℃。

21.过滤器加热器：可对尾气过滤器进行加热，保持过滤器干燥，防止过滤器堵塞。

22.一次性细胞培养袋

22.1 细胞培养袋有包括但不限于悬浮细胞培养袋、片状载体细胞培养袋、截留膜细胞培养袋三种模式；

（二）摇摆式反应器配套设备（热合仪）技术要求

★1.热合管路类型：可适用于PVC和EVA管路的热合。

2.热合管路尺寸：6毫米以内管路直径均可使用。

3.热合时间：小于3秒。

★4.热合性能：充电后使用，可热合管路不少于1500次。

5.供电电压：配套设备、配件均可在220V常规电压下使用，不涉及基建改造

（三）配置要求

1.摇摆式反应器2套；

2.热合仪（配套设备）2台；

3.细胞培养袋（2L截留膜） 90个；

### 02包：

品目号：2-1

标的名称：全自动发药机

（一）全自动发药机技术参数

1.	发药机需与医院HIS系统实现精准对接，通过HIS系统传送患者电子医嘱信息，药房自动化发药系统将患者的药品按处方医嘱自动调剂、发放、LED信息推送、处方自助打印等。

2.	药品盘点：具备单台或者多台设备不停机动态实时盘点，生成库存报表；校准盘点时间≤30分钟。缺药预警：发药机内一旦缺药，系统会自动提示机内缺药情况。系统根据目前发药机内的缺药情况生成补药单。

3.	支持储存常规包装药品；药品品规上机率应占总品规数的60%以上。

4.	★支持储药槽位有多种规格，满足不同包装大小药品；单台设备储药量≥22000盒。单台设备储药轨道≥1500条（提供彩页或者说明书证明资料）。

5.	★单台发药机发药速度（含处方打印时间）≥3000盒/小时（提供彩页或者说明书证明资料）。

6.	★支持全自动无人值守补药或机械手快速批量补药方式快速补药，单台设备加药速度≥4000盒/小时。（提供彩页或者说明书证明资料）

7.	★具备药品输出控制系统，支持同一患者多张处方不同药品同时落药；出药方式支持按患者单次报到的处方、病区医嘱单、当次接收的患者信息全屏落药，电磁铁和红外线双复核、识别功能，补药与配药无差错。（提供彩页或者说明书证明资料）。

8.	具备实时监测设备内药品的储存、已发、待发等信息。因机器原因导致的药品损坏由发药机供应商负责解决。

9.	卡药不停机，加药不停机，停电、断网时需满足应急运行。

10.	具有药品管理功能，如药品批号及效期管理等。需智能集中管理多台发药机，实现一键查询各发药机药品的实时数量及汇总数量。

11.	★具备日常工作业务数据管理统计分析功能，但无统方等廉政风险隐患。

12.	设备需根据日常销量设定发药机内药品高低限，支持发药机内药品库存报警功能。

13.	★考虑实际场地限制，根据场地要求，其中1套全自动发药机高度≤2.60米，其它6套全自动发药机高度≤2.80米。（提供彩页或者说明书证明资料）

14.	设备需根据不同药房需求（直发、混发、全人工调配、根据病区护理单元及患者信息调剂、自定义药品调剂数量）选择不同的调配模式。

15. 发药机组成部分结构为模块化设计，所有部件均能简易拆装，对场地无特殊要求，支持安装和维护。

16. ★发药机的储药主机单元所有药品的储存模式是：药盒立式或卡槽式储存。（提供彩页或者说明书证明资料）

17. 加药模块具备设置上下限功能，当药品数量低于下限时，系统报警显示具体数据，提示加药；当药品数量高于上限时，系统报警并提示；补药时如药品库存大于上限时，系统需提示药品修改上限或将药品退回功能。

18.加药识别功能:具备条形码识别或者快速输入药品名称等方式确认补药品种。

19.加药和发药为相互独立两个系统，即在发药的同时能补充药品，补药的同时不影响发药。

20. ★发药机具有打印装置，具备配药单和药品同步入筐功能，以防止药品发放差错。支持自动打印配药单（至少含患者信息、药品信息、货位信息、调配信息、发药窗口信息和条码等）。（提供彩页或者说明书证明资料）

21. ★设备具有自动供应药筐装置，具备自动缓存功能，单条轨道支持药师为≥5个患者同时取药。（提供彩页或者说明书证明资料）

22. 处方打印模块：具备实现患者自助处方打印功能。

23. 设备具有开机自检功能，能够自动检测机器运行状态以及各部分是否工作正常，发现不能工作的部件及时提示报警。

24. ★智能传输轨道需与发药主机有效连接，轨道长度须根据场地等情况调整，轨道传输方式根据场地等情况选择，所有处方通过智能发药轨道传输到达发药窗口，单台传输系统需满足4-8个窗口。（需提供实物图片证明或彩页或者说明书证明资料）

25. ★智能天空发药轨道直发处方至发药窗口时，单条发药轨道需至少满足2个窗口发药。

26. ★智能天空传输轨道需有提示显示，提示病区和患者姓名支持药师准确取筐。（需提供实物图片证明或彩页或者说明书证明资料）

27. 支持与 HIS 系统实时数据交互；支持智能预配货架自动接收系统处方信息，亮灯提示处方药筐放置位置，并使药筐位置与患者及处方信息一一对应。

28. 智能预配货架与智能发药轨道有效连接，用于接收智能药筐。

29. 智能预配货架设计简洁，占地面积小，单个智能预配货架不少于15 个筐位，用于放置智能药筐。其筐位的数量应根据药房实际的场地情况定制。

*30.投标的7套全自动发药机（含传输轨道）需为同一品牌。

（二）智能毒麻药品管理柜技术参数

1、用于存放、管理麻精药品及麻醉辅助药品，符合国家麻精药品存储及管理要求；全柜智能锁控，具备电子机械双锁，支持取药提示，批号效期管理等功能，全景录像功能，全流程信息化留痕，搭建可追溯体系，支持与HIS实现对接，数据同步，实现功能日志留痕及报表电子化。

2、设置用户权限及开门方式，支持单人锁、双人锁、公共锁等管理模式；具备两种及以上开锁权限验证方式，包括指纹、刷卡、用户名和密码、人脸识别等。

3、单台机器配备≥1个摄像头进行全方位监控，全程记录设备操作情况，可追溯；视频资料保留≥180天。

4、单台设备存储单元不少于24个，不少于两种规格，可定制。

5、智能引导取药：配药时能实现货位弹出。

6、能智能集中管理多台智能毒麻药品管理柜，能一键查询药品的实时数量及汇总数量。

7、设备能根据日常销量设定智能毒麻药品管理柜内药品高低限，实现药品库存报警功能。智能效期管理：近效期药品有明显提示和记录。

8、具有防盗报警及故障报警功能，显示屏操作简单。

*（三）配置清单

全自动发药机（含传输轨道）7套

智能预配货架（满足药房正常使用运行）≥32套

智能药筐1400个

智能毒麻药品管理柜 7台

报到系统8套

自助处方打印机 4台

（四）软件功能要求

1.	报到系统

1.1患者到报到机处报到，患者身份识别方式至少包含：人脸识别、持身份证、实物就诊卡、电子就诊卡、诊间导诊单(条形码)、收费导诊单(条形码)等；

1.2患者报到后报到机显示内容至少包含：取药窗口、排队人次等信息，并自动打印报到单，报到单内容、补打次数需根据需求配置；

1.3取药窗口分配规则至少包含：

根据需求配置固定取药窗口类型，至少包含：患者类型（本院职工等）、科室类型（干部保健医疗单元等）、药品种类（麻醉药品和第一类精神药品、抗结核药物等）等；

患者当日首次报到：根据医嘱、处方药品信息与发药机储存药品的匹配度合理分配取药窗口；

患者当日多次报到：无论当日第一次报到是否取药，优先分配到当日第一次分配的取药窗口取药。

1.4根据需求配置优先取药至少包括根据老、军、消防、残等患者优先取药；

1.5患者报到后，全自动发药机开始配药的同时将“发药窗口”、“配药方式”等信息回传HIS系统；

1.6移动端：患者线上报到需满足医院要求开放接口调用。

2.	全自动发药机系统

2.1全自动发药机系统至少包含以下功能：

同步药品基本信息，至少包含以下基本信息：药品编码、药品通用名、商品名、规格、生产企业、药品条形码信息等；包含上机药品外包装图片、药盒的体积等信息；支持多模式药品查询，至少包含输入药品拼音首字母简写查询、模糊查询等，需具有日志记录。

根据需求配置全自动发药机贮药数量、高低限等信息。至少包含以下功能：根据贮药品种、数量系统自动核算占用全自动发药机货位数量与剩余货位数量；可根据某个药品或某类药分别配置单个或分类维护高低限信息。

当药品库存低于设定下限时，系统需自动提示补药清单，补药清单至少具有排序和打印功能;排序方式需包含：按药品名称、货位、缺药数量、剂型、储存方式等；

全自动发药机内药品品种、数量等台账信息需包含实时查询等功能，实时查询等数据需回传HIS系统；

发药机内药品发药规则根据需求配置至少包含按批号、近效期先出等规则维护；

需根据需求配置发药数量上限规则，超过上限药品均由人工调配。发药数量上限规则至少包含：按单品规、药品分类或根据药品上限等规则；

发药机以患者为单位发药，同一患者多张处方应发放在一个药筐中，当一个发药筐装不下时，调配单应提示多个发药筐合并发药。

2.2患者报到后或配药后停医嘱，停医嘱状态回传发药机。发药机已经调配处方人工进行回收、未调配处方停止调配系统保存记录；

2.3全自动发药机窗口类型至少包含：发药机全部调配（直发）、单台发药机部分调配（混发）、全部由发药机外调配等：

根据需求配置至少包含患者报到机报到或窗口报到后开始调配药品；

药品调配完成后，取药信息、完成状态回传HIS系统；

调配完成后患者未来取药工作人员将智能药筐放入智能预配货架，智能预配货架将药架号回传HIS系统。

发药机无法调配的药品需人工调配，发药机打印 “配药单”，配药单需随着发药机智能药筐一起；

“配药单”基础信息至少包含：

患者信息、性别、登记号、药品名称（通用名和商品名）、规格（含量规格和包装规格）、数量、单位、生产企业、用法、用量、药品货位信息、配药单二维码等信息；

智能药筐应放至发药窗口对应智能预配货架，智能预配货架需智能识别，如放错需警报提醒；

2.4全自动发药机退药功能：

工作人员可在发药机操作退药功能，至少包含以下规则：

输入退药数量大于发药机贮药自动提示工作人员修改数量；

退药完成后发药机自动盘点，核查实际取药数量与系统退药数量是否一致，如不一致提示工作人员核查原因并进行确认。

2.5统计报表至少包含以下功能：

每种统计报表均应有单台发药机统计和多台发药机汇总统计；

根据需求满足各种相关统计报表。

3.	智能毒麻药品管理系统

3.1药品高低限信息需同步HIS数据或人工修改；

3.2药品出柜流程至少包含：

智能毒麻药品管理系统接收HIS传输的处方、医嘱；

调配药师在毒麻药品管理系统选择医嘱信息后，语音提示并打开对应毒麻药品抽屉亮起提示灯；

提示规则至少包含：按先进先出、近效期先出等规则；

药品出柜后自动扣减柜内库存，触发低限或缺药时提醒调配药师确认；

智能药柜是人工拿出、加入，并记录，后续有交班盘点，以此来完成数据盘点。

（五）数据要求

1.数据标准化：要求其中使用的主数据遵从医院颁布的主数据标准，达到全院信息系统主数据统一的目的，促进全院信息共享、业务协同；

2.数据结构化：数据结构化满足数据利用的要求；

3.数据纳入全院统一的数据管理体系。

4、数据成熟度要求：

支持评级达标（电子病历八级）；

在医疗方面：提升医疗的安全、质量与效率；

在患者服务方面：提供方便、快捷、高效的信息沟通；

在医院管理方面：提高质量、规范流程、闭环管理。

（六）安全要求

1.支持信息安全技术：需引入技术手段来保障信息系统的安全性，如身份认证、受限数据访问、数据留痕、数据日志等等，具备重要数据访问控制机制、日志记录和日志审计功能；重要数据需按照医院统一安全管理规范执行，数据在互联网上传输时需要加密传输；

2.敏感数据管理：交互数据如果涉及药品、耗材、隐私数据，需要获得审批许可；药品名称按照通用名（或主干）方式提供；所涉敏感数据和表结构按要求均纳入“防统方”系统进行监管；第三方厂商相关人员均签署《信息数据安全责任书》并承诺确保无任何“统方统材”行为并接受监管；数据要求关键界面去隐私化呈现；必要时只提供逐条记录查询；所有查询均要求日志留痕，且不允许更改或删除留痕；所有敏感数据或隐私数据不允许提供导出功能。

（七）集成要求

要求对接服务总线和数据总线，能够按统一的医疗数据管理机制进行信息集成，并提供跨部门集成展示工具，实现数据共享和业务协同。需要对接主数据、统一认证中心、医院门户、电子病历浏览器（用于医疗系统）、全院知识库系统（用于医疗系统）等。配置从库用于数据抽取和利用。

*（八）其他要求

1.政策要求：如政府、医保等下达硬性要求，需按要求执行，涉及费用包含在投标总价中；

2.提供第三方接口对接服务及适应性改造，涉及费用包含在投标总价中；

3.完善意识形态安全保障。