# 第八部分 采购需求

货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等温滴定微量热仪 | 1套 | 是 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包 等温滴定微量热仪

- 技术要求：

1.工作条件

2.1工作温度和湿度：10 ~28℃；0 ~70% 相对湿度

2.2 电力要求：220V，50Hz

2.3 场地要求：可容纳尺寸43 x 38 x 46 cm、13.6 kg重量

2.仪器用途

主要用于研究生物分子的结合行为，包括分子间有无结合的信息（Yes/No)（定性信息）、分子间结合的强弱，即亲和力KD（定量信息）、分子间结合的比例，即反应计量比N值、分子结合的热力学信息（焓变ΔH、熵变ΔS、吉布斯自由能ΔG）、酶催化的酶学动力学信息（Km, kcat， Ki等）、分子间作用的机制信息（特异性作用、疏水相互作用）、超分子组装机制、二聚体解离常数。

3.技术指标

#3.1量热模式：功率补偿方式

★3.2 噪音水平：不高于0.2 ncal/s (不高于0.84 nW)；

#3.3  温控范围：2℃-80℃；

★3.4 响应时间：不高于10秒；

#3.5 样品池材质：哈斯特洛镍合金 (Hastelloy™)；

★3.6 最高搅拌速率： 1000 转/分；

#3.7 样品池设计：硬币状，固定式；保证与样品的最大的接触表面积，只有最

大的接触表面积才能从硬件上保证最佳的灵敏度。

#3.8 滴定注射器体积：不高于40 μL，带自动滴定及搅拌；

3.9 最小注射体积：0.1 μL；

3.10 样品池体积：200 μL；

#3.11 样品实际消耗量≤ 280μL；

3.12 快速温度平衡时间：不高于6min

3.13温度稳定性：± 0.00012℃@25℃

★3.14 热信号响应模式： 根据不同的实验和样品要求，用户可通过控制软件选

择三种热信号响应模式： 高反馈、中反馈和低反馈；

3.15亲和力KA检测范围：102-1012 M-1或者KD检测范围：10-2 -10-12 M;

3.16 一次实验可直接获得数据：KA，ΔH，ΔS，n，[C]cell, [C]Syringe而无需

额外计算；

★3.17 独立样品池和滴定注射器清洗单元：全自动、不间断完成去垢剂清洗、

水清洗、甲醇洗、干燥等步骤；自动完成样品池的缓冲液润洗；

#3.18 Latch扣锁设计，轻松锁定滴定针在清洗平台，确保出色的密封效果和高效

的滴定针清洗与干燥；

3.19清洗液可自动进行正向/反向冲洗，确保彻底的样品池和滴定针、无残留；

3.20具有负压报警和漏液传感器，可及时显示与屏幕，帮助用户第一时间了解

仪器状态，避免用户在仪器非正常状态下继续实验，节省用户时间；

3.21样品池可进行自动的去垢剂高温浸泡和清洗；高效的去除沉淀的蛋白和粘

性物质；

3.22滴定针可进行自动的去垢剂清洗；

3.23滴定注射器侧排气设计确保简单、自动的进样和高效的排气泡操作；

#4.24全新的Kalrez接口（FPA）通过平端密封于滴定注射器侧面，操作极为简

便。在正常操作情况下，无法损坏滴定注射器，且确保滴定注射器清洗更加高

效；

3.25控制软件具有直观的操作界面，具有快速模式和高级模式两种实验设计模式；

3.26高级模式中可通过拖动参数滑动块，调节参数并将ITC模拟数据（包括Raw

Data和Normalized Data）实时显示；

3.27可进行多种结合模型的实验模拟，包括单位点结合曲线、双位点结合曲线、

竞争性结合曲线、解聚模型曲线和接序结合曲线；

3.28 控制软件实时进行仪器维护提醒，督促用户按要求进行仪器维护，确保仪

器最高的性能；

3.29控制软件内置本地全程维护操作录像，无论对ITC新手和老手均可快速掌

握更换易损部件的更换，确保仪器始终处于最佳状态；

#3.30分析软件基于Origin™ 内核算法；

3.31数据分析软件具有导航条式分析流程，直观易懂；

具有数据批处理功能，一次可导入和分析多达数百个原始数据；

具备自动选择对照数据、自动对照扣减、非主观性基线选择功能；

具有图形化数据质量分析和评价功能，

3.32具有具有多种基于Origin内核的数据拟合模型，可满足用户多种复杂数据

的分析，如：

One set of sites (单位点结合)，Two set of sites（多位点结合），Sequential binding

sites （接序结合），Competitive binding ( 竞争性实验) ，Enzyme kinetics (酶促

反应动力学)，Dissociation （二聚体解聚模型），Single Injection Mode（一次性

滴定）。

3.33 能够测量并直接分析酶促反应动力学：可测Km，Ki和Kcat（Vmax）

4.产品配置要求

4.1 等温滴定微量热仪主机，1台

4.2 分析及控制软件，1套

4.3 控制电脑，1台

4.4 FPA接头，3个

4.5 垫圈，10套

4.6 Tip头，2包

4.7 滴定针，3根

4.8 进样针，9根

4.9 其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。

5.选购附件、备件及消耗品

5.1 投标人推荐的其它选件。

6.技术文件

6.1 投标人应提供仪器电子版说明书。

6.2 投标人应提供仪器使用软件的备份。

6.3 提供电子版操作手册。

（二）质保及售后服务：

1. 卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收。

1.1设备到买方现场后，由买方组织人员开箱验货，卖方应派检查人员到现场参加检验工作。如发现设备有任何损坏、缺陷、短少或不符合本招标文件规定的问题，买卖双方检验人员应作详细记录，并由买卖双方代表签字。

1.2对不符合本招标文件规定的部分，卖方应无偿换货或补发短缺，并负担由此产生的所有费用及买方由此产生的利息和其它损失。

1.3如买卖双方对货物质量、规格发生意见分歧，买方有权委托相关国家商检部门对货物进行复检，相关机构出具的检测报告即为买方向卖方提出修理、补齐、更换和索赔的有效证据。卖方除承担上述条款所规定的费用外，还须承担货物检测费用。

1.4 卖方应在合同生效后的1个月内到用户实验室现场进行预安装检测（包括磁场、震动测试等），并向买方提出详细的安装要求并提供技术咨询。

1.5仪器到达用户所在地后，在收到用户安装仪器通知后，在两周之内，卖方或设备制造厂必须派遣称职的技术人员自带专用工具到买方现场免费负责设备安装和调试等工作，时间约为2~3天。仪器安装后，仪器公司安装工程师为用户提供现场培训。仪器使用6-8周后，如用户未能完全掌握仪器使用，仪器公司应再派应用工程师提供现场解决疑难问题，直至通过验收，所有费用由仪器公司承担。

2．技术培训：

2.1卖方设备安装调试完成后，卖方应免费对用户技术人员进行调试、操作、日常维护、故障排除等方面的现场培训，直至用户学会为止。培训时提供完整的中文培训资料，包括使用说明书、工作原理图、数据处理、操作流程、注意事项等。

2.2 仪器使用6-8周后，如用户未能完全掌握仪器使用，仪器公司应再派应用工程师提供现场解决疑难问题，直至通过验收，所有费用由公司承担。

2.3 提供网络培训视频，可以随时观看。

3. 质量及验收标准：技术指标符合招标要求

4. 服务要求

4.1卖方提供自测试验收合格起3年或3年以上的保修服务。保修范围为整机、附属设备及备品备件。仪器保修期内任何由于产品质量问题导致的费用由卖方承担,包括：维修工程师的劳务和各种部件的维修及更换。保修期内出现故障导致仪器停用的时间，从保修期中扣除。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

4.2质保期外，针对用户的报修申请，卖方或仪器制造厂应在4时内做出响应，8小时内给出解决方案或48小时内到达用户现场排除故障。买方有权在仪器恢复正常后再支付相关费用，且卖方或仪器制造厂应保证对买方所购仪器提供终生优惠的备件供应和及时的维修服务和技术支持。

4.3如果卖方接到故障信息后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

4.4卖方或仪器制造厂应提供免费的终身应用咨询、技术帮助。

（三） 订货数量：

等温滴定微量热仪，1套。

（四）交货日期：

合同生效后3个月内。

（五）交货地点（项目现场）：

中国科学院福建物质结构研究所指定实验室

（六）付款方式：

对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；

对于进口产品，采用即期不可撤消信用证等国际贸易支付条件支付：90%凭合同要求单据支付；10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。