# 第八部分 采购需求

货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等离子体质谱仪 | 1套 | 否 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收，如卖方届时不派人来，则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损，买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包等离子体质谱仪

- 技术要求：

- 总体要求：

等离子体质谱仪（ICP-MS）要求为串级四极杆质谱仪，而非普通的单四极杆质谱仪。由等离子体离子源、四极杆离子偏转提取系统、圆柱形四极杆碰撞反应池（如果是八极杆或者非圆柱形的四极杆，需在碰撞反应池前加配具有1 amu质量数分辨率的圆柱形四极杆）、四极杆质量过滤器、离子检测系统等部分构成。

- 设备用途：

用于土壤、水体及植物样品等环境介质中超痕量/微量重金属（如Cd、Pb、Hg、As）及稀土元素、贵金属的准确定量，用于土壤、水体等环境介质中重金属污染水平评估与环境风险评价。

- 技术规格：

3.1 仪器硬件与性能要求

3.1.1 进样系统

进样系统配置质子流量计等相关装置，可通入氧气，实现100%有机样品的直接进样分析，可实现样品气体稀释，稀释倍数≥100倍。

3.1.2 射频发生器

#3.1.2.1 高频率自激式全固态射频发生器，频率≥30 MHz；

3.1.2.2 采用无需屏蔽炬设计的虚拟接地技术，保证仪器最佳性能的同时减少不必要的消耗品——屏蔽炬，对使用屏蔽炬技术的产品，需配备20套屏蔽炬以备更换。

3.2 接口

#3.2.1 为实现对离子射束紧凑控制，接口大于等于三个锥（采用嵌片不能作为锥，如果采用嵌片，需提供30套嵌片作为耗材备用）；

#3.2.2 截取锥要求必须≥0.8 mm；

3.2.3 为保证各类样品基体长时间运行稳定性，锥上不应施加电压，不得使用任何气体。

3.3 四极杆离子偏转器

3.3.1 四极杆设计，可同时进行目标离子选择和不带电物质去除；

3.3.2 90度离子偏转技术，实现分析离子与未电离的中性粒子和光子彻底分离；

3.3.3 离子透镜彻底免维护，不得采用提取透镜。

3.4 四极杆碰撞反应池

#3.4.1 具有轴向加速的圆柱型四极杆（不是平面四平板）碰撞反应池系统（提供实物图）；

3.4.2 四极杆除了低质量数切割，还能进行高质量数的切割，能进行10个质量数的区段筛选以达到更优异的干扰消除效果；

3.4.3 不少于2路气体控制：可通入纯氧气，甲烷作为反应气；

#3.4.4 具有智能电子稀释技术，可在同一次进样中对1000 ppm钠标准溶液进行检测，可对日常样品中数十ppm的常量元素和ppb级的痕量元素在脉冲模式（pulse）下（响应值<200万cps）同时测定，在不损失痕量元素灵敏度的情况下对常量元素进行智能的电子稀释，实现一次进样高低含量元素同时测定而对检测器不造成损伤（需提供软件中RPA值的设置截图和实验数据等相关证明材料）；

3.4.5 四极杆最短驻留时间≤10 µs（提供软件截图）。

3.5 四极杆质量分析器：

#3.5.1 质量范围：1-285 amu；

3.5.2 分辨率：具有高分辨和标准分辨率两种模式，调节范围0.3-3.0 amu。连续可调，可以在一次方法分析过程中同时使用两种模式，以便通过变化分辨率扩大样品分析应用范围；

#3.5.3 驱动频率≥2.5HMz。

3.6 检测器

3.6.1 动态线性范围10个数量级；

3.6.2 检测器瞬时采集速率不低于100,000数据点/秒；

3.7 真空系统

3.7.1 四级真空系统；

3.7.2 前级真空泵抽力大于等于40 m3/h。

3.8 软件

3.8.1 可用单颗粒软件可对土壤中的二氧化铈纳米颗粒（提供生产厂家盖章的文献证明）；

3.8.2 通过与氧气反应生成相应的氧化物（m/z47和48的PO+和SO+）将分析对象从被干扰的质量数转移开，实现了对低含量磷和硫的有效测定（需提供制造商盖章的对应文献证明）；

#3.8.3 使用单颗粒ICP-MS软件测量C13，实现微塑料检测的研究（需提供制造商盖章的对应文献证明）；

3.8.4 通过甲烷气（CH4）作反应气来消除40Ar2+对80Se的干扰，来实现水中低含量的（20～80μg/L）硒（Se）元素的测定（需提供制造商盖章的对应文献证明）。

3.9 仪器整体性能

3.9.1 灵敏度：

低质量数（Li）：≥40 M cps/ppm；

中质量数（In）：≥200 M cps/ppm；

高质量数（U）：≥200 M cps/ppm；

3.9.2 氧化物离子（CeO+/Ce+）≤2%，双电荷离子（Ce2+/Ce+）≤2%；

3.9.3 检出限

Li：＜0.3 ppt；

In：＜0.05 ppt；

U：＜0.05 ppt；

3.9.4 短期稳定性（RSD）：＜2%（20分钟），长期稳定性（RSD）：＜3%（2小时）；

3.9.5 丰度灵敏度：低质量端:5×10-7；高质量端:1×10-7；

3.9.6 质量轴稳定性：<0.05 amu/24h，背景稳定性：定义为5 amu处背景信号的平均值，低于0.5 cps；

3.9.7 同位素比精度：107 Ag/109 Ag同位素比，RSD＜0.08％。

- 产品配置要求

4.1配置清单

等离子体质谱仪主机（含大于150位自动进样器，操作软件）1套；

循环冷却水机1套；

1升冷却剂8瓶；

仪器调试溶液1套；

两年耗材：排废液管和进样泵管各2包，进样毛细管和内标泵管各1包，采样锥垫片1套，超锥O型圈及螺丝1套，英矩管+石英喷射管一体1套，镍采样锥1套，镍截取锥1套，超截取锥1套/嵌片30套，内标加入器2个，屏蔽矩和屏蔽板（如使用此耗材的，无此结构可不配）20套，125 mL 26元素多元素混合标准溶液1瓶，125 mL内标溶液1瓶；

原装操作软件1套；

电脑1套，i5及以上CPU/32 GB内存/500 G以上硬盘/21”液晶/WINDOWS 11操作系统。

4.2其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品（由投标人提供，请参考总则第2.1条）。

（二）质保及售后服务：

1、交货期：合同签订之日起90日内完成本项目交付。

2、供应商免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。

3、供应商提供免费专业培训名额4名，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并提供上机培训。

4、质保期1年。

5、售后服务具体要求

维修响应时间：接到故障通知后8小时内作出答复，一般问题24小时之内解决；若采购方有需求，48小时内到达现场解决；若遇重大问题在一周内解决。

（三）订货数量：

1套

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：

交货时间：合同签订之日起90日内

交货地点：用户指定地点

（五）付款方式：

签订合同后支付30%；货到用户指定地点支付60%；最终验收通过后支付10%。

（六）执行的相关标准

产品应满足相关国家标准及行业标准。