第八部分  采购需求

一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凯氏定氮仪 | 1套 | 详见具体技术规格 |  |  |
|  | 全自动酸逆流清洗机 | 1套 | 详见具体技术规格 |  |  |
|  | 喷雾干燥仪 | 1套 | 详见具体技术规格 |  |  |
|  | 流动注射分析仪 | 1套 | 详见具体技术规格 |  |  |
|  | 全自动样品前处理工作站 | 1套 | 详见具体技术规格 |  |  |
|  | 分子蒸馏仪 | 1套 | 详见具体技术规格 |  |  |
|  | 离子色谱仪 | 1套 | 详见具体技术规格 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏＋15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包

设备一：凯氏定氮仪

（一）技术要求：

1. 工作条件：

1.1 见总则第3条。

连续工作8小时以上。

2.主要用途：

用于氮及粗蛋白质含量分析及其它挥发性组分蒸馏分析。

3. 技术指标：

#3.1仪器采用国际AOAC等及中国国家标准GB的凯氏法：浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法。

3.2检出限：0.05mgN；回收率:>99.5%；重现性RSD≤0.5%。

3.3定氮仪主机内置操作系统，液晶彩色触摸屏操作，带中英文操作界面。带全自动分析控制系统，包括：样品稀释、碱液添加、吸收液添加、蒸馏、滴定、计算、报告以及消化管自动排空、滴定缸自动清洗等全自动功能。

#3.4蒸汽平衡添加技术：试剂的添加顺序为：在消化液中加入稀释水后立即通入蒸汽，通过蒸汽来溶解样品结晶产生的盐饼，保证氮元素完全转化和完全吸收；同时蒸汽的搅拌作用使消化液中的浓硫酸被充分稀释，降低随后浓碱加入时的反应强度，改善蒸馏效果。（需提供厂家盖章操作手册，描述此功能的原理及过程，以证明此功能存在）。

3.5双蒸馏模式：蒸汽平衡添加蒸馏模式和延时蒸馏模式。

#3.6蒸馏馏出液温度监控系统，温度传感器位于冷凝器下方，直接测定馏出液温度，直接监控是否有意外操作导致氨损失，不可通过监测冷凝液温度来间接监控，保证分析结果准确可靠。需提供厂家盖章原版备件手册图纸（包含备件号及描述）以证明温度传感器存在。

3.7边蒸馏边滴定的功能和自动判断终点技术，确保得到准确可靠的分析结果，并缩短分析时间，降低成本。

3.8智能安全门，分析开始时自动关闭，分析结束后自动打开，实验过程中全封闭，除非紧急停机，全程由软件控制，不能手动打开。无条件保证操作者的绝对安全（提供彩页或文件证明）。

3.9 仪器内置（日、周、季度）维护指南，可按指南开展日常维护。

#3.10 配置有60位机械式进样器，完全实现无人值守的全自动操作，满足不同分析需求（需提供产品资料及操作手册证明，证明60位进样配置）

4. 基本配置：

4.1定氮仪系统：包括主机一台、100ml和250ml消化管各一只、带有液位传感器的碱桶/水桶/接收液桶/废液桶各一个、一个消化管夹、消化管接头250ml, 400ml, 750ml，100ml各一个。

4.2 自动进样器：60位自动进样器，三个20位消化管架，三套消化管。

4.3 样品注册软件： 样品注册软件一套。

5.认证资料：

工厂ISO9001管理体系认证文件；产品ISO/IEC27001信息安全管理体系认证文件；

（二）质保及售后服务：

1. 售后服务及培训：

1.1仪器生产厂家需在国内直接设有销售服务公司（需提供资质证明，包括厂家服务工程师名单、联系方法及厂家盖章的售后服务承诺书等）。

1.2厂家工程师到现场免费培训2人直至完全能独立操作安装调试经用户验收当天起，质量保证期一年。

1.3厂家服务中心直接提供终身维修，维修响应时间为48小时。

（三）订货数量：

1

（四） 交货地/目的港：

乌鲁木齐，用户指定地点。

（五）交货日期：

合同签订后3个月

设备二：全自动酸逆流清洗机

（一）技术要求：

1.工作条件：

1.1 见总则第3条。

2．用途

用于彻底、安全地清洗痕量分析中各种微波消解罐等器皿中的无机物残留物，洁净度符合痕量分析的要求，达到ppt级。如PFA,PTFE,或石英罐.甚至用于烧杯,容量瓶,ICP的雾化器和火炬管等。全流程自动化：自动亚沸酸蒸汽清洗，自动超纯水冲洗，自动热空气干燥、自动废液pH中和等。具有用酸少、清洗时间短、效率高、密闭安全等优势。

3．技术指标

3.1一体机，清洗流程一键完成，废液中和池，酸液仓，碱液仓一体式内置机器中。要求为方形四氟清洗仓，双层透明可视前开门（具有实物照片）。可实时监控清洗运行的情况。

3.2清洗能力：四氟清洗内腔≥80L，清洗能力≥49个100mL微波消解内管。套管注射清洗系统，酸路和水路独立，无交叉污染，清洗仓顶部具有360°全方位喷淋，将冷凝酸液及润洗水快速回流到废液中和池内，酸性废液在废液池中自动中和成中性后排出；

3.3要求清洗仓为方形聚四氟材质, 清洗仓不小于400*370*580 + 30mm。与酸剂接触部分为聚四氟乙烯、PTFE、PFA材质，可耐120℃以上的浓硝酸、浓盐酸、浓HF，以及王水；

3.4 自控温加热器，酸液加温迅速，5分钟能够从室温加温到90℃；温度连续可调（±1℃）。酸液温度探头，检测酸液实际温度，确保清洗在“亚沸”状态下进行，保证酸蒸汽纯度，以改善清洗效果。

3.5 控制终端：采用9寸及以上液晶全触摸屏输入模式，微电脑芯片控制系统，内置20个标准清洗程序，可创建、存储新程序，程序可单独执行冲洗、烘干等，实时显示排水PH值、运行温度、时间、运行结束提醒等信息，具有三级密码管理系统；

3.6 功能组件

#3.6.1 亚沸酸蒸清洗：单次加酸量50ml-100ml之间并可调，酸洗时间≤75分钟，时间可设。酸清洗为“不回流”方式，酸液不回流重复使用，无交叉污染。

#3.6.2 超纯水冲洗：水喷淋流量120L/min（具有喷淋水柱照片资料），超纯水一次性使用。水柱冲洗10秒内完成，为“不回流”超纯水冲洗，无交叉污染，确保清洗仓无酸气及酸液存留，冲洗费酸液进入内腔废液中和池。

3.6.3自动添加超纯水，内置6L/min自吸泵，不小于6L纯水箱自动蓄水，无需手动添加润洗用水，纯水箱具有缺液提醒及加满自动停止功能。

3.6.4 热空气干燥：空气流速≥150m³/h，空气经HEPA过滤器后被吹入器皿内部；

3.6.5中和排放：每次清洗过程，酸液或水为一次性使用，酸蒸清洗、水喷淋后直接废液收集器中，PH自动检测功能，PH实时显示，中和后排放，清洗完成后清洗仓无存留酸液或水。

3.6.6自动加酸、排酸系统：具有可视酸池液面，液位指示及缺液提醒功能，具有酸液排空功能，具有自动正压加酸系统，具有内置不小于1升硝酸存储瓶。

3.6.7内置EP废气吸收系统，瞬时吸收大量废气，可无需放入通风厨，保护实验环境。

3.6.8开机自启动双风机排风系统，清洗仓与机器整体腔处于微负压状态，排风管φ5.5*3m。

4．配置

4.1 全自动酸逆流清洗系统主机，1套

4.2 酸清洗控制软件，1套

4.3 超纯水自动冲洗系统120L/min，1套

4.4 热空气自动干燥系统，热空气≥150m³/h，1套

4.5 自动酸气吸收排放系统，1套

4.6 自动ph中和排放系统，1套

4.7 双风机排风系统（全程微负压），1套

4.8 排风管，1套

4.9 一体式废气吸收装置，1套

5.技术服务

5.1应具有制造厂家ISO9001、ISO14001、ISO45001认证及该公司全国认证认可信息公共服务平台信息资料）以保证机器的质量。以确保生产商的研发能力和生产供货能力。

5.2产品通过欧盟CE认证，并提供第三方检测报告。投标单位需提供原厂厂商出具的授权书、售后服务承诺书。

（二）质保及售后服务：

1.1 质保期：仪器设备免费保修1年；从仪器验收签字之日起算起。

1.2 售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3日内派维修人员到达用户现场维修。

1.3培训：免费提供该仪器设备的现场培训，时间不少于2天。

1.4验收：仪器设备到达最终用户后，按招标文件要求验收。

（三）订货数量：

1

（四） 交货地/目的港：

乌鲁木齐，用户指定地点。

（五）交货日期：

合同签订后1个月

设备三：喷雾干燥仪

（一）技术要求：

1.工作条件：

1.1 见总则第3条。（如无特殊要求）

2.设备用途：

2.1用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等

3.技术规格：

3.1 样品处理能力：1.5 L /h（水）, 2.0 L/h（有机溶剂）

3.2 样品颗粒范围：1-25 μm

3.3 液滴平均干燥时间：1.0-1.5秒

#3.4 最小处理样品量：< 20 ml

3.5 最大空气流量：35~40m3/h

3.6 压缩气流速要求（空气/氮气）：200 - 1000 L/H，5 - 8 bar

3.7 最高温度：220℃

3.8 LED数字显示：进口处温度、出口处温度、抽风机风量、蠕动泵转速；

3.9 喷嘴孔径：标准0.7mm（也可根据需要选择1.4mm、2.0mm 喷嘴），喷嘴帽1.4mm和1.5mm带红宝石，保证更长久精确的喷雾性能；

#3.10 旋风分离器带有专利的除静电内壁涂层，避免干粉粘到内壁，极大提高样品回收率；

3.11 整个喷雾干燥过程都是在玻璃器皿中进行，操作人员可清楚看到，如有问题可及时调整；

3.12 内置喷嘴自动清洁通针，可以按设定频率自动排堵；也可以随时即时排堵；

#3.13 对于水溶液和有机溶液，有不同的喷雾干燥圆筒；

#3.14 喷嘴带有夹套，可以加热或冷却样品；

3.15 独特的设计，也适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等；

16 干燥室有安全保护幕帘，避免高温接触保护实验人员；

3.17 出口过滤器：过滤气体中的颗粒，能够显示压力变化，为抽气机提供保护，并可允许清洗抽气机；

3.18 电源电压：220V/50Hz±10%；电流：14A；功率：2300W

3.19 带样品/清洗液切换阀，可随时自由切换进样；

3.20 惰性气体循环装置：

3.20.1 可与喷雾干燥仪主机相互通讯、相互控制仪器的启动、停止；

#3.20.2 带有氧气和压力传感器，内置安全压力报警指示灯、氧气安全报警指示灯，自动监控系统内的氧气和压力，氧气含量检测范围0.0-20.9%；

3.20.3 实验过程中有机溶剂被冷却回收，避免有机溶剂排放到外部环境，满足环保要求；

3.20.4 可作为底部托车，用于直接放置喷雾干燥仪主机，优化并节省实验空间；

3.20.5 制冷功率：800W@ -10℃；出口温度范围：-25℃~常温，可设置冷凝温度；

3.21 三流体喷嘴系统，用于喷雾无法混合的液体；

3.22 高效旋风收集器，适合少量样品或贵重的活性成分收集；

4.配置：

1. 喷雾干燥仪主机一套（主机主要附件有：0.7mm喷嘴、1.4mm喷嘴帽、1.5mm喷嘴帽、安全保护幕帘、水溶液干燥圆筒、有机溶液干燥圆筒，以上各1个）

2. 出口过滤器套装一套

3. 惰性气体循环装置一套

4. 样品/清洗液切换阀一套

（二）质保及售后服务：

1.1 质保期：仪器设备免费保修1年；从仪器验收签字之日起算起。

1.2 售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3日内派维修人员到达用户现场维修。

1.3培训：免费提供该仪器设备的现场培训，时间不少于3天。

1.4验收：仪器设备到达最终用户后，按招标文件要求验收。

（三）订货数量：

1

（四）交货地：

乌鲁木齐，用户指定地点。

（五）交货日期：

合同签订后2个月

设备四：全自动流动注射分析仪

（一）技术要求：

1.工作条件：

1.1 见总则第3条。

2.设备原理用途：

1.1 仪器原理：利用流动注射（FIA）的原理：在封闭的管路中向连续流动的载流注入一定体积的样品，试剂与样品在混合圈中反应，然后流过检测器来实现自动化分析。

3.技术规格：

3.1 试剂包要求：每种检测项目配置试剂包，试剂包无需称量，开包溶解即用，一种试剂包对应一种方法。

3.2 自动进样器

3.2.1 配备160位自动进样器一套。

3.3 系统功能指标要求

3.3.1 系统采用内置在线紫外消解、在线加热和蒸馏、在线蒸馏液冷凝、在线萃取、在线透析等装置。

3.3.2 在线蒸馏和在线萃取采取膜分离装置，采用0.2μm孔径 PTFE膜进行相分离，高效分离气相/液相、水相/有机相，每次使用前无需镀膜等手工处理。

3.3.3 在线冷凝采取内置式电子冷凝装置，快速冷却气态样品。

3.3.4 在线加热采用电加热方式，内置数字式温度控制系统。

3.3.5 进液系统使用压力自调节式整体压盖泵技术≥12通道。

3.3.6 仪器采用双光束检测器，每个通道都包括一个专用的检测器，波长范围340-1100nm，噪音：≤0.0006Au，漂移：≤0.001Au，还包括一个流通式比色皿，光程10-30mm。

3.3.7 采用自适应光学系统，根据检测方法波长自动调节，同时根据波长可自动增益调节光强。

3.3.8 仪器配套的化学流路板呈水平设计，不可有倾斜角度。

3.3.9 仪器具备漏液监测功能，设有漏液传感装置，进液系统、化学流路板一旦发生漏液可自动停止仪器运行，提示故障情况。

3.3.10 软件系统：可实时监控检测仪器状态，各检测处理单元实时状态可视化显示，实现自我诊断故障维护相关功能；检测结果可以转换成至少5种以上常用文件格式，包括pdf、xlsx、doc等。

3.3.11 所有管道使用PTFE塑料管,具有良好化学惰性，不易沾染。

3.4 硝酸盐氮/亚硝酸盐氮

（含蠕动泵、六通阀、化学分析模板、双光束检测器、镉柱）

方法原理：在线镉柱还原重氮偶合光度法

特别要求：镉柱还原

线性范围： 0.01 -2.0mg/L（最高20.0 mg/L分段测量）（以N计）

MDL：< 0.0005 mg/L

样品分析频率：40样/小时

精密度：≤ 1%

3.5 氨氮

方法原理：水杨酸光度法

线性范围：0.01 -5.0mg/L （最高20.0 mg/L分段测量）

MDL：< 0.003 mg/L （提供计量院出具的检测报告证明文件）

样品分析频率：50样/小时

精密度：≤ 1%

3.6 总磷

方法原理：在线消解-钼酸铵光度法

线性范围：0.01 -1.0 mg/L （最高10.0 mg/L分段测量）（以P计）

MDL：< 0.002mg/L （提供计量院出具的检测报告证明文件）

样品分析频率：30样/小时

精密度：≤ 1%

3.7 全磷

方法原理：钼酸铵光度法

线性范围：0.01-0.5mg/L

MDL：< 0.003 mg/L

样品分析频率：36样/小时

3.8 全氮

方法原理：水杨酸光度法

线性范围：0.1 -20.0mg/L （以N计）

MDL：< 0.02 mg/L

样品分析频率：45样/小时

精密度：≤2%

3.9 正磷酸盐

方法原理：钼酸铵光度法

线性范围：0.01-0.4mg/L

MDL：< 0.002 mg/L

样品分析频率：36样/小时

4.产品配置要求

配置可检测氨氮，硝态氮，亚硝态氮，磷酸盐，总磷，全氮，全磷，项目的单独或组合分析模块，≥160个样品位的自动进样器1套，台式商用电脑，I7及以上CPU,1TB及以上硬盘，8GB及以上内存，集成显卡，21.5寸及以上显示器1套，A4黑白激光打印机1台，操作手册工具箱1套。

（二）质保及售后服务：

1.售后服务：

1.1 仪器自安装调试合格之日起，保修1年。每年至少举办3—4次用户技术培训班。

1.2 为了确保生产厂家能够提供良好的售后服务，仪器生产厂家在新疆有专业售后技术服务中心（提供证明），提供厂家针对本项目详细的售后服务承诺书等。

1.3 用户零配件损坏，厂家需以最优惠的价格向用户提供。

1.4 提供技术服务，免费为购方2-4名人员进行3天的现场培训（包括仪器基本原理、操作使用及日常保养维护等）。

1.5 提供厂家(北京)培训名额3人

1.6 为了保证售后服务质量，生产厂家需要在新疆内具有分公司或办事处官方证明（提供证明文件）。

（三）订货数量：

1

（五）交货地：

乌鲁木齐

（六）交货日期：

合同签订后1个月

设备五：全自动样品前处理工作站

（一）技术要求：

1.工作条件：

工作电压：220V±10%；50/60Hz，最大输出功率：1600W

工作场所适应温度：10-40℃

工作场所适应湿度：20%-80%

2.设备用途：

该系统主要用于AAS或ICP等分析样品中无机元素前需要对样品进行繁琐的前处理。该系统采用湿法消解，整个处理流程（加酸、混匀、高温加热、赶酸、冷却、定容等步骤）实现全部自动化，从而避免在处理的过程中引入人为误差，进而影响分析结果的准确性，使得分析结果更准确、可靠。本系统消解方法符合EPA、国家标准及行业标准规范。

3.技术规格：

3.1 整机功能

3.1.1 仪器通过试剂选择系统、试剂添加系统、石墨加热系统、振荡混匀系统、液面监测系统、机械臂传动系统、仪器控制及数据传输等系统组成，各部件配合操作，全自动完成试剂添加、样品混匀、程序升温消解、样品冷却、定容等实验操作。

3.1.2 仪器整体防腐设计：采用耐腐蚀材质：仪器面板、试剂管路、消解管、废液杯等均为耐腐蚀的聚四氟乙烯材质；表面耐腐蚀喷涂：石墨加热块表面多层耐高温耐腐蚀特氟龙喷涂处理工艺，可耐受各种酸试剂腐蚀；消解管架具有防腐涂层；仪器外壳表面耐腐蚀喷涂：所有与酸气接触零部件均采用防腐设计；仪器各模块密闭封装设计：加液单元、消解单元均为无缝密封安装，避免仪器内部腐蚀。

3.1.3 仪器整机采用模块化设计，消解单元和加液单元均为独立模块可相互独立工作，用户可以根据使用需求随意更换消解单元实现不同体积消解管的使用。仪器可配置多台消解单元，不同的消解单元可自由组合，支持多个消解单元同时运行不同的消解方法。

3.1.4 消解管采用PTEF，可耐受各种酸碱试剂。

3.1.5 消解管配置省酸回流漏斗，采用内外双锥形设计，有利于酸蒸汽的凝结回流，节约用酸节省实验成本，同时可防止试剂过快挥发破坏样品，回流漏斗单管独立使用，且使用个数随意灵活，有效避免交叉污染问题。

3.2 加液单元

3.2.1 仪器设有≥8个试剂通道，每个加液通道对应一个高精度蠕动泵及超声传感器，仪器具有多种试剂自动切换功能，每个试剂通道单独控制，互不影响。

3.2.2 仪器采用高精度耐腐蚀蠕动泵为试剂添加动力，蠕动泵与主机一体，不另外占用空间，试剂添加速度0.05-2mL/s可调，试剂添加准确度优于1%，蠕动泵可随时校准。

3.2.3 仪器采用X-Y轴机械臂精准定位方式，全自动完成样品的定量加液、定容、清洗等操作，完全解放人力操作，避免实验人员被前端液体损伤。

#3.2.4 X轴机械臂采用双导轨设计，增加Y臂与X臂的固定点，避免加液臂长期使用后出现低头现象影响定容精度，确保所有样品位的定容准确度。（需提供仪器内部实物照片）

3.2.5 仪器通过高精度超声传感器监测消解管内液体液面高度，实现智能自动定容功能。50mL定容精度优于1%，可随时对超声波传感器校准。

#3.2.6 仪器采用独特的单聚波头单通道单定容设计，可升级为两个聚波头，两个独立消解管可同时进行加液和定容，大大提高实验效率，也可根据需求单通道使用。

3.2.7 加液口倾斜设计45°，试剂沿消解管壁流下有效减少粉末样品在管壁的粘附，同时避免试剂和样品喷溅。

3.2.8 加液单元可脱离消解单元独立运行，用于液体的分装、定容等操作。

3.3 消解单元

3.3.1 仪器采用高频率圆周震荡混匀方式达到样品混匀，与样品非接触式混匀，避免样品的交叉污染和损失。仪器可以在加液、消解、冷却、定容等各个环节进行振荡混匀动作，振荡速度和样品架高度均可调，使消解管底部或挂壁样品充分溶解，保证样品充分混匀。

3.3.2 仪器采用一体成型石墨块进行三维立体环绕式加热，石墨孔加热深度≥80mm, 为样品消解提供均匀、快速的受热环境,加快样品消解。

3.3.3 双模块设计，仪器标配两个50ml消解单元，两个消解单元可实现各自的独立控温消解方法，实现一台仪器同时做两个完全独立的消解方法。

3.3.4 仪器通过PID方式控温，最高加热温度不低于230℃，消解过程中采用程序升温的方式，逐步提高消解温度，样品消解更彻底，且有效避免样品和试剂的喷溅，控温精度：优于0.2℃，孔间温差：优于1.0℃。

3.3.5 消解单元具有LED显示屏，实时显示当前温度、运行方法和剩余时间等。

3.3.6 消解单元可脱离加液单元成为独立的消解模块进行使用，利用软件实现消解管的升降、振荡摇匀、温度控制功能。也可搭配微波消解仪进行赶酸，实现一机多用。

3.3.7 消解单元多样选择性：可以提供50ml消解单元、100ml消解单元作为选择，以便不同需求的客户根据自身样品情况作出最优的选择。

3.3.8 消解单元自由更换功能：不同体积及孔位的消解单元具有相同的外形与尺寸，在同一台加液单元下用户可不拆卸自由组合，无需重新配置加液单元便可以实现不同消解单元的任意更换。一台加液单元可以选择配置一个任意孔位的消解单元，也可以选择配置两个相同或者不同的消解单元，极大地满足了客户的不同需求。每个消解单元能够独立运行并支持手机APP远程查看。

3.3.9 消解过程中仪器具有自动降温功能，在加酸前、赶酸完毕后定容前消解管架自动升起使消解管脱离加热块，加速样品的冷却，保证加酸过程安全性及定容准确性。

3.4 控制软件：

3.4.1 仪器采用网络通讯协议，支持LAN或者WIFI连接方式，有线和无线的连接可自由切换。

3.4.2 手机客户端控制系统：可通过手机客户端远程查看仪器运行状态，随时掌握实验进程，可随时实现仪器远程紧急暂停和停止操作。也可控制消解单元的升降温、消解管架的升降和振荡摇匀等。

3.4.3 强大的软件功能：仪器控制软件采用全中文操作界面，可任意设定消解步骤，无限量存储消解方法，自动记录消解过程，软件免费升级。强大的软件可以同时控制多个消解单元的运行，互不干扰。

3.4.4 离线运行功能：仪器可支持离线运行，在消解方法发送后，仪器可以断开和软件的连接继续运行，不会中断。当需要时可以再次连接，软件自动读取当前运行的方法和状态

4.配置要求：

1、加液单元                             1台

2、50mL消解单元                         2个

3、50mL聚四氟乙烯消解管                60支

- 软件工作站及控制系统                 1套

5.技术文件

1.1提供详细的操作手册。

1.2提供详细的装箱单和附件细目。

（二）质保及售后服务：

1.1 质保期：仪器设备免费保修1年；从仪器验收签字之日起算起。

1.2 售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3日内派维修人员到达用户现场维修。

1.3培训：免费提供该仪器设备的现场培训，时间不少于3天。

1.4验收：仪器设备到达最终用户后，按招标文件要求验收。

（三）订货数量：

1

（四）交货地点：

乌鲁木齐，用户指定地点。

（五）交货日期：

合同正式签约后2个月内交货。

设备六：分子蒸馏仪

（一）技术要求：

1.工作条件：

1.1 见总则第3条。

2.设备用途：

用于高沸点、热敏性及易氧化产品在高真空条件下的快速分离。

3.技术规格：

3.1 蒸发面积：≥0.04m2；

3.2 冷凝面积：≥0.06m2（内置冷凝器）；

#3.3 蒸发温度：RT-300℃；

3.4 冷凝温度：0-95℃（带有加热制冷双功能）；

#3.5 操作压力：低至0.001mbar（0.1Pa）；

3.6 处理量：0.1-1.5 kg/h；

3.7 蒸发器主体材质：硼硅玻璃3.3，加热区域夹套式设计，采用导热油为加热介质，实验过程可视；

#3.8 刮膜转子形式：固定刮板式刮膜转子，刮板材质为石墨复合材料，耐温≥300℃，带有角度凹槽。通过不锈钢金属弹性片固定于刮膜篮，可处理物料的最高粘度不低于5000mPas（操作温度下）；

3.9 保温性：与物料接触管道均为夹套式可加热设计，蒸发器出料管口采用球形接口，管口末端也可加热，可处理高熔点、高粘度物料；

3.10 蒸发器进料：蒸发器采用夹套式高精密齿轮泵进料（可通过热油保温），齿轮泵转速通过电控式变频器精确驱动，调节步频为0.1Hz。蒸发器通过顶部侧壁管道进料，起到脱气作用，进料管口玻璃夹套设计，可通过热油保温；

3.11 真空废气排放前带有过滤装置。

4.产品配置要求

短程蒸馏装置包括：进料系统，蒸馏单元，刮膜系统，加热制冷单元，物料收集系统，真空系统，设备框架及备品备件。

（1）进料系统

①夹套式进料罐，容积1000ml，配置进料罐盖子，带3个备用管口，接口标准NS29/32；

②夹套式进料管线，配低位手动排空阀、单向进料阀及伴热板；

③夹套式进料齿轮泵，流量调节范围0-1500ml/h；

④电控式变频器，0-100Hz可调节，调节精度0.1Hz；

⑤齿轮泵通过升降台支撑，高度可任意调节；

⑥进料系统各部分可独立拆卸，方便清洗。

（2）蒸发单元

①主蒸发器硼硅玻璃3.3材质，蒸发面积≥0.04m2，内置盘管式冷凝器，冷凝面积≥0.06m2；

②蒸发区域及进出料管道均为夹套式设计，出料管口为球磨口，管口末端为夹套式可加热设计。

（3）刮膜系统

①固定刮板式转子，刮板带有一定角度的凹槽通过弹性金属片与刮膜篮连接；

②刮板材质：石墨/PTFE，耐温≥300℃；

③刮膜篮材质：316Ti；

④密封形式：配置顶部法兰及唇式机械密封；

⑤转子驱动电机：LED数字显示转速，转速50-500r/min连续可调；

⑥用于连接转子及驱动电机的柔性联轴器。

（4）加热及冷却单元

①主蒸发器加热器：温度范围：RT-300℃（±0.01℃），加热功率3kW，采用导热油循环加热；

②进料系统加热器：温度范围：RT-150℃（±0.1℃），加热功率2kW，采用导热油循环加热；

③重组分出料系统加热器：温度范围：RT-150℃（±0.1℃），加热功率2kW，采用导热油循环加热；

④轻组分及内置冷凝器控温机：温度范围0-95℃（±0.1℃），带有加热制冷双功能，制冷功率@20℃ 200w，采用乙二醇及水的混合物环加热或制冷。

（5）轻组分物料收集系统

①三分出料器，用于出料口和三个收集瓶的对接；

②250ml收集瓶2个，NS29/32标准磨口；

③4000ml收集瓶1个，NS29/32标准磨口；

④收集瓶通过升降台支撑，高度可任意调节。

（6）重组分物料收集系统

①三分出料器，用于出料口和三个收集瓶的对接；

②250ml收集瓶2个，NS29/32标准磨口；

③4000ml收集瓶1个，NS29/32标准磨口；

④收集瓶通过升降台支撑，高度可任意调节。

（7）真空系统

①双级旋片式真空泵，油封，具有防倒吸功能，吸气量≥4m3/h，带真空废气过滤器；

②油扩散真空泵，吸气量≥40L/s，内置油槽分离设计；

③一体式皮拉尼真空计，0.001-1000mbar；

④真空调节针阀，可连续调节真空大小，也用用于设备的真空放散；

⑤采用液氮制冷的冷阱；

⑥真空管道及连接所需的卡具及软管。

（8）设备框架，底部配置有4个带刹车功能的可移动脚轮，框架可悬挂亚克力板板保护操作人员。外形尺寸约（长宽高）：1.5X0.6X1.8米，具体以设计为准。

（9）备品备件，包括：一套装配用工具、一套静态垫片、一管真空脂、一套转子传动轴承、一套转子传动轴封、1台装机量油浴专用进口导热油。

（二）质保及售后服务：

1.1 质保期：仪器设备免费保修1年；从仪器验收签字之日起算起。

1.2 售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3日内派维修人员到达用户现场维修。

1.3培训：免费提供该仪器设备的现场培训，时间不少于3天。

1.4验收：仪器设备到达最终用户后，按招标文件要求验收。

（三）订货数量：

1

（四）交货地点：

乌鲁木齐，用户指定地点。

（五）交货日期：

合同签订后90天内

设备七：离子色谱仪

（一）技术要求：

1.工作条件：

1.1 见总则第3条。

2.设备应用范围：

适用于样品中阴阳离子、有机酸和有机胺类物质的分析

3.技术规格：

3.1 离子色谱系统，包括高压泵，内置电动六通阀，保护柱，分析柱，阴阳离子抑制器和电导检测器。

3.2 泵：高性能/低脉冲低压双柱塞泵，采用化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路。

#3.2.1 流速范围：0.00-5.00 mL/min，无需更换泵头。

3.2.2 最大压力：35 MPa(5000 psi).

3.2.3 流速最大误差：<0.1%.

3.2.4 流量精密度：<0.1%.

3.2.5 压力脉冲：小于系统压力的1.0%.

3.3 色谱分析柱

#3.3.1 原厂生产的高效高容量阴离子分离柱及保护柱 1套，色谱柱须采用聚合物填料，耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力。

#3.3.2 原厂生产的高效高容量阳离子分离柱及保护柱 1套，色谱柱须采用大孔二乙烯基苯/乙基乙烯基苯共聚物，耐受100%有机溶剂。

#3.3.3 色谱柱必须能耐受2mL/min及以上的流速。

3.4抑制器：具有专利技术的原厂生产自动电解连续再生微膜抑制器。

#3.4.1 抑制器再生液通道和淋洗液通道相互独立，是完全隔绝的通道，不存在再生液中阴阳离子对样品的污染。

#3.4.2 原厂生产阴离子自动电解连续再生微膜抑制器1 套。

#3.4.3 原厂生产阳离子自动电解连续再生微膜抑制器 1 套。

3.5 电导检测器：

3.5.1 类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，提供具有电导输出的色谱图。

3.5.2 电导池体积：≤1.0 μL。

3.5.3 全程信号输出范围：0-10000 μS.

3.5.4 检测器分辨率：≤0.0047nS/cm。

3.5.5 检测器耐受最大压力：≥8Mpa，提供软件截图或仪器制造商官方网站可供下载的本仪器产品的样本截图，耐压越高，和紫外检测器或ICPMS等的联用性能越佳。

3.5.6 信号采集频率：不低于80Hz，提供实际软件操作截图。

3.5.7 电导池电极材料：钝化316不锈钢。

3.5.8 电导池体材料：化学惰性聚合材料。

#3.6 主机同品牌的自动进样器

3.6.1 用于自动完成大量样品分析的上样过程，可减少人为操作步骤，节省人力和时间，具有45个以上进样瓶物理位置，单个进样瓶体积≥5.0 mL，单次进样体积≥4.5 mL，样品接触部含进样针均为PEEK非金属材质。

3.6.2 具有进样清洗位。

3.6.3 能够自动检测到样品盘中样品瓶的存在与否。

3.6.4 进样模式：支持定量环或浓缩柱模式。

3.6.5 上样速度：0.1-5.0 mL/min。

3.6.6 进样器可耐压达100psi。

3.6.7 自动进样器带有样品盘保护罩，降低外界环境对样品的影响。

3.6.8 预留额外的六通阀或十通阀位置，可用于在线样品前处理等应用。

4.产品配置要求

主要配置：

高压泵、色谱分析柱、抑制器、检测器、自动进样器、控制电脑（国内采购）

（二）质保及售后服务：

1.1 质保期：仪器设备免费保修1年；从仪器验收签字之日起算起。

1.2 售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3日内派维修人员到达用户现场维修。

1.3培训：免费提供该仪器设备的现场培训，时间不少于3天。

1.4验收：仪器设备到达最终用户后，按招标文件要求验收。

（三）订货数量：

1

（四）交货地点：

乌鲁木齐，用户指定地点。

（五）交货日期：

合同签订后3个月