第三章 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所配置实验室常规仪器设备更新和大型仪器设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2.投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 脉动真空蒸汽灭菌器 | 3 |
|  | 1-2 | A2型生物安全柜 | 21 |
|  | 1-3 | 过氧化氢消毒机 | 3 |
| 2 | 2-1 | 超低温冰箱（-80℃） | 4 |
|  | 2-2 | 超低温冰箱（-40℃） | 3 |
|  | 2-3 | 台式高速冷冻离心机 | 5 |
|  | 2-4 | 多功能成像系统 | 2 |
|  | 2-5 | 多功能凝胶成像仪（荧光） | 1 |
| 3 | 3-1 | 蛋白纯化系统 | 1 |
|  | 3-2 | 化学发光测定仪 | 2 |
|  | 3-3 | 实时荧光定量PCR仪 | 5 |
|  | 3-4 | 全自动芯片核酸扩增及检测分析系统 | 1 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：

第1包：合同签订后30天内；

第2包：品目2-1合同签订后30天内；品目2-2合同签订后30天内；品目2-3合同签订后3个月内；品目2-4合同签订后3个月内；品目2-5合同签订后3个月内；

第3包：品目3-1合同签订后3个月内；品目3-2合同签订后30天内；品目3-3合同签订后30天内；品目3-4合同签订后30天内；

- 采购项目（标的）交付的地点：中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准）

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人根据项目进展情况进行安装。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，4小时内必须提供解决方案，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：

第1包品目1-1脉动真空蒸汽灭菌器，自仪器验收合格之日起≥3年；

第1包品目1-2 A2型生物安全柜，自验收之日起，质保期1年；

第1包品目1-3过氧化氢消毒机，自验收合格之日起，质保期≥2年；

第2包品目2-1超低温冰箱（-80℃），自验收合格之日起，整机质保≥5年；

第2包品目2-2超低温冰箱（-40℃），自验收合格之日起，质保期3年；

第2包品目2-3台式高速冷冻离心机，自仪器验收合格之日起1年或以上免费质保；

第2包品目2-4多功能成像系统，自仪器验收合格之日起1年或以上免费质保；

第2包品目2-5多功能凝胶成像仪（荧光），自仪器验收合格之日起1年或以上免费质保；

第3包品目3-1蛋白纯化系统，自验收之日起，质保期3年；

第3包品目3-2化学发光测定仪，自仪器验收合格之日起，提供1年免费质保服务；

第3包品目3-3实时荧光定量PCR仪，自仪器验收合格之日起1年或以上免费质保；

第3包品目3-4全自动芯片核酸扩增及检测分析系统，自仪器安装验收合格之日起24个月或发货之日起30个月免费质保。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，安装调试完成，符合厂家性能参数验收标准，培训后2个月内，用户需要给主机进行验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、结构、安装、调试、操作使用和保养维修、应用方法开发等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 品目1-1脉动真空蒸汽灭菌器

一、数量：3台

二、主要用途：采用饱和纯蒸汽作为灭菌介质,对衣物、敷料、器械、培养基及玻璃器皿等物品进行灭菌干燥处理；

三、技术参数：

▲1、具备蒸汽发生器，也可外接蒸汽（提供标注清晰的外接蒸汽管道、蒸汽发生器的成品实物照片）；

▲2、具备二次灭菌罐，可对灭菌过程中产生的冷凝水由二次灭菌罐自动回收再高压灭菌，提供已安装的二次灭菌罐实物图片；

3、具备废气处理装置，所有的气体经过高温消毒、高效过滤除菌；

4、具备在线灭菌装置，对此产品所有的管道系统等及其他的内部循环系统可在线灭菌；

5、容积：≥1200L；

6、主体：

▲6.1、卧式，双缸体结构，双层连续式夹套，夹套的加强筋及外壳厚度均≥8mm；

6.2、焊接工艺：全自动焊接机焊接，氩气保护，自动控制无过烧现象；

6.3、筒体材质：316L不锈钢，厚度≥8mm；

6.4、设计压力：≥0.3（-0.1）Mpa；

6.5、设计温度：≥144℃；

6.6、设计使用年限：≥10年；

6.7、主体保温：非岩棉，厚度≥50mm；

7、门：

7.1、电机驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门；

7.2、具备压力安全联锁装置，内室有正压或负压压力，门无法打开；

7.3、具备防污染功能，污染侧门打开后经过完整的灭菌程序，清洁侧门方可开启；

7.4、门胶圈具备排气槽结构，高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封；（提供已安装的成品实物及门胶圈图片）

8、管路：

8.1、采用不锈钢卫生级管路，具备保温措施，卡箍连接；

8.2、内室与气动阀门相连的管道安装有反逆流装置；

9、高效过滤器：过滤效率≥99.99％@颗粒直径0.2μm；

10、气动阀可≥400万次无故障运行；

▲11、具备双级分体式水环真空泵，无需开放式供水水箱；（提供已安装的成品实物图片）

12、内室配备≥2个可移动温度探头，二次灭菌罐配备≥1个温度探头，管路配备≥1个温度探头；

▲13、压力传感器≥7个，包括内壳压力、夹套压力传感器（提供各个压力传感器数值显示图片）；

14、控制系统：

14.1、控制所有的系统功能、系统复位程序，监测系统操作，具备声光报警功能；

14.2、真彩触摸显示屏≥10英寸，分辨率≥640×480；

14.3、Flash容量：≥32M； RAM容量：≥32M；

14.4、灭菌类程序≥7套；测试类程序≥3套；辅助类程序≥2套；自定义程序≥2套；

14.5、脉动次数调节范围：0-99次

14.6、灭菌温度调节范围：105-138℃；

14.7、灭菌时间调节范围：1min-99min；

14.8、干燥时间调节范围：1min-99min；

14.9、具备打印机，灭菌过程参数包含时间、压力、温度及过程阶段，预置参数等均可打印在报表上；

14.10、具备工作权限管理功能；

14.11、具备超压保护功能，内室压力超过程序运行允许压力，程序自动报警转入故障状态

14.12、具备关门保护功能，门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动报警转入故障；

14.13、开放主控系统权限（含接口），可连接实验室的监控系统；

▲15、灭菌器具有密封装置，实现灭菌器两侧污染区和清洁区保持完全气密隔离，达到关闭和运行状况下无泄漏；

16、生物密封框架采用304不锈钢材质；

17、后门的电线、压力表等均进行密封处理，符合生物安全实验室要求；

18、外形尺寸：长≤1850mm、宽≤1800mm、高≤2050mm；

19、工作条件：

19.1、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，功率≤65kW；

19.2、环境温度：10-35℃；

19.3、环境相对湿度：20-80%；

20、生产厂家通过ISO900质量管理体系认证并提供证书复印件；

21、生产厂家具备中华人民共和国特种设备生产许可证（且拥有设计能力）并提供证书复印件。

四、主要配置（单台）：

1、脉动真空蒸汽灭菌器主机：1台；

2、端面生物密封密封装置：1套；

3、二次灭菌罐：1套；

4、内车：1辆；

5、搬运车：2辆；

五、售后服务：

1、安装、调试及培训

1.1、在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用；

1.2、卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

2、验收及验收标准

2.1、卖方向买方提供详细的验收标准、验收手册；设备安装后，仪器所有技术参数经检验应符合国际和国家标准及厂方标准；买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核；如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过，卖方必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备；

2.2、设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。

3、维修及技术服务

3.1、自仪器验收合格之日起，质保期≥3年；在质保期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担；

3.2、卖方或生厂商提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作；

3.3、卖方或生厂商具有专业的维修工程师；

第1包 品目1-2 A2型生物安全柜

一、数量：21台

二、用途：用于实验室病原微生物等生物样本的制备工作，对实验人员及环境提供全面保护；

三、技术参数：

1、外形尺寸(W×D×H)：≤1350mm×800mm×1550mm；

2、工作区尺寸(W×D×H)：≥1200mm×490mm×650mm；

3、气流模式：30%外排，70%循环；

4、下降气流平均流速：0.32m/s±0.02m/s；进气流平均流速：0.53m/s±0.02m/s；

5、配备温度补偿型风速传感器，可实时监控下降气流和流入气流速度；

6、具备超高效过滤器，过滤效率≥99.999%@颗粒直径0.3μm；

▲7、洁净等级：≥ISO14644.1标准Class3；

8、风机系统：

8.1、具有电压波动补偿和阻力感应补偿功能；

8.2、在190-250V宽电压波动范围内保持恒定风速；

8.3、过滤器堵塞压力增加250%情况下可提供安全风速；

9、控制器系统：

9.1、可实时显示安全柜运行参数，包括进气流、沉降气流速度；

9.2、可显示滤器寿命、温度、紫外灯寿命；

9.3、可提示前窗高度状态；

9.4、具备使用权限权限管理功能；

9.5、气流有波动时具备声光报警功能；

10、操作台面：

10.1、一体成型304不锈钢浅盘式设计，无焊接或螺丝；

▲10.2、移动式操作台面，可以提升或取出；

11、操作室：304不锈钢材质，工作腔两侧与后壁一次冲压成形，大圆弧角设计；

12、操作前窗：无边框滑动式前窗，防爆、抗紫外线、双层覆膜；

13、柜体外部含银离子抗菌涂层；

14、照度：≥900Lux，光源位于非污染区域；

15、噪音≤70dBA；

16、搁手架：整块抛光不锈钢材质，高于工作台面，不会阻挡前进气孔，可拆卸；

17、电源插座及水气接口：电源插座预留孔分别位于操作室两侧，水气接口（≥4个）分别位于操作室两侧；

18、 支架：可调节水平，具备万向脚轮；

19、人员防护：采用YY0569的方法检测，碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×105；

20、产品保护：用YY0569的方法检测，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢≤5CFU；

21、交叉污染保护：用YY0569的方法检测，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢≤2CFU；

22、工作条件

22.1、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%；

22.2、环境温度：10-35℃；

22.3、相对湿度：20-80%；

四、主要配置（单台）：

1、生物安全柜主机：1台；

2、预装紫外灯：1根；

3、支架：1个；

4、含预装超高效过滤膜：1套；

第1包 品目1-3过氧化氢消毒机

一、数量：3台

二、用途：用于实验室终末消毒。

三、技术参数：

★1、过氧化氢消毒机设备厂家具备≤消毒产品生产企业卫生许可证》并可在全国备案网站上查询，设备具备中华人民共和国消毒设备产品备案并可在全国备案网站上查询；提供相关证书复印件；

2、设备采用双向喷头设计，喷头可拆卸；

3、灭菌产生的干雾颗粒直径≤3µm；

4、单台单次消毒处理面积≥500m³；

5、空气消毒模拟现场消毒试验（提供第三方检测报告）：

5.1、对自然菌的消亡率≥90%；

5.2、对嗜热脂肪芽孢杆菌杀灭效果对数值≥5；

5.3、过氧化氢消毒机单位用量≤8mL，作用时间≤150分钟；

6、内置计算软件，用户选择对应模式，输入空间体积和单位用量，自动计算消毒参数；（提供界面图片）

7、可记录灭菌工作数据；

8、遥控器可远程控制设备工作；

9、消毒液：

9.1、可提供原产配套的过氧化氢消毒液，也适用于其它品牌的消毒液，过氧化氢浓度：7%-8%之间；

9.2、54℃放置14天后，损耗≤1%；

10、工作条件：

10.1、环境温度：15℃-40℃；

10.2、环境相对湿度：10%-80%；

10.3、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，功率≤5.0kW；

四、主要配置：

1、过氧化氢消毒主机：1台；

2、可拆卸喷头：1个；

3、遥控器：1个；

五、质保期：≥2年。

第2包 品目2-1超低温冰箱（-80℃）

一、数量：4台

二、技术参数：

▲1、内部容积：≥800L，2 英寸冻存盒的存放数量：≥600个；

2、外部尺寸（H×D× W）：≤2000×1000×1150mm（宽度包含门把手）；

3、箱体结构：

3.1、内外冷轧钢板，粉末涂层外壁；

3.2、不锈钢搁板≥3块，可调节高度，隔板最大承重≥110kg；

3.3、聚苯乙烯泡沫绝热内门≥4扇，嵌入式磁铁门闩；

3.4、隔热材料：超薄真空绝热板结合环保、水压泡沫绝热材料；

3.5、保温性能：室温20℃断电时，空载情况下从 -80℃ 升温到 -50℃时所需时间≥350min；

3.6、外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后平衡冰箱门内外压差，外门可≤60s再次单手开启；

3.7、电加热式密封条≥7层，防止门封条及周边结霜；

4、制冷系统：

▲4.1、空载情况下，内外门全开1min后关闭，冰箱回温到-75℃ 所需时间≤21min；

4.2、探头：≥7个，可监测冰箱腔体温度、环境温度、热交换器温度、蒸发器入口温度、蒸发器出口温度、吸气管温度；

5、控制系统：

5.1、微电脑控制，液晶触摸显示屏≥5.5英寸，显示屏防水设计；

5.2、可监控冰箱的运行、温度及报警情况，可设置、显示运行参数；

▲5.3、温度设置范围：-50℃～-86℃；

5.4、可导出≥5个探头数据，包括蒸发器出口和入口温度探头；

5.5、控制面板具有密码保护功能；

5.6、具备RS485接口、远程监控报警接口；

6、运行噪音≤51dBA；

7、工作条件：

7.1、环境温度：15-32℃；

7.2、湿度：0-60%；

7.3、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%；

三、质保期：≥5年。

第2包 品目2-2超低温冰箱（-40℃）

一、数量：3台

二、用途：用于实验室样本和试剂的低温保存。

三、技术参数：

▲1、有效容积：≥530L；

2、外部尺寸（宽×深×高）：≤950×850×1900mm；

3、立式双门结构，嵌入式双密封条，密封≥3层；

4、内部抽屉数量：上层≥6个；下层≥4个；

5、一体式手把门锁设计；

6、控制系统：

6.1、微电脑控制，可数字显示箱内温度，显示精度≤0.1℃；

6.2、温度调节范围： -20℃～-40℃；

6.3、故障报警：具备高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警、电池报警、远程报警功能；

6.4、报警方式：声、光报警，远程报警；

6.5、保护功能：具备开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行功能；

7、制冷系统：

7.1、采用环保制冷剂和制冷系统；

▲7.2、温度均一性：±3℃以内@-40℃、±5℃以内@全温区温度；

7.3、测试孔≥2个，可监控箱内温度；

8、脚轮+底脚设计，可锁定；

9、工作条件

9.1、环境温度：10-32℃；

9.2、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，功率≤600W；

9.3、具备后备电池，断电后持续报警并显示箱内实时温度≥24h；

四、主要配置

1、主机：1台；

2、物联模块：1个

3、提供设备正常运转必需的标准配件/消耗品/部件/说明书等；

第2包 品目2-3台式高速冷冻离心机

一、数量：5台

二、用途：用于实验样本离心；

三、技术要求：

1、最高转速：≥15,000 rpm；

▲2、最大相对离心力：≥26,000×g；

3、转速精度：±10rpm以内；

▲4、最大容量：≥4×500mL

5、定时范围：1s－99h59min59s；

▲6、温度设置范围：-20～40℃；

7、温度精度：±2℃以内；

8、控制系统：

8.1、液晶触摸显示屏：≥7英寸，具备多点触控功能，可带手套直接操作；

8.2、具备用户权限管理功能，用户程序数据独立分开管理；

8.3、具备提前预约功能，可根据工作日自由设定；

▲8.4、具备动态平衡自动实时监测系统；

8.5、加速≥9级，减速≥10级；

8.6、具备快速预冷功能，在无样品情况下，可将转子和整个腔体降到设定温度；

8.7、具备瞬时离心功能；

8.8、具备自动感应门锁；

8.9、具备转子自动识别功能；

8.10、报警：具备过压欠压报警、电机超速报警、无转子信息报警、制动异常报警、通讯故障报警、寿命提醒报警功能；

9、变频电机，免维护；

10、内胆：316不锈钢；

▲11、配备生物安全型角转子(提供第三方检测报告)，容量： 24×1.5/2mL、6×50mL、12×15mL、12×10mL各1个；

12、噪音：≤55dBA；

13、具有医疗器械备案证；

14、工作条件：

14.1、环境温度：10℃-40℃；

14.2、环境湿度：20-80%RH；

14.3、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%；

四、主要配置：

1、主机：1台；

2、生物安全型角转子（24×1.5/2ml）：1个；

3、水平转子（4×500mL）：1个；

4、适配器（4×50mL）：1套；

5、适配器（10×15mL）：1套；

6、酶标板适配器：1套；

7、生物安全型角转子（6×50ml）:1个；

8、生物安全型角转子（12×15ml）:1个；

9、生物安全型角转子（12×10ml）：1个；

10、设备正常运转必需的标准配件/消耗品/部件/说明书等；

第2包 品目2-4多功能成像系统

一、数量：2套

二、技术参数：

1、摄像头：

1.1、制冷摄像头；

1.2、像素≥600万；

1.3、光电转换效率≥75%；

▲1.4、电动调焦镜头，光圈≤0.8，可自动聚焦；

2、样品台：双层化学发光样品台，包括紫外透照台；

3、光源：

3.1、透射紫外光源；

3.1.1、光源波长：302nm±2nm；

3.1.2、无灯影设计；

3.2、透射光源：顶部白光光源，可用于考染和银染的蛋白胶成像；

3.3、荧光光源：激发光源：≥3色；

4、滤光片轮：自动滤光片轮，配备≥4个滤光片；

5、配置专用切胶防护板和防划板用于切胶回收；

6、软件功能：

6.1、软件终身免费升级；

6.2、具备多级用户登录管理权限；

6.3、拍摄后可直接输出PDF报告，报告包含用户单位、用户姓名、图像拍摄的日期、时间、拍摄类型等信息；

6.4、具有自动曝光功能，可以调节自动曝光灵敏度，可一键完成蛋白质印迹成像；

6.5、具备手动曝光功能，曝光模式：1张、2-99张灰度累积曝光、2-99张时间累积曝光、2-99张自定时间序列曝光模式；

6.6、拍摄完成的图像可以直接水平旋转、图像裁切、反色、打印，添加伪彩、调节灰度；

6.7、拍摄完成后，可以批量导出白光图、化学发光图；

6.8、一次拍摄可直接得到marker和发光条带的叠加图、发光图以及白光图；

6.9、分析软件能够自动识别泳道，自动识别泳道里的条带，并且可以根据需要添加、删除，调整泳道和条带，实现泳道和条带的分离；

6.10、分析软件能自动计算泳道中各条带的灰度值以及该条带占整个泳道的百分比值，进行背景值扣除得到条带灰度值，分析结果可保存；

6.11、分析数据能够直接导出为Excel表格；

6.12、具备像素合并功能；

三、主要配置

1、主机：1套；

2、滤光片：4个；

3、软件：1套；

第2包 品目2-5多功能凝胶成像仪（荧光）

一、数量：1台

二、主要用途：用于印迹膜等可见光、化学发光、紫外、多色荧光成像和定量分析；

三、技术参数：

1、摄像头：

▲1.1、科研级定焦镜头：F≤0.9，焦距≥35mm；

▲1.2、CCD物理像素≥800万；

▲1.3、CCD达到–25ºC时所需时间≤6min；

1.4、像素合并模式：1×1、2×2、3×3、4×4、5×5可选；

1.5、图像获取方式：自动、手动、连拍；

1.6、具备信噪比优化模式；

1.7、保存图像DPI≥300；

▲1.8、累加模式：可连续拍摄多张图片、可自动转化光源，可选择多张图片保存；

1.9、成像面积可根据样品大小进行选择；

1.10、可软件远程控制，查看仪器的状态，复制结果图像另存；

1.11、图像校正方式：蓝光切换、平场校正；

2、一体机设计，内置触摸屏≥10英寸；

▲3、光源：具备白光反射光源、紫外反射光源、白光透射光源、红、绿、蓝三色可见光反射光源及近红外反射光源；

4、具备孔板透射成像功能，可进行菌落、病毒空斑等的计数及成像；

5、配备金属样品盘，样品盘可分层放置，最大样品尺寸≥15×20cm；

6、动态范围≥4.8OD；

▲7、电动滤光片轮≥6位，配备滤光片数≥6个；

8、软件功能：

8.1、具备用户权限管理功能，

8.2、分析软件可对结果进行定量和定性分析；

8.3、全自动控制软件可对系统进行自动控制，包括成像、优化、定量及结果保存；

8.4、图像输出格式： tif、jpg、BMP等格式；

8.5、分析软件可安装到个人电脑；

9、工作条件

9.1、环境温度：15℃- 35℃；

9.2、相对湿度：20-70%；

四、主要配置

1、主机：1套；

2、样品盘：1套；

第3包 品目3-1蛋白纯化系统

一、数量：1套

二、技术参数：

1、系统泵：

▲1.1、全自动微量柱塞泵，双泵四泵头，每个泵头都要有独立除气阀；

▲1.2、泵头材质：钛合金材质；

1.3、单泵流速范围：0.001-25mL/min；

1.4、双泵模式运行流速范围：0.1-50mL/min；

1.5、具备恒压调速功能，从低流速到50mL的流速的变化只需通过软件设置，无需泵头的更换或者阀门操作；

2、检测光源：

2.1、LED紫外光源，波长：280nm±2nm，无需预热；

▲2.2、线性检测范围：不少于±5AU，误差：≤2%；

3、可实时自动检测电导率，检测范围：0.01mS/cm-999.9mS/cm。精确度：±0.01mS/cm以内；

4、在单个阀上可实现≥2个A缓冲液入口和≥2个B缓冲液入口的选择；

5、收集位置≥3 个，可自动切换收集位置；

6、可根据体积或峰自动收集，收集范围：0.1mL-50mL；

7、具有滴感应器和防滴漏功能；

▲8、流路：PEEK惰性材料；

9、控制系统内置层析柱和凝胶的信息，可直接选择层析柱、智能编程；

10、工作条件：

10.1、环境温度：5-35℃；

10.2、相对湿度：20-95%，无冷凝水；

10.3、电源：AC 100-240V，50Hz±1Hz；

第3包 品目3-2化学发光测定仪

一、数量：2台

二、主要用途：用于核酸、蛋白浓度的检测；

三、技术参数：

1、配有微量样品台，可测量微量样品吸光度、浓度、纯度；

2、最小样品量：≤0.3μL；

3、波长

3.1、测光方式：全波长扫描、多波长扫描；

3.2、扫描范围：200–900nm；

3.3、波长重复性：±0.2nm以内；

3.4、波长精度：±0.75nm以内；

3.5、带宽：≤ 1.5nm

4、光度检测：

4.1、检测范围：0.02–330A；

4.2、吸光度重复性: ≤0.002 A@0-0.3A、检测波长280nm；CV≤1%@0.3-1.7A、检测波长280nm；

4.3、吸光度准确性: ≤1.75%读数@0.7A、检测波长280nm；

4.4、杂散光： ≤0.5%@检测波长240 nm、 NaI；≤ 1%@检测波长240 nm 、Acetone；

▲4.5、检测下限：dsDNA，≤1ng/μL；BSA，≤0.03mg/mL；

5、0.67mm和0.07mm双固定光程，可电动切换，终身无需校正，光程切换器所有部分均不暴露在空气中；

6、完成全波长测量所需时间：2.5-4s；

▲7、光学检测系统: 阵列检测器≥4096像素；

8、检测参数：Abs、T%、浓度、比率、动力学、△ABS×因子/min；

9、开机时无需预热，可自动检测系统状态；

10、控制系统：

10.1、CPU主频：≥2.4 GHz；

10.2、内存：≥32GB；

10.3、彩色液晶触摸显示屏：≥7英寸；分辨率≥1024×600，可带橡胶手套操作；

10.4、数据输出端口：具有WLAN、HDMI、Ethernet和USB接口；

10.5、可与智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑进行无线和有线连接；

10.6、可直接存储测量结果数据与自定义方法；

10.7、数据输出格式EXCEL或PDF；

▲11、采用样品压缩法原理，封闭式检测环境，样品不暴露在空气中，无样品挥发影响；

12、可识别污染物包括但不限于Tris、苯酚、EDTA、Trizol、硫氰酸胍、RIPA、NDSB、纸屑，可识别气泡和样品台污染；

▲13、自带低速涡旋混匀器（2800rpm±5%），在测量前混匀样品；

四、工作条件：

1、环境温度：10-35℃；

2、环境湿度：20-80%；

3、电源：AC 220V10%，50Hz2%；

五、主要配置

1、化学发光测定仪主机：1台；

2、设备正常运转必需的标准配件/消耗品/部件/说明书等；

第3包 品目3-3实时荧光定量PCR仪

一、数量：5套

二、技术参数：

（一）、主机：

▲1、通道：激发光片≥4色、测滤光片≥4色，可检测染料种类≥20种；

2、通量：≥96孔；

3、温控模块

3.1、独立精确温控区域：≥6个；

3.2、最高升降温速率：≥5℃/s；

3.3、温度控制范围：4℃–99.9℃；

4、光源：白光半导体光源；

▲5、荧光染料：能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光；（提供软件截图证明）

▲6、所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差；

7、高分辨熔解曲线分辨率：≤0.015℃；（提供软件截图证明）

8、分辨率：在单重反应中可检测低至1.5倍的目标数量差异；

9、检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系；

10、一体式设计，加样时无光路系统位移；

11、可无电脑操作，液晶触摸显示屏≥14英寸；

（二）、移动工作站：

1、CPU ：≥8核；

2、内存：≥16G，硬盘容量≥1T；

3、彩色液晶显示屏≥14英寸；

4、打印机：黑白激光打印机；

5、配备正版操作系统；

（三）、软件功能：

1、具有标准曲线的绝对定量分析功能；

2、具备相对标准曲线分析功能；

3、具有比较Ct值的相对定量分析功能；

4、具备融解曲线分析功能；

5、具备存在/不存在分析功能；

6、具备实时扩增的基因分型功能；

7、具备基于荧光定量PCR的microRNA分析功能；

三、主要配置：

1、主机：1台；

2、移动工作站：1套；

3、装机验证试剂盒：1套；

4、定量PCR分析软件：1套；

第3包 品目3-4全自动芯片核酸扩增及检测分析系统

一、数量：1套

二、技术参数：

▲1、全自动完成核酸提取、核酸扩增及检测；

2、载体：微流控芯片或者开放式平台；

3、兼容恒温或变温核酸扩增方式；

4、核酸提取：

4.1、提取方法：至少包括酚-氯仿提取法、硅酸盐提取法、磁珠提取法、离心柱滤管法和直接裂解提取法；

4.2、核酸获得率：≥85%；

5、核酸扩增：

5.1、温度准确度：±0.5℃以内；

5.2、控温精度：±0.2℃以内；

▲5.3、最大升温速率：≥8℃/s；

5.4、最大降温速率：≥5℃/s；

6、核酸检测

6.1、激发光源：发光二极管（LED）；

6.2、检测系统：光电二极管；

6.3、荧光通道：≥1个，能进行荧光信号的收集；

6.4、样本通量：≥1个样本；

6.5、靶标：每个样本至少能检测≥6个靶标数；

6.6、检测时间：20min以内；

7、控制系统为内置的嵌入式系统；

8、软件功能：

8.1、用户可自行编写基于核酸检测新方法的检测程序和结果判读程序；

8.2、湖北熔解曲线、定量定性、基因分型、实时或终点荧光分析功能；

9、工作条件

9.1、环境温度：10-35℃；

9.2、环境相对湿度：20-85℃；

9.3、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%；