一、招标设备名称及数量：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 简要技术指标 | 交货时间/地点 | 预算 (人民币) | 控制价（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线吸收精细结构谱仪 | 1 | - X射线吸收精细结构谱 (XAFS) 采用高分辨罗兰环结构 X射线单色器，能量范围： 5-20 keV。 - 具备透射、荧光和X射线发射谱（XES）工作模式。 - XAFS和XES模式具有样品自动测试功能。 | 签署中标合同后10个月内交货至采购人指定地点 | 500万元 | 490万元 | 接受进口设备投标 |

二. 设备用途

该分析仪是一套可以进行X射线吸收精细结构谱和X射线发射谱测量的仪器，可以研究原子价态、结构及化学形态、研究活性位点的化学配位数、配位原子与中心原子间距等信息。该仪器可以对多种类型的样品进行原位分析，可以开展含过渡金属络合物的水溶液的结构、微量组分的结构状态、矿物的表面/界面结构与表面反应、能源催化材料的结构-效能关系与催化剂表征等研究。

三. 技术规格与要求 (标注“★”关键指标或性能，有一项不满足要求，则将被按照无效投标处理；标注“#”重要指标或性能，不满足要求的每项扣3分；其余为一般指标或性能，不满足要求的每项扣1分。

- ★X射线吸收精细结构谱（XAFS）仪采用高分辨罗兰环结构X射线单色器，能量范围：5-20 keV，罗兰圆直径≥0.5 m。

- ★具备透射、荧光和X射线发射谱（XES）工作模式。XAFS和XES功能需同时集成于同一台设备中，并配备实现便捷快速功能切换，需提供功能切换资料作为佐证材料。

- ★XAFS和XES模式配备样品轮，具有样品自动测试功能。

- XAFS荧光模式：通过掠入射方式实现XAFS的荧光模式测试，最佳测试范围满足 7-12 keV近边信号；根据样品和所需结果的要求，配置 10-45 度的定制支架。（XAFS 荧光模式表征技术必须可实现厚度超过1 cm的矿石类样品测试，需提供测试照片及数据作为证明）。

- #XAFS X射线源：配备不少于2支XRD型X射线源（功率≥1200W，电压: 13-40 kV，电流: 0-30 mA，包含水冷系统）；X射线管安装支架带有对准配件，便于用户定位；X射线源设置温度监视器，与高压电源连接互锁以进行安全操作。

- #XES X射线源： 配备不少于2支XRF型X射线源（功率≥100W，电压: 15-35 kV，电流:0-3 mA，包含风冷系统） 。

- #具备氦气通路保护盒：氦气传输路径为单色X射线减少散射影响。

- 单色器晶体：球面弯晶， Si或Ge单晶材质，曲率半径为50 cm，分析仪晶体支架可预先对准，以便快速安装和调整，实现工作能量范围内各个元素的最优分辨；单色器晶体位置可以自动校正。

- #单色器晶体布拉格角测量范围：55°至85°。

- #探测器：高精度硅漂移探测器，有效探测面积≥150 mm2，具有抑制背景噪音及谐波功能；

- 机械调节精度要求: 能量扫描时最小步长≤0.1eV，并提供检测资料及其结果原始数据作为证明材料；

- #X射线吸收精细结构谱(XAFS)能量范围：5-20 keV，提供可证实最低和最高能量的证明（需提供证明文件，包括但不仅限于：公开发表的论文、发明专利等）。要求设备性能可靠、成熟，需提供单独利用该仪器测试的Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Zr、Nb、Mo、Ir、Pt、Au、Ce等元素的数据。需提供单独利用该仪器发表SCI文章为证明，尤其是地矿系统方面的应用案例。

- #XAFS能量分辨率：≤1.5 eV @7-9keV。

- 光子有效计数率：XAFS光子有效计数率≥200,000 photons/sec (7-9 keV)，且须信号dead time<30%。

- XAFS灵敏度：可测试≥1%质量比样品。

- #XAFS重复性：≤50meV能量尺度漂移，无需重复的单色仪校准，需提供测试结果数据作为证明材料。

- X射线发射谱(XES)测量功能：需提供单独利用该仪器发表的SCI文献数据不少于5篇以作为证明。

- #XES  核心-空穴生成速率≥ 1012/s （7-9 keV）。

- #XES能量分辨率：≤1.5 eV@7-9 keV。

- # XES能量重复性≤25 meV能量尺度漂移, 无需进行多次单色校正，并提供测试数据作为证明材料。

- XES模式配备电动对准台，用于光谱仪入口狭缝后的校准，配置XES专属的多位样品轮，需提供模块照片作为证明材料。

- XES模式配备提高能量分辨率的组件，至少提供V或者Cr的Ka的半峰宽的数据，并提供模块照片作为证明材料；

- #要求XES技术可靠、成熟，至少涵盖Cr、Co、Fe等元素，并提供单独利用该仪器测试发表的文献作为佐证材料。

- #开放Python软件操作系统，可用于单色器校准，日程运行测试，采谱及谱图处理，可实现样品自动连续测试，支持远程控制功能，满足过夜测试需求，可与外部设备进行集成，可应用户需求进行改造升级；设备可通过操控软件实现对样品均匀度检测功能，需提供检测资料及测试结果作为佐证材料。

- 配备至少10个标准箔片，需包括如下元素：Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Se。

- 配备≥10个分析晶体，用于测量包括Cr、Fe、Ni、Co等元素。

- 配置X射线屏蔽机箱和X射线工作指示灯，X射线辐射瞬时剂量率≤1 Sv/h，需提供国家认可的具有相应检测资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告作为证明材料；具有环境保护部门颁发的有效的《辐射安全许可证》及Ⅲ类射线装置活动种类及范围。

- 配备一台台式电脑用于设备控制，以及一台移动工作站用于解谱和数据处理。

- 配置三维位移台以及光学定位控制装置，用于样品原位分析。

- #配置相关配套设备：包括UPS系统：功率≥3000W，保持时间≥1小时；压片机：压力≥15吨；线切机：最大切割尺寸 ≥100x150x50(mm)；抛光机：自动压力控制，磨抛盘直径≥300 (mm)；表面处理装置：具有金属溅射、喷碳功能，真空度<5x10-4（Pa）；粉末晶体分析装置：最小步进角度 0.0001°。

四. 配置需求(本项以下设备配置，不能满足招标文件要求投标将被拒绝）

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线吸收精细结构谱仪（包括水冷系统） | 1套 | 无 |
| 2 | 谱仪防辐射罩，具备自屏蔽的功能 | 1套 | 无 |
| 3 | X射线管（≥1200W） | 2套 | 进口 |
| 4 | X射线管 （≥100W） | 2套 | 进口 |
| 5 | UPS系统 | 1套 | 无 |
| 6 | X射线分析晶体 | 10个 | 进口 |
| 7 | 金属标准箔片 | 10个 | 无 |
| 8 | 三维电动调节样品台 | 1套 | 微米级控制精度 |
| 9 | 配套系统 | 1套 | 包括但不限于：压片机、线切机、抛光机、表面处理装置、粉末晶体分析装置。 |
| 10 | 配套操作软件、数据处理系统 | 1套 | 无 |
| 11 | 配套电脑 | 2套 | 台式机一台；移动工作站一台。 |
| 12 | XAFS自动样品轮 | 1套 |  |
| 13 | XAFS 荧光模式自动校准台 | 1套 |  |
| 14 | XES自动样品轮及自动校准台 | 1套 |  |

五.交货、质保期、售后服务及培训要求：

1.货期：中标合同签订后10个月内交货至采购人指定地点。

2.交货地点：中标人将签约设备送至国家地质实验测试中心指定地点。

3.设备安装操作要求：卖方在到货后10个工作日内到买方现场提供现场免费安装、调试设备。

4.质保期：安装验收合格后整机保修三年。质保期内，任何因系统质量而造成问题，中标人将负责免费维修或更换零部件；质保期后的维修，中标人在收到用户通知2小时内,将给予明确反应并及时给出解决方案，供方工程师将在72小时内到达现场提供有效技术支持；质保期内，中标人应免费提供一次现场系统检测及系统维护。

5.验收标准：以本招标文件技术指标为准。厂商须提供产品合格证书、自检报告、全套技术资料、设备清单等；最终用户指定测试地点对主要技术指标进行测试, 若测试不合格，中标方需在3个月内完成仪器整改，确保测试合格，否则无条件退货。厂商负责测试期间一切费用。中标人提供的设备须是1年内生产的全新仪器，仪器内部无损坏，外表无磨损，外部包装无破损。卖方调试结束后进行验收。设备应符合标书要求。

6.验收：货物运至甲方指定地点且安装、调试、培训完毕验收合格后，甲乙双方签署“采购货物验收单”。

7.培训要求: 免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。 免费提供现场培训，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。集中培训以后，承诺协助用户处理XANES、EXAFS和XES解谱问题。

8.售后服务要求：卖方应配有专业的维修工程师，买方提出维修要求时，应在2小时内响应，如无特殊情况，3天内到达用户现场。无特殊原因维修期不得超过5天。厂家长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。承诺完全开放控制软件，提供相关软件接口，按照用户需求对软件进行功能升级。承诺满足 可以应用户需求对设备进行改装。