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一、货物需求一览表


	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	交付地点

	1
	脉冲激光沉积系统
	1套
	收到预付款后4个月内交货
	[bookmark: _Hlk148629753]中国科学院电工研究所用户指定地点



注：本项目共一个包，投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标响应，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。



二、总则
1、投标要求
1.1  供应商在准备投标文件时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  供应商提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合采购文件的要求。如与采购文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如供应商有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，采购人有权拒绝其投标。
1.3  供应商提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。采购人有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
1.4  供应商的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对供应商的投标产品有强制性规定或要求的，则供应商的投标产品必须符合相应规定或要求。
2、评标标准
2.1  除采购文件中指定的附件和专用工具外，供应商应提供货物的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。供应商在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标文件中应列明其数量、单价、总价供采购人参考。供应商也可推荐采购人没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供采购人参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为采购人用户接受，其费用将加入合同价中。
2.3  为便于用户进行接收货物的准备工作，供应商应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于货物的安装调试，如果有必要的安装准备条件，供应商应在合同生效后一个月内向采购人提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由供应商支付。
2.6  在评标过程中，采购人有权向供应商索取任何与评标有关的资料，供应商务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的供应商，采购人有权拒绝其投标。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有产品、货物和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  如产品达不到上述要求，供应商应注明其偏差。如货物需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）供应商应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在具体要求中另有说明，所有货物按下列要求进行验收： 
4.1  货物运抵安装现场后，采购人将与供应商共同开箱验收, 如供应商届时不派人来, 则验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求供应商负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于采购文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，供应商必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本具体要求中标注“★”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体要求中有本总则不一致之处，以具体要求中的要求内容为准。
[bookmark: _Hlk148688652]

[bookmark: _Hlk152079560]三、具体要求：

货物名称：脉冲激光沉积系统

（一）技术要求：
[bookmark: _Hlk166168448]1、工作条件
1.1 工作电压：符合中国电压源标准，380V三相五线制或220V单相三线制
1.2 工作温度：可在常温下长时间连续正常工作
1.3 工作环境：可在通常实验室振动环境下长时间连续正常工作
1.4 相对湿度：可在通常湿度下长时间连续正常工作

2、货物用途说明：
主要用来进行薄膜材料的制备。

3、技术要求及参数：
3.1 脉冲激光沉积系统（PLD）
3.1.1 沉积室（Deposition Chamber）
3.1.1.1 腔体材质：全面使用SUS316L不锈钢；
3.1.1.2 构造：样品台由上向下垂直插入系统，靶台由下向上垂直插入系统，腔体为球形，直径≥12英寸；
3.1.1.3 外观：腔体外表面做抛光处理；
3.1.1.4 法兰接口：所有法兰接口均为CF法兰，同时腔体必须配备：
（1）一个CF法兰接口用于安装荧光屏；
（2）腔体上必须配备1个法兰接口用于真空泵；
（3）腔体上必须预留1个法兰接口用于以后增加其它镀膜装置；
（4）腔体上必须预留1个法兰接口用于以后增加沉积掩膜装置；
[bookmark: _Hlk166163716]★3.1.1.5 本底真空度必须优于5E-9 torr（至多经过48小时烘烤并冷却至20℃后）；
★3.1.1.6.可以制作1m*12mm的样品；
3.1.2进样室_1（LoadLock）
3.1.2.1圆柱形腔体，SUS304L不锈钢材质，外表面做抛光处理；
3.1.2.2法兰全部为CF法兰，进样室和沉积室间通过CF法兰口连接，并且是通过闸阀隔离；
★3.1.2.3必须配备能传输和加载更换样品功能；
3.1.2.4 具备加载和卸装样品的专用门；
★3.1.2.5 室温下(25℃)，本底真空度必须优于5E-7 torr；
3.1.2.6 进样室_2（LoadLock）
3.1.2.7 长方形腔体，SUS304L不锈钢材质，外表面做抛光处理；
3.1.2.8 大门法兰，可以放入一米样品,进样室2和沉积室间通过CF法兰口连接，并且是通过闸阀隔离；
3.1.3 样品台系统（Substrate Manipulator）
★3.1.3.1 样品台系统包含一套激光加热器及其温度控制器，激光器对样品加热，最高可以加热到1000℃；
3.1.3.2 样品台系统包含一个X/Y/Z五轴转动操控平台，用于控制样品在三个维度空间上的精确位置；
★3.1.3.3 样品托为SiC托，要求可装载10mm*10mm的样品，样品托上配有气动挡板，对样品进行加热时，必须要保证样品能够达到均匀稳定性加热效果；
★3.1.3.4 同时配备测温器及其温度显示器，至少测量温度范围为260℃~1200℃
★3.1.3.5 对于激光加热器，要求即使在一个大气压（760 torr）的环境中，加热器也可在最高温度1000℃下长时间工作，样品温度可由电脑远程控制；
▲3.1.3.6 五轴X/Y/Z操控平台：X、Y方向可移动至少12.5mm，Z方向可移动至少为50mm（控制器控制升降速度，可用电脑控制）；
3.1.3.7 样品旋转：样品托能够在水平面内实现360度自转，转速不得小于20 RPM，精度至少为0.01度；可通过软件控制样品托停留在任意角度；
3.1.4 靶材台系统（Target Manipulator）
▲3.1.4.1 靶材台位置与取向：靶材台置于沉积室下方，靶面平行于地面并朝上，靶材台具备Z轴上下可调功能并且可移动至少为100mm；
▲3.1.4.2 靶材数量：至少为3个2英寸的靶材配置
3.1.4.3 靶材运动方式：每个靶材均可实现自转、公转和摆动并且由马达驱动和电脑控制；自传速率不小于20 RPM；
★3.1.4.4 在沉积过程中，靶材必须同时具备自转和摆动功能，以实现激光对靶材的均匀烧蚀；
3.1.5 真空系统（Vacuum Pumps and Gauges）
3.1.5.1 配有真空组件的统一控制系统，可同时测量与控制真空、气流和阀门；
★3.1.5.2 真空实现组件：整个系统应配备高精度高性能的分子泵及其前级干泵，高真空阀门及不锈钢抽气管路，分别用于沉积室和进样室；分子泵处的闸阀必须为自动闸阀，当腔体中的气压低于分子泵的临界值时，自动闸阀将自动关闭，自动实现对分子泵进行保护措施；
★3.1.5.3 真空测量组件：采用3套真空计（含皮拉尼式、热电离式真空规，或者三合一型真空度量规），量程至少为5E-10 torr ~ 1 ATM；沉积室、进样室各一套；同时配备相应的控制器，并可用数据线与电脑连接；前级泵也要配备皮拉尼式真空规及其控制器；
3.1.5.4 真空烘烤组件：要求烘烤温度在100度以上使用加热带加热腔体，并且保证加热烘烤的安全；
★3.1.5.5 气压控制组件：至少包含3路独立的气流通道及其流量计（氧气、氮气及一路备用气体，如氩气），并配备一个微漏阀，可控制压力范围至少为1E-11 mbar ~ 100mbar；
3.1.6 真空阀
★3.1.6.1 使用金属密封使之成为超高真空闸板阀；闸阀(Gate Value)均使用自动闸阀；
3.1.7 光学架系统（Optical Path）
3.1.7.1 具备至少2套XYZ可调光学座；
3.1.7.2 具备至少2套光学反光镜；
3.1.7.3 具有大空间可供各种光路调整及简易升级；
3.1.7.4 支持激光波长为248 nm，脉冲能量至少750 mJ，脉冲频率至少10 Hz的准分子激光器；
3.1.7.5 具备凸透镜，供激光在靶材上成像；
3.1.8 系统软件（Electronics Controls and Software）；
3.1.8.1 提供自动化的桌面操作软件，提供系统的自动化控制功能；
3.1.8.2 能自动化地控制激光器，包括激光的触发和脉冲数量；
3.1.8.3 能自动化地控制马达，包括样品台旋转的方向和转速；样品台的升降；样品挡板的关闭和打开；靶材的公转、自传和摆动；靶材的升降；
3.1.8.4 能自动化地控制温度，包括加热器温度的监测、设定及升降温速率控制；
3.1.8.5 能自动化地进行参数记录，包括实时记录系统之各项参数如真空度、温度、激光脉冲控制等等光器控制；
3.1.8.6 能自动化地进行工艺控制，包括可以进行工艺的排程，半自动化的执行各种工艺、更换靶位、温度控制排程等等控制；
3.1.8.7 能自动化地进行账号控制，包括可以区分不同权限之用户并记录用户控制仪器之动作记录；
3.1.9 升级功能
3.1.9.1 除以上各部分要求外，系统还需在不改变腔体结构的情况下，具有如下升级功能；
（1）预留真空室离子清洗功能；
（2）预留真空室残余气体分析仪功能；
▲（3）预留可真空互联RHEED扩展功能；
▲（4）预留可真空互联红外测温扩展功能；
▲（5）预留可真空互联椭偏仪扩展功能；
3.1.9.2 系统需预留所有升级所需的软件功能；
3.1.10 激光观察窗保护组件
3.1.10.1 保护玻片可减少沉积在激光观察窗上的靶材物质以及特殊旋转保护机构至少可延长保护玻片使用时间至四倍以上；
3.2准分子激光器
3.2.1波长: 248nm； 
3.2.2脉冲能量:750mJ ；
3.2.3最大重复频率：50Hz ；
3.2.4平均功率：33W ；
3.2.5能量稳定性(1 sigma): ≤0.75 %； 
3.2.6脉冲持续时间(FWHM,typ.)：20ns；
3.2.7尺寸(V×H, FWHM, typ.):24×10 mm2
3.2.8光束发散度(V×H, FWHM):≤3×1mrad2
3.2.9光束指向稳定性(1 sigma): ≤50µrad； 
3.2.10 冷却：空气；
3.2.11重量：325Kg；
3.2.12电压：200 to 240V AC, 16A。

4、配置清单及零配件（包括专用工具）：
各种真空测试装置的灯丝，铜垫圈，衬底加热丝或加热器等，以及安装和维护系统所需要的工具；激光器系统的配件，耗件等；


（二）商务要求：
1、技术服务条款：
售后服务要求：
1）免费提供技术工程师上门安装、调试及现场培训，培训涉及机器使用的各个方面：系统操作，机器维护等，根据客户的特殊需要，可以个性化定制课程内容，确保用户能熟练掌握设备使用、数据分析及日常维护保养。投标人售后服务响应时间：提供24小时专线技术咨询服务，若电话咨询无法解决故障，则5个工作日内现场解决，重特大故障二周内现场解决。
2）投标人免费提供技术支持热线电话。
3）提供货物质保期：自验收合格之日起12个月或者货到15个月（以先到为准）免费保修服务（保修期内免备件费和人工费）。质保期内正常使用中出现的故障，均可保证负责无偿调试及维修，所更换的部件可享受顺延保修期优惠，质保期后可享受优惠价格的零配件供应。

培训要求：
免费提供技术工程师上门安装、调试及现场培训，培训涉及机器使用的各个方面：系统操作，机器维护等，根据客户的特殊需要，可以个性化定制课程内容，确保用户能熟练掌握设备使用、数据分析及日常维护保养。
2、包装要求：
应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

3、交货日期：收到预付款后4个月内交货；

[bookmark: OLE_LINK3]4、交货地点：北京市海淀区中关村北二条6号中国科学院电工研究所用户指定地点

5、验收标准：
1）仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。 
2）中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法给到采购人确认,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。 
3）保修期自验收合格之日起12个月或者货到15个月，以先到为准。保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。 
4）验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，投标人必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任。
5）验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

6、执行的相关标准
产品应满足相关国家标准及行业标准。

7、其它
对仪器设备生产厂家要求：
1） 厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。
2）厂家在国内设有技术支持中心及维修中心。

8、付款方式：
合同签订后支付30%，货物送达时支付60%，验收合格后支付10%；

★9、投标报价要求：
（1）本项目不允许采购进口产品与服务。
（2）国产产品与服务报项目现场交货人民币含税价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。采购人不再另行支付其他任何费用。
（3）上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。

10、是否允许采购进口产品：否

11、预算金额：400万人民币
最高限价：400万人民币
