中国科学院城市环境研究所

电子顺磁共振波谱仪采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G240300882

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2024年6月

第八部分  采购需求

一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子顺磁共振波谱仪 | 1套 | 详见具体技术规格 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏＋15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 电子顺磁共振波谱仪

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1 工作电压：220V ±10%，单相；380V ±10%，三相

1.2 工作温度：4-35℃

1.3 相对湿度：小于80%

- 设备用途：

电子顺磁共振波谱仪可精确、快速地测定物质原子或分子中所含的未成对电子，并探索其周围环境的结构特性和动态信息，常用于自由基如羟基超氧等检测。该设备需具有高灵敏度、高分辨率，可提供谱图解析，电子数相对定量以及具备升级扩展能力，以满足不同类型样品的测试需求，为相关自由基机理研究提供有力的技术支持。

- 技术规格：

3.1 整机参数

*3.1.1 X波段连续波电子顺磁共振谱仪，信噪比：≥3100:1

*3.1.2 灵敏度最小自旋数：≤1.0×109 spins/(G·√Hz)

3.2 微波源

3.2.1 波源类型：低噪声固态微波源

3.2.2 微波频率范围：9.2 ~ 9.9 GHz

3.2.3 微波频率、功率衰减值、相位和偏置功率等可调节参数全部数字化控制

3.2.4 实时测量微波频率：频率精度≤1kHz

3.3 微波功率

*3.3.1 微波最大功率：≥200 mW

3.3.2 微波功率衰减范围：0 ~ 60 dB，步进1 dB

3.3.3 内置功率计：实时显示功率，微波功率精度≤±0.2dB

3.4 自动频率控制

3.4.1 根据不同入腔功率自动调节 AFC参数

3.5 检测系统

3.5.1 超低噪声信号探测

3.5.2 具有偏置和相位可调的参考臂

3.6 调谐和匹配

3.6.1 支持自动化调谐和匹配，电机驱动

3.6.2 支持手动调谐和匹配

3.6.3 最大 100 MHz 扫描范围，可缩放以满足不同带宽的谐振腔

3.7 可显示Q值，并将Q值与其他参数同样存储在测试数据中

3.8 磁场控制器

3.8.1 测磁方式：Hall 测磁

*3.8.2 磁场短时间稳定性：≤5mG，长时间稳定性：≤10 mG/小时

*3.8.3 磁体分辨率≤50 mG，数字化分辨率≥24 bits（磁场），≥24 bits（信号通道）

3.8.4 具有过零扫描功能

3.9 数字锁相采集器

3.9.1 相位精度：0.1°

3.9.2 可检测 0°和 90°相位信号

3.10 调制场放大器

3.10.1 调制场频率范围：0.5 ~ 120 kHz

3.10.2 可输出线圈电流值

3.11 磁体

3.11.1 磁体类型：双极头亥姆霍兹电磁体

*3.11.2 最大磁场强度≥1.5 T

*3.11.3 磁场空间均匀性≤5 ppm（5×10-6）

3.11.4 冷却方式：水冷

3.12 磁体电源

3.12.1 供电：380 VAC ± 10%

3.12.2 输出电流：-5 ~ 80 A

3.12.3 冷却方式：水冷

3.12.4 立式安装，底部安装滚轮方便移动

3.13 高灵敏度谐振腔

*3.13.1 类型：高灵敏度谐振腔（高 Q 圆柱腔）

*3.13.2 调制频率可变，空腔谐振频率：9.5 - 9.9 GHz

3.13.3 最大样品管入口直径：≥10 mm

*3.13.4 最大调制磁场：≥20 Gauss

*3.13.5 无载 Q 值：≥18000

3.13.6 光照窗口：≥5mm直径，可以接光纤

3.14 标准样品，不低于下列配置：

3.14.1 BDPA，1 支，用于调制场单元校准

3.14.2 DPPH，1 支，用于快速测试连续波EPR校正g值

3.15 样品管组，不低于下列配置：

3.15.1 石英样品管（4 mm外径，3 mm内径）50支

3.15.2 毛细管（20μl），250 支

3.16 水冷机组为分体式，包含室内机和室外机，制冷功率不低于8 kW@25 ℃

3.17 原位变温系统

*3.17.1 设备可进行温度可变调节，温度范围至少包括100 K ~ 600 K，温度稳定性≤± 0.2 K

3.17.2系统包括：T型石英杜瓦、加热及温控模块、温控仪、可变温插入式蒸发器、输液管、30 L液氮杜瓦罐、可调电源、保护气路

3.17.3 制冷源：液氮

3.18 原位光照系统

*3.18.1 利用原位光照系统（紫外强化氙灯）进行光源可变调节

3.18.2 光谱范围：包含320 - 780 nm

3.18.3 总辐射光功率：≥50 W

3.18.4 紫外区辐射功率（＜ 390 nm）：≥6 W

3.19 软件和谱仪控制器

3.19.1 工作站，不低于下列配置标准：16 GB 内存；硬盘 1 TB；24英寸显示屏

3.19.2 基于Windows操作系统的高性能软件包，可实现谱仪控制、数据采集、谱图处理和拟合功能

3.19.3 支持仪器进行状态切换、参数控制、实验流程控制、数据采集和分析

3.19.4 可以脱机离线使用，用于对EPR谱线进行多种数据处理操作，如去基线、积分、微分、滤波、傅里叶变换、数据拟合等操作

3.19.5 定量EPR测试：可选内置标准Mn标，进行相对定量EPR计算；同时支持无需标样的绝对自旋数定量EPR计算

- 产品配置要求

4.1 电子顺磁共振波谱仪主机1套（包含：X波段连续波微波桥1套，1.5 T磁体系统1套，水冷机组1套，谱仪控制系统1套，高灵敏度谐振腔1套）；

4.2 标准样品和样品管组：标准样品1套（BDPA、DPPH各1支），样品管组1套（4 mm外径，3 mm内径石英样品管50支、20 μL毛细管，2000 支）；

4.3 软件系统1套（包含：实验操作软件、数据处理和分析软件各1套）；

4.4 样品定位器1套；

4.5 工作站1套；

4.6 电子顺磁共振波谱仪附件：与电子顺磁共振波谱仪主机配套的原位变温、原位光照系统各1套。

5. 选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条）

无

6.  技术文件：

6.1 请参考总则第1.2条。

6.2 请参考总则第2.3条。

（二）质保及售后服务：

1. 质保期3年，质保期自货物验收合格之日起算，质保期内对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养；

2. 工程师到仪器用户现场安装、调试仪器，按照购置要求进行验收；

3. 工程师在现场进行仪器操作、维修和电气人员免费技术培训。培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于2个工作日。验收合格后进行第2次提高培训，培训时间不少于1个工作日；免费提供3人/次厂家实验室培训名额，培训时间不少于2个工作日。

4. 软件终身免费更新、升级。仪器质保期满后，对仪器提供终身服务，并且提供广泛而优惠的技术支持和备件成本价格供应。

（三） 订货数量：

电子顺磁共振波谱仪 1套

（四） 交货地：

用户指定地点

- 交货日期：

合同签订后3个月内

- 执行的相关标准：

产品应满足相关国家标准及行业标准。