项目需求

一、项目需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元素分析仪 | 1 | 合同签订后4个月内 | 成都 | 用户指定地点 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标响应，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

## 二、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，采购人有权拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。采购人有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供货物的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供采购人参考。投标人也可推荐采购人没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供采购人参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为采购人用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于采购人用户进行接收仪器的准备工作，投标人应在合同生效后60天内向采购人用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，投标人应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由投标人支付。

2.6  在评标过程中，采购人有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，采购人有权拒绝其投标。

3、工作条件

详见项目需求书

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有货物和系统按下列要求进行验收：

4.1 货物运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收,如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，中标人必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本项目需求中标注“★”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体要求中有本总则不一致之处，以具体要求中的要求内容为准。

三、具体要求

#### 第1包：元素分析仪

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口设备参与投标 | 预算金额 （万元） | 最高限价（万元） | 本项目所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 元素分析仪 | 1 | 套 | 是 | 65 | 58 | 工业 |

- 技术部分

1、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 元素分析仪主机 | 1 | 台 |
| 二 | 燃烧炉 | 1 | 个 |
| 三 | TCD检测器 | 1 | 个 |
| 四 | 色谱柱或吸附柱 | 1 | 套 |
| 五 | 1000次耗材包 | 1 | 包 |
| 六 | 锡纸 | 10 | 盒 |
| 七 | 钨粒套装 | 1 | 套 |
| 八 | 还原管 | 1 | 只 |
| 九 | 十万分之一天平 | 1 | 台 |
| 十 | 打印复印扫描一体机 | 1 | 台 |
| 十一 | 数据处理工作站（内存≥16G, 硬盘≥512G） | 1 | 台 |
| 十二 | 维修工具包 | 1 | 套 |

2、技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 元素分析仪技术参数和性能指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 分析方法:该有机元素分析仪用于进样量大的样品C、N等元素的测定；样品在高温下燃烧分解，将待测元素转化成气体进行分析，可以在单次样品分析中简单快速获得C、N元素同时分析，由TCD检测器进行检测。 分析范围：包括固体废弃物、垃圾、植物、土壤、肥料、食品、化学、药物学产品、高分子聚和物、能源、环保、地质、石化、食品、生物质材料等样品分析测试。 |  |
| 2 | 性能指标 | 工作条件 |  |
|  |  | 1 | 环境温度：-40℃~+40℃； |
|  |  | 2 | 环境湿度：0-80% RH； |
|  |  | 3 | 电源电压 AC 220V ± 10% 50Hz； |
|  |  | ▲4 | 仪器运行的持久性：可长时间连续工作； |
|  |  | 主要技术指标 |  |
|  |  | ★1 | 测量元素：C、N元素，后期可升级高温燃烧法测试Cl、H、S、O固体样品； |
|  |  | 2 | 仪器采用紧凑的台式设计，单电源供应模式，整个仪器采用安全电压设计，安全规范符合国家或行业标准； |
|  |  | ▲3 | 进样方式：惰性气体吹扫样品，保证无空气干扰； |
|  |  | ★4 | 燃烧炉：采用2-3级串联式管反应燃烧炉，高温燃烧温度可达1200℃，瞬时温度可达1800℃，燃烧炉质保≥8年； |
|  |  | ▲5 | 采用动态燃烧+延时燃烧技术，加氧时间动态可调，最长加氧燃烧时间≥5分钟； |
|  |  | 6 | 全自动进样器，内置同步电机控制的进样盘，无卡样风险，在实验进行过程中可随时添加样品； |
|  |  | 7 | 检测限：≤60ppm TCD，精密度/标准偏差：CN%≤0.1% ，检测器质保≥8年； |
|  |  | ★8 | 样品量：进样量0.2 mg～1.5 g，以利于不均匀样品和低含量样品的大体积进样，至少连续测100个样(每样≥100mg)不需要清灰，燃烧管和还原管均可重复使用； |
|  |  | ★9 | 检测范围：CN测量模式，碳0～150 mg绝对量；氮0～100 mg绝对量； |
|  |  | ▲10 | 软件自动检漏，提示漏点，分离C:N元素比值高达12000:1的样品，无样品峰重叠，具备分析时间自动优化功能； |
|  |  | ▲11 | 仪器仅需氦气和氧气两种分析气体，并且待机状态下氦气零消耗，节省气体； |
|  |  | ▲12 | CN模式下，重复测定标准物质5次，每次进样量不低于50mg，单次进样可同时测试元素的结果，元素测定重复性绝对误差不大于0.3%； |

- 商务条款

- ★交货地点：正式合同指定地点。

- ★交货期：合同签订后的4个月内交货。

- ★报价方式及要求：

- 本项目允许采购进口产品参与投标，不拒绝投标人选用国产产品参与投标（进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的进口产品）。进口产品与服务报CIP指定交货地点人民币价（不含关税、增值税），外贸代理费、清关杂费等由中标人承担；对原产于美国的产品，进口时在正常科创免税之外，中国政府加征的特殊关税由中标人承担。

- 国产产品与服务报项目现场交货人民币价。投标价包含仪器设备的价款、包装、税费、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

- 投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可以要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。

- 投标报价不得超过最高限价。

- ★进口产品必须提供原厂有效授权书

- ★付款方式：

对于国产产品支付方式:

合同签订后1个月内支付合同总额的30%；货物送达并开箱清点后1个月内支付合同总额的60%；货物自验收合格之日起正常运行1个月后即支付合同总额的10%，或者，采购人在收到中标（或成交）供应商合同总额10%的履约保证金后即支付合同总额的10%，并于货物自验收合格之日起正常运行1个月后，再以转账方式无息退还履约保证金。采购人支付每笔合同进度款前，中标（或成交）供应商应按项目进度及要求提交付款申请，并向采购人出具足额合规有效完税发票。

对于进口产品支付方式:

- 采用即期不可撤销信用证等国际贸易支付条件支付：80%凭合同要求单据支付；

- 20%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

- 质保及售后服务要求：

- 投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

- 投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求1小时内，到场响应时间要求3个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

- 投标人免费提供技术支持热线电话，满足24小时热线服务。

- 投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

- ★投标人提供仪器设备的免费保修期一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。

- 投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

- ★投标人提供配套软件三年内免费升级服务。

- ★投标人提供设备二次搬运（含保险）服务。

- ★产品整机质保期为一年，核心部件高温燃烧炉、热导检测器TCD质保8年，在质保期内针对质保对象属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

- 培训要求：

- 为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。

- ▲至少一次厂家工程师到采购人现场免费培训5人以上，包括仪器原理、日常使用注意事项、故障维护和检修等；培训至采购人可独立熟练操作为止,并能及时排除大部分的系统障碍。

- 运输及包装方式的要求

设备的包装、运输由投标人负责，应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

- 安装、调试及验收：

- 合同签订后15天内，中标人应提供仪器安装前对实验室的具体安装条件要求，除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应已包括在该品目的基本报价中。

- 仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。

- 中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。

- 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料，以上都应是免费的。

- 质量及知识产权要求

- 投标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

- 采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由投标人负责。