第六章 技术要求

一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术规格 | 是否允许采购进口产品 | 采购 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 原子力显微镜 | # 1套 | 该设备开展纳米甚至原子级分辨扫描探针显微镜相关的实验教学课程，让有志于未来从事精密表征的研究生掌握高分辨原子力显微镜的基本操作原理和步骤，学习室温大气和室温液相环境下针对绝缘体样品的原子级形貌成像、操纵以及谱学技术。 | # 是 | # 98.5 # 万元 |

二、主要技术指标（需实现的功能或者目标、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等）

1.工作条件：

- 电压：220V，50Hz，2000W

- 湿度：30% ~ 60%（工作湿度条件，非冷凝）

2.设备构成与技术性能：

- 成像模式和功能：具备对表面进行表征的能力，包括接触模式、动态模式、调频模式、相位成像模式、水平力模式;具备对界面进行表征的能力界面力扫描、三维力成像; 具备导电扫描模式、电势扫描模式、磁力模式。

- 噪音水平：≤0.02nm

- 为不同尺寸样品配备2种扫描器

- 高速扫描器XY≥10µm, Z≥1µm；在保证高分辨率的基础上提高速度5-10倍

- 广域扫描器XY≥125µm, Z≥7µm；可支持大面积高分辨率测试

- 分辨率及噪音水平

2.6.1 ★分辨率：XY：≤0.1nm,Z：≤0.02nm，大气及液体环境中均可得到清晰稳定的云母原子图像 。

#2.6.2 定位检测噪声密度小于20fm/√Hz，实现真正的原子级扫描。

2.7、工作模式

#2.7.1 具备表面扫描测试功能，具备界面扫描测试功能。

2.7.2 具备形貌表征模式：接触模式、动态模式、相位成像模式、水平力模式。

#2.7.3 具备调频模式，即使在液体环境中，也可以得到原子级分辨率图片。

2.7.4 具备力学表征模式：力曲线、力调制模式。

2.7.5 ★具备界面力扫描和三维力成像能力，可进行Z-X断面扫描、固液界面水化作用/溶剂化作用力场分布扫描。

2.7.6 具备导电扫描模式、电势扫描模式、磁力模式；具备I/V曲线测量功能；

#3、一键扫描，自动进针。无需手动进针步骤，无论探针与样品间距多少均可自动进针，避免因手动进针导致的探针损坏。

4、控制系统单元

4.1  8通道同时测量数据

4.2  频率检测范围：10kHz～10MHz

★4.3扫描精度控制：

XY方向：不少于16位控制

Z方向：  不少于26位控制

4.4样品全自动趋近样品，无需事先手动缩小样品与探针间的价格，最小趋近步长≤22nm

4.5 科研型样品台，支持样品尺寸：≥Ø 38mm×8mm

#5、具有头部滑动机构，探针架安装状态下可直接装载样品，无需重新调整光路。

6、软件系统

6.1 全套在线分析软件：具备完备的AFM在线控制功能，包括导航模式（一键实现基本观察功能）和高级模式；trace/retrace同时测定并可任意调整扫描角度；扫描器各轴独立校准；显示主机以及各单元工作状态；扫描条件预设等。

6.2 全套离线分析软件：图像数据可显示为常规伪彩色灰度图和3D显示；图像处理功能包括倾斜修正、消除噪声线、局部滤波、频率滤波、图像放大、旋转和翻转，线提取和宏处理等。

6.3 Z-轴扫描范围控制（可以自动调整）。

6.4 轨迹跟踪线示波器显示和图像扫描同步显示。

6.5 实时倾斜修正。

6.6 断面峰形显示：任何两点之间联机长度测量与联机峰形显示等。

三、★采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

所采购设备需满足ASTM E2382-04(2020) 扫描隧道显微镜和原子力显微镜中的扫描仪和尖端相关人工标准指南。不得为停产型号或翻新机。（做书面盖章承诺）

四、售后服务要求（应包括采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

  - 投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

  - ★免费保修期要求在1年以上。保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。（需提供售后服务承诺书）

  - 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则卖方应赔偿相应的损失。

  - 厂商需提供迅速优质的售后服务和技术支持。提供至少三年的免费技术支持和培训服务；合同期外，需提供永久的保障性服务，以保障软件的正常使用。

  - 到货安装调试完成后，有专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，直至采购人相关人员熟练掌握为止。

五、采购标的验收安排：

- 设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。

- 仪器到货：仪器到货前应将安装环境要求书面通知给用户，并与用户协商足够准备时间。到货时需按用户要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由仪器安装工程师当场进行开箱检查。

- 仪器安装调试：仪器经开箱检查确认一切正常后，由仪器安装工程师免费执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由用户单位进行使用性能方面的验收。设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由用户确认。

六、交货地点：北京大学工学院新奥工学大楼B2-072-18。

七、交货期：合同签订后120日内交货并安装完毕。

八、付款方式：零余额账户付款单笔不得超过500万元。