    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1台 | 合同签订后3个月 | / | 中国科学院昆明植物研究所指定地点 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 总则

一、总  则

1、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

1.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

1.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

2、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

2.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

2.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

2.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

3、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

4、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准

三、具体技术规格

电感耦合等离子体质谱仪技术参数

- 应用范围：本仪器要求能适用于多元素痕量分析，满足环保、食品、地质、生物样品分析等等。

- 仪器工作环境

### 2.1 工作环境温度： 15-30℃.

### 2.2 工作环境湿度： (20~80)% R.H.

## 3. 技术要求

### 3.1 进样系统

#### * 3.1.1蠕动泵和雾化器：最高转速≥80rpm的四通道蠕动泵系统；泵体应采用惰性材质制造，防止酸腐蚀。具备高雾化效率和耐高盐性能的同心雾化器。

#### 3.1.2中心管：可拆卸式中心管设计，方便针对不同样品类型选择并更换合适尺寸的中心管。

#### 3.1.3等离子体炬位调整：由计算机控制步进电机进行三维(X，Y，Z方向)位置控制，步长调节精度≤0.05mm。

### 3.2 射频发生系统

#### # 3.2.1离子源：为获得更高的等离子体中心通道温度提高样品的离子化效率，仪器应采用27.12MHz工作频率驱动的自激式全固态RF发生器；功率在600-1600W范围内连续可调，调节精度≤0.5W。

#### 3.2.2在一次样品分析中能自动切换冷焰模式和标准模式，保证样品中所有分析元素（在两种不同模式中）一次进样完成分析。

#### 3.2.3具有工作线圈和接口的二次放电消除功能，采用无需屏蔽炬设计的虚拟接地技术，保证仪器最佳性能的同时减少不必要的消耗品。

### # 3.3 接口部分：接口部分的设计应兼顾保护分析腔真空度和耐盐两个方面，采样锥口径0.9-1.2mm，截取锥口径0.5-0.7mm；同时配有接口耐盐设计。

### 3.4离子偏转聚焦系统

#### 3.4.1仪器应在接口后部配置一套正交离子偏转聚焦系统。通过电场作用使样品离子产生90°偏转并与未解离的中性粒子和光子实现完全分离，以降低仪器背景噪音。

#### # 3.4.2该偏转聚焦系统应具备抑制离子束展宽的功能。可在系统内形成空间三维电场分布，保证样品离子在进行90°偏转的同时实现三维方向的离子束聚焦，抑制空间电荷效应带来的展宽，提高样品离子的传递效率进而保证仪器的灵敏度水平。

### 3.5四极杆碰撞反应池：

### # 3.5.1具有两套可实现质量筛选功能的四极杆。为了能够在碰撞或反应模式中引入质量筛选功能以实现更有效的多原子离子干扰去除效果，实现对复杂基体样品的准确分析。

#### # 3.5.2池体内部应具有一套可实现质量筛选功能的四极杆结构设计。

#### 3.5.3池内可使用标准模式（STD模式）、碰撞模式（KED模式）和反应模式（CCT模式）进行干扰的消除和样品分析。

#### 3.5.4池体应具备碰撞聚焦功能，保证碰撞模式下的高灵敏度分析，并可获得238U≥1000Mcps/ppm的高灵敏度水平。

### 3.6四极杆质量分辨器：

#### *3.6.1纯Mo材料的长杆结构设计，提供双曲面电势场保证最佳的质量轴分辨率、丰度灵敏度；采用2.0MHz低频驱动四极杆，以获得更宽的质谱分析范围和更优异的质量轴稳定性。

#### 3.6.2四极杆具有可调分辨率功能，可以在同一方法中针对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，四极杆在不同分辨率下自动切换。

#### # 3.6.3质谱范围：2-290amu，且仪器应具备分析286UOOO+离子的能力，并提供文献证明。质量分辨率调节范围 0.1～1.0（amu），高分辨率≤0.1amu，低分辨率≥1.0amu。

### * 3.7检测器：脉冲模拟双模式同时型电子倍增器两种模式可以自动切换，在一次进样过程中同时完成扫描和跳峰分析，电子倍增器可对 <0.1cps或 >109cps的信号进行计数且两种模式分析过程中的驻留时间可达0.1ms。

### 3.8软件部分：

#### 3.8.1 操作系统：提供一套全自动分析系统软件。

#### 3.8.2 实时数据显示，和实时报告显示。

### 3.9仪器性能要求

#### 3.9.1 标准模式灵敏度

#### 中质量数(Y或In): > 270Mcps/ppm，高质量数(Tl或U): > 400Mcps/ppm

#### 3.9.2 标准模式下（No Gas）随机背景：＜1 cps (4.5amu)，He 模式随机背景：＜0.5 cps (4.5amu)

#### 3.9.3 标准模式下，仪器信噪比>220M

#### 3.9.4氧化物离子(CeO+/Ce+)＜2%；双电荷粒子(Ba++/Ba+>)＜3%。

#### 3.9.5仪器检出限

#### 轻质量元素:＜0.5ppt ，中质量数元素:＜0.1ppt ，高质量数元素:＜0.1ppt。

#### * 3.9.6短期稳定性 10min (RSD): < 2% ，长期稳定性 2 hr(RSD): < 3% ，质谱校正稳定性: < 0.025 amu/24hr。

## 4售后服务

4.1仪器维修：仪器自验收签字之日起，保修期: 1 年，仪器终生维修。提供软件终生免费升级。供货商在接到用户维修申请后 72小时内派维修工程师到现场维修。保修期内，如仪器出现故障（消耗品和人为损坏除外），保修期顺延。

4.2仪器培训：对使用人员要由厂商提供不少于两次的本地培训，一人次的厂商免费集中培训。