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一、采购清单

	包号
	产品名称/标的名称
	数量
	单位

	01
	流式细胞分选仪
	1
	台


二、设备功能需求及技术参数
▲（一）实质性要求：
1、用途、适用范围：流式细胞分选仪通过对细胞表面和胞内的多重标志表达的检测，可以对细胞的功能、表型等进行定量分析，并且可以对感兴趣的细胞亚群进行富集，形成细胞群或者单细胞状态，用于后续细胞功能、抗体开发、基因组学等相关研究。
2、配置要求：流式细胞分选仪主机 1套、数据分析软件1套、清洗液1桶、鞘液1桶、质控微球1盒、关机液1桶。
（二）参数要求：
1、光学系统                                      
1.1 * 激光器配置488 nm≥50mW、640±2nm≥100mW、405 nm≥90mW三根固态激光器，具备4个激光斑，可升级第4根激光器且不共线。
1.2 * 至少配置10个FAPD或PMT检测器，可同时检测至少10色荧光，可升级至少15色荧光。
1.3 荧光检测灵敏度：FITC：≤100MESF, PE：≤100MESF。
1.4 荧光收集光路：全反射光路设计，开机无需调节光路。
2、液流系统
2.1 * 采用石英杯或空气式激发检测模式。
2.2 开机系统启动、QC和分选校准后，可全自动进行液滴延迟时间自动确认，全程自动维持监测和液流稳定。
2.3 配置气泡检测器，有效检测及去除样本液流中的气泡。具备独立的液流系统，能自动完成开关机仪器的清洗工作，可对液流自动监测并有堵塞报警功能。
2.4 配置与100µm喷嘴相匹配的≤20Psi鞘液系统。
3. 分选功能
3.1 * ①具备6路或以上分选功能；②同时具备富集、纯度、单细胞3种分选模式还需具备混合分选模式，多路分选时，每路分选液流可单独设置不同分选模式，以适应不同目标含量细胞同时分选。（①和②至少满足其中其一）
3.2 有效分选速度≥30,000 events/s，分选纯度：≥98%，分选活率≥90%。
4.操作系统
4.1软件支持全自动矩阵补偿和手动全矩阵补偿。
4.2软件系统支持在线或脱机补偿。
4.3 24Bit数据，可显示7个数量级数据。
4.4 具备分析和分选功能，且分析和分选项目可独立进行。
4.5 满足侧群（SP）细胞的检测，且提供实验结果图。
4.6 日常和定期清洗可进行流程设置和提醒，包括系统启动、系统停机、日常清洗、流动池清洗、无菌清洗、长期停机、反冲、鞘层过滤器去泡、流动池去泡等。
▲三、商务要求（实质性要求）
1．交付时间及地点
1.1 交付时间：合同签订后90天内，未按照合同约定时间及时完成产品交货及安装的，每延迟一天，中标供应商应向医院支付本项目合同货款总价的0.5‰的违约金，延期30日，医院有权单方面解除合同，并要求中标供应商赔偿全部经济损失。
1.2 交付地点：医院指定的地点
2．付款方法和条件：
付款方式：
中标供应商应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的发票，发票内容应开具齐全、正确，商品品名、规格型号与合同保持一致。验收合格后应及时开票，并注明开票人的全名。公司名称和银行账户信息发生变更，必须以书面方式及时通知医院方。
医院方在货到验收合格，同时收到中标供应商开具符合要求的发票后：
①中标供应商为中小微企业：30日内支付中标供应商验收合格设备总价的90%，在设备正常使用半年后并在中标供应商提出申请后向中标供应商付清尾款。
②中标供应商为非中小微企业：60日内支付中标供应商验收合格设备总价的90%，在设备正常使用半年后并在中标供应商提出申请后向中标供应商付清尾款。
    不满足上述付款条件的，医院有权延期付款且不承担任何责任，中标供应商应继续履行合同义务，合同另有约定的除外。
3.验收方案
3.1、中标供应商将设备运送至医院方约定地点，运输费用由中标供应商承担。医院方验收合格前中标供应商负责本项目相关产品的安全；凡因包装、运输及储存不当造成货品损失的，由中标供应商全部负责。中标供应商可根据具体情况自费办理运输保险。同时中标供应商必须清理设备外包装等垃圾，由此产生的费用由中标供应商承担。
3.2、中标供应商所交的设备不符合合同约定的，医院有权要求中标供应商达到合同要求，并且中标供应商需向医院支付合同总价30%的违约金，且医院有权解除合同并要求中标供应商在合同解除后5个工作日内退回医院全部货款。
3.3、开箱验收时必须有医院使用科室、医学装备保障部和中标供应商代表在场，按合同点货。
3.4、中标供应商需提供全新的设备（含零部件、配件等），表面无划痕、无碰撞痕迹、产权清晰。验收时如发现设备有短装、次品、损坏或其它不符合标准，中标供应商应按医院要求的时间内补充和更换损坏部件，由此产生的时间延误与有关费用由中标供应商承担，交付、验收期限不顺延。
3.5、中标供应商负责仪器的安装调试，正常运行后并负责出具安装报告，报告上应有医院使用科室、医学装备保障部、中标供应商代表的签字。
3.6、中标供应商负责对医院技术人员进行技术培训（可多次培训），并出具培训报告，由医院被培训的人员签字和中标供应商代表签字；中标供应商将安装验收报告、培训报告、合格证或报关单（仅限于进口设备）交医院医学装备保障部后视为验收合格。（培训费用包含在报价内）
3.7、中标供应商应配合因医院科室变动、医院搬迁等造成的设备使用地址搬动。
3.8、未尽事项以医院装备部《验收依据审核制度》、《设备安装、验收制度》解释为准。
4. 保密：双方均同意对合同执行期间对方提供的资料信息以及履行合同过程中获知的技术信息、财务信息、患者信息及其他未公开信息予以保密，并在合同终止后长期保密，不得擅自使用、公开或泄露给第三方。若因一方擅自使用、公开或泄露另一方的保密信息而造成的损失，由违约方承担全部赔偿责任（包括但不限于因主张权利而产生的交通费、住宿费、律师费、诉讼费、调查费等）。
5.从设备安装调试验收合格之日起计算，整机质保期：1年（不在整机质保范围内的明细，需要在合同中明确；如未明确视为均在质保范围内）。
6、质保需提供原厂质保，提供生产厂家授权函或国内总代承诺函（仅限于进口设备）。
7、项目中涉及的软件，需提供终身软件维护服务，包括升级，开放接口等，其费用包含在报价中。
四、项目售后服务：
1、质保期内，中标供应商对设备质量出现问题的设备承诺三包（包修、包换、包退），费用由中标供应商承担。如设备中标供应商2次维修仍不能达到合同约定的质量标准，无法满足正常使用的情况，医院有权追究中标供应商违约责任，同时医院有权单方面解除合同进行退货，中标供应商应当退还医院已付的全部款项。
2、在质保期内，若中标供应商接到医院方维保、报修通知后4小时内未响应，每延迟1小时，中标供应商将支付医院方合同总价的0.1‰作为违约金；延迟达10小时的，医院有权委托第三方进行维保，由此产生的全部费用由中标供应商承担；如中标供应商2次出现未响应的情况，医院有权追究中标供应商违约责任，同时医院有权单方面解除合同进行退货，中标供应商应当退还医院已付的全部款项。
五、项目其他要求
供应商需提供制造厂商综合情况、履约能力、售后服务等证明材料，具体要求详见评分标准。

注：1、若技术要求中指定或变相指定品牌、型号、产地等均不作为招标要求。2、“▲”为实质性要求，不满足做无效投标处理，“*”为重要参数，不满足做重点扣分处理。


