项目需求

一、项目需求一览表

| 包号 | 品目 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 超低温冰箱 | 1套 | 合同签订后3个月交货 | 中国科学院微生物研究所用户指定地点 |
|  | 2 | 冰箱 | 8套 |  |  |
|  | 3 | 光学显微镜 | 2套 |  |  |
|  | 4 | 冷冻切片机 | 1套 |  |  |
|  | 5 | 全自动染色仪 | 1套 |  |  |
|  | 6 | 全自动封片仪 | 1套 |  |  |
|  | 7 | 全自动石蜡切片仪 | 1套 |  |  |
|  | 8 | 全自动组织脱水仪 | 1套 |  |  |
|  | 9 | 体视镜 | 1套 |  |  |
|  | 10 | 液氮罐 | 1套 |  |  |
|  | 11 | 荧光显微镜 | 1套 |  |  |
|  | 12 | 组织包埋机 | 1套 |  |  |
|  | 13 | 麻醉机 | 6套 |  |  |

注：本项目共一个包，投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标响应，不完整的投标应答将视为非响应性投标予以拒绝。

## 二、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标函时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，采购人有权拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品文件样本（如技术文件、官方彩页等）、图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读，可以是英文版本，但必须提供中文译文件，当中英文冲突时以中文文件为准。采购人有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供货物的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标函中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标函中应列明其数量、单价、总价供采购人参考。投标人也可推荐采购人没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供采购人参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于采购人用户进行接收仪器的准备工作，投标人应在合同生效后60天内向采购人用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于货物的安装调试，如果有必要的安装准备条件，投标人应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由投标人支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有货物和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏-40˚C ~50˚C和相对湿度0~100%的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如货物需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标函中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有货物和系统按下列要求进行验收：

4.1 货物运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收,如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准。任何虚假指标响应一经发现即作废标，中标人必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本项目需求中标注“★”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体要求中有本总则不一致之处，以具体要求中的要求内容为准。

三、具体要求

（一）技术要求：

品目1货物名称：超低温冰箱

1、工作条件

1）电源：220V，50Hz

2）环境温度：5℃～35℃

3）相对湿度：≤85%

2、设备用途说明：

可用于保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、生物制品。

3、技术要求及参数：

★3.1 容积:≥680L

3.2 外形尺寸:≤1110×1050×2000 mm (宽深高)

3.3 内部尺寸:≥740×700×1280 mm(宽深高)

▲3.4 运行功率:≤610W(需提供第三方权威机构的检测报告作为证明）

3.5 储存温度:-40℃~-86℃，控温精度0.1℃

3.6 样式:立式，旁开门，内外双层保温门，内部四层，安全门锁设计，底部带万向脚轮，便于移动；具备前置调整螺丝，便于固定。内部可调式不锈钢层架；

3.7 保温材料：采用高性能VIP真空绝热材料，VIP厚度≥20mm，箱体发泡层≥130mm。四个发泡内门，双层发泡保温外门，外门4层密封，内外门均设门封条。

3.8 功能要求:

3.8.1 数据显示：≥10寸高性能LCD电容触摸屏，显示精度0.1℃，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间等参数信息，且可连接蓝牙与Wi-Fi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能。

3.8.2 安全存储：同时具备高低温报警、传感器故障报警、高环温报警、开门报警、电压异常、断电报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、系统故障等报警功能。

3.8.3冷凝风机及压缩机散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。

▲3.8.4 双独立制冷系统，单一制冷系统出现故障，另外一个制冷系统仍然可以维持箱内温度在-80℃，确保样本储存安全（需提供第三方权威机构的检测报告）。

▲3.8.5 25℃环温时，单日耗电量≤8.7kW·h/24h，（需提供第三方权威机构的检测报告）。

▲3.8.6 25℃环温时，空载降温到-80℃耗时≤190min，（需提供第三方权威机构的检测报告）。

3.8.7 一体式把手门锁涉及单手实现开关门，可同时使用暗锁及双挂锁，标配指纹、刷卡模块，选配电磁锁，人脸识别。

3.8.8 可存储2英寸标准冻存盒≥500个，2ml标准冻存管≥50000支。

3.8.9 标配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上。蓄电池可为冰箱温度报警及温度记录打印机、USB端口持续供电。

3.8.10 标配RS485数据接口，远程报警接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯。

3.8.11 标配独立嵌入式监控模块，手机关注微信公众号、小程序等，可实时监控冰箱运行状态，冰箱报警信息，会同步短信和微信。

4、配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰箱主机 | 台 | 1 |
| 2 | 除冰铲 | 个 | 1 |
| 3 | 搁架 | 套 | 1 |

品目2货物名称：冰箱

1、工作条件

1）电源：220V，50Hz

2）环境温度：5℃～35℃

3）相对湿度：≤85%

2、设备用途说明：

可用于冷藏药品、疫苗、试剂等，冷冻冰排、储存血浆、试剂及各种需要冷冻储存的物品。

3、技术要求及参数：

3.1 规格：立式，有效容积≥300L，其中冷藏室占总有效容积的60%以上。

3.2 功率：额定功率≤260W。

3.3 精确控温：微电脑控制，冷藏温度范围2℃～8℃，冷冻温度-10～-26℃可设定，显示精度1℃，温度可根据实际需求设定。

3.4 保温材料：无CFC聚氨酯发泡，加厚保温层，保温效果好，冷藏发泡门体厚度达≥80mm；冷冻门体厚度达≥90mm，冷冻箱体发泡层厚度达到≥100mm。

3.5 制冷系统：采用压缩机及风机，双压缩机双系统，冷藏和冷冻室可独立控制运行，冷藏室风冷，冷冻室直冷。

3.6 温度显示：高清晰LCD数字温度显示，可根据需求设定高低温报警温度点。冷藏温度和冷冻温度同时显示，冷藏室、冷冻室可分别单独关闭。

3.7 保护功能：具有开机延时、停机间隔、断电保护等保护功能。

3.8箱体配置：冷藏室内≥3层钢丝搁架，间距可调节，易于清洁；冷冻室配置≥3个ABS抽屉，方便物品分类存放。

▲3.9 安全防护：门体带暗锁设计。

3.10 报警功能：具有高低温报警、传感故障报警等多种报警功能。

3.11 测试孔：冷藏室冷冻室各标配≥1个测试孔，方便测试使用。

4、配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰箱主机 | 台 | 8 |
| 2 | 除冰铲 | 个 | 8 |
| 3 | 搁架 | 套 | 8 |

品目3货物名称：光学显微镜

1、工作条件

1）电源：220V，50Hz

2）环境温度：5℃～35℃

3）相对湿度：≤85%

2、设备用途说明：

观察组织形态。

3、技术要求及参数：

3.1 主机

▲3.1.1 光学系统:无限远校正光学系统，齐焦距离≥60mm。

3.1.2 照明装置： LED照明，带有光强管理功能。

▲3.1.3 主机设置有一键式照明按钮，需要时可不需通过计算机软件点击拍照，而是在镜下观察时直接触发照相按钮进行图像采集。

3.1.4 机身正前方带有液晶显示器，无需改变观察姿态，使用显微镜底部的显示屏即可确认放大倍率和亮度设置。

3.2 聚光镜：适用于4X－100X物镜。

3.3 机身自带六孔物镜转盘，带有检偏器插槽，转动可自动调节标尺。

3.4 载物台：超硬防蚀铝涂层表面,定位式载物台手柄，载物台高度和松紧度可调，配有标本夹。

3.5 调焦：带同轴粗、微调焦，调焦行程≥30mm，粗调焦：≥9mm/转，微调焦：≥0.1mm/转。

3.6 三目观察镜筒,采用三档分光设计，配置数码连接专用接口。

3.7 目镜：防霉型超宽视野目镜10X，视场数≥25mm，屈光度可调节。

3.8 物镜，采用专用超长工作距离高数值孔径物镜，具体要求如下：

4X物镜（ N.A.≥ 0.1, W.D. ≥ 30 mm）

10X物镜（N.A. ≥0.25, W.D. ≥10.5 mm）

40X物镜（ N.A. ≥0.65, W.D. ≥0.56mm）

100X物镜（N.A. ≥1.25, W.D. ≥0.2mm）

4、配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学显微镜主机（包含目镜） | 套 | 2 |
| 2 | 物镜 | 套 | 2 |

品目4货物名称：冷冻切片机

1、工作条件

1）工作电压：220V～240V, 50/60Hz, 5A 10%

2）工作温度：5℃～35℃

3）相对湿度：≤60%

2、设备用途说明：

主要用来进行一种将切片机放在一个温度可控的箱体内，并使之维持在非常低的温度，适用于冰冻组织切片的仪器。由冷冻箱、手轮、样品头、刀架、废屑槽等构成。

3、技术要求及参数：

3.1 中文彩色触摸屏。

▲3.2 刀架及样品头的主动制冷（刀架-25℃，样品头10～-45℃可调），确保持续稳定地样品制冷。

▲3.3 刀架进样，确保进样的精确性。

3.4 速冻台≥18个位点，包含一个半导体制冷位点，最低制冷可达-55℃。

▲3.5 切片机机械部分置于冷冻箱外，制冷快且加大冷冻箱的操作空间，同时降低因热胀冷缩导致的机械故障。

3.6 照明亮度可调节，照明装置位于玻璃窗上，实现全方位无死角照明。

▲3.7 切片厚度：0.5μm～500μm

| 0.5 μm– 5 μm | 步进0.5 μm |
| --- | --- |
| 5 μm – 10 μm | 步进1 μm |
| 10 μm – 20 μm | 步进2 μm |
| 20 μm – 50 μm | 步进5 μm |
| 50 μm – 100 μm | 步进10 μm |

3.8 修块厚度：5μm～500μm

| 5 μm – 30 μm | 步进5 μm |
| --- | --- |
| 30 μm – 100 μm | 步进10 μm |
| 100 μm – 200 μm | 步进20 μm |
| 200 μm – 500 μm | 步进50 μm |

▲3.9 水平进样行程：≥45mm，有剩余进样提示功能。

▲3.10 样品垂直形成：≥60mm。

★3.11 样品头X/Y轴8°定位，Z轴360°旋转定位。

3.12 自动待机和休眠模式，同时可设定自动开机模式。

3.13 可选配高度调节功能，可调节不同的高度。

3.14 可选配冷冻或雾化消毒功能。消毒时间≥50分钟

4、配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 样品卡盘 | 个 | 5 |
| 3 | 毛刷 | 个 | 1 |
| 4 | 刀片推出器 | 个 | 1 |
| 5 | 废屑槽 | 个 | 1 |
| 6 | 刷子架 | 个 | 1 |
| 7 | 废屑槽 | 个 | 1 |
| 8 | 刀片 | 盒 | 1 |
| 9 | 玻片 | 盒 | 1 |

品目5货物名称：全自动染色仪

1、工作条件

1）环境温度：5℃～35℃

2）环境湿度：≤60%

3）大气压力范围：70kPa～106kPa

4）电源：AC 220V, 50Hz

2、设备用途说明：

主要用于病理分析前细胞、血液和体液组分染色的自动化设备。由三维机械运行模组、染色液试剂缸及控制软件组成。

3技术要求及参数：

3.1可连续加载玻片架≥12只，每小时可处理≥400张标本。

▲3.2单只染色架容量：≥30片/架。

3.3单只试剂缸容量：≥400ml。

3.4触摸屏控制，全中文操作界面。

3.5配置≥30个站点。

3.6 ≥3个加载卸载站点，无需通过推拉抽屉式结构样本直接放入/取出染色机即可实现加载卸载功能。

3.7 ≥4个水洗站点独立配置流量传感器，可通过显示屏查看每个水洗缸的实时流速值，任意一个水洗站点出现进水故障，自动停止进水功能且发出报警信息。

3.8具有≥4个试剂恒温加热缸，具有加热箱开机自动补水功能。

3.9可实现按需供水，程序根据是否需要流水智能开启和关闭水洗缸进水功能。

3.10具有废液箱水位和排水管堵塞检测报警系统。

3.11配置试剂实时监控系统，当试剂状态超过设定参数时，屏幕上的试剂显示不同颜色的提示信息。

3.12可实现标本在试剂中的染色时间依据用户设定的条件按指定的间隔自动增加染色时间。

3.13染色程序存储数量≥10套，每套程序可编辑≥50个染色步骤。

3.14可实现整套程序的复制粘贴删除保存等功能；支持对程序步骤进行添加插入删除修改移动等功能。

3.15可配置为自动运行染色程序模式，只需将染色架放入机器内，无需任何操作，自动运行指定的染色程序。

4、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 染色架 | 套 | 16 |
| 3 | 流水缸 | 套 | 4 |
| 4 | 试剂缸 | 套 | 22 |
| 5 | 加载/卸载缸 | 套 | 3 |
| 6 | 试剂缸盖 | 套 | 2 |

品目6货物名称：全自动封片仪

1、工作条件

1）环境温度：5℃～35℃

2）环境湿度：≤60%

3）大气压力范围：70kPa～106kPa

4）电源：AC 220V, 50Hz

2、设备用途说明：

主要用于制作组织切片，以便进行组织学分析和病理学检查。

3、技术要求及参数：

3.1单只玻片架容量≥30片/架，且封完的载玻片存储在染色时用的染色架内，无需更换载玻片存放篮

3.2可存储≥4个染色架，满载可收集≥120张载玻片

3.3盖玻片盒容量≥700张/次

3.4具有坏盖玻片检测无盖玻片检测功能，盖玻片即将用完前的预提醒功能

3.5具有载玻片回位是否正常检测功能

3.6具有≥4种快捷封片模式，每种模式可单独设定喷胶压力距离速度且封片模式可与染色程序绑定使用

3.7封片过程中的每个封片动作出现运行卡阻，设备自动捕捉并暂停报警

3.8封片机效率：≥450张/小时

3.9可实现每封完一张玻片自动清洗一次喷胶针头的功能，封片完成后自动浸泡在二甲苯槽中浸泡，杜绝手动将喷胶针放到二甲苯槽中浸泡

4、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封片机 | 台 | 1 |
| 2 | 点胶针 | 套 | 1 |

品目7货物名称：全自动石蜡切片仪

1、工作条件

1）电压要求：无

2）工作温度：+5℃～+40℃

3）相对湿度：≤60%

2、设备用途说明：

主要用来进行一种手动操作的轮转式切片机，用于组织学及病理学样品制备。

可进行石蜡包埋或树脂包埋切片的制作。由手轮、样品头、刀架、废屑槽等构成。

3、技术要求及参数：

3.1 尺寸：≤420 mm × 490 mm × 280 mm (宽 × 深 ×高)

3.2 手轮轻，扭矩为20～25N·cm；

3.3 刀架双导轨设计，固定更稳定；中空的W型带弧形废屑槽，便于清洁切片废屑；

3.4 切片厚度左右端皆可调整，适应左右手；

3.5 样品XY轴定位旋钮位于同侧，方便调节；

3.6 样品头可360度旋转，可任意调节切片起始位置；

3.7 水平进样前限位有声音提示；

3.8 样品回缩按钮位于小手轮下方，回缩值40μm，方便随时开/关回缩功能；

3.9 切片计数功能，LCD显示；

3.10 切片范围0.5μm-60μm；

| 0.5 μm - 2 μm | 步幅为 0.5 μm |
| --- | --- |
| 2 μm - 10 μm | 步幅为 1 μm |
| 10 μm -2 0 μm | 步幅为 2 μm |
| 20 μm - 60 μm | 步幅为 5 μm |

3.11 修块厚度：10μm或30μm。

▲3.12 可升级配置切片转移系统和样品头冷冻装置

4、配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 包埋盒样品夹 | 个 | 1 |
| 3 | 刀架 | 个 | 1 |
| 4 | 刀片试用装 | 盒 | 1 |
| 5 | 玻片试用装 | 盒 | 1 |

品目8货物名称：全自动组织脱水仪

1、工作条件

1）工作电压 100-240V，50/60Hz

2）工作温度 5～40℃

3）相对湿度 50～80%

2、设备用途说明：

主要用于动物或人体标本的细胞固定、脱水、透明、浸蜡，以维持细胞形态，便于切片观察。

3、技术要求及参数：

3.1 脱水缸最大容量≥300个标准包埋盒。

3.2 试剂瓶和蜡缸容量≥4L。

3.3 脱水缸容积≥4L。

3.4 脱水缸为航空铝一体铸造成型，导热速度快，加热均匀。

3.5 脱水缸工作真空负压≤-70kPa。

3.6 脱水缸工作正压力≥+70kPa。

3.7 脱水缸配置超声液位传感器。

3.8 脱水缸液位传感器数量≥4个.

3.9 方形脱水缸。

3.10 脱水缸内有特氟龙涂层，可有效减少脱水缸内脱水试剂的残留。

3.11 脱水缸一次可放入2个容量为150个标准包埋盒的组织篮筐，或4个容量为75个标准组织包埋盒的组织篮筐。

3.12 石蜡缸数量≥4个。

3.13 内藏式石蜡缸。

3.14 具有废石外排收集缸，方便石蜡排放。

3.15 蜡缸温度可控制范围：40℃～70℃。

3.16 具有试剂LED照明系统，方便观察试剂状态。

3.17 不锈钢台面。

3.18 可同时分配试剂瓶数量≥10个，清洗瓶≥3个,每个容量≥4升。

3.19 所有的试剂瓶均可简单方便拆卸清洗。

3.20 具有试剂外接排放系统，方便试剂更换。

3.21 易于掌握并操作的用户界面，通过耐腐蚀的彩色触摸屏进行控制。

3.22 具有中文window操作系统。

3.23 全中文的操作界面。

3.24 用户可自定义的脱水程序数量无限。

3.25 用户可自定义的清洗程序数量无限。

3.26 脱水压力模式选择≥4种。

3.27 具有脱水结束后的再排放功能，能有效地去除脱水缸中的石蜡残留。

3.28 脱水机根据处理的包埋盒数量、试剂使用的天数或者脱水次数来设定试剂和石蜡的使用寿命。机器自动计数，到达设定值后自动提示。

4、配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动组织脱水仪主机 | 台 | 1 |
| 2 | 金属盒样品篮筐 | 个 | 2 |
| 3 | 活性碳过滤器 | 个 | 1 |
| 4 | 塑料试剂桶 | 个 | 13 |
| 5 | 废蜡收集器 | 个 | 1 |
| 6 | 不锈钢集液盘 | 个 | 1 |
| 7 | 防溅盖板 | 个 | 4 |

品目9货物名称：体视镜

1、工作条件

1）电源：220V，50Hz

2）环境温度：5℃～35℃

3）相对湿度：≤85%

2、设备用途说明：

观察组织形态。

3、技术要求及参数：

3.1 光学系统：平行光学系统（连续变倍式）

3.2 总放大倍率：3.55X～300X（根据目镜与物镜的组合）

3.3 倾角：45°

3.4 瞳距调整范围：52 mm～75 mm

3.5 目镜（带屈光度补偿机构）：10倍目镜 (视场数≥20）

3.6 变倍范围：0.67X～5X

3.7 变倍比：≥7.5 : 1

3.8 工作距离：≥115mm

3.9 防带电功能：1000～10V,0.2秒以内

3.10 气密性：相当于JIS保护等级IPX1

4、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体视镜主机（包含目镜） | 套 | 1 |
| 2 | 变倍体 | 个 | 1 |

品目10货物名称：液氮罐

1、工作条件

1）电源：220V，50Hz

2）环境温度：5℃～35℃

3）相对湿度：≤85%

2、设备用途说明：

液氮罐主要用于实验室研究所需的细胞以及临床组织样本的长期-180℃气相存储。

3、技术要求及参数：

★3.1 罐内旋转桶可容纳方形冻存架≥30个，2ml冻存管（以100孔方形冻存盒计）≥39,000只.

3.2 罐体为不锈钢真空绝热偏颈小口罐，除罐口外所有表面均有真空层覆盖，罐口面积≤罐体横截面积的25%。

▲3.3 罐体总容量≤1000升；平台下最大液氮容量≥140升。液氮断供后，静态条件下，冻存架顶部温度≤-180℃的时间≥7天，≤-135℃的时间≥12天。

3.4 无需手动推动温度极低的旋转桶隔板或把手，一键点击即可自动旋转目标冻存架至罐口下方位置。

3.5 冻存架的自动旋转定位可在关盖情况下完成，显示屏可实时显示目标冻存架位置。

3.6 标配柔性自动开关盖功能，有效防止开盖过快导致的罐口大量结雾。

3.7 自动开关盖过程中，点击停止键，盖子可在任意位置悬停。

3.8 自动开关盖过程中，如意外断电，盖子可锁停于当前位置，避免失控掉落。

3.9 通过上下两个铂金探头实时测量和显示罐体内冻存架顶部和底部温度，精度≤±1.0℃

▲3.10 液位采用差压测量系统不间断测量，触摸屏控制系统实时显示液位高度及每天液氮消耗量。支持设定报警阈值，超出阈值，可发出声光报警，屏幕首页红色高亮显示并推送报警信息。

3.11 可实现液氮自动灌注功能，当液位下降至低液位时，系统可自动开启进行补液，补液至高液位时，自动关闭，停止补液。

▲3.12 具有由排气电磁阀、温度探头、管路及消音器组成的热气旁路模块，将液氮注入罐内前将管道内的升温氮气排出到环境中。

3.13 进液管路双电磁阀设计，互为备份。防止液氮过充，淹没样本。

3.14 标配同品牌冻存架提吊系统，无需手工提拉冻存架。

3.15 冻存架提吊系统横臂无需任何电机驱动，可手动前后，左右移位。

3.16冻存架提吊系统的上升、下降通过罐体顶部控制面板按键控制，无需遥控器。冻存架起吊或下降过程中，可在任意位置稳定悬停。

3.17冻存架起吊或下降过程中，如意外断电，冻存架可悬停于当前位置，避免失控掉落。

3.18 配置单盒锁定冻存架，无样本盒掉落风险。

3.19 标配屏幕彩色触屏控制系统，可实时显示罐体内最高温度，最低温度，液位高度，每天液氮消耗量等信息。具有液位超限报警，开盖超时报警，充液超时报警，排气超时报警等故障报警功能。

▲3.20 设备运行状态对应多种灯光颜色显示：灯光颜色显示包含至少4种工作模式：报警、下单提醒、静态待机、开盖存取。

3.21 控制系统具有密码保护功能，可进行温度，液位设定，报警设定。可查询和显示温度曲线，报警记录，开盖记录等信息。

▲3.22 具有快速除雾功能。除雾时无需液氮。

3.23 开盖取放样本需先输入账号、密码，登录后才能解锁罐盖，从而进行自动开盖操作。开关盖时间，操作人信息将被记录在案，可查询，下载，溯源。

3.24 罐内旋转桶可容纳方形冻存架（可存放边长133mm正方形冻存盒）≥30个。

3.25 标配两层取样台阶，第二台阶至罐口的高度≤1.1米。

3.26 标配第三方温度探头接入口，兼容独立的远程监控系统。

3.27可无缝接入同品牌设备管理平台，实现设备温度，液位数据以及开盖超时的远程查看和下载，报警信息可通过电话和短信推送。

3.28标配真空规管：可支持实时读取罐体的真空状态。

3.29设备支持与多种操作系统实现对接，不限于鸿蒙系统或Windows系统样本管理软件，实现订单提醒功能。

3.30 联动充液：启动联动充液，可实现系统内所有设备一键自动充液。

4、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氮罐主机 | 个 | 1 |
| 2 | 液氮补给罐 | 个 | 1 |
| 3 | 冻存架 | 套 | 1 |

品目11货物名称：荧光显微镜

1、工作条件

1）电源：220V，50Hz

2）环境温度：5℃～35℃

3）相对湿度：≤85%

2、设备用途说明：

具有明场,相差,荧光,三种观察功能,观察各种染色、非染色的组织、细胞。

3、技术要求及参数：

3.1 光学系统：

▲3.1.1 无限远光学系统，齐焦距离≥55mm。

3.1.2显微镜整个防水设计。内置≥5孔荧光转盘及LED荧光装置。

3.2 观察方式:明场、荧光、相差等观察方式

3.3 焦距调节:行程11mm，微调 (聚焦)：一圈行程0.1mm，最小刻度0.1微米，粗调一圈5mm。带有高度限位装置，和松紧调节。

▲3.4 明场照明装置:采用LED光源，复眼透镜阵列使视场边缘的光强达到视场中心光强的98%，确保显微照相亮度均一性。

3.5 人机学观察筒

3.5.1 人机学超宽视野双目观察筒，视场数为22mm，目镜10倍，对中望远镜。带双屈光度。

3.5.2 物镜，采用专用超长工作距离高数值孔径物镜，具体要求如下：

4X平场荧光相差物镜（ N.A.≥ 0.13, W.D. ≥ 16.4 mm）

10X长工作距离平场消色差荧光相差物镜（N.A. ≥0.30, W.D. ≥15.2 mm）

20X超长工作距离平场消色差荧光相差物镜（ N.A. ≥0.45, W.D. ≥8.2-6.9mm）

40X超长工作距离消色差荧光相差物镜（ N.A. ≥0.60, W.D. ≥6-2.8mm）

▲3.6 独立的LED荧光激发装置可分别调节光强并保存，每个装置带有复眼照明，可保证视野荧光局域，寿命≥4万小时。配备紫外、蓝、绿3色激发块。LED荧光与转盘联动。

4、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光显微镜主机（包含目镜） | 台 | 1 |
| 2 | 物镜 | 个 | 4 |
| 3 | 荧光光源及滤色块 | 套 | 1 |

品目12货物名称：组织包埋机

1、工作条件

1）工作温度：+5℃～+40℃

2、设备用途说明：

主要用来进行组织包埋的一种设备，用于组织学及病理学样品制备。

可进行石蜡包埋的制作。

3、技术要求及参数：

3.1 尺寸：

保存盒尺寸≥240×160×55 (mm)

工作台尺寸≥540×93 (mm)

小冷台尺寸≥60×50 (mm)

冷冻台面尺寸≥315×380 (mm)

3.2 蜡缸容量≥6升

3.3 包埋机控温范围：

储镊台：室温～85℃

熔蜡缸：室温～85℃

左保存盒：室温～85℃

右保存盒：室温～85℃

工作台：室温～85℃

流蜡管：室温～85℃

3.4 冷冻台控温范围≥－20℃；（温控模式）最低可达≥－28℃（超制冷模式）

3.5 小冷台温度：≤－5℃

3.6 两种模式运行，手动模式即时启停，自动模式具有断电记忆，来电自启动功能

3.7 分体化设计，包埋机、冷冻台、随意组合

3.8 左右盒，适用于各类脱水篮，内、外盒分离式设计，方便取出换蜡与维护

3.9 储镊台，可放置大小镊子，导流槽可防止石蜡溢出

3.10 宽大工作台设计，并设有蜡块修复装置，多功能使用

3.11 配置万向金属软管放大镜，用户可根据需求自行调节，适用不同大小标本组织操作

3.12 进口半导体随机小冷台，瞬间制冷，方便标本快速定位包埋，提高工作效率

3.13 照明采用万向金属软管设计，可任意调节照明角度，更加方便观测组织标本

3.14 进口阀调节蜡嘴流量，适合各种组织包埋处理

3.15 自动软接触开关、脚动开关双控流蜡设计，两种方式随意选择

3.16 设有受控电源输出插口，实现冷冻台等其他设备与本机同时定时开关机控制

4、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包埋机主机 | 台 | 1 |
| 2 | 冷冻台 | 台 | 1 |
| 3 | 脚踏开关 | 个 | 1 |

品目13货物名称：麻醉机

1、工作条件

1）工作环境，温度：10°C-40°C，湿度：15%- 95%

2）标准配置重量不超过12kg

3）放置方式：台面放置，带防滑脚垫

2、设备用途说明：

动物麻醉机是一种专门用于给动物实施麻醉的设备。该设备主要通过控制药物的输送和气体供应等功能，使动物在手术或诊疗过程中处于无痛或昏迷状态，以确保其安全和舒适。

3、技术要求及参数：

3.1气源：氧气气源

3.2	含气源压力表，用于指示氧气管道的入口压力

3.4氧气流量范围：≥ 0 ~ 4 L/min

3.5主机含快速充氧按键，快速充氧范围10 ~ 15 L/min（连接高压气源，气源压力280kPa）

3.6标配单麻醉罐位

▲3.7标配一个高品质麻醉罐，可选异氟醚或七氟醚。麻醉罐和主机同品牌，麻醉罐通过CE认证，具备温度、空气压力和流量补偿功能

▲3.8首次加药量(干药芯)≥350ml，再次加药量≥300ml

3.9一体式封闭性主机，内置流量计及管路

3.10主机含独立的面罩接口以及诱导盒接口

3.11主机含开关，可一键切换面罩/诱导盒通路

3.12抽拉式诱导盒，含进气接口和排污接口，两种规格，标配规格5L，选配规格1.5L

3.13单通道操作台，含面罩支架和固定小动物的螺钉

3.14可选多通道操作台，用于1-5只小动物的麻醉，具有集中的废气排放接口

3.15可选双通道流量计和五通道流量计，可分别控制多个麻醉通路的流量

3.16一次性麻药吸收罐，可吸附麻醉气体200g

3.17标配三种规格的小动物非复吸式面罩，含进气接口和废气排放接口

4、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 6 |
| 2 | 挥发罐 | 台 | 6 |
| 3 | 附件包 | 个 | 6 |
| 4 | 多通道物料包 | 个 | 6 |
| 5 | 制氧机连接接头 | 个 | 6 |
| 6 | 麻醉诱导盒-小鼠 | 个 | 6 |

（二）商务要求：

1、质保和售后服务要求：

售后服务要求：

1）免费提供技术工程师上门安装、调试及现场培训，培训涉及机器使用的各个方面：系统操作，机器维护等，根据客户的特殊需要，可以个性化定制课程内容，确保用户能熟练掌握设备使用、数据分析及日常维护保养。投标人售后服务响应时间：提供24小时专线技术咨询服务，若电话咨询无法解决故障，则5个工作日内现场解决，重特大故障二周内现场解决。

2）投标人免费提供技术支持热线电话。

3）提供货物一年免费保修服务（保修期内免备件费和人工费）。质保期内正常使用中出现的何故障，均可保证负责无偿调试及维修，所更换的部件可享受顺延保修期优惠，质保期后可享受优惠价格的零配件供应。

培训要求：

免费提供技术工程师上门安装、调试及现场培训，培训涉及机器使用的各个方面：系统操作，机器维护等，根据客户的特殊需要，可以个性化定制课程内容，确保用户能熟练掌握设备使用、数据分析及日常维护保养。

2、包装要求：

应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

3、交货日期：合同签订后3个月交货。

4、交货地点：

交货地点：中国科学院微生物研究所（北京市朝阳区北辰西路1号院3号）。

5、验收标准：

1）仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。

2）中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法给到采购人确认,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题做出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。

3）保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

4）验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，投标人必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任。

5）验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

6、执行的相关标准

产品应满足相关国家标准及行业标准。

7、其它

对仪器设备生产厂家要求：

- 厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

2）厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。

8、付款方式：100%凭双方代表签字并盖章的验收报告支付。

★9、投标报价要求：

（1）本项目不允许采购进口产品。

（2）国产产品与服务报项目现场交货人民币含税价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。采购人不再另行支付其他任何费用。

（3）上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。

10、是否允许采购进口产品：否