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招  标  文  件
第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G240261656-2
第26包：台式X射线吸收精细结构谱仪

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2024年7月
第八部分  采购需求

货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	指定到货港
	项目现场（交货地点）

	26
	台式X射线吸收精细结构谱仪
	1
	详见需求部分


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

标 书 规 范

台式X射线吸收精细结构谱仪

技术要求：

工作条件：

1.1 见总则第3条。（如无特殊要求）
技术规格：

工作模式：
* 具备X射线吸收谱（XAFS）和X射线发射谱（XES）模式；
# 两工作模式可直接通过软件自动切换，无需手动操作硬件。
# 工作能量范围不小于：4.5～20keV。需提供工作能量极值元素（Sc和Mo）的实测数据（盖厂家签章），提供至少2篇利用投标产品实测上述元素数据发表的SCI论文。
△光通量≥1*106光子数/s @（7~9keV）。
# 光通量≥2.5×106光子数/s @（7~9keV）。
# 谱仪稳定性：XAFS：重复扫描能量偏移≤50meV，无需重复单色仪校准；XES：≤25meV能量偏移，无需进行多次单色校正。
* 能量分辨率：近边能量分辨率≤1.5eV @(7~9keV)，需提供7~9keV任意能点实测能量分辨率数据。
△布拉格角范围不小于：55~85°。
# 测试元素：覆盖第四周期过渡金属K边，第六周期L边和镧系锕系元素，提供使用投标仪器测量Fe、Mo、Ce、Pt等重点关注元素XAFS数据发表的SCI论文。
# 可测试Y、La、Ce、Nd、Gd、Dy、Er等稀土元素，提供实测数据，测试数据需要加盖生产厂商公章。
△X射线传递路径通氦气，减少散射，需带氦气稳压气路。
△配备自动样品轮，软件控制。
* X射线光源：额定功率≥1.6kW，最大高压≥40kV，最大电流≥40mA。
# X射线光源：额定功率≥2.0kW。
单色器
* 任选弯晶单色器≥16套，其中Ge材质单色器≥5套，并提供使用每套弯晶单色器测试的样品数据；
# 预校准晶体支架，更换晶体无需重新准直。
探测器
△高精度SDD硅漂移X射线探测器，有效探测面积≥150mm2，铍窗厚度≤25μm；
* 分辨率：≤136eV，可实现实时光子计数。
配套原位池附件
* 提供电化学原位池及配套使用的电化学工作站1套；提供光催化原位池1套；电池原位池1套，及配套使用的电池充放电测试仪；提供高温气固原位池1套，带温度压力控制系统，高温气固原位池的最高工作温度≥500℃，最高工作气压≥4MPa；
# 提供不少于3篇使用投标产品测量原位电催化及原位光催化XAFS数据发表的JCR一区论文，仪器使用信息应包括在作者单位、论文致谢、实验方法之中；
# 提供不少于2篇使用投标产品测量原位二次电池XAFS数据发表的JCR一区论文，仪器使用信息应包括在作者单位、论文致谢、实验方法之中。
* 辐射安全：仪器采用防辐射外壳，防辐射透明观察窗，多位点安全锁，具备自屏蔽功能，周围环境辐射剂量≤0.5μSv/h，出具第三方出具的CNAS或CMA辐射检测报告；提供环境保护部门颁发的有效的《辐射安全许可证》和产品辐射豁免函提供复印件并加盖公章；
# 周围环境辐射剂量≤0.2μSv/h，需出具第三方出具的CNAS或CMA辐射检测报告。
软件：
△直观的谱图采集界面，多种数据导出格式，原始数据可直接导出CSV格式、图片格式；可实现光源管压、管流控制，扫描控制，探测器控制及读取，数据采集。
△全套数据分析处理软件。
*配套工作站 1 台，性能不低于：正版win10操作系统，intel酷睿i7处理器，16G内存，256G固态硬盘，1T硬盘，27寸液晶显示器，键盘鼠标，无线网卡。
其它附件配件
△标准样品：数量≥12块，至少包含Ti，V，Cr，Co，Fe，Ni，Cu，Zn，Au，Pt，Mn等；
△仪器正常运行所必须的如空压机、水冷机等（如需）配套设备，以及供设备连续运行3年的配套滤芯、机油等耗材；
△样品前处理制样设备一套，其中模具部分不少于2套；用于压片的助剂、胶带；分析天平1台；
△维护维修所需必备工具包、至少2年运行所需耗材；
* 包括气体、气瓶、气路、气阀（表）等在内的，仪器安装调试及正常使用所需的所有气体供应源和气体连通器件；
* UPS不间断电源一套，电源容量不小于6kVA；
* 备用X射线光源两套，性能不低于应标的X射线光源，原厂备存，免费上门更换；
* 除湿机一台，除湿能力不低于20L/D；
* 配套弯晶单色器使用的干燥箱一台；
* 实验室温控：立式空调1套，大3匹及以上，1级能效。
 *供应商负责设备安装现场的独立地线，达到中标设备正常安装使用需求（投标人提供加盖公章的承诺函，格式自拟）。

产品配置要求

台式X射线吸收精细结构谱仪主机及正常运行所必要的配套附件设备1套；
数据处理用工作站1台；
配套数据获取、处理、分析软件1套；
配套标准品1套；
维护维修所需必备工具包、至少2年运行所需耗材；
前处理制样设备及所需耗材1套；
配套原位池：电化学原位池及配套使用的电化学工作站1套；光催化原位池1套；电池原位池及配套电池充放电测试仪1套；高温气固原位池1套；
仪器安装调试运行所需气体及气路气阀（表）附件；
UPS 1套；
除湿机1台；
干燥箱1台；
立式空调1套；
备用光源2套，原厂备存。

（二）质保及售后服务：

1.1 设备安装调试
1.1.1 仪器指标达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，招标参数为货到后现场测试，如果指标未通过验收，购买方有权要求退货且保留索赔权利。
1.2 技术培训

1.2.1 现场培训：仪器安装完成时，安装工程师将提供不少于2天的基本操作培训，内容包括仪器基本的工作原理、仪器日常的开机关机、实验设计、数据处理和分析、日常基本维护等；

1.2.2 提高培训：用户免费参加仪器制造商在国内的应用实验室举办的培训班4人次，免费提供培训教材等资料，交通食宿自理。培训内容：仪器基本原理、仪器结构和组成；仪器操作方面的复习和巩固、仪器操作的高阶培训、仪器的后期维护

1.3 保修期

*质保：从验收合格之日起，质保3年，质保范围包括整机（光源除外）、维修人工费用、配件费用等。需提供制造商出具的公章文件作为承诺函，承诺函明确表明针对本次投标行为作出承诺，设备信息与投标品牌型号保持一致。在保修期内，对于仪器系统异常或者故障问题，接到故障报告后，4小时内作出响应，24小时内给予答复并提出明确解决方案。如需派人维修，则在2-5个工作日内派工程师到现场解决问题。

（三） 订货数量：

 台式X射线吸收精细结构谱仪 1套
（四） 交货地点：

 客户指定的实验室现场。

（五）交货日期：

   合同签订后6个月内到货。
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