    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 场发射透射电子显微镜 | 1套 | 合同签订后15个月内 | 天津港 | 国家纳米科学中心 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收,如卖方届时不派人来,则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损,买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

场发射透射电子显微镜

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1	电力供应：220V（10%），50Hz，单相；380V（10%），50Hz，三相

1.2	工作温度：15oC-25oC

1.3	工作湿度：≤60%

1.4	仪器运行的持久性：连续使用

1.5	独立地线：≤100欧姆

1.6 仪器设备的安全性：符合放射线防护安全标准和电器安全标准

- 设备用途：

主要用于材料的高分辨形貌观察和微区的晶体结构分析、系统有电子光学系统、高压系统、真空系统等部分组成。可以在极短时间内得到高分辨率的图像观察和成分分析，结合高灵敏度的能谱仪可以实现快速的成分分析。

- 技术规格：

3.1 场发射透射电镜基本单元

3.1.1 电子枪

3.1.1.1 电子枪类型：超稳定高亮度热场发射电子枪

3.1.1.2 亮度：超高亮度电子枪，亮度大于4×108A/cm2/sr

3.1.1.3 束流：≥2.5nA（束斑尺寸为1nmφ时）

3.1.1.4 最大束流：≥100nA

3.1.2 分辨率

*3.1.2.1 点分辨率：≤0.25nm

3.1.2.2 线分辨率：≤0.10nm

*3.1.2.3 信息分辨率：≤0.12nm

3.1.2.5 束斑漂移：<1nm/min

3.1.3 加速电压：20-200kV

3.1.4 稳定度

加速电压稳定性：≤1 ppm/min	（峰峰值）

物镜电流稳定性：≤1 ppm/min （峰峰值）

3.1.5 TEM模式下放大倍数：20-20,000,000×

3.1.6 放大倍数重复性：<5%

3.1.7 物镜

3.1.7.1 球差系数：≤1.0mm

3.1.7.2 色差系数：≤1.4mm

3.1.7.3 最小聚焦步长：≤1.4nm

3.1.7.4 焦距：2.3mm

3.1.8 束斑尺寸：0.5-20nm

3.1.9 相机长度：15-2000mm

3.1.10 最大会聚角CBED：1.5-100mrad

3.1.11 最大衍射角：20°

#3.1.12 样品杆直径：≥10mm

3.1.13 样品移动：X:≥2mm；Y：≥2mm；Z：≥0.4mm

3.1.14 最大双倾杆倾斜角X：≥35°，Y：≥30°

3.1.15 最大测角台倾斜角：90°

3.1.16 全自动光阑系统，可以通过计算机系统直接控制。

3.1.17 远程遥控模式标配，配备样品室侧装相机，可在显示器上操作电镜，寻找样品。

#3.1.18 样品可自动更换，同时支持手动换样模式

3.2 扫描透射附件（STEM）技术规格

3.2.1 明场分辨率：≤0.16nm；

3.2.2 暗场分辨率：≤0.16nm；

*3.2.3 HAADF分辨率：≤0.16nm；

3.2.4 STEM模式放大倍率：100-150,000,000×

3.2.5 TEM、SEI、STEM模式通过软件点击即可快速切换，保证SEI图像、BF、DF和HAADF图像的快速采集。

3.3 二次电子像技术规格

#3.3.1 二次电子分辨率：≤1.0nm（200KV）；

#3.3.2 SE模式放大倍率：100-150,000,000×

*3.4 样品杆：配备单倾杆一根，双倾杆一根

3.5 主机计算机配置

3.5.1 CPU:4核，2.26GHz

3.5.2 内存大于16G

3.5.3 硬盘大于500GB

3.5.4 Win10以上操作系统

3.5.5 27寸显示器

3.7 X射线能谱分析仪技术规格

*3.7.1 探测器类型：电制冷型双探测器，探测器面积不小于100 mm2，无窗型

3.7.2 探测器为可伸缩型，探头不用时可退出镜筒，避免污染和辐照损伤探测器

*3.7.3 能量分辨率：≥136eV

3.7.4 元素分析范围：4B至92U

#3.7.5 EDS立体角：≥0.9srad

3.7.6 取出角：≥21°

3.7.7 峰背比：≥4000：1

3.8 高速CMOS相机系统

3.8.1 安装位置：底部安装

*3.8.2 CMOS相机最大像素：≥2k*2k像素

3.8.3 像素尺寸：≤14μm×14μm

#3.8.4 写入速度：≥30fps@2k*2k

3.8.5 读取速度不限。

3.8.6 软件功能包括但不限于：常用图像（分析几何形状测量，强度测量，图像数学运算，数据格式转换，文字标注）；电子衍射分析；

3.8.7 具有大的动态范围，高达16bit，可以快速直接拍摄衍射花样和低剂量图像

3.8.8 防漂移等高级功能：自动漂移校正

3.9 真空系统

3.9.1 典型换样时间：≤2分钟

3.9.2 电子枪真空度≤10-8Pa

3.9.3 样品室真空度≤2x10-5Pa

3.10 配备随机工具及两年备品备件一套

3.13 软件操作

3.13.1基于Windows计算机控制系统的全数字化操作系统，所有图像都在24寸显示器上显示。具有双模式操作，可对电镜进行远程操作，无需荧光屏，不需要暗室。可保留荧光屏，在荧光屏上直接观察寻找样品。

3.13.2 具有演示视频和操作说明。

3.13.3 具有专用的用户图形界面和操作键盘。可以通过鼠标、键盘、以及专用的操作键盘完成电镜的所有操作。可以方便实现包括样品移动、光束移动、放大倍数、模式切换及探测器切换、聚焦、合轴操作等。能非常便捷的将数据、软件各模块在两台液晶显示器之间显示。

3.13.4 操作可以实现自动化和程序化，实现亮度对比度、Z方向位置、聚焦、象散矫正的自动调节，并能在TEM模式和STEM模式间快速切换。

3.13.5 可实现SEI、TEM、STEM-BF、STEM-HAAFD等多种模式的同时采集和记录。

3.13.6 具有实时显示的电镜状态图，实时显示电子束的状态，光阑的进出情况，并可以通过鼠标直接切换光阑，完成光阑的对中。

（二）质保及售后服务：

1.1 设备安装调试

验收程序分为开箱验收、安装调试和最终验收。

1.1.1 买方负责提供安装场地，由卖方负责改造以达到设备安装要求。

1.1.2 开箱验收：货物到达买方指定安装地点后，双方代表共同进行开箱验收，并在开箱验收单上签字。如大型设备需吊装等费用，费用由卖方负责。验收内容包括：清点货物是否与合同内容一致，是否完好无缺损，配件、资料是否完备。如有任何问题由卖方负责。

1.1.3 安装调试：开箱验收合格后，卖方派遣工程师现场进行安装调试，双方对产品各项功能、指标进行符合性检查并签署安装调试报告。

1.1.4 最终验收：经安装调试完毕，买方负责根据相关管理规定及合同规定的技术指标对设备进行验收。验收通过后，双方签署验收意见并加盖公章，作为最终验收完成的依据。

1.2 技术培训

1.2.1 设备安装调试完毕后，卖方负责安排技术工程师到用户现场对设备操作及维护进行培训，并提供设备操作规程等相关培训资料。

1.2.2 培训时间3个工作日，不限人次。

1.2.3 培训期间所有相关费用由卖方承担。

1.3 保修期

安装验收合格后，厂家提供一年的免费保修，保修期厂家负担因质量问题造成的所有费用。

（三） 订货数量：

1套。

（四） 目的港：

天津港

（五）交货日期：

1.1交货期：合同生效后15个月内

1.2交货地点：用户实验室