    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 高分辨场发射扫描电子显微镜 | 1套 | 签订合同后6个月内 | 兰州机场 | 用户指定地点 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

1.电子光学系统

*1.1分辨率：≤0.6nm @15kV；≤0.8nm@1kV。

1.2 肖特基场发射电子枪。

#1.3电子束流范围：最小束流≤1.0pA，最大束流≥50nA，且连续可调。

1.4具备背散射电子能量过滤功能。

1.5放大倍率范围：20-1,500,000倍；

1.6电压：0.02-30 kV；

2.样品室和样品台

#2.1样品台：五轴马达驱动，移动范围：X轴≥70mm,Y轴≥50mm,Z轴≥40mm;T轴≥-5~+70°。

2.2可装载最大样品直径不小于130 mm；

2.3样品室真空度优于2×10-4 mBar；

3.探测器和相机

#3.1样品室和镜筒内（或透镜内）背散射电子探测器各1个。

#3.2样品室、透镜内、镜筒内独立二次电子探测器各1个。

3.3样品室背散射探测器，由软件控制伸缩，具备角度分割和环形分割模式，可软件切换。

3.4束流检测器1个。

#3.5红外CCD相机1个；宏观导航相机1个。

4.真空系统

4.1分子泵≥1个，机械泵≥1个，离子泵≥2个。

4.2具备静音模式，可以在在真空度达到要求后停止机械泵工作，提升机械泵使用寿命。

5.软件和图像系统

#5.1图像存储分辨率：不低于50k ×50k像素（非叠加下）。（需提供软件操作界面截图证明）

5.2一键实现光路自动合轴、自动消像散及自动聚焦。

#5.3配置自动图像拍照和拼接软件，可实现一次完成≥5个不同样品100张图像的在线采集和自动拼接，且可实时对已选定视场进行回溯。

5.4 电镜操作应具备取消/重做功能，可返回任意一步操作。

5.5 图像记录：TIFF, BMP 和 JPEG 可选。

5.6 具备智能扫描技术(256 帧平均或积分, 线积分或平均, 隔行扫描)

5.7 具备漂移补偿帧积分功能。

5.8 具有样品台图像导航功能。

5.9 具有双击鼠标移动样品功能。

5.10 具有鼠标拖曳式放大及对中功能。

5.11 具有导航蒙太奇功能

6.附件

6.1多功能控制面板：配置多功能控制面板，可控制电镜聚焦、倍率调整、对比度调整、亮度调整等。

6.2配置极靴清洁模块或等离子清洁模块。

6.3不间断电源，10kVA，续航1小时。

7. EDS能谱仪

7.1探测器：有效面积100mm2。

7.2能量分辨率：Mn Ka保证优于127eV（@计数率130,000cps）；

F Ka 保证优于64eV（@计数率130,000cps）；

C Ka 保证优于56eV（@计数率130,000cps）；

保证符合ISO 15632:2012标准。

*7.3 元素分析范围：Be4～Cf98。

7.4可软件控制探测器自动伸缩。

7.5具备元素面分布实时刷新显示功能：在样品台静止状态、移动及改变放大倍数时，均可实时显示电子图像、不同元素分布以及它们的叠加图。可通过软件控制样品台移动及改变放大倍数。

8. EBSD能谱

#8.1高速低噪音CMOS相机，分辨率≥1244*1024，并适配于各主流型号电镜；

8.2 EBSD在线解析最高标定速度不低于5700pps，并且花样分辨率为156*128；

8.3	取向精度0.05度；

8.4	具有探头仰角自动调节马达；

8.5	具有主动式防碰撞传感器，在碰撞发生前探测器可自动预警并后撤；

8.6	软件配置

8.6.1配置软件具有动态自动背景扣除技术，探测器参数自动优化。切换样品、更换分析位置、以及EBSD探测器伸缩、倾转后均无需重新扣除动态背景或重新优化；

8.6.2配置软件具有真实相分析功能

8.6.3配有64位EBSD数据后处理软件包，包含且不限于如下功能：

（1）数据修饰；

（2）晶粒统计（尺寸、形态等）；

（3）晶界分析；

（4）应变分析；

（5）极图和反极图；

（6）校准EBSD分析时由于漂移导致的与电子图像产生的失真

9.原位热台

*9.1 加热温度：室温~800℃

9.2 控温精度：±1℃

9.3 加热功率：DC~120W

9.4 加热部件：陶瓷加热芯

9.5 可有效屏蔽热电子

9.6 成像条件：高真空成像模式

9.7 温度采集：内置3通道高精度数据采集。

10.原位拉伸台

10.1 最大载荷≥5000N；

10.2 载荷控制精度：±1N；

10.3 位移/行程：有效样品变形行程≥20mm；

10.4 拉伸速率：0.1μm/s～10μm/s，连续可调；

10.5 位移传感器分辨率：±100nm；

10.6 工作距离：SEM-WD: 5～30mm；

10.7 控制模式：力/位移控制模式；

10.8 标配夹具：拉伸、压缩、三点弯曲；(可定制夹具)

10.9 配套附件：SEM高真空接线法兰，拉伸台固定连接法兰。

11. 售后服务

11.1 合同正式签字生效后，卖方负责对买方的电镜实验室进行预安装 (主要包括磁场、振动测试等)，同时提供电镜的安装要求和用户需要准备的安装条件和物资。卖方工程师费用由卖方承担。

11.2 仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后两周内进行安装调试，直至通过验收。

11.3 设备安装后，在用户现场对用户进行培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、调试，数据处理、基本仪器维护，故障排除等。使用户达到独立操作水平。

11.4卖方对电镜主机系统提供一年保修服务，电子枪保修三年。保修期从仪器双方签署验收报告之日算起计算。保修期内，仪器的零配件费用、人工费用、差旅费用 (耗材除外) 均由卖方承担。因使用环境及人为因素造成设备损坏不在保修范围之内。

11.5维修响应时间：卖方承诺在24小时内对用户的服务要求做出响应。需要在现场解决问题的，在3个工作日内到达仪器现场。重大问题或其他无法迅速解决的问题应在两周内提出明确解决方案。

11.7交货期：签订合同后6个月内