第八部分  采购需求

一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动测汞仪 | 1套 | 详见具体技术规格 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏＋15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 全自动测汞仪

（一）技术要求：

- 工作条件：

1.1 电源：单相230V±10%，50/60Hz；

1.2 环境温度：16-35℃；

1.3 环境湿度：20%~80%RH。

- 设备用途：

适用于食品、环境、石化、矿石、能源等实验室，对冻肉、奶制品、土壤、淤泥、煤炭、油、等各种固体、液体样品的汞含量的直接检测分析。

- 技术规格：

3.1仪器原理

*3.1.1 氯化亚锡法测汞仪原理：前处理采用氯化亚锡在线混合氧化还原,双光束冷原子吸收+高效气液分离+干燥管等冷原子吸收原理进行汞的检测；

*3.2.2 热解析法（燃烧法）测汞原理：利用热分解-金汞齐-干燥管等冷原子吸收原理进行汞的检测；

3.2 氯化亚锡法技术参数及性能要求：

*3.2.1 样品处理方式：国家标准方法要求的液体样品经氯化亚锡还原直接进样检测；

#3.2.2 开机做样时间：即开即用。冷启动即可做样，有专用高分子材料自动水气去湿干燥管去除水蒸气，无需加热检测器防止水蒸气冷凝；

3.2.3 样品检测时间：1个样品/每分钟；

3.2.4 光源：超长寿命低压汞灯；

3.2.5 双光路测量双检测器： UV光电检测器2个，双光路设计，有参比测量功能，可克服信号的干扰有效消除电压、温度等波动引起的信号漂移;提高灵敏度；

3.2.6 长稳精度：<1.0%；

3.2.7 检出极限：1ppt，升级为热裂解方式，检出限可达0.001ng；

3.2.8 样品提升量：0.5ml—20ml软件可调；

3.2.9 测量范围：1ppt-1ppm，高低灵敏度量程全自动切换。

3.2.10 采用轴4通道蠕动泵：软件可调速；

#3.2.11 高汞样品报警保护功能：可在进样过程自动监控高浓度样品，并自动报警提示，终止进样并自动稀释清洗保护，可有效地保护高含量汞样品对仪器的污染；提供相关的操作演示视频，从开机到做样结束仪器各部件的变化；

3.2.12 载气：高纯氩气，可由电脑精确控制；

#3.2.13 高效气液分离器：专利中心位砂芯柱式设计的无泡沫气液分离器，适用于多泡样品及难处理样品，具有高分离效果与极佳的重现性，充分保证后续样品的分析效果，不受气液分离残留及沾污的影响；

#3.2.14 脱水处理方式：采用Nafion祛湿管具有高效的除水效果，而且在Nafion祛湿管除水基础上又增加了Nafion加热功能以及气体反吹技术，除水效果更加彻底干净。

#3.2.15 三级除水功能，彻底去除水气干扰，确保仪器具有极佳的稳定性和重复性，具有更低的检测下限；

3.2.16 具有快速冲洗功能，1ppmHg，＜4min的冲洗时间；

#3.2.17 气液分离器配置防溢流传感器设计，防止样品溢流；

3.2.18 结合“智能清洗”的检测器过载保护功能-可在进样过程自动监控高浓度样品，并自动报警提示，终止进样，并自动稀释清洗保护，可有效地保护高含量汞样品对仪器的污染；

#3.2.19 进样系统配有颗粒过滤装置：进样系统的进样针配有颗粒过滤装置，过滤影响检测的颗粒物，保证检测的准确性和安全性；

3.2.20 仪器由计算机操控：仪器操作通过键盘、鼠标在计算机上进行，可以在算机上操控仪器，并对结果进行分析，编辑和打印；

3.2.21 软件：基于Windows平台的分析软件，全自动实时在线监控，重复性百分率计算、系列稀释倍数计算、统计计算、标准加入法、线性曲线拟合，具有多曲线拟合编辑能力；

3.2.22 仪器提供氯化亚锡法和热解析法（燃烧法）实现兼容同一PC自由切换。

3.3全自动热解析法（燃烧法）技术参数及性能要求：

#3.3.1 开机做样时间：冷启动即开即用，有专用高分子材料自动水气去湿干燥管去除水蒸气，无需加热热检测器防止水蒸气冷凝；

3.3.2 样品检测过程：小于5分钟；

3.3.3 最大样品量：固体1500mg；

3.4.4 长稳精度： RSD≤1.0%；

3.3.5 检出极限：0.001ng；

3.3.6 测量范围：0.001ng—1500ng汞，高低量程可自动切换；

*3.3.7 自动进样器的所有样品位在同一水平面上。

#3.3.8 光学系统：光学系统在室温下工作，无需加热光学系统和检测器，以免影响仪器的稳定性和准确性；

#3.3.9 自动进样器：配置50位以上自动进样器。由电脑控制机械手臂自动进样；具有无样品数限制的连续分析功能， 紧急样品可以随时插入分析；

#3.3.10 脱水处理方式：采用Nafion祛湿管具有高效的除水效果，而且在Nafion祛湿管除水基础上又增加了Nafion加热功能以及气体反吹技术，除水效果更加彻底干净（提供彩页证明文件）；

3.3.11 可以连接氯化亚锡法测汞组件，实现样品的热解析法与氯化亚锡还原法的联测与相互比对；

- 产品配置要求

4.1 氯化亚锡法测汞仪主机                1套

4.2 热解析法（燃烧法）测汞仪主机        1套

4.3 热解析法（燃烧法）50位以上全自动进样器  1套

4.4 催化管                              1根

4.5 镍舟                                80个

4.6 石英舟                              50个

4.7 附件包                              1套

4.8 仪器操作软件                        1套

4.9 环境空气采样器                      1套

4.10 金膜富集管                        10根

4.11 专用计算机                        2套

4.12 专用打印机                        2套

（二）质保及售后服务：

1.1 质保期12 个月（自仪器技术验收合格之日算起）。

1.2 供应商必需在使用者的实验室内安装调试仪器直至用户认可仪器符合技术性能为止。

1.3 供应商提供所需型号的配件在最近的10年内都可以购买到，不受供应商对仪器开发和更新换代的影响。

1.4 仪器制造商在质保期内提供中国境内培训中心，免费培训用户的操作技术人员二人。提供相应服务热线电话，应用技术、方法的咨询服务响应时间应不大于24小时。仪器故障时可以在2个日历日内得到相应的解决方案。

（三）订货数量：

全自动测汞仪1套

（四）交货地：

中国科学院新疆理化技术研究所

（五）交货日期：

签订合同后10月内

（六）执行的相关标准

满足HJ923-2017土壤和沉积物总汞的测定、HJ917-2017固定污染源废气气态汞的测定、HJ597-2011水质总汞的测定、HJ543-2009固定污染源废气汞的测定、HJ910-2017环境空气气态汞测定、GB5750生活饮用水测定。