中国海洋大学超高效液相色谱仪、自动移液反应工作系统等设备采购项目采购需求
一、商务条件
1.交货期及交货地点

1.1签订合同后按采购人要求供货，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的交货期，投标人可根据自身情况自报最快交货时间。
1.2采购人指定地点。
2.质量保证期

2.1质量保证期：国产设备自验收合格之日起3年，进口设备自验收合格之日起1年，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的质保期。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

2.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

2.3质保期外的服务：如设备在质保期外发生故障，中标人继续以成本费用为用户提供技术服务。

3.付款方式

内贸货物：货物验收合格后，合同金额在十万人民币及以上，乙方需按照合同额5%付给甲方质保金，甲方100%支付给乙方设备款。质保期满后无质量问题及其他争议，经乙方申请，甲方在扣除相关费用后将质保金无息返还乙方。合同金额在十万人民币以下的，甲方100%支付给乙方设备款。乙方于甲方付款之前须向甲方开具增值税专用发票/增值税普通发票，如为增值税专用发票需向甲方提供抵扣联。
外贸货物：货物办理完免税手续后支付合同的80%，验收合格后支付20%。
4.安装调试验收

4.1中标人须保证所提供的产品能满足主管部门的验收要求，并保证通过验收。
4.2采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。
5.售后服务

5.1质保期内，如果证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。
5.2质保期内中标人应提供及时周到的售后服务，在接到采购人通知2小时内做出响应并到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。
5.3质保期内，中标人应按照采购人要求无偿协助采购人开展设备调试，直至可实现设备的正常使用。
6.培训要求

中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

采购内容

第一包：
	序号
	设备名称
	技术需求
	数量

	1
	高效液相色谱仪配示差折光检测器
	一、液相泵
1.流量范围：不窄于0.001mL/min-5.0mL/min，递增率≤0.001mL/min；
2.压力范围：在5mL/min流速下，≥80MPa（800bar，11603psi）；
3.混合精度：＜0.15%RSD或0.02min SD；
4.混合准确度：不超过±0.4%绝对值；
5.流量精度：≤0.07%RSD，或0.01min SD；
6.流量准确度：不超过±1%或±10μL/min；
7.耐受pH范围：不窄于1.0-12.5；
8.采用串联双柱塞往复泵设计，自动连续可变冲程驱动，标配泵头清洗。
二、自动进样器
1.样品容量：不低于132位2mL样品瓶；
2.压力范围：耐压≥800bar；
3.进样范围：不窄于0.1-100μL，步进精度≤0.1μL；
4.进样精度：＜0.25%RSD；
5.交叉污染度：＜0.004%；
6.进样循环时间：≤18秒；
7.可编辑自动洗针程序，柱前自动衍生程序，设置取样及进样速率等。
三、柱温箱
1.柱温范围：不窄于室温+5℃～80℃；
2.温度精度：≤0.05℃。
四、可变波长紫外检测器（VWD）
1.信号数量：可进行单波长或双波长检测；
2.波长范围：不窄于190-590nm；
3.波长准确度：±1nm，可使用氘灯自校准；
4.波长精度：＜±0.1nm；
5.噪音：
<0.25×10-5AU，230nm（单波长检测）；
<0.80×10-5AU，230nm和254nm（双波长检测）；
6.基线漂移：在230nm处，≤1×10-4AU/h；
7.线性：>2.5AU上限；
8.最大采样速率：≥120Hz（单波长检测），≥2.5Hz（双波长检测）。
五、示差折光检测器
1.可独立测定示差折光指数（浓度）增值（Dn/Dc值）；
2.检测池体积：≤8μL；
3.噪音RIU区间：不超过±1.25×10-9；
4.绝对折光指数范围：不窄于1.2-1.75RIU；
5.温度范围：不窄于室温+5度~55度。
	1套

	2
	●超高效液相色谱仪一
	一、四元梯度泵
1.采用双柱塞串联泵设计，变冲程设计和平滑运动控制，主动抑制柱压波动；
2.泵步进体积：≤300pL；
3.最大流速：≥5mL/min；
4.流量精度：≤0.07%RSD；
5.流量准确度：不超过±1%；
6.压力范围：≥130MPa；
7.压力脉动：<1%振幅；
8.梯度组成：高压四元混合；
9.延迟体积：≤350μL；
10.梯度精度：<0.15%RSD；
11.梯度准确度：不超过±0.4%绝对值（1~99%B）；
12.自动冲洗阀：允许自动反冲内置在线过滤器和自动混合器切换；
13.具备主动密封垫清洗功能。
二、高速泵
1.输液系统：双柱塞串联泵设计，可变冲程设计和平滑运动控制，主动抑制柱压波动；
2.泵步进体积：≤300pL；
3.最大流速：≥5mL/min；
4.流量精度：≤0.07%RSD；
5.流量准确度：不超过±1%；
6.压力范围：≥130MPa；
7.压力脉动：<1%振幅；
8.梯度组成：高压二元混合；
9.延迟体积：≤45μL；
10.梯度精度：<0.15%RSD；
11.梯度准确度：不超过±0.35%；
12.自动冲洗阀：允许自动反冲内置在线过滤器和自动混合器切换；
13.具备主动密封垫清洗功能。
三、进样器
1.进样范不窄于0.1-100μL；
2.精度：以峰面积计<0.25%RSD；
3.压力范围：≥130MPa；
4.样品容量：≥132个容量为2mL的样品瓶；
5.交叉污染：<0.004%。
四、可变波长紫外检测器（VWD）
1.检测类型：双光束光度计；
2.信号数量：可进行单波长或双波长检测；
3.波长范围：不窄于190-590nm；
4.波长准确度：±1nm，可使用氘灯自校准；
5.波长精度：＜±0.1nm；
6.噪音：
<0.25×10-5AU，230nm（单波长检测）；
<0.80×10-5AU，230nm和254nm（双波长检测）；
7.基线漂移：在230nm处，≤1×10-4AU/h；
8.线性：>2.5AU上限；
9.最大采样速率：≥120Hz（单波长检测），≥2.5Hz（双波长检测）。
五、蒸发光散射检测器ELSD
1.光源：采用405nm光源，功率＞10mW；
2.检测器：采用双光电倍增管（PMT）检测器，含数字信号处理功能；
3.雾化器温度范围：不窄于25~90℃；
4.短期噪音：<0.1mV（1mL/min水）；
5.漂移：<1mV/h（1mL/min水）；
6.操作压力：不窄于60-100psi（4.1-6.9bar）；
7.洗脱液流量范围：不窄于0.2-5.0mL/min。
六、多中心切割除盐阀
1.采用二维液相色谱原理，通过双2位/4通作为二维接口，并通过两个多中心切割阀实现＞10个馏分的收集，进入第二维脱盐后的分析；
2.第一维收集馏分后即可开始第二维分析，同时不干扰第一维其他欲收集的馏分的分离和收集；
3.可以实现分时收集或连续收集两种模式，以实现不同的定性定量分析目的；
4.可以兼容多种不耐盐检测器（如ELSD、质谱等）。
七、柱温箱
1.柱温范围：不窄于室温+5℃～80℃；
2.温度精度：≤0.05℃。
	1套

	3
	超高效液相色谱仪二
	高速泵
1.输液系统：双柱塞串联泵设计，可变冲程设计和平滑运动控制，主动抑制柱压波动；
2.泵步进体积：≤300pL；
3.最大流速：≥5mL/min；
4.流量精度：≤0.07%RSD；
5.流量准确度：不超过±1%；
6.压力范围：≥130MPa；
7.压力脉动：<1%振幅；
8.梯度组成：高压二元混合；
9.延迟体积：≤45µL；
10.梯度精度：<0.15%RSD；
11.梯度准确度：不超过±0.35%；
12.自动冲洗阀：允许自动反冲内置在线过滤器和自动混合器切换；
13.具备主动密封垫清洗功能。
二、样品瓶进样器
1.样品温控：具有制冷功能，最低温度≤4℃；
2.进样范不窄于0.1-100uL；
3.精度：以峰面积计<0.25%RSD；
4.压力范围：≥130MPa；
5.样品容量：≥132个容量为2mL的样品瓶；
6.交叉污染：<0.004%。
三、高容量柱温箱
1.具有色谱柱选择阀：可安装色谱柱≥4根；
2.柱温范围：不窄于室温+5℃～80℃；
3.温度精度：≤0.05℃。
四、二极管阵列检测器
1.数据采集频率：可达120Hz；
2.短期噪声：波长254和750nm处，<±0.7x10-5AU；
3.漂移：在254nm处，<0.9x10-3AU/h；
4.吸光度线性范围：在265nm处，>2.0AU；
5.波长范围：190-930nm；
6.波长准确度：不超过±1nm，可使用氘灯自校准；
7.狭缝宽度：1，2，4，8，16nm可选；
8.二极管宽度：<1nm。
五、柱后衍生
1.具有紫外光衍生模块；
2.包含2个衍生泵，至少2个反应器（0.5ml加热反应芯、0.15ml常温反应芯）；
3.流速：不窄于0.01-2.50mL/min；
4.泵的压力范围：不窄于0-2000psi；
5.泵的流量精度：<0.5%RSD；
6.泵的流路材质：全PEEK流路系统（包括泵头）；
7.反应器温度控制范围：不窄于室温+10℃-150℃；
8.反应器温度准确度：±0.2℃（在整个温度范围里，出口温度V.S.设置温度）；
9.反应器温度重现性（稳定性）：±0.2℃。
六、荧光检测器
1.激发波长：不窄于200-890nm；
2.发射波长：不窄于210-900nm；
3.波长准确度：不超过±3nm；
4.波长精度：不超过±0.25nm；
5.灵敏度：S/N＞1000（水测量信号的拉曼光谱）。
	1套

	4
	生物惰性液相色谱仪
	一、物惰性四元泵
1.具有在线调配所需pH和离子强度缓冲液的功能，软件内置＞60种常用离子交换缓冲体系，自动推荐母液浓度，软件自动根据盐浓度进行pH校正；
2.流量范围：不窄于0.001~10ml/min，递增率≤0.001mL/min；
3.流量精度：<0.072%RSD；
4.流速准确度：不超过±1%；
5.梯度精度：<0.20%RSD；
6.耐压：≥600bar；
7.pH耐受范围：不窄于pH1.0-13,可短时间到pH14；
8.流路中材料：使用钛，金，铂，铱，蓝宝石，PEEK，PEKK，PTFE，红宝石，陶瓷，FEP，PFA等生物惰性材料。
二、生物惰性自动进样器
1.进样范围：不窄于0.1-100μL；
2.进样精密度：<0.15%RSD；
3.进样循环时间：<10秒（标准条件、1μL进样）；
4.最大操作压力：≥600bar；
5.流路中材料：使用钛,金,PEEK,PTFE,陶瓷等惰性材料；
6.进样器控温：不窄于4至40℃；
7.样品残留：<0.003%（30ppm）标准单针或双针模式；<0.0009%（9ppm）多溶剂清洗模式。
三、生物惰性柱温箱
1.柱温范围：不窄于4℃至85℃；
2.温度稳定性：±0.1℃；
3.温度精度：≤0.05℃；
4.温控区域：2个独立温区可设置不同温度；
5.柱容量：不少于4根30cm长色谱柱（各自带柱预热器），通过一个色谱柱选择阀可自由切换；
6.升降温速度：5分钟室温升至40℃；10分钟40℃降至20℃；<25分钟25℃升至85℃；
7.热交换器：使用生物惰性PEEK热交换器。
四、示差折光检测器RID
1.可独立测定示差折光指数（浓度）增值（Dn/Dc值）；
2.检测池体积：≤8μL；
3.噪音RIU区间：不超过±1.25×10-9；
4.绝对折光指数范围：不窄于1.2~1.75RIU；
5.温度范围：不窄于室温+5℃~55℃。
五、可变波长紫外检测器（VWD）
1.流路中材料：使用PEEK，PTFE，陶瓷等惰性材料；
2.信号数量：可进行单波长或双波长检测；
3.波长范围：不窄于190~590nm；
4.波长准确度：±1nm，可使用氘灯自校准；
5.波长精度：＜±0.1nm；
6.噪音：
<0.25×10-5AU，230nm（单波长检测）；
<0.80×10-5AU，230nm和254nm（双波长检测）；
7.基线漂移：在230nm处，≤1×10-4AU/h；
8.线性：>2.5AU上限；
9.最大采样速率：≥120Hz（单波长检测），≥2.5Hz（双波长检测）。
六、生物惰性馏分收集器
1.操作模式：多种收集模式可选，如不连续的馏分、持续流量、液滴模式等；
2.最大管高：不低于45mm；
3.兼容最大流速：≥10mL/min；
4.使用非金属材质。
	1套

	5
	毛细管电泳仪
	一、进样方式
1.进样系统：自校正进样系统，可两端进样；
2.编程范围：≥10,000秒；
3.压力进样：不窄于0-50mbar；
4.电动进样：-30KV~+30KV；
5.电动进样操作方式：多种方式可选，如恒电压、恒电流或恒功率，程序控制极性切换等；
6.压力系统：高压2-12bar双端升压清洗，样品瓶加压2-12bar。
二、自动进样系统
1.进样品瓶位：50位，样品瓶可从毛细管的阴极和阳极端随机取样，且具有馏分收集的功能，具有缓冲溶液在线补充的功能；
2.馏分收集方式：时间编程及峰信号收集功能。
三、毛细管卡套
1.卡套盒设计：可打开；
2.制冷方式：半导体温控强风制冷；
3.温度范围：不窄于室温以下10℃至60℃；
4.精度：±0.1℃。
四、检测器
1.类型：二极管阵列检测器；
2.波长范围：不窄于190-600nm；
3.波长准确度：不超过±1nm；
4.信号：同时可检测≥5个信号，具备全光谱扫描功能；
5.响应时间：0.1-10秒；
6.线性范围：0-2200mAu；
7.采集数据速率：≥40Hz；
8.线形动态范围：≥1×104；
9.基线噪音：＜20uAU。
五、缓冲液系统
1.缓冲液可自动更新；
2.可自动进行液面水平调节。
六、CE-MS联用
1.由一个软件进行控制；
2.离子源：独立ESI源；
3.离子源接口可适用于微径柱、常规分析柱、毛细管电泳等；
4.离子源接口适用于100%有机相到100%水相；
5.质量分析器：
（1）具有预四极杆的加热恒温双曲面四极杆设计；
（2）可加热至100度，保证四极场稳定性，提高离子传输效率及离子聚焦，同时具有较高的耐污染能力，在使用过程中不需要对四极杆进行清理维护；
6.配备一个机械泵和一个独立分子涡轮泵，无需额外水冷却系统，具有自动断电保护功能；
7.检测系统：双打拿极加电子倍增器；
8.质量范围（m/z）：不窄于10-2000m/z；
9.灵敏度：ESI正离子：柱上1pg利血平（Reserpine），考察m/z609.3，S/N>100：1；
10.扫描速度：≥ 10400amu/sec；
11.正负极性切换速度：≤30ms；
12.最小驻留时间：≤5ms；
13.线性范围：>6×10^6；
14.质量精度：±0.13amu；
15.质量稳定性：<0.1amu（24hr）；
16.离子通道检测能力：＞100个/segment。
七、软件、售后和配件要求
1.软件要求
（1）以上液相色谱仪需使用同一个软件平台可控，Windows操作环境，图形界面液相色谱/质谱软件；
（2）软件能够仪器控制，数据采集，数据分析，可进行色谱操作定性，定量分析及分子量测定，结构分析，具有维护信息预报系统；
2.售后服务
（1）安装：仪器到达后，在七个工作日内，工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备；
（2）保修：提供一年的免费保修服务，制造商有维修工程师；
（3）现场培训：负责对操作人员进行仪器基本操作和维护知识的培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理；
（4）文件资料：提供中英文样本、使用及安装、调试、维护手册；
（5）保修期内向用户提供软件免费升级服务；
（6）配件：国内配套全自动液氮冷冻研磨仪一套，用于生物样本研磨，并提供质保一年。要求液氮全自动输送、研磨过程全封闭、兼容1.5mL/2mL/5mL/10mL/25mL研磨罐、研磨出料尺寸≤5μm、研磨通量≥24位。
	1套


第二包：

	序号
	设备名称
	技术需求
	数量

	1
	自动固相萃取系统
	1.全自动完成固相萃取的全过程（包括萃取柱的活化、上样、淋洗、吹干、洗脱等）；
2.并行通道数量：不低于8通道,即可同时自动处理至少8个样品；
3.连续处理样品能力：≥64位样品连续处理；
4.固相萃取柱种类：兼容1mL/3mL/6mL/12mL/20mL萃取小柱；
5.流速控制：采用正压上样、洗脱的模式，采用独立高精度可视注射泵精确控制每个通道流速，流速范围：0.1-100mL/min；
6.溶剂种类：≥8种溶剂接口，标配1L溶剂瓶≥6个，2L溶剂瓶≥2个；
7.双针结构：采用单独的移液上样针与柱密封针，双针需做特殊防腐蚀处理；
8.小体积样品完全上样：标配具有自动喷淋清洗样品管的功能，实现瓶身内部全部清洗，无样品损失；
9.可适配不同规格固相萃取柱，使用1mL/3mL/6mL/12mL萃取小柱时无需进行更换柱塞等操作，可在同一个序列批表内全自动连续处理1mL/3mL/6mL/12mL等不同规格的萃取小柱；
10.固相萃取柱密封：SPE柱上具有密封技术，密封垫不接触样品，杜绝交叉污染；
11.溶剂增压功能：具有独立溶剂增压装置，低沸点溶剂高温环境下不气化，保证低沸点溶剂取液体积的准确性；
12.仪器本底控制需满足GB/T5750.8-2023对全氟化合物检出限的要求；
13.仪器本底控制需满足生活饮用水检测标准GB/T5750.8-2023对塑化剂检出限的要求；
14.废液接口：至少四种废液接口，包含废水、一般有机废液、易制毒废液和含氯废液通道等，实现废液的分类收集；
15.整个固相萃取系统具用避光设计，可适用于对光敏感的样品进行固相萃取；
16.系统密闭设计，自带通风系统，无需放置于通风橱中，仪器内部采用PEEK耐酸设计，防止有机溶剂、酸腐蚀仪器内部；
17.可软件控制，工作站软件适用于Windows操作系统，可对仪器各部分进行实时反控。图形化界面设置，实时显示工作状态；
18.可触屏控制，无需外接电脑，自带USB接口，也可外接鼠标键盘控制；
19.系统具有一键式启动、定时预约运行方法及关机功能；
20.具有批处理功能，可进行批表编辑、插入、删除、保存、暂停等功能；
21.具备溯源功能，可根据日期查看工作日志；
22.系统内置照明和双摄像头，通过本机控制终端可以实时观察到仪器内部的运行状态；
23.仪器到达后，在七个工作日内，工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备；
24.提供至少一年保修服务；
25.现场培训：负责对操作人员进行仪器基本操作和维护知识的培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理；
26.文件资料：提供中英文样本、使用及安装、调试、维护手册。
	1台


第三包：

	序号
	设备名称
	技术需求
	数量

	1
	自动移液反应工作系统
	一、整体指标
1.搬运系统：3轴转移系统，机械臂精度不超过±0.2mm；
2.系统功能：包含加液、移液、超声、离心、涡旋、振荡等功能，支持不同规格离心管、多孔板在不同功能模块间的转移；
3.工作台容量：支持不少于12个96孔板同时放置和处理（或216个15mL离心管，或96个50mL离心管）；
4.检测系统：内置酶标仪，可实现样品处理后自动检测；
5.支持平台后期模块拓展，如PCR仪、固相萃取仪等检测设备。
二、液体处理功能单元自动化模组
1.加液单元模组：
（1）加液模块的单次加液体积：不窄于0.1-20.0mL；
（2）液体单元的精度：优于0.2%；
（3）高精度注射泵，＞3通道液体加液；
（4）加液通道耐酸碱溶液和有机试剂腐蚀；
（5）最小加液体积：1μL；
2.移液单元模组：
（1）移液模块的单次加液体积：1μL-1000μL；
（2）液体单元的精度：不超过±0.1μL；
（3）最大移液速度：＞2500μL/s；
（4）可单次和等分移液；
（5）吸头状态检测：电容和压力液位检测、移液过程监测、液滴防滴落；
（6）支持1-8通道加液及移液操作；
3.磁棒设计：设备自带≥96道磁棒，支持磁珠法全自动核酸提取；
4.离心单元：
（1）离心管种类：支持至少50mL和15mL两种；
（2）离心位数：不少于6位；
（3）离心机最大转速：≥10000转/分钟；
（4）具备转子定位功能；
5.振荡模块单元：
（1）振荡速度：不窄于300~2000rpm；
（2）温控：-4~100℃；
（3）振荡时间：0-99分钟连续可调；
（4）适配不同规格容器：15mL离心管、50mL离心管、96孔板等；
（5）样品位：36×15mL离心管；16×50mL离心管；2×96孔板；
6.机械夹爪模组：
（1）96孔板夹爪模组配置于可移动机械臂上，实现96孔板的移动、试剂或样品的吸取和添加；
（2）支持15mL离心管、50mL离心管的夹取；
（3）支持管盖直径范围：15mm-50mm的开关盖；
7.酶标仪模块：
（1）内置酶标仪检测设备，样品处理完成后，可直接进入酶标仪进行检测；
（2）波长范围：不窄于340-850nm；
（3）滤光片：支持超过8位滤光片轮，标配至少3块滤光片：405nm、450nm和620nm；
（4）滤光片半带宽：在不窄于3-9nm范围内可调；
（5）读数范围：不窄于0-6Abs，线性范围：标准模式下不窄于0-4Abs；
（6）分辨率：
≤0.001Abs；
（7）准确性（405nm）：±1%（0-3Abs）,±2%（3-4Abs）；
（8）精确性（405nm）：CV≤0.2%（0-3 Abs），CV≤1.0%（3-4Abs），标准测量模式；
（9）测量速度：≤6s，快速测量模式；≤12s，标准测量模式；
（10）孵育器温度范围：不窄于室温+4℃至50℃；
（11）振荡器：采用线性振荡，转速≥1500rpm，速度调节档数≥3档；
（12）可兼容机械臂。
三、软件系统和配件
1.软件适合实验室使用者简化操作，同时控制设备和状态跟踪；
2.可以根据不同的样品调用不同的前处理方法；
3.可以对样品前处理方法进行新建编辑存储调用的功能；
4.各个单元模块的系统参数可以进行异常预警；
5.单个样品前处理过程可记录追踪溯源；
6.可针对单个样品出具前处理全流程过程参数的中文报告；
7.配件：提供控制终端一台，不低于：酷睿I5/16G内存/256G固态+1T机械硬盘，≥21英寸显示器。
四、售后服务
1.安装：仪器到达后，在七个工作日内，工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备；
2.保修：提供一年的免费保修服务；
3.现场培训：负责对操作人员进行仪器基本操作和维护知识的培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理；
4.文件资料：提供中英文样本、使用及安装、调试、维护手册；
5.保修期内向用户提供软件免费升级服务。
	1套


第四包：

	序号
	设备名称
	技术需求
	数量

	1
	超高精密微尺度3D打印设备
	1.所用技术体系：采用数字光处理技术（Digitallight Processing，DLP）中面投影微立体光刻3D打印技术，采用从上往下投影的方式利用405nmUV-LED光将超精细图案投影到液态树脂表面使其固化，逐层累加从而完成产品的制作；
2.电气及环境要求：电源：耐受单相AC电压范围不窄于220~240V，50/60Hz；
3.光学精度：光学精度≤10μm；
4.加工层厚：最小加工层厚≤10μm；
5.最大加工样品尺寸：加工样品尺寸≥90mm×50mm，最大成型高度≥45mm；
6.二维加工最小尺寸：二维加工最小线宽≤12μm；
7.三维加工最小尺寸：三维加工最小特征尺寸≤50μm；
8.复杂结构极限加工能力：加工最小圆锥尖端≤15μm；最小孔径≤50μm；最小弹簧结构线径≤100μm；
9.拼接误差：标准材料拼接误差≤10μm；
10.打印材料：使用405nm固化波段的通用型光敏树脂，包括硬性树脂、韧性树脂、生物兼容性树脂、耐高温树脂（0.45MPa条件下，热变形温度在140℃以上）；
11.加工衬底：支持硅片、玻璃片、金属等衬底上打印；
12.光学监控系统：需配备工业相机，分辨率≥1600万像素，实现全幅面光学监控；
13.自动对焦系统：需具备自动对焦功能；
14.运动控制系统：需配备高精密运动控制系统，XYZ运动轴的重复定位精度±0.5μm；
15.系统软件：
（1）系统软件采用友好的图形用户界面，用于控制设备系统；
（2）工艺窗口开源，即加工参数可调。包括曝光光强、曝光时间、加工层厚等；
（3）可根据模型特点自由设定不同阶段的加工参数；
16.精密刮刀组件：需配备精密刮刀组件，用于加工过程气泡消除；
17.微量树脂槽：需配备微量树脂槽用于量小材料的打印，容量20mL，最大加工样件尺寸≥10mm×10mm×10mm；
18.配备紫外固化箱1个，要求采用UV405nm光源，整机尺寸≥325mm×303mm×436mm；光敏树脂≥2KG，耐受温度≥110℃；光学平台1台，固有频率不超过4~8Hz，尺寸≥1000mm×700mm×800mm；Magics或同等性能切片软件1套，具备支撑生成、仿真和切片等功能；升降电脑桌1台，尺寸≥1200mm×700mm×750mm；
19.售后服务：
（1）安装：设备到达指定地点后，指派经专业训练的工程师到用户现场，与采购人共同开箱验货保证货品的型号、规格、数量与合同相符，并在5天内负责免费安装和调试；
（2）培训：设备安装完成后，由专业训练的售后工程师进行相关培训，使培训人员能够正确、熟练操作及掌握仪器简易的故障判别及排除、维修。培训时间不少于2个工作日，被培训人数不限，相关的费用由中标人承担；
（3）质保：提供至少一年的免费保修服务。
	1台


注：

1.第一、二、三、四包投标人所投产品需提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章），或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告,或官网截图等有效资料作为佐证（技术要求有规定的，按规定提供佐证），如有条款未提供佐证资料，该条款按负偏离进行处理。在“响应技术需求情况表”中“偏离情况”一栏标注该佐证资料在投标文件中的页码，以便评标委员会评审。
2.本项目投标人所投产品参数必须与供货产品实际指标完全一致，如果验收不通过投标人需承担相关责任和损失。
