中国海洋大学超高效液相色谱仪、走航式海洋电阻率探测仪等设备采购项目采购需求
一、商务条件

1.交货期及交货地点

1.1签订合同后按采购人要求供货，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的交货期，投标人可根据自身情况自报最快交货时间。

1.2采购人指定地点。

2.质量保证期

2.1质量保证期：国产设备自验收合格之日起3年，进口设备自验收合格之日起1年，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的质保期。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

2.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

2.3质保期外的服务：如设备在质保期外发生故障，中标人继续以成本费用为用户提供技术服务。

3.付款方式

内贸货物：货物验收合格后，合同金额在十万人民币及以上，乙方需按照合同额5%付给甲方质保金，甲方100%支付给乙方设备款。质保期满后无质量问题及其他争议，经乙方申请，甲方在扣除相关费用后将质保金无息返还乙方。合同金额在十万人民币以下的，甲方100%支付给乙方设备款。乙方于甲方付款之前须向甲方开具增值税专用发票/增值税普通发票，如为增值税专用发票需向甲方提供抵扣联。
外贸货物：货物办理完免税手续后支付合同的80%，验收合格后支付20%。
4.安装调试验收

4.1中标人须保证所提供的产品能满足主管部门的验收要求，并保证通过验收。
4.2采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。
5.售后服务

5.1质保期内，如果证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。
5.2质保期内中标人应提供及时周到的售后服务，在接到采购人通知2小时内做出响应并到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。
5.3质保期内，中标人应按照采购人要求无偿协助采购人开展设备调试，直至可实现设备的正常使用。
6.培训要求

中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

采购内容

第一包：
	序号
	设备名称
	技术需求
	数量
	单价限价（万元）

	1
	●超高效液相色谱仪
	一、四元梯度泵

1.输液系统：双柱塞串联泵设计，采用伺服控制可变冲程设计和平滑运动控制以实现主动式阻尼；

*2.传动系统：齿轮传动；

3.流量范围：0.001-5mL/min，以0.001mL/min增量；

4.流量精度：≤0.07%RSD或0.01minSD，以较大者为准；

5.流量准确度：±1%或10µL/min，以较大者为准；

6.压力范围：最高130MPa（1300bar）0-2mL/min；

7.压力脉动：<1%振幅或<0.5MPa（5bar），以较大者为准；

8.压缩性补偿：自动；

9.pH值范围：1.0-12.5；

10.自动冲洗阀：包含；

11.主动密封垫清洗：包含。

二、样品瓶进样器

1.进样范围：0.1-20µL；

2.精度：以峰面积计<0.25%RSD；

3.压力范围：最高可达18800psi；

4.样品粘度范围：0.2-5cp；

*5.样品容量：不少于130个容量为2mL的样品瓶；

6.交叉污染：<0.004%（40ppm）带有进样针清洗。

三、高容量柱温箱

1.操作原理：双独立帕尔帖元件柱温箱；

*2.温度范围：不低于4℃~110℃；

3.温度稳定性：±0.03℃；

4.温度准确度：±0.5℃；

5.温度精度：不高于0.05℃；

6.独立温度区：2个（单个设备中），组合配置中最高至6个；

7.柱容量：

不少于8根100mm色谱柱，外加快速连接接头或预柱；

不少于4根300mm色谱柱，外加快速连接接头或预柱。

四、蒸发光散射检测器ELSD

1.光源：

（1）LASER 405nm，10mW（3B类）；

（2）检测器：双PMT，含数字信号处理功能；

（3）雾化器：关闭，25~90℃；

2.蒸发器：

（1）非冷却：关闭，25~120℃；

（2）冷却式：关闭，10~80℃；

（3）气体流量范围：0.9~3.25SLM（可控的气体关闭）；

（4）短期噪音：<0.1mV（1mL/min水）；

（5）漂移：<1mV/h（1mL/min水）；

（6）操作压力：60~100psi（4.1-6.9bar）；

（7）洗脱液流量范围：0.2-5.0mL/min；

（8）数字输出：10、40或80Hz（24bit）；

（9）通讯：以太网，串行（RS232），遥控启动输入，泵停止：1个接点闭合。

五、二极管阵列检测器DAD检测器

1.检测器类型：1024单元光电二极管阵列；

2.光源：氘灯和钨灯（紫外灯附带RFID标签，标有灯的典型信息）；

3.数据采集频率：可达120Hz；

4.短期噪声：波长254和750nm处，<±0.7x10-5AU；

5.漂移：在254nm处，<0.9x10-3AU/h；

6.吸光度线性范围：在265nm处，>2.0AU（5%）；

*7.波长范围：190-950nm；

8.波长准确度：±1nm，使用氘灯自校准，使用氧化钬滤光片验证；

9.狭缝宽度：1，2，4，8，16nm，可编程狭缝；

10.二极管宽度：<1nm；

11.波长束：1-400nm，可编程，步长为1nm；

12.时间可编程控制：波长、极性、峰宽、灯带宽、自动平衡、波长范围、阈值，光谱存储模式；

13.流通池：

标准：13µL体积，10mm池光程和120bar（1740psi）压力最大值。

六、荧光检测器FLD

1.检测器类型：单信号波长（激发和发射），可编程单波长（激发和发射）荧光检测器；

2.灵敏度：

单波长操作：

（1）拉曼（H2O）>500（信号时测量的噪音参考），Ex=350nm，Em=397nm，暗值450nm，标准流通池；

（2）拉曼（H2O）>3000（暗值时测量的噪音参考），Ex=350nm，Em=397nm，暗值450nm，标准流通池；

3.光源：氙闪光灯，常规模式20W，节能模式5W，寿命4000h；

4.脉冲频率：单一信号模式296Hz，节能模式74Hz；

5.激发单色器：范围200~1200nm和零级；带宽20nm（固定）；单色器：全息凹面光栅，F/1.6，闪耀波长300nm；

6.发射单色器：范围200~1200nm和零级；带宽20nm（固定）；单色器：全息凹面光栅，F/1.6，闪耀波长400nm；

7.时间表编程：单信号波长、响应时间、PMT增益、基线行为（增补、自由、零）；

8.最大数据采集速率：≥74Hz；

七、示差折光检测器RID

1.检测器类型：示差折光；

2.短期噪音：＜±1.25×10-9RIU；

3.漂移：<200×10-9RIU/h；

4.示差折光范围：1.00-1.75RIU；

5.测量范围：±600×10-6RIU；

6.样品池：8µL，最大耐压5bar（0.5MPa），最大流速5mL/min；

7.温度控制：高于环境温度5℃到55℃；

8.pH值范围：2.3-9.5；

9.时间程序控制参数：极性，峰宽；

10.检测器归零：分析前自动归零；

11.阀自动冲洗和自动溶剂循环；

12.数据采集速率：不低于70Hz。

八、化学工作站

1.全中文操作软件：操作环境：图形界面液相色谱软件，中文版工作站；

2.软件能够仪器控制，数据采集，数据分析，可进行色谱操作定性，定量分析；

3.报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板。

九、阀

1.色谱柱选择阀：通过单阀即可实现最多8根色谱柱的切换；

2.最高耐压不低于1300bar；

3.溶剂选择阀：可实现12种不同溶剂的切换，流路为生物惰性材料，可耐受各种液相色谱条件所使用的流动相。

十、氮气发生器模块

1.采用超细化中空纤维膜分离技术，膜分离器采用螺旋卷式分离结构；

2.氮气发生器的氮气产量≥210L/min，输出压力≥110psi，满足多级质谱气源要求；

3.氮气压力露点低：≤-40℃；

4.氮气发生器配有空压机控制器，能够同时控制两台及以上不同型号空压机同时启动；

5.无悬浮液体，无邻苯二甲酸酯；

6.能同时满足不同质谱对氮气、流速的要求；

7.能满足24小时/天，365天运行要求，在线显示设备运行时间；

8.内置有二级减压装置，保证输出压力稳定；

9.外置两台无油涡旋式空气压缩机，产气量≥0.4m3/min，噪音≤47dB[A]，输出压力≥0.85MPa；

10.内置两台高温入气型冷干机，空气处理量≥0.4m3/min；

11.配置液滴报警器，实时持续监控气体管路，实现液滴报警；

12.外置不锈钢储气罐，储容量≥600L,安全保护压力1Mpa，不锈钢材质。

13.控制终端：
不低于14代i7-14700CPU，16G内存，2T固态硬盘，27英寸4k显示器。
	1
	97.00

	2
	倒置荧光显微镜
	1.主要功能：可以用于明场、暗场、相衬、荧光等多种观察方式；

2.光学系统：国际标准齐焦距离≥60；无限远（管镜200）平场半复消色差光学系统；

3.观察系统：铰链式三目（带勃氏镜），头部三挡分光B：T=50%：50%、0：100%、100%：0，瞳距55-75mm；

4.目镜：视度可调目镜10X，线视场≥Ф22；

5.物镜：平场半复消色差荧光相衬物镜，在多种照明模式下都能得到高性噪比、高分辨率以及高反差的成像效果；

4X NA≥0.13WD≥16.2

10X NA≥0.30WD≥15.7；

20X NA≥0.45WD≥7.5-8.8；

40X NA≥0.60WD≥3-4.4；

60X NA≥0.70WD≥1.8-2.6；

6.齐焦差：10X→20X齐焦范围≤0.028mm；

10X→40X齐焦范围≤0.023mm；

7.物镜转换器：电动6孔物镜转换器，带DIC分析插槽，可通过通讯控制，6孔位物镜LED灯亮度记忆功能，当前10W的LED灯亮度可通过通讯和编码器调节；

8.电动平台：面积不小于385×225mm，移动范围不小于115×70mm；最大速度：不低于70mm/s；分辨率≤0.1um；

9.调焦方式：电动调焦,移动行程≥9mm（向上2mm，向下7mm）；

10.聚光镜：长工作距离电动转盘式聚光镜，NA≥0.55，7工位（可安装七个组件）；

11.系统中间倍率：1X、1.5X转盘式切换；

12.荧光装置：6工位转盘（电动），可通过通讯控制可从主机取出，方便更换各模块；根据需求荧光激发模块可随意拆卸、安装；

（1）激发光波滤色组件：激发BP460-495截止BA510-550分色DM505；

（2）激发光波滤色组件：激发BP528-553截止BA578-633分色DM565；

（3）激发光波滤色组件：激发BP360-390截止BA435-485分色DM415；

13.荧光照明系统：10W LED荧光照明；

14. DIC附件：10-40X微分干涉附件，内置偏振片、检偏镜组；

15.触控屏：镜体内置不低于3.7英寸液晶屏，实时显示显微镜状态，包括观察方式、荧光模块、物镜倍率、中间倍率、聚光镜、XYZ轴步进、照明亮度及照明方式等信息，支持触控操作切换物镜、聚光镜、荧光模块、DIC及XYZ轴控制，并且支持明场、相差、DIC、荧光+相差、荧光+DIC的一键操作；

16.平台操控：支持X/Y和Z轴坐标点一键保存，以方便后续快速复位、观察比对等操作；

17.操纵手柄：XY轴操纵手柄及Z轴调焦均集成在镜体侧面，一体化设计；

18.可倾式透射照明柱；

19.摄像系统参数：600万物理像素（像素4.54×4.54um），ISO200~ISO3200，0.06毫秒至1000秒曝光调节，7.5帧@2748X2200；14帧@2748X1092，光谱响应380-650nm，支持BMP、JPEG、TIFF、PNG等，USB3.0输出，制冷至-15℃；

20.软件参数：兼容系统：Windows8、10、11、OSX（Mac OS X）Linux等（支持32位及64位），API接口支持主流PACS系统的DirectShow及Twain协议，图像采集及视频录制，2D平面几何学测量，图像三维形貌、图像剖面线以及弥散化马赛克等操作；

21.控制终端：不低于14代i7-14700CPU，16G内存，2T固态硬盘，27英寸4k显示器。
	1
	47.50


第二包：

	序号
	设备名称
	技术需求
	数量
	单价限价（万元）

	1
	热裂解分析仪
	1.温度范围：

（1）室温以上10℃-1000℃；

（2）升温速度：1-600℃/min；

（3）加热方式：连续式升温；

2.裂解炉温度控制：

（1）程序升温，精度优于+1℃；

（2）温度精度：±0.1℃；

（3）升温速度：1-600℃/min；

（4）保温时间：1-999.9min；

（5）裂解时间：1-999.9min；

3.性能保证：RSD：<2%（GC-FID）；

4.多种分析模式：瞬间裂解模式；热解吸/瞬间裂解组合模式；释放气体分析模式。
	1
	40.00


第三包：

	序号
	设备名称
	技术需求
	数量
	单价限价（万元）

	1
	●多参数水质仪
	1.常规参数：

（1）耐压：不低于6000m；

（2）内部电源：8节AA型电池（锂/碱电池均可）；

（3）数据传输：USB-C或RS-232/485接口；

2.电导率：

（1）测量范围：不小于0-85mS/cm；

（2）初始精度：不低于±0.003mS/cm；

（3）分辨率：≤0.001mS/cm；

3.温度：

（1）测量范围：-5至35℃；

（2）初始精度：±0.002℃；

（3）分辨率：<0.00005℃；

4.深度：

（1）测量范围：不低于6000m；

（2）初始精度：不低于±0.05%FS；

（3）分辨率：小于0.001%FS；

5.溶解氧：

（1）校准测量范围：0-500µM（饱和度不低于0-120%）；

（2）初始精度：不低于±8µM（饱和度±5%）；

（3）分辨率：<1µM饱和度0.4%；

6.浊度：

（1）测量范围：0-25NTU,0-125NTU,0-500NTU,0-2500NTU（可通过软件自动进行最佳量程选择）；

（2）线性精度与范围：±2%，0-1250NTU；

7.ORP氧化还原电位：

（1）量程：-1~1V；

（2）精确度：±0.01V；

8.数据采集器：

（1）具备DTU数据传输模块，可实时在线传输数据。
	1
	35.00

	2
	声学多普勒流速剖面仪
	1.工作频率：300kHz；
2.模式（最大功率）：
（1）量程：高精度模式量程（宽带模式）：≥116m；
（2）大量程模式量程（窄带模式）：≥154m；
3.剖面参数：
（1）流速测量精度：±0.5%V±0.5cm/s（其中V为流速）；
（2）流速分辨率：1mm/s

（3）流速范围：±5m/s（缺省值)；±20m/s（最大值）；
（4）深度单元范围：1~8m；
（5）深度单元个数：255；
（6）脉冲频率：2Hz；
4.回波强度剖面：
（1）垂直分辨率：等同于深度单元；
（2）动态范围：80dB；
（3）精密度：±1.5dB；
5.换能器和硬件：
（1）波束开角：20°；
（2）波束宽度：4°；
（3）结构：4波束，凸型；
6.内置存储器：≥4GB；
7.通讯：串口RS-232或RS-422转换，ASCII或二进制输出；
8.环境：标准耐压：≥6000m，工作温度：-5~45℃，存储温度（无电池）：-30~60℃；
9.标准传感器：
（1）温度（装在换能器上）；
（2）量程：不小于-5~45℃；
（3）精度：不大于±0.4℃；
（4）分辨率：不大于0.01℃；
10.倾斜传感器:

（1）量程：不小于±90°；
（2）精度：不大于±0.3°@±70°整体倾斜；
（3）分辨率：不大于0.06°；
11.罗经(磁通门型)：
（1）精度：不大于±1RMS°；
（2）分辨率：不大于0.1°；
（3）最大倾斜：±70°；
12.压力传感器：
（1）量程：不小于200m；
（2）短期平均精度（不确定性）±0.1%；
（3）最大漂移±0.25%；
13.功能：
（1）具有高分辨率剖面模式；
（2）具有快速采样模式；
（3）具有冰跟踪和LADCP模式；
（4）地磁场强度原始数据记录。
	1
	44.50


第四包：

	序号
	设备名称
	技术需求
	数量
	单价限价（万元）

	1
	海洋温盐链
	一、设备功能

*1.功能：海洋温盐链用于观测海洋水体垂向结构，包含10台温盐深仪，可同时测量水体温度、压力（深度）、电导率（盐度）参数。其中5台需要耐压不低于750m，3台需要耐压不低于2000m，2台需要耐压不低于6000m；

2.工作方式：自容式；

*3.采样率：不低于2Hz；

*4.通讯方式：USB-C；

*5.标配磁开关功能，以震动方式指示工作状态；

6.软件：可配置仪器、下载数据、将数据导出为Excel、TxT、ODV等其他数据格式。

二、传感器性能

1.温度传感器：

（1）温度范围：不小于-5℃-35℃；
*（2）温度精度：≤±0.002℃；
*（3）温度分辨率：＜0.00005℃；
（4）稳定性：≤0.002℃/年；

2.压力传感器：

（1）深度测量范围：不低于750m；
*（2）深度精度：≤±0.05%FS；
（3）深度分辨率：<0.001%FS；
（4）深度时间常数：<10ms；
（5）稳定性：≤0.05%FS/年；
3.电导率传感器：

（1）电导率测量范围：不小于0-85mS/cm；

*（2）电导率测量原理：电磁感应式；
*（3）电导率精度：≤±0.003mS/cm；
（4）电导率分辨率：≤0.001mS/cm；
（5）稳定性：≤0.010mS/cm/年。
	1
	80.00


第五包：

	序号
	设备名称
	技术需求
	数量
	单价限价（万元）

	1
	走航式海洋电阻率探测仪
	1.漂浮电缆技术指标：
*（1）收发一体式，接收电极13个，发射电极3个；
（2）接收电极距5米，发射电极距20米，最小偶极距20米；
（3）电缆首段长30米，电极段100米，尾段10米，总长160米；
（4）电缆直径20毫米，比重0.95；
（5）抗拉强度≥2KN；
2.主机技术指标：
*（1）接收机通道数≥12道；
*（2）通道采集精度：24位；
（3）通道最小采集信号：1uV；
（4）通道动态范围：144db；
（5）通道频带范围：0-1KHz；
*（6）发射电流：＞20A（海水环境下）；
*（7）发射波形：编码方波；
*（8）电流采集精度：24位；
（9）采集速率：最高每秒4次；
*（10）显示屏：15.5英寸；
*（11）处理器：i5及以上，硬盘512GB SSD及以上；
（12）电源：12V；
（13）使用温度湿度：0-45℃湿度95%。
	1
	98.00


第六包：

	序号
	设备名称
	技术需求
	数量
	单价限价（万元）

	1
	膜孔径分析仪
	1.测试原理：气液置换法/液液置换法；

2.孔径测试范围：0.020µm-500µm；

3.压力范围：0-35bar/500psi；

4.流量范围：0-200L/min；

5.根据待测样品不同，多种浸润液体可选(专用浸润液Porofil或其他浸润液）；

6.可自动调节压力，确保测量条件更符合；

7.通孔尺寸分布完整，可获取全部数据；

8.具有全自动真空助润装置，可加速浸润时间，提高测试效率；

9.全不锈钢管路，金属硬密封，密封性好，耐压高，耐腐蚀；

10.全程自动化智能化运行，无需人工值守；

11.高精度流量传感器，高精度压力传感器；

12.应用范围：平板和中空纤维聚合物膜；非织造布、精密织物和纺织品；陶瓷膜和管。
	1
	40.00


注：

1.第一、二、三、四、五、六包投标人所投产品需提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章），或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告,或官网截图等有效资料作为佐证（技术要求有规定的，按规定提供佐证），如有条款未提供佐证资料，该条款按负偏离进行处理。在“响应技术需求情况表”中“偏离情况”一栏标注该佐证资料在投标文件中的页码，以便评标委员会评审。

2.本项目投标人所投产品参数必须与供货产品实际指标完全一致，如果验收不通过投标人需承担相关责任和损失。

