中国科学院青海盐湖研究所 同步热分析仪采购项目招标文件
1、 [bookmark: _GoBack]货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	指定到货港
	项目现场（交货地点）

	1
	同步热分析仪
	1套
	合同签订后3个月
	上海
	青海省西宁市新宁路18号，中国科学院青海盐湖研究所





注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。














2、 技术规格
一、总  则
1、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
1.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
1.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
1.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。
2、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
2.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
2.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
2.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

3、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

4、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格
同步热分析仪
技术指标及配置要求
一、设备名称、数量及主要用途
名称：同步热分析仪
数量：一套；
用途：热分析技术是表征材料的性质与温度关系的一组技术，包含有TG-DSC/DTA同步热分析及热重分析，它在定性、定量表征材料的热性能、物理性能以及稳定性等方面有着广泛的应用，可用于盐湖矿物、相变材料、熔岩研究、金属冶金、金属材料腐蚀、高温陶瓷材料、无机物、高分子化合物、精细化工产品等领域。同步热分析在高温熔盐及相变材料领域有着重要应用意义。
本次购置的同步热分析设备应具备以下功能：
[bookmark: OLE_LINK1]1、在程序控温条件下，可以测量所有常规热分析所涉及的测试内容，包括材料的质量变化、热稳定性、氧化/还原、分解行为以及材料的熔融/结晶、固相转变、结晶度、玻璃化转变、抗氧化性等。可根据某一热效应是否对应质量变化，判断该热效应所对应的物化过程（如区分熔融峰、结晶峰、相变峰与分解峰、氧化峰等）。可实时跟踪样品质量随温度/时间的变化，对相变热、反应热等进行准确计算。
2、成型、超大样品直接TG测试：要求针对特殊样品可实现无需制样直接成型放置超大样品，能保证样品与反应气氛充分接触，适合于各种固-气两相反应的研究。
3、比热容测试，在程序控制温度条件下，可以精确测量从室温-1400℃区间内比热容测试，配备专门用于比热容测试的传感器及坩埚、标准物及相关软件分析包等。
4、真空测试：满足样品在室温-1500℃区间内真空测试需求。
二、仪器主要技术参数
*1、炉体：立式炉体（铂金属高温炉体），最高温度可达1500℃，最低温度可达室温。
#2、主机具备可加载双炉体功能，后期根据需要拓展增配炉体，最低温度可达-150℃，最高温度可达2400℃。
#3、气流控制：3路气体的质量流量计（0-250ml），用于气流量的数字化精确控制和切换，热分析软件同步记录流量流速曲线，提供软件截屏；
*4、真空度 ：≤10E-2 mbar，真空密闭结构，真空泵由热分析软件自动控制，用于实现高纯惰性气氛和真空条件下进行实验，主机具有独立的真空法兰接口；
5、升温速率：0.1-50℃/min；
*6、天平最大称重量：≥30000 mg ；
#7、最大称量范围：不小于0-30000 mg；
*8、天平分辨率：0.1μg；
9、TG稳定性：1000℃，TG信号漂移小于10μg/h
*10、DSC灵敏度： 1μW；
*11、量热精度： ±1%（标准金属）；
*12、温度精度：±0.1℃（标准金属），多点温度校正；
13、气氛：惰性，氧化，还原；
*14、比热精度：≤3%
#15、天平类型即校准方式：电子天平，开机自校准；
#16、天平室恒温：采用电子自动恒温，非水冷；
17、天平室恒温稳定性：±0.02℃；
18、软件：
1）包含可独立运行实验编程与数据分析软件包，可实现软件程序控温设定、实验气氛种类软件自动切换控制、权限控制检索等专业应用功能；
2）包含测定比热容（Cp）扩充软件，用于测试过程程序编程、数据采集、存储和分析等功能（Cp计算和图示、Cp曲线比较等）。提供室温-1500标准比热容数据，可任意输入Cp标准值表格。
3）可自动进行热重基线校正。可实现自定义平滑、剪切、单点拖拽、信号归零、斜率校正、空白基线自动扣除、积分、微分、玻璃化转变温度、氧化诱导时间、结晶度、等一键式分析功能；
4）包含DSC曲线温度校正、灵敏度校正功能软件包；
5）同时提供多种基线处理功能，及基线生成工具；
6）数据可以多种文件格式或图形方式自由导出。
三、主要配置要求：
1、热分析仪主机：配备顶部装样系统及电子天平，天平室电子控温系统, 3路气体质量流量计，炉体提升马达。可在动态或静态的常规 (氧化或还原) 气氛/惰性气氛下测量。 可抽真空，可在动态或静态的常规气氛下工作。 真空密封炉体，1套
2、炉体：铂高温炉, 工作温度RT~1500 ℃. 包含Pt/Rh 发热体, 包含保护管, 气体截止阀, 空气制冷双层炉壳. 1套。
3、传感器配置：室温-1650℃下使用TG-DSC高灵敏度传感器2只；室温-1400℃下使用高精度比热容传感器2只；室温至1650℃下使用单独热重传感器1只。
4、真空系统配置：真空泵一台及相应连接管件，搭配全自动控制的软件。无需手动操作，通过软件切换就可自由选择真空环境，也可选择在测量期间是否保持真空，真空度≤1×10E-2mbar，1套。
5、附件和备件配置
5.1、标定温度和热焓值的校正标样（包含常规7种标准校准标样）标准物质，每种标准物质质量不低于400mg），带证书和详细的校正说明。
5.2、标定TGA分析的标准物质一套及相应的证书等证明材料。
5.3、标定比热测量（室温-1400℃）的一套标准样品。带品级证书。
5.4、测量比热容的铂坩埚带盖两套，带盖氧化铝坩埚50套。
5.5、测比热容用的铝坩埚压盖器、压头各 1套；铝坩埚带盖200套。
5.6、适用于TG-DSC支架的氧化铝坩埚500个，氧化铝垫片20个。
5.7、适用于TG大样品支架的直径17mm氧化铝平台2个，直径18mm的氧化铝坩埚20个
6、计算机1台，配置不低于： Core i5-10400(2.9G/12M/6 核 12 线程)/4G(DDR4 2666)/1T(SATA)/ /Windows 10 64 位企业版/NOFDD/USB KB/USB Optical Mouse /包含九针串口/ThinkVision 24 英寸 IPS 宽屏液晶低蓝光。
四、技术资料文件
1）供方提供设备操作使用说明书、维修手册、设备安装说明书、原理图，其中正本1套，电子版一套。
2）分析、控制软件安装光盘（正版1套）。
3）合同签订后提供设备的预安装场地要求说明书。
五、技术及售后服务
1、设备安装及调试
1） 合同签订后，投标货物原厂工程师需在客户场地准备完毕后2周内为客户提供场地测试服务，并出具详细的测试报告，对不满足安装要求的场地提出场地改造的建议和指导；
2） 仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后原厂工程师1周内在用户现场执行安装调试直至达到验收指标；
3） 仪器的安装调试应在于15个工作日内完成；
2、技术培训
1） 设备安装完毕后，原厂工程师需在用户现场对用户操作人员提供投标货物的操作培训，培训内容包括但不限于设备的基本工作原理、软硬件操作方法、日常维护以及紧急状况应急处理措施；培训直到客户能掌握培训内容为止；
2） 投标货物质保期内，投标货物原厂需在和用户协商基础上，提供设备操作的应用提高培训1次，培训时间不少于2个工作日；
3、售后服务
3.1 由卖方负责设备开箱、安装到买方指定地点、调试以及精度检验，直至设备进入正常工作状态，并符合验收技术条件的指标要求；
3.2 在设备运行期间有故障发生时，售后服务方必须保证在24小时内进行反馈；如需工程师上门服务，售后服务工程师在接到用户请求后48小时内必须到场；
3.3 投标货物生产厂家必须设有售后服务中心；
3.4 质保期：提供1年免费保修，保修期自买方验收签字之日起计算。保修期内除过耗材之外的零部件、配件和人工等均为免费；
3.5 质保期外，投标货物制造厂家应保证15年内能够提供设备备件和相关维修服务；如发生故障，需更换零部件，按照成本价收取。
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