招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求
前提：本章中标注“*”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。标注“★”的条款为重要指标要求，如未满足将根据评分办法规定进行扣分。
一、项目概述
本项目1个包，不允许进口产品。具体内容如下：
	包号
	品目号
	标的名称
	所属行业
	*数量
	最高限价（万元）
	是否属于优先采购节能产品
	是否属于强制采购节能产品
	是否属于优先采购环境标志产品

	1包
	1-1
	多功能酶标仪（配置一）
	工业
	3套
	162
	否
	否
	否

	
	1-2
	多功能酶标仪（配置二）
	
	3套
	
	否
	否
	否


二、商务要求
*1. 履约时间和地点

1.1 履约时间：合同签定后，在接到采购人正式通知之日起的30天内。

1.2 履约地点:四川大学华西医院

*2．付款方法和条件:

配置一及配置二其中各 2 套在合同签订后支付合同金额的 95%,验收合格后收到供应商发票后10个工作日内支付合同金额5%的尾款;剩余各1 套货物全部验收合格后收到供应商发票后10个工作日内支付至合同总金额的100%。

3.安装调试及培训

*3.1货物到达安装现场后，供应商接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。且供应商需提供3Q验证服务。

3.2供应商安排技术人员应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训和技术支持,直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。
*4.履约验收

4.1履约验收主体：四川大学华西医院

4.2履约验收程序：一次性验收

4.3验收方法：验收时采购人、供应商双方皆应派员参加，验收合格后需双方签署验收单；

4.4验收标准及内容：以中标人投标文件技术参数及合同要求和相关行业标准进行验收。

4.5验收时间要求：中标人按照合同要求完成全部工作后，采购人在收到中标人书面的验收申请材料后30日内组织履约验收工作。

4.6其他要求：验收不合格时，采购人和中标人应协商一致，中标人应根据相关验收证明材料及时补足或更换，费用由中标人自行承担。

5.售后服务

5.1维修响应要求

维修响应时间要求：应在接到采购人维修通知的前提下2个小时内作出维修响应；

维修时间要求：作出维修响应后，应在3小时内电话解决问题，如电话不能解决问题，则维修人员应在24小时之内到达现场（含节假日）进行维修。

如设备需返厂维修，维修期间须提供备用样机。

*5.2质保要求

（1）以验收合格之日起算，质保期≥3年。质保期后，供应商终生提供及时的维修、维护，维修只收取材料成本费。质保期后年保费不超过设备成交价的5%。

（2）质保期内供应商应负责设备的维修及抢修以及及时提供所更换的零部件，维修更换的材料和配件以及供应商技术服务人员的一切费用由供应商承担。

5.3投标文件中提供所投设备涉及的相关耗材、易损件、零配件的参考报价。

5.4供应商应提供所投产品全套书面和电子版的设备原理、操作及维护培训资料。

5.5供应商应定期进行回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在的故障，使机组保持正常的工作状态。

5.6供应商应保证十年内能采购到所供货物的相关配件，并保证以不高于市场的价格提供优质的零配件。

*6. 所投产品涉及商品包装和快递包装的，应严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123 号)的要求进行产品及相关快递服务的包装。
三、技术、服务要求（单套设备技术参数要求）
品目号1-1 多功能酶标仪（配置一）
（一）技术参数

1.主要功能

至少具备光吸收、荧光检测、TRF、TR-FRET、FP、连续发光、瞬时发光、多色发光、发光扫描、Alpha功能。

2.基本要求

2.1 硬件设计：模块化设计，功能模块任意组合工作；光吸收、荧光和发光模块光源、光路及检测器完全独立。

2.2 分光系统：四光栅光路及滤光片光路，激发和发射分别为双光栅，杂光率＜0.0005%。

2.3 适用板型：至少包含1-384孔板，微量检测板，Cellchip，比色杯等。系统预设有通用板型参数，自动扫描并定义特殊规格板型。

★2.4 检测光源：≥3个，光吸收和荧光使用各自独立高能闪烁氙灯，使用寿命＞108次闪烁；Alpha为独立不低于750 mW 680 nm激光光源。

2.5 检测器：≥3个独立检测器，包含光吸收（紫外硅光电二级管）1个、荧光（扩展波长低暗电流PMT）1个、发光（低暗电流单光子计数PMT）1个。

2.6 温控和振荡器：线性和轨道振荡，振幅和时间可调。

3.光吸收模块

3.1 波长范围：200-1000 nm，1 nm步进。

3.2 扫描速度：≤5 sec（200-1000 nm，1 nm步进）。

★3.3 波长准确性：±0.3 nm。

3.4 波长重复性：±0.3 nm。

3.5 检测线性范围：0-4 OD。

3.6 检测分辨率：≤0.0001 OD。

3.7 检测准确性：＜0.5% (@260 nm)。

3.8 检测重复性：＜0.2% (@260 nm)。

4.荧光模块

4.1 光源：高能闪烁氙灯。

4.2 波长选择：配置四光栅系统，或滤光片系统，配置可任意选择，即激发和发射端可任意选双光栅或滤光片

★4.3 配置滤光片数量：激发端≥6个，发射端≥6个，且激发端和发射端滤光片支持独立自由组合。

4.4 波长范围：230-900 nm选择，1 nm可调（四光栅），或按滤光片配置。

4.5 荧光检测限（顶部）：≤25 amol/well；100 μl，384 wells)。

4.6 测量范围：≥7个数量级。

5.时间分辨荧光检测模块

5.1 波长选择范围：230–900 nm；1 nm可调（四光栅），或按滤光片配置。

5.2 检测灵敏度 ：≤4 amol/well；100 μl，384 wells)。

★6.荧光偏振模块

6.1 波长选择范围：300-850 nm，1 nm步进，或按滤光片配置。

检测灵敏度：＜1.5 mP（1 nm荧光素）。

7.发光模块

7.1 波长范围：370-700 nm。

7.2 检测限（闪光）：≤12 amol/well；55 μl，384 wells)。

★7.3 线性范围：＞9个数量级。

★7.4 多色发光：≥38个光谱滤光片；OD1、OD2、OD3灰度滤光片，可使用滤光片进行发光扫描。

7.5 多色发光检测：至少支持BRET1和BRET2，Chromaglo以及nano BRET等。

8.Alpha模块

★8.1 光源：独立且不低于750 mW 680 nm激光光源。

★8.2 波长范围：AlphaScreen：520 nm-620 nm；AlphaLISA：610 nm-635 nm；AlphaPlex：610 nm-635 nm，535 nm-560 nm。

8.3 检测限（辉光）：≤100 amol/well bio-LCK-P6，20 μl；≤2.5 ng/ml Omnibeads7，20 μl。

8.4 均一性：≤3.0 %，可进行红外温度校准。

9.进样器

9.1双自动进样器，适用于光吸收、荧光和发光各种检测模式。可以对6-384孔板单孔内进行至少两种试剂的自动加液。

9.2 具备整板连续分液、逐孔注液两种方式。

9.3 注射速率：100-300μL/秒，连续可调。

9.4 最大注射体积： 1 mL-2.5 ml。

10.核酸定量模块/超微量板

10.1 核酸定量：至少适用于dsDNA，RNA，ssDNA，cDNA，Oligos等。

10.2 光谱扫描：200-1000 nm，≤7 s/sample。

10.3 核酸纯度：260/280 nm，260/230 nm。

10.4 微量检测板材质：一体式金属材质+聚光石英光路。

10.5 检测灵敏度：≤1 ng/μL。

10.6 样本量：单孔上样量≤2μL，同时最大检测样本数≥16个。

11.数据处理及软件

11.1 配置图形分析工作站，安装全能数据处理及读取软件，输出格式至少包含EXCEL等；至少可以进行定量、定性分析，比率计算，自动绘制标准曲线，酶动力学测定，计算酶动力学参数，自定义公式。

11.2 软件至少具备光吸收扫描，激发光谱扫描，发射光谱扫描及荧光3D扫描等功能；可自动计算核酸浓度、纯度、标记效率等。

11.4 提供配套中英文多语言版软件，支持选择使用。软件需确保电子记录和电子签名等的有效性、可靠性与可追溯性。

*二、配置要求

1.多功能酶标仪主机（带温控和振荡），1台；

2.内置光吸收模块，1个；

3.内置荧光检测模块（顶读+底读），1个；

4.内置TRF及FRET检测模块（非二级模式），1个；

5.内置荧光偏振检测模块，1个；

6.内置化学发光/多色发光以及发光扫描模块，1个；

7.内置发光专用19组灰度滤光片，1组；

8.内置Alpha（激光光源）模块，1个；

9.内置独立检测器，3个；

10.超微量板，1个；

11.双自动进样器，1套；

12.图形分析工作站，1套；

13.审计追踪软件，1套；

品目号1-2 多功能酶标仪（配置二）
（一）技术参数

1. 光源：高能闪烁氙灯，使用寿命≥108次闪烁。

2. 适用板型：6-384孔板、PCR板、超微量板、比色皿。

★3. 波长选择：双光栅，杂光率＜0.001%。

4. 检测器：紫外硅光电二极管PDT（光吸收）。

★5. 多标记检测：单次检测同一孔检测≥10种不同波长标记物。

6. 主机预留加样器预备口，可现场升级自动加样器。

7. 具被振板功能：线性和轨道模式可选；具备温度控制模块：室温+5℃ ~ 42℃。

8. 光吸收波长检测和扫描范围：230-1000nm，1nm递增；

★9. 光栅波长准确性：＜±0.3 nm（＜315 nm），＜±0.5 nm（＞315 nm）。

★10. 光栅波长重复性：＜±0.3 nm（＜315 nm），＜±0.5 nm（＞315 nm）。

11. 光吸收检测分辨率：≤0.0001 OD；光吸收测量范围≥0 ~ 4 OD。

12. 光程校正：内置光程校准功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1 cm光径，校正液面高度误差。

★13. 测量准确性：＜0.5%。

★14. 测量精确性：＜0.2%。

15. 读板速度：96孔板≤20 s，384孔板≤30 s。

16. 自动化兼容性：至少可与条码阅读器、微孔板叠放系统等整合。

17. 可配置核酸定量模块超微量板：至少包括dsDNA，RNA，ssDNA，cDNA，Oligos等，微量检测板材质一体式金属材质+聚光石英光路，无需校准，检测灵敏度：≤1 ng/μL；样本量：≤2 μL；最大一次检测样本数量≥16个；

18. 支持升级荧光顶部底部、时间分辨荧光（TRF）、连续发光、瞬时发光、双色发光、荧光波长扫描等功能。

19. 配置图形工作站，正版windows系统。

*（二）配置要求

1. 全波长酶标仪主机，1台；

2. 内置温控和振荡模块，1个；

3. 双光栅式光吸收模块，1个，

4. 预留加样器接口，1个；

5. 四位卧式比色杯适配板，1个；

6. 配套软件，1套；

7. 图形工作站，1套。

