    - 货物需求一览表

| 包号 | 设备 名称 | 数量 | 简要用途 | 交货期 | 预算 | 交货 地点 | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高分辨场发射扫描电子显微镜 | 1套 | 该仪器主要功能是在超低电压下直接观察各种材料超精细纳米形貌及结构，同时获得形貌微区内元素的定性、半定量及元素面分布线分布等信息，特别是在高分子材料、生物材料及新能源材料方面的表征具有不可或缺的独特优势。通过分析获得的信息，能够建立材料形貌、结构和微区内元素分布和含量与材料性质之间的关系，为材料设计制备和性能研究提供理论和实验支撑。 | 出口许可批复后6个月内到货或合同签订后6个月内到货 | 350 万元 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 是 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总  则

投标方应遵守项目的标准规范和本文件的要求。投标方应对所报价的技术与设计、设备和材料的供货以及施工安装等承担全部责任。

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、本技术规格书中标注“★”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

4、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第一包  超高分辨场发射扫描电子显微镜

一、综述：

名称：中国科学院长春应用化学研究所国家电化学与光谱研究分析中心之超高分辨场发射扫描电子显微镜

数量：1套

交货期：出口许可批复后6个月内到货或合同签订后6个月内到货

二、功能：

该仪器主要功能是在超低电压下直接观察各种材料超精细纳米形貌及结构，同时获得形貌微区内元素的定性、半定量及元素面分布线分布等信息，特别是在高分子材料、生物材料及新能源材料方面的表征具有不可或缺的独特优势。通过分析获得的信息，能够建立材料形貌、结构和微区内元素分布和含量与材料性质之间的关系，为材料设计制备和性能研究提供理论和实验支撑。

三、技术要求：

3.1.  运行环境：

3.1.1  房间温度：15 - 25℃；

3.1.2  相对湿度：小于60%；

3.1.3  适用电源：单相，100V±10%，50/60Hz，5kVA，要求连续供电；

3.1.4  地线：独立地线。

3.2. 电子光学系统:

★3.2.1 SE分辨率：≤0.6nm@15kV (工作距离≥4mm)；

★3.2.2 SE分辨率：≤0.7nm@1kV（工作距离≥1.5mm，减速模式）；

3.2.3 放大倍数：最小≤20倍；最大≥200万倍，底片和显示器倍率可同时显示；

3.2.4 加速电压：0.5-30kV（10V/步）；

3.2.5 着陆电压（样品台减速）：0.01-20kV（10V/步）；

3.2.6 电子枪：场发射电子枪；

#3.2.7 电子枪亮度 ≥ 1x108 A/cm2/sr；

#3.2.8 电子束直径≤ 6nm；

#3.2.9 电子束损伤能量≤0.3eV；

3.2.10 聚焦、消像散：可自动和手动聚焦及消像散调节并配有旋钮板及轨迹球；

#3.2.11 物镜光阑：≥四孔机械可调式，内置自加热清洁装置；

★3.2.12 具有样品台减速功能。

3.3 样品室：

3.3.1 样品台：5轴优中心马达驱动；

3.3.2 样品台移动范围：X≥110mm；Y≥110mm；Z≥38.5mm；倾斜角-5 ～70°；R: 360°连续旋转；

#3.3.3 配有样品交换仓：交换仓可保证直径≥150mm的样品的通过，端面透明可观察到样品交换过程；

#3.3.4 样品防撞警报装置：具有非接触防碰撞保护功能，无需红外CCD相机即可避免样品台碰撞；

3.3.5 具有样品安装到位提示，避免样品在安装时脱落；

#3.3.6 可放置样品最大尺寸：直径≥150mm，最大高度≥36mm；

#3.3.7 导航功能：一体化导航相机，最大导航视野直径≥75mm。

3.4 检测器：

3.4.1 具有高位探测器、低位探测器及ExB信号选择系统，低位二次电子探测器可得到二次电子像；

★3.4.2高位探测器：可接收二次电子像和背散射像，并以任意比例混合，在小于2kV下可以成背散射电子像。

3.5 数字图像记录系统：

3.5.1 图像处理软件：可以进行图像的处理、测量和编排实验报告；

3.5.2 数据记录：照片包括编号，加速电压，标尺，放大倍率，日期，时间，工作距离等；

3.5.3 扫描速度：

Rapid扫描： Rapid1～Rapid2	2种

Fast扫描： Fast1～Fast2	2种

Slow扫描： Slow1～Slow7	7种

CSS 扫描： CSS1～CSS7	7种

Reduce 扫描：高，中，低，宽区快速，宽区慢速； 5种

Custom扫描：驻留时间 100ms - 2ms (50Hz)；

3.5.4 图像显示：支持双显示器双大画面显示（1280×960像素），支持6通道图像实时显示；

3.5.5 图像储存：640×480， 1280×960，2560×1920，5120×3840像素，照片包括编号，加速电压，标尺，放大倍率，日期，时间，工作距离等信息；

3.5.6 图像类型： TIFF, TIFF（16bit）, BMP或JPEG；

3.5.7 信号/图像处理功能：

像素积分改善S/N，框架积分，彩色图像显示，2色合成图像显示（保存图像），伪彩色图像显示（保存图像），针对保存图片的图像处理（灰阶变换，伽马调整，各种空间过滤处理）；

#3.5.8 实时图像伽马处理（Live Gamma）。

3.6 电镜控制系统：

#3.6.1自动电子光路对中调整：自动电子束对中，自动光阑对中，自动像散对中，自动对焦调整，自动亮度对比度调整，自动像散调整。

3.7 真空系统：

#3.7.1 真空系统：分子泵1台；机械泵1台；离子泵2台，化学吸附泵1台；

#3.7.2真空度：电子枪部分优于2x10-7Pa；样品室部分优于2x10-3Pa；

3.7.3 保护：自动真空抽气及诊断系统，具有断电、缺水、失真空保护系统；

3.7.4 真空规：全量程真空规×1，皮拉尼规×2；

3.7.5 样品更换抽真空时间：≤1.5分钟。

3.8 能谱仪：

#3.8.1探测器：分析型SDD硅漂移电制冷探测器，有效面积≥60mm2，高分子超薄窗设计；

3.8.2 封闭式真空系统，无需借助SEM抽放真空；

3.8.3能量分辨率：Mn Ka优于127eV（@计数率130,000cps）；

F Ka 优于64eV（@计数率130,000cps）；

C Ka 优于56eV（@计数率130,000cps）；

保证符合ISO 15632:2012标准；

3.8.4元素分析范围：Be4～Cf98；

3.8.5探测器可软件控制自动伸缩。

3.9 安装要求及其它技术要求:

#3.9.1扫描电镜须适应现有实验室条件：在接地电阻大于40Ω可正常工作，无需制作超低阻值地线；

#3.9.2 可与任意品牌光学显微镜联用：两台设备可以独立工作；

#3.9.3可与原子力显微镜联用：实现扫描电镜和原子力显微镜的坐标联用，两台设备可以独立工作，互不影响分辨率指标，坐标共享精度优于10微米；

★3.9.4 维护：扫描电镜具有停电直接启动功能；如无此功能，专业售后工程师在接到用户通知后24小时内必须到达用户现场进行免费更换灯丝及光阑等服务。

★四、设备配置要求：（本条仅需提供书面盖章承诺）

| 序号 | 部件 | 数量 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高分辨场发射扫描电子显微镜主机 | 1 | 包含电子光学系统、上位&下位探测器、样品台减速、五轴马达样品台、交换仓、真空系统、控制系统、能谱反控接口、导航相机、机械泵反控接口；电镜主机。 |
| 2 | 能谱仪一套 | 1 | 主机及软件，主要用于微区内元素分析。 |
| 3 | 控制单元多个 | 1 | 包括电脑、显示器、键盘、鼠标、旋钮版、轨迹球；主要用于数据的收集和存储操作。 |
| 4 | 附属设备 | 1 | 包含变压器、机械泵、循环水、空压机、电镜专用操作台，主要用于维护主机真空和灯丝的正常工作状态。 |
| 5 | 随机仪器维修工具 | 1 | 仪器维修工具。 |

五、随机文件资料

1. 随机文件资料（电子版）：至少1套

2. 设备操作使用说明书（英文）：至少1套

3. 软件使用及开发指南（英文）：至少1套

4. 其它应附随机资料

卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。同时买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或设备或其部件的损坏由卖方承担责任；

所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

六、技术商务要求

1. 卖方应在仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后2周内进行安装调试，直至通过验收。

2. 技术培训：卖方应对买方提供现场技术培训，在卖方设备安装调试完成后，卖方应对用户技术人员进行调试、操作、仪器维护、故障排除等方面的现场培训，时间为5个工作日。

3. 售后服务：中国区建立有售后服务机构，并配备专业维修工程师，能提供及时有效的售后服务。

4. ★原厂保修期：卖方提供1年的整机免费保修,保修期自仪器验收签字之日起计算。（本条仅需提供书面盖章承诺）

5. 维修响应时间：对仪器使用过程中产生的问题，1小时内及时进行答复、指导。若确认仪器发生故障，工程师24-48小时内赶到现场进行维修。

6.★付款方式： 进口设备：100%信用证，其中90%凭装船单据议付，另外的10%凭验收报告议付。

针对国产：签订合同后，卖方交货后买方支付合同总金额的90%，验收合格后支付10%。

（本条仅需提供书面盖章承诺）

7.由于禁运或出口许可审批困难导致合同不能履行，要求合同自动解除并退回已支付的货款,如果由于投标人自身原因导致被禁运，就要其承担相应法律责任并赔偿由此导致的损失。

七、设备包装要求及运输方式

1. 设备包装应符合海运、陆运、空运的标准，适合长途运输、防潮，防震，防绣；保证设备完好无损；适于海、陆、空运输和整体吊装。

2. 由于包装不当所造成的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方负责。

3. 每份包装箱内应附一份详细装箱清单和质量检验合格证明或厂商提供的出厂检测报告。

注：对第五章货物需求一览表及技术规格中“★”号条款为关键技术条款，“#”号条款为重要技术条款。“★”号条款的偏离将致导投标被否决