    - 货物需求一览表

| 包号 | 设备 名称 | 数量 | 简要用途 | 交货期 | 预算 | 交货地点 | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重四极杆质谱仪 | 1套 | 本设备主要配合高分辨质谱，进行代谢物鉴定和代谢组学研究。 | 收到信用证后4个月内 | 240万元 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 是 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总  则

投标方应遵守项目的标准规范和本文件的要求。投标方应对所报价的技术与设计、设备和材料的供货以及施工安装等承担全部责任。

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、本技术规格书中标注“★”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

4、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第一包  三重四极杆质谱仪

一、综述：

名称：三重四极杆质谱仪

数量：1套

交货期：收到信用证后4个月内到货或签订合同后4个月内到货。

二、功能：

本设备主要配合高分辨质谱，进行代谢物鉴定和代谢组学研究。

三、技术要求：

1. 工作条件

1.1.1电源电压：230V±10%， 50/60Hz， 16A

1.1.2环境温度：15-27℃（最优：18~21℃）

1.1.3相对湿度：20-80%

1.1.4气体需求： 雾化气N2：纯（99%纯度）N2， 碰撞气Ar：超高纯Ar或N2（99.999%）

2. 质谱部分技术性能

2.1 离子源

#2.1.1离子源：独立的可加热电喷雾离子源（ESI源）和大气压化学电离源（APCI源），安装离子源时可实现气路电路自动识别，自动连接，可保障零误操作；

2.1.2 ESI与APCI切换无需拆卸离子源；

#2.1.3探针需可以应对复杂样品时质谱信号的便利优化。提供具体实现方式说明。

2.1.4 离子源可以降低化学噪音；提供具体实现方式说明。

2.1.5 具有雾化气、辅助雾化气、可调式吹扫气（0-15L/min可调），进一步提高雾化效率和稳定性；

2.1.6在高灵敏度的情况下具有高耐用性；提供具体实现方式说明。

2.1.7 ESI源：加热温度最高≥550℃，流速范围≥1ul-2000ml/min；

2.1.8 APCI源：加热温度最高≥550℃，流速范围≥50ul-2000ml/min；

2.1.9可实现质谱直接进样，自动调谐和校正，可通过软件和通过操作面板自动设置；

2.1.10质谱配置软件具备实时监控反馈喷雾稳定性功能；

2.1.11离子源腔体可以直接观察喷雾效果，以便在实验出现问题时方便排查故障原因；

2.1.12离子源所有可调节部件具备防烫伤功能，保证操作人员安全。

2.2 离子传输系统

2.2.1 离子传输系统采用离子传输管或锥孔设计

★2.2.2在移去、清洗离子传输部件时，不需破坏真空即可实现快速更换, 待机时不需要消耗氮气；

2.2.3离子聚焦技术：有效捕获离子并聚焦

2.3 四极杆质量分析器

★2.3.1 Q1和Q3均采用金属钼四极杆，以方便频繁清洗易残留的合成材料，提高耐用性，降低后期使用成本。

★2.3.2四极杆质量分析器最高分辨率能达到0.2amu或更高（质量窗口数值越低分辨率越高），以满足代谢物鉴定实验对高分辨率的要求；

★2.3.3碰撞池采用弯曲设计，以阻挡中性粒子和高速分子团，保持离子传输通道的清洁，减少噪音，提高耐用性；

2.3.4 碰撞气为高纯高惰性氩气或氮气，确保母离子碎裂效率；

2.3.5质量数范围：5-2000，高端质量数不高于2000amu，Q1和Q3均可以达到；

2.3.6质量轴稳定性：≤0.05amu/24小时 (全质量数范围)；

2.3.7质量准确度：全质量轴范围内≤0.1 amu；

2.3.8 MRM最小驻留时间：≤ 1ms；

2.3.9共轭双曲面四极杆扫描速度：≥15000amu/s；

★2.3.10 MRM扫描速度：在多组分同时检测时最大可达600 MRMs/秒或更快，并确保无交叉污染；

★2.3.11采用1ppb去甲基地西泮作为标准物质，要求出示1ppb去甲基地西泮在10、20、50、100、500 MRMs/s时对应的响应峰面积的图谱，要求5个采集速率的峰面积数据的偏差≤10%；

2.3.12一次分析最多可执行30000对MRM分析；

★2.3.13正负离子切换速度：≤5ms(含切换时间和稳定时间)

2.3.14扫描功能：全扫描、选择离子扫描、选择反应监测、高选择性反应监测、时间选择反应监测子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、反向能量归一化扫描。

2.4 检测器

2.4.1检测器可以同时满足代谢组学实验对高灵敏度和宽动态线性范围（106）的要求；

2.5 真空系统

2.5.1 由分子涡轮泵（3级差分）和机械泵组成的4级差分真空系统

2.5.2四级差分抽真空，真空可达到5·10-6 Torr

2.6 灵敏度

★2.6.1  高选择性MS/MS灵敏度

ESI：1pg利血平柱上进样，m/z 609>195，S/N≥1500,000:1，连续六针RSD≤5%

3 数据处理系统

提供LC和MS/MS的全自动控制；简单的用户界面可以实现高效能的仪器调谐和方法优化，包括碰撞气压力和碰撞能量的自动优化，并可利用优化参数方便地建立分析方法；可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；有建立数据库功能，谱库检索功能，Window 10英文操作系统（64bit）

★四、设备配置要求：本条只需提供书面承诺

| 序号 | 部件 | 数量 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质谱仪主机 | 1 | 三重四级杆质谱仪主机 |
| 2 | 离子源 | 1 | ESI离子源 |
| 3 | 离子源 | 1 | APCI离子源 |
| 4 | 离子源 | 1 | Nano离子源 |
| 5 | 软件 | 1 | 定量定性软件（含数据库） |
| 6 | 六通阀 | 3 | 进样六通阀 |
| 7 | 喷针 | 10 | 进样喷针 |
| 8 | 离子传输管 | 4 | 离子传输 |
| 9 | 色谱柱 | 10 | C18，1.7um，2.1×100 mm |
| 10 | 色谱柱 | 2 | HILIC，1.7um，2.1×100 mm |
| 11 | 色谱柱 | 2 | 氨基，1.7um，2.1×100 mm |
| 12 | 色谱柱 | 2 | aQ，1.7um，2.1×100 mm |
| 13 | 泵油 | 1 | 2L |
| 14 | 进样瓶 | 2 | 100个/包 |
| 15 | UPS电源 | 1 | 20KVA，电池续航2h（国内采购） |
| 16 | 氮气发生器 | 1 | 一体式（国内采购） |
| 17 | 代谢组学前处理套装 | 1 | 代谢组学前处理套装一套 |

五、随机文件资料

1. 随机文件资料（电子版）：至少1套

2. 设备操作使用说明书（英文）：至少1套

3. 软件使用及开发指南（英文）：至少1套

4. 其它应附随机资料

卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。同时买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或设备或其部件的损坏由卖方承担责任；

所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

六、技术商务要求

1. 卖方应在仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后2周内进行安装调试，直至通过验收。

2. 技术培训：卖方应对买方提供现场技术培训，在卖方设备安装调试完成后，卖方应对用户技术人员进行调试、操作、仪器维护、故障排除等方面的现场培训，时间为5个工作日。

3. 售后服务：中国区建立有售后服务机构，并配备专业维修工程师，能提供及时有效的售后服务。

★4. 保修期：卖方提供3年的整机免费保修，保修期自仪器验收签字之日起计算。（本条需提供制造厂家书面承诺函）

5. 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求给以响应；需要在现场解决问题的，应在3个工作日内到达仪器现场。

6. 付款方式：对于进口产品，采用即期不可撤消信用证等国际贸易支付条件支付： 100%信用证，其中90%凭单据议付，另外的10%凭验收报告议付。

国产设备付款方式：签订合同后，卖方交货后买方支付合同总金额的90%，验收合格后支付10%。

7.由于禁运或出口许可审批困难导致合同不能履行，要求合同自动解除并退回已支付的货款,如果由于投标人自身原因导致被禁运，就要其承担相应法律责任并赔偿由此导致的损失。

七、设备包装要求及运输方式

1. 设备包装应符合海运、陆运、空运的标准，适合长途运输、防潮，防震，防绣；保证设备完好无损；适于海、陆、空运输和整体吊装。

2. 由于包装不当所造成的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方负责。

3. 每份包装箱内应附一份详细装箱清单和质量检验合格证明或厂商提供的出厂检测报告。

八、投标产品必须是市场上已经上市并且是全新出厂制造产品，不得是翻新机或者二手机或者定制机。

注：对第五章货物需求一览表及技术规格中“★”号条款为关键技术条款，“#”号条款为重要技术条款。

“★”号条款的偏离将致导投标被否决