    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子顺磁共振波谱仪 | 1套 | 签订合同之日起,300个日历日内货到甲方指定地点：甘肃省兰州市天水中路18号中国科学院兰州化学物理研究所。 | 兰州机场 | 甘肃省兰州市天水中路18号中国科学院兰州化学物理研究所。 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在交货前60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后15天内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源380V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

一、项目基本技术需求

1.设备名称、数量:

1.1 设备名称:电子顺磁共振波谱仪

1.2 数量:1套

2.设备用途

主要用于化学、物理、材料学、医学和环境等学科中含未成对电子的电子顺磁共振特性相关研究，如自由基、自由基对、三重态、过渡金属离子（含镧系金属离子）及其络合物等的检测。

3.工作条件

1.1 电源 380 V(±10%), 50Hz;

1.2 环境温度18-30oC;

1.3 相对湿度≤80%;

* 1.4 连续工作时间: 至少持续120小时的长时间连续工作;

4.技术要求

4.1、重要指标

4.1.1灵敏度：

#4.1.1.1可检测最小绝对自旋数≤1*10^9 spins/G线宽（要求提供生产厂家官方网站截图，以及测试谱图和数据作为证据）；

*4.1.1.2信噪比S/N ≥3000：1（以0.0003%沥青掺杂在KCl中制成的弱沥青为标样，采用国际通用的测试方法，且测试噪声时的必须使用4.2.2项中的最大校平功率。提供测试谱图和数据作为证据）；

#4.1.2 数字化分辨率≥32 bit（要求提供生产厂家官方网站截图，以及测试谱图和数据作为证据）；磁体分辨率≦10 mG（要求提供生产厂家官方网站截图作为依据）；

4.1.3 稳定性：磁场噪声(短时间稳定性)： ≦5 mG；磁场稳定性(长时间稳定性)：≦10 mG；

4.2、 微波系统性能要求：

4.2.1微波源工作频率：X波段 ( 9.2 GHz ~ 9.9 GHz)

4.2.2微波源：耿氏固体源；最大功率输出：600 mW，最大校平功率输出：200 mW（要求提供能够体现该参数设置的截图作为依据）；

4.2.3微波功率衰减：0~60 dB, 分辨率1 dB, 精度为 ±0.2 dB；

4.2.4频率计：分辨率≥1kHz

4.2.5自动调谐功能和谐振腔自动匹配

4.2.6通过软件控制微波参数

4.2.7微波调谐模图样的放大功能

4.2.8 AFC频率稳定性：不低于10^-8；AFC 动态范围：±6 MHz

#4.2.9前置放大器带宽：30 Hz–6.5 MHz（要求提供生产厂家官方网站截图，以及能够体现该参数设置的截图作为依据）；

4.2.10能够自动测定有载Q值，并显示在软件中，并与其它参数同样存储在文件里；

4.3、 谐振腔性能要求：

4.3.1最大调制幅度20 G

4.3.2最大10 mm样品入口

4.3.3 无载Q值≥16000

4.3.4 可检测有损耗和无损耗的样品

4.3.5 能用于液氮（100K-600K）、液氦变温单元（3.8K-300K）

*4.3.6 前方具有窗口，能用于各种光照系统（特别是流动体系），支持紫外，可见，激光等光源，可实现光照原位实验，此外，光照的同时也可以实现样品的变温。（要求提供相关照片）

*4.3.7 工作频率：9.2-9.9 GHz，即使插入变温杜瓦后，其共振频率也应该在此范围内。

4.4、磁体系统性能要求:

4.4.1    ≤10英寸双轭磁体

4.4.1.1  最大磁场强度≧14500 G

4.4.1.2  双轭磁体的空气狭缝≧72 mm

4.4.1.3  适合于变温单元

4.4.1.4 磁体重量：≦2000 kg

#4.4.1.5 均匀性：10 mG或者3ppm（在3500G）（在10 (Z) х 10 (X) х 22 (Y) mm 体积内）（要求提供生产厂家官方网站截图作为依据）

4.4.2 磁体电源，须确保可达4.4.1.1项中的最大磁场强度；

4.4.2.1 磁体和磁体电源需要水冷却

4.4.2.2 能和所提供的磁体相匹配，须确保可达4.4.1.1项中的最大磁场强度

#4.4.2.3 稳定性：≤1.0 x 10^-6，以保证磁场稳定性（要求提供生产厂家官方网站截图作为依据）。

4.5、场控制器性能要求：

4.5.1一次磁场扫描的最大扫描范围：-18 kG 至 +18 kG，（提供能够体现该参数设置的截图作为依据）；

4.5.2 全程磁场准确度优于500mG

#4.5.3磁场扫描速度：≧ 1500G/5s (提供BDPA为标样，扫宽为100G，采样时间为0.5s测试得到的无畸变、上下对称的一次微分谱图为证据)；

4.5.4 最大数据采集点数：256000点

4.5.5信号转换速率：320微秒/点～ 5秒/点(以BDPA为标样，扫宽为100G，转换时间为320微秒条件下测试得到的无畸变、上下对称的一次微分谱图作为证据)

4.6、信号处理单元性能要求：

#4.6.1 检测带宽： 30MHz；2个独立的输入通道；每通道允许4 路常规信号输入（提供仪器上这些接口的图片为证据）；有外部触发接口：可由外到内/由内到外触发（提供仪器上这些接口的图片为证据）；

4.6.2检测模式：锁相，快扫和瞬态三种模式（要求分别提供三种检测模式的操作软件参数设置截图以及三种模式采集到的谱图作为依据）。

4.6.2.1锁相模式

#4.6.2.1.1频率范围：80Hz 到200 kHz（要求提供生产厂家官方网站截图，并提供BDPA样品在频率范围内的10个不同频率下（必须包括200 kHz这一频率）测试的谱图为依据）。可实现最高5 阶谐波同时检测（要求提供生产厂家官方网站截图，并提供仪器测试BDPA样品同时检测得到的5阶谐波谱图为依据）。

4.6.2.1.2在规定频率范围内，对任何频率的幅度和相位进行自动定标

4.6.2.1.3相位分辨率：0.1º

#4.6.2.2 快扫模式：普遍适用于常规体系，毫秒级响应。

独立的快扫线圈，快扫磁场可由采集软件控制，最大磁场扫描范围：≥200G；

扫描速率：最快6 ms扫描200 G（以及快扫模式下参数设置截图以及采集到的谱图作为依据）；

采样点数≥16000点（以能够体现该采样点数的参数设置截图为依据）

#4.6.2.3 瞬态模式：主要用于化学诱导动态自旋极化实验中的三重态或自由基对。

采样速率：125 MHz（能够体现该采样速率的参数设置的截图作为依据）；

采样点数≥16000点（以能够体现该采样点数的参数设置截图为依据）；单次采集的信号幅度分辨率14 bit;

4.7、调制功率放大器：频率范围：500 Hz – 120 kHz；

4.8、控制系统及控制软件

4.8.1 22寸或以上高分辨显示屏的高性能计算机，计算机各种硬件配置(图像、数据储存介质)齐全、可靠和稳定。

4.8.2在图型界面人机交互系统上运行的最新的用于电子顺磁共振实验的谱仪控制、数据采集及谱图处理、拟合的全套软件。控制软件应至少具有如下功能：

4.8.2.1  EPR参数设置

4.8.2.2  g值显示

*4.8.2.3 无需标样的绝对自旋量子数计算（误差不高于10%）。

#4.8.2.4  自旋拟合功能，带有自旋捕获数据库（提供具有各向同性谱和各向异性谱拟合功能和数据库的软件界面截图为证据）。

4.8.2.5  在线帮助功能

4.8.2.6 数据处理功能：拾峰；积分、微分；谱图的数学处理；多项式和指数拟合； 高斯线型、洛仑兹线型或混合线型的线性拟合；复合的基线拟合；滤波；饱和效应的P1/2 拟合分析等。

4.2.2.7 图形界面：一维谱图的线、点、数字、距离和柱状图显示；二维谱图的栈图，等高线、密度显示；三维栈图显示；峰位置，幅度，距离和g-值的显示。

4.10附件（必须含有以下所有附件）：

| 序号 | 配置 | 具体要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氮变温单元 | 温度范围至少包含100K-600K，稳定性≤± 0.1K。25L液氮罐，金属传输线/液氮蒸发器组合，加热丝和电热偶组合，插入式杜瓦，冷却设备（用于400K-600K范围内的变温实验）。 | 1套 | 要求提供附件照片和在采集软件界面上显示使用液氮变温系统时样品温度达到了100K和600K的截图为依据。 |
| 3 | 极性溶液样品池 | 用于信号弱，极性溶剂中样品的检测，可进行连续流动进样测量，无需特殊支架。 | 1套 | 要求提供附件照片和进行连续流量测量使用时的照片。 |
| 4 | 石英样品管 | 外径5 mm/内径4 mm | 50支 |  |
| 5 | 石英样品管 | 外径4 mm/内径3 mm | 50支 |  |
| 6 | 玻璃毛细管样品管 | 容量为50μl | 2000支 |  |
| 7 | 紫外光照单元 | 100W高压汞灯，波长范围200-2000 nm，聚焦装置，电源等。 | 1套 |  |
| 8 | 工作站及软件 | 英文版 | 1套 |  |
| 9 | 循环水冷机 | 制冷功率8 kW | 1台 |  |
| 10 | 台式EPR电子顺磁共振波谱仪 | 1）CW X波段（9.2-9.6 GHz）。2）绝对自旋数目灵敏度5×10^9 spins/G线宽，浓度灵敏度≤30 pM。3）信噪比≥600：1（以确定标准浓度的Tempol样品为标样，在功率100mW下，检测噪音。）。4）全自动调谐，无需点开调谐窗口，直接点击开始按钮，软件可自行自动调谐，完成后自动开始检测数据；自动调谐时间≤ 1 min (标样及一般非介电样品。)。5）磁场扫描范围≤6500 Gauss，样品区域磁场均匀性≤50 mG，稳定性优于1µT/h。6）前方具有窗口，能用于光照系统，特别是流动体系（需要提供相关照片作为依据）。 | 1台 |  |
| 11 | 用于台式EPR的液氮变温单元 | 温度范围至少包含: 93K-473K | 1套 |  |
| 12 | 用于台式EPR的指状杜瓦及其支撑架 | 1）50mL。2）使用液氮控温（77K）。 | 1套 |  |
| 13 | 用于台式EPR的工作站及软件 | 1）英文版。2）对于2D数据，可自动给出第二维度指标的变量图，如功率曲线。（投标文件中提供软件截图。） | 1套 |  |

5服务要求:

1. 供货期:签订合同之日起,300个日历日内货到甲方指定地点：甘肃省兰州市天水中路18号中国科学院兰州化学物理研究所。

2. 设备安装、调试和验收:

2.1 仪器到达最终用户现场后,在接到用户通知一周内,卖方安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试,按验收指标逐项测试至到达到验收要求; 仪器的安装调试需在接到用户通知后 60 日内完成。

2.2 技术培训:

2.2.1 安装工程师的现场培训。仪器安装完成后,卖方工程师在现场对用户 进行培训,培训内容包括仪器的使用,参数的设置,仪器的日常维护,简单故障的排除等。

2.2.2 使用一段时间后,卖方应安排应用工程师不少于三天的现场培训,此外供应商还需提供2次讲座,可以分2次完成。应用工程师的培训内容主要分为 EPR 理论介绍,上机操作和解谱培训。

2.2.3 卖方还应该提供5人次的免费应用培训班名额。

3 维修服务:

3.1 维修响应时间:卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应,如果需要上门服务,保证在72小时内内到达用户现场。

3.2 质保期:货到采购方指定地点安装调试验收合格之日起,免费质保不低于1年,终身维修并保证零配件供应。

注:质保期自货物安装调试结束双方签署验收报告的次日起开始计算。

3.3 提供中英文双语使用手册、专用工具和备品备件。