第八部分  采购需求

一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 4套 | 2024年11月30日 | 太原市小店区武洛街8号 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 气相色谱仪

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1 环境温度：15℃-35℃

1.2电源：220V，50Hz

1.3湿度：操作状态25-50%，非操作状态10-80%

- 设备用途：

2.1满足MTG尾气中烃类和常规气体的组成分析（气体大概组成如下：C1-C8的烯烃、烷烃，甲苯、乙苯、二甲苯、三甲苯等芳烃，H2、N2、CO、CO2）。

2.2满足费托合成反应尾气组分分析。（包括H2、CO、CO2、Ar、N2、CH4等，以及C1-C14的烯烃和烷烃，甲醇、乙醇、）。

2.3 要求仪器配置：气相色谱仪主机、气体控制模块、检测器、阀系统、色谱柱及色谱网络工作站等。

2.4 工作站具有多气源自动切换功能。

2.5 色谱后处理软件具有色谱峰自动积分、峰位置定性识别、校准定量的功能，还具有将已定量的物种信息，进行公式编辑，计算反应转化率、选择性的功能。

2.6 工作站可开放命令端口，用于自动化软件远程控制色谱工作站实现远程启动、数据处理、数据抓取等功能。

- 技术规格：

3.1气相色谱仪主机部分

3.1.1电子流量控制：采用微流路电子气路控制模块。可防止颗粒、水汽和油等污染物对EPC的损害。所有流量、压力均可以电子控制，以提高重现性。

3.1.2峰面积的重现性：保留时间重现性：<0.0008min，峰面积的重现性：<1%RSD。

3.1.3具有4种EPC操作模式：恒温，恒压，程序升压，程序升流。

#3.1.4具备浏览器用户界面，可从任何浏览器（平板电脑、笔记本电脑或台式机）进行访问。可以进行设置信息查看、故障排除、自动泄漏检测（无需人工）、色谱柱反吹、暂停和启动样品运行及方法开发管理。

3.2柱箱

3.2.1操作温度范围：室温以上5℃～420℃。

3.2.2柱箱升温速：最大升温速度110℃/min，以0.01℃/min增加。

3.2.3程序升温的阶数：15梯度/16平台程序升温。

3.2.4控温准确性：0.01℃。

3.2.5温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃。

3.2.6冷却速度：从450℃降至50℃<260秒。

*3.2.7在不使用额外柱箱的情况下，可同时安装三种检测器（FID\TCD\FPD），不包括MSD质谱检测器。为避免更换检测器时容易产生漏气的现象，要求检测器不得采用模块化和即插即用型设计。

3.3分流/不分流毛细柱进样口。

3.3.1最高使用温度：400℃。

*3.3.2分流比：≥12000：1。

3.3.2总流量设定范围：0-500mL/分钟N2,0-1250mL/min H2或者He。

3.4氢火焰离子化检测器（FID）

3.4.1温度范围：1℃步进可达400℃。

3.4.2自动灭火检测，自动点火，自动调节点火气流。

3.4.3最低检测限：<1.3pgC/sec。

3.4.4线性范围：>107。

#3.4.5数据采集频率：≥500HZ。

3.5热导池检测器（TCD）

3.5.1 最高使用温度：400℃。

3.5.2最低检测限：＜450pg十三烷/mL，采用 He作为载气。

3.5.3线性动态范围：＞105。

3.6液体自动进样器

3.6.1样品位数：≥15位。

3.6.2可通过自动化机器手臂上样分析。

3.6.3进样量范围：0.1-50ul。

3.6.4自动进样针可以自行调节进样深度。

3.7专用的阀系统

3.7.1十通反吹阀，可将待测组分后出峰的物质反吹放空。

3.7.2六通放空阀，放空有害组分，远离色谱柱及检测器。

3.7.3可同时安装多阀系统，对阀进行加热，防止高沸点物质冷凝。

3.7.4自动多阀控温阀箱，加热温度≥220℃。

#3.7.5由制造商在原厂生产，置于柱箱之上，不接受国内第三方公司进行改造升级。

3.7.6可设置阀系统的动作程序，阀系统根据设置的程序自动完成动作，无需人工值守。

3.7.7阀系统必须是原厂原装，内置色谱主机正上方，不接受搭载在主机之外，额外配置的辅助阀箱中。

#3.7.8可加装多位选择阀，实现样品气引入到阀后需返还到反应装置进行气体计量。

3.8网络版工作站系统

#3.8.1为保证系统的稳定性，要求网络版工作站软件和气相色谱仪为同一生产厂家。

3.8.2系统应当具有灵活的扩展功能，能够支持大规模仪器数量。采用标准的三层客户端/服务器（Client/Server）架构。

3.8.3网络版色谱工作站在线用户/命名用户数/客户端工作站数量许可，可根据仪器数量免费提供。

3.8.4网络版工作站具有仪器选择控制的功能，任何一台客户端电脑都可以随时访问系统进行仪器控制。

3.8.5具有仪器方法保存的功能，用户可以将仪器控制参数保存为固定的方法文件，并且可以在相同类型的其他仪器上调用。

3.8.6支持全序列和跨序列的峰浏览功能，即在一个图表中，显示所有的峰结果，用以快速判断异常数据和异常化合物；

3.8.7系统提供对审计追踪记录提供审核的功能，并在系统留下审核记录（非电子签名）。提供电子签名的策略设置功能，用户可以根据需求决定电子签名的先后顺序以及电子签名后数据的锁定。

3.8.8数据管理系统可与其他数据系统（如LIMS等）进行对接，以数据库接口方式和Web service方式查询结果。

3.8.9数据管理系统可对色谱网络版工作站数据进行自动识别，提示疑似的重复进样或进样时间存在问题的记录

- 产品配置要求

4.1配置一（MTG分析）：

4.1.1气相色谱仪主机1台

4.1.2分流/不分流毛细柱进样口2套

4.1.3 FID氢火焰检测器2套

4.1.4 TCD热导检测器1套

4.1.5 气体控制模块2套

4.1.6 快速安装的管路1套

4.1.7 排气导流装置1套

4.1.8 全自动六通气体进样阀2套

4.1.9 全自动六通隔离阀1套

4.1.10 全自动十通反吹阀1套

4.1.11可加热阀箱1套

4.1.12 阀到毛细柱接头2个

4.1.13 反吹模块1套

4.1.14 0.5ml气体进样阀定量环1个

4.1.15 1ml气体进样阀定量环1个

4.1.16 填充色谱柱3根

4.1.17 毛细色谱柱3根

4.1.18 色谱系统气路1套

4.2 配置二（费托合成分析）

4.2.1 气相色谱仪主机1台

4.2.2 分流/不分流毛细柱进样口1套

4.2.3 FID氢火焰检测器1套

4.2.4 TCD热导检测器2套

4.2.5 气体控制模块2套

4.2.6 全自动六通气体进样阀1套

4.2.7 全自动六通隔离阀1套

4.2.8 全自动十通反吹阀2套

4.2.9 可加热阀箱1套

4.2.10 阀到毛细柱接头1个

4.2.11 0.5ml气体进样阀定量环2个

4.2.12 网络版工作站软件1套

4.2.13 填充色谱柱5根

4.2.14 毛细色谱柱1根

4.2.15 液体自动进样器1套

4.2.16 色谱系统气路1套

4.2.17 自动化接口授权1套

4.2.18 服务器1套

4.2.19 自动化接口授权1套

4.2.20 电脑1套

4.2.21 打印机1套

4.3 要求的附件、专用工具和消耗品

4.3.1 安装工具包2套

4.3.2 进样口分流平板1套

4.3.3 进样口隔垫50个

4.3.4 色谱柱螺帽2包

4.3.5 样品瓶100个

5.  技术文件：

5.1 随仪器提供使用手册、培训教材等。

5.2 随仪器提供合格证书。

（二）质保及售后服务：

1.1 设备安装调试：由制造商免费到用户处现场进行安装、调试、培训。

1.2 技术培训

1.2.1 现场培训：制造商工程师现场安装调试时提供现场培训，确保操作人员可以正确使用仪器。

1.2.2 提高培训：制造商为每台仪器提供免费培训名额1名（差旅费自理），可至制造商国内培训基地接受免费提高培训；培训课程包括仪器的基本原理、使用操作、应用方法、日常维护保养、简单故障处理等内容，并提供上机培训。

1.3 保修期：仪器安装验收合格后12个月或者发货后15个月，以先到者为准。

1.4 维修响应时间：对用户的维修要求在4小时内作出响应，48小时内到达现场。

1.5 要求卖方提供的其它技术服务内容：软件终身免费升级。

（三） 订货数量：

气相色谱仪（MTG分析） 3套、气相色谱仪（费托合成分析）1套。

（四） 交货地：

用户指定地点。

- 交货日期：

2024年11月30日。

- 执行的相关标准：

产品应满足相关国家标准及行业标准。