第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流式细胞仪 | 1套 | 合同签订后3个月内 | / | 兰州新区甘肃省同位素实验室靶向药物系统 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

- 项目描述和内容概要

  - 项目名称

流式细胞仪

  - 项目内容

1.2.1任务来源

随着生命科学研究的不断深入，对细胞多色免疫功能研究，细胞凋亡、周期分析研究，DNA倍体分析和细胞周期蛋白检测，干细胞的鉴定、功能分析，细胞各种生理功能研究（死活鉴定、细胞内pH值、细胞内钙流、膜电位检测）的需求增加。流式细胞仪可以鉴定表征80纳米以下细胞或微粒，用于细胞外囊泡、血小板颗粒、外泌体等小颗粒检测研究，可以在细胞水平上观察细胞活动、基因表达、疾病进展等，为生命科学研究提供了有力的工具。

研究团队在进行肿瘤生物学、神经科学、免疫学等领域的研究中，需要流式细胞仪来追踪标记细胞、监测细胞凋亡等，以深入了解疾病的发生发展机制和评估药物的疗效。

1.2.2任务目标

（1）设备采购

选择适合项目需求的流式细胞仪，确保设备的性能、质量和价格符合要求。通过市场调研、产品比较和招标等方式，选择具有高分辨率、高灵敏度、低噪声、多功能等特点的设备，并与供应商签订合同，确保设备的按时交付和安装调试。

（2）技术培训

组织相关人员参加流式细胞仪的操作培训，确保操作人员能够熟练掌握设备的使用方法和维护技巧。培训内容包括设备的基本原理、操作流程、图像分析软件的使用、常见问题的解决方法等。

  - 项目预算

采购预算价格：56.2万元。

  - 预计完成时间

本次项目计划进度如下：

2024年9月1日~2024年9月30日：采购预评审报告等文件的编制；

2024年10月1日~2024年10月31日：完成招标及合同文件的编制；

2024年11月1日~2024年12月31日：设备采购及安装；

2025年1月1日~2025年2月28日：设备及系统验收。

- 项目技术方案

1.仪器设备参数

- 操作系统：操作及分析软件的运行平台为Windows系统；

- *配置双激光器：蓝色激光（激发波长488nm）和红色激光 （激发波长633nm/635nm/638nm/640nm)，可原位升级为三激光14色检测；

- 激光器功率≥50mW；

- 激光器类型：两个激光器均为固态激光器；

- 双散射光检测器：前向和侧向；

- *荧光通道配置：配置八通道或以上的PMT或APD荧光检测器，检测器温度控制精度：≤3℃；

- 分析速度：≥25000粒子/秒；

- #进样方式：采用非注射泵进样方式，以满足快速连续的进样要求；

- 液流速度：可根据样本类型进行流速调节；

- 支持试管类型：12×75mm试管、1.5ml或2ml EP管；

- 具备绝对计数功能：采用精确的体积法测量原理，同时可兼容微球法；

- 试剂余量监测：对鞘液、废液量连续实时检测，及时提示用户处理；

- 操作软件：中英文界面；

- 软件功能：实现所有流式数据（包括信号的高度、宽度和面积信息等）的采集和分析，并且支持线性、对数坐标的变换；

- LIS连接：可配置双向LIS连接；

- 电压调节：可以根据样本特点对电压进行调节；

- 仪器可以调节信号阈值，最大限度减少无关信号对于结果的干扰；

- 荧光补偿：全矩阵荧光信号补偿系统，软件可进行实时补偿、离线补偿和自动补偿；

- 数字解析度：≥100万通道；

- 软件集成自动算法，可自动分析淋巴细胞亚群项目结果；

- 荧光检测灵敏度：FITC≤100MESF，PE≤100MESF，检测颗粒范围：0.1μm～50μm；

- 仪器分辨率：前向散射光、FITC通道和PE通道的全峰宽CV≤2%；

- 荧光分辨率：rCV＜3.0%；

- #携带污染率：≤0.08%；

- *医疗器械资质：如果响应产品中有属于医疗器械的产品，制造商须符合《医疗器械监督管理条例》要求，并提供医疗器械生产（经营）许可证或医疗器械经营备案凭证，所投医疗器械须符合《医疗器械注册管理办法（2014年最新）》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证（一类医疗器械可提供备案凭证）;

- #可提供取得中华人民共和国医疗器械注册证的CD3/CD4/CD8/CD45检测试剂、CD3/CD56/CD19/CD45检测试剂或CD3/CD16+56/CD45/CD19、HLA-B27等配套试剂；

- #自动进样器规格：32管以上高通量自动进样器；

2.安装现场应具备的条件

1）相对湿度：20%～80%

2）环境温度：15℃～27℃

3）电源：220V，50/60Hz

3、安装程序：

1）仪器到达使用现场后，由供货方派出专业的工程师进行仪器安装、调试。

2）仪器安装调试完成后，对使用人员进行技术培训，包括仪器基本原理和结构介绍、仪器操作方法、仪器基本保养维护程序等内容。

3）用户在使用过程中的技术问题可随时向公司提出询问，供货方将提供相应咨询服务

- 项目总体要求

项目要求在控制预算的前提下，以高标准、高要求完成招标采购，确保采购的仪器设备符合或高于技术指标和功能需求，确保设备运行的稳定性、质量的可靠性和实验数据的真实性。此外，需要考虑设备的长期运行成本、能耗和维护便捷性，在预算范围内保质保量完成招标采购。

- 验收技术要求

  - 功能标准：

4.1.1 验收主要指标

1）配置双激光器：蓝色激光（激发波长488nm）和红色激光（激发波长633nm/635nm/638nm/640nm)，激光器功率≥50mW；

2）配置八通道或以上的PMT或APD荧光检测器；

3）采用非注射泵进样方式进样，以满足快速连续的进样要求；

4）荧光检测灵敏度：FITC≤100 MESF，PE≤100 MESF；

5）携带污染率：≤0.08%；

工作站：配套不低于处理器Intel i5，硬盘1T、内存8G计算机和23寸显示器一套

配套试剂：配备鞘液、清洗液、质控微球

4.1.2设备到货：设备须按照交货期要求到货。

4.1.3设备安装调试：设备的性能应符合供货方应答文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由用户确认。

  - 其他要求：

验收时交付买方的材料

验收表1：材料交付

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单位 |  | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出厂报告 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 装箱单 |  | 1 | 份 |  |  |  |  |
| 3 | 技术图纸及模型 |  | 1 | 份 |  |  |  |  |
| 4 | 操作使用说明书 |  | 1 | 份 |  | 含主要试验的操作方法、主要设备的操作及注意事项 |  |  |
| 5 | 培训记录 |  | 1 | 份 |  |  |  |  |
| 6 | 验收大纲 |  | 1 | 份 |  |  |  |  |
| 7 | 其他文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场 技术人员 |  | （签字） | 业主确认 |  | （签字） |  | 日期 |  |

项目的调试验收大纲，经由卖方细化形成调试验收计划或实施细则后，由买方审定同意后即可实施。实施的各记录表格需有买方或使用方人员的签字确认。

各检验表格与试验记录是验收报告不可或缺的一部分。待形成完整的验收报告后，由买方、卖方、监理（若有）三方签字认可后，即认为验收通过。

- 服务要求

  - 供货要求：

5.1.1总则

该项目主要建设基于百千瓦强流质子超导直线加速器的精准放疗用α-同位素药物研发平台，将建成国际上首台完全创新的能够大幅度提高α放射性同位素产额和纯度的研发装置。

对本设备采购及供货要求，中标人需严格执行设备采购技术文件要求。

采购技术文件提出了上述设备和材料的一些技术要求，验收过程必须完全符合其要求，否则视为验收不合格。

采购技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合有关最新版本的标准和本规范书的优质产品。

招标文件所引用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

采购技术文件作为合同附件，与合同正文具有同等的法律效力。

采购技术文件未尽事宜，由买卖双方协商确定。

5.1.2所遵循的标准及质量保证

投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

投标人提供的所有技术文件中的技术指标除非在技术规格中另作规定外,均应使用相应的国际先进标准、中国国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准。

投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等,都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

投标人提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位。

为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

关于设备的调试，如果有必要的准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

所有设备生产前，其配置要经过使用单位审核通过后方可进行。

  - 安装调试：

5.2.1总体要求

（1）乙方接到甲方通知后10个工作日内将货物送至甲方指定地点（一般为项目所在地），当乙方所提供设备运抵现场后，在双方约定时间内，须由甲方、乙方等双方组成的验收小组，对乙方提供设备的外观和数量进行验收和核实。

（2）开箱验收：甲方查看所供产品是否与合同内容（数量与型号）一致；

（3）如果设备和材料的任一零部件经检验和试验后，不符合设计要求及合同技术附件中的规定，卖方应消除其缺陷，直至产品合格获得满意结果为止。

5.2.2验收标准

设备到达施工现场具备验收条件后4小时（工作时间）内，由甲方组织开始现场验收，若验收合格，则由甲乙双方签署现场验收合格证明文件，此合格证明文件为现场验收通过且作为已交货的凭证。

5.2.3最终验收

（1）现场验收合格后，乙方负责对所供设备和系统进行安装，安装完毕以后，由乙方负责并组织有甲方代表、设备供应商等参加的现场调试。调试按照乙方编制、甲方审核同意的调试方案进行。

（2）安装调试验收首先对设备进行性能检查，乙方负责提供设备的调试记录表，由甲方代表逐个签署验收。

（3）验收过程中，如发现任何设备存在质量问题、或单体设备或系统性能不能满足工艺设计要求，乙方须尽快修改、调整或更换，直至满足规定要求为止。期间发生的所有费用由乙方负责。

（4）所有设备质量和性能满足规定要求；系统性能指标符合设计要求、运转正常；文件资料完整齐全视为安装调试验收合格。安装调试验收合格后，无故障运行2个月，视为最终验收合格。

  - 保修期及响应时间：

产品实行“三包”，质量保证期为设备验收合格后12个月。在质保期内，如因产品质量出现问题，乙方应在接到通知后2小时内做出明确答复，24小时内赶到使用现场，免费维修；

超过保修期后，产品在运行中出现甲方不能处理的问题时，乙方售后服务人员在接到通知后应在2小时内做出明确答复，24小时内赶到使用现场解决问题；

实行终身服务，以最优惠的价格长期提供易损件和零配件；

质保期内，乙方须免费提供技术支持、人员培训、设备调试等服务。

  - 其他要求：

5.4.1附件、备件和消耗品

供货方须提供保证正常运行所必须的附件、备件、工具和消耗品等。

供货方还须保证，在保修期满后以优惠价格供应维持设备正常运转所必需的附件、备件及相应技术图纸等资料、工具和消耗品等。

5.4.2技术附件清单（出厂随机材料）

设备到货验收时根据具体设备情况出具以下随机材料。

| 序号 | 文件名称 | 文件份数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备装箱单（中转站签字盖章的复印件） | 1 |
| 2 | 出厂合格证（原件） | 1 |
| 3 | 出厂质量说明书（原件） | 1 |
| 4 | 出厂各项检验报告/实验记录/证书（原件） | 1 |
| 5 | 产品零部件质量证明/测试报告（若是复印件，加盖红章确认） | 1 |
| 6 | 产品原材料材质证明（若是复印件，加盖红章确认） | 1 |
| 7 | 安装手册 | 1 |
| 8 | 使用及维护说明 | 1 |
| 9 | 图纸及模型文件 | 1 |
| 10 | 甲方要求的其他文件 | 1 |