中国海洋大学高效液相色谱仪、电子舌等设备采购项目采购需求

一、商务条件

1.交货期及交货地点

1.1签订合同后按采购人要求供货，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的交货期，投标人可根据自身情况自报最快交货时间。

1.2采购人指定地点。

2.质量保证期

2.1质量保证期：国产设备自验收合格之日起3年，进口设备自验收合格之日起1年，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的质保期。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

2.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

2.3质保期外的服务：如设备在质保期外发生故障，中标人继续以成本费用为用户提供技术服务。

3.付款方式

内贸货物：货物验收合格后，合同金额在十万人民币及以上，乙方需按照合同额5%付给甲方质保金，甲方100%支付给乙方设备款。质保期满后无质量问题及其他争议，经乙方申请，甲方在扣除相关费用后将质保金无息返还乙方。合同金额在十万人民币以下的，甲方100%支付给乙方设备款。乙方于甲方付款之前须向甲方开具增值税专用发票/增值税普通发票，如为增值税专用发票需向甲方提供抵扣联。

外贸货物：货物办理完免税手续后支付合同的80%，验收合格后支付20%。

4.安装调试验收

4.1中标人须保证所提供的产品能满足主管部门的验收要求，并保证通过验收。

4.2采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

5.售后服务

5.1质保期内，如果证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

5.2质保期内中标人应提供及时周到的售后服务，在接到采购人通知2小时内做出响应并到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

5.3质保期内，中标人应按照采购人要求无偿协助采购人开展设备调试，直至可实现设备的正常使用。

6.培训要求

中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

- 采购内容

第一包：

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 | 单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●高效液相色谱仪 | 1.四元梯度泵： ★（1）液压系统：双柱塞串联泵设计，具有伺服控制可变冲程（20-100μL）驱动，通过齿轮和滚珠螺杆传输动力，浮动柱塞，为保证仪器耐用性，不接受皮带轮驱动； （2）自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的性能； （3）四元梯度泵通过高速比例阀控制形成四元梯度混合，标准配置在线真空脱气机； （4）可设定流量范围：0.001~10mL/min，增量为0.001mL/min； （5）压力操作范围：操作范围最大可达39Mpa； （6）梯度精度：＜0.23%RSD； （7）流量精度：≤0.072%RSD。 2.样品瓶进样器： （1）自动进样器采用高压、阀进样技术。使用微型计量泵准确控制取样体积，进样后，进样针始终置于流路中，保证最小样品残留量； ★（2）自动进样器能进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合进样方式。此外，可根据样品的粘度，调节取样及进样速度； （3）进样范围：0.1~100μL，增量为0.1μL； （4）精度：以峰面积计<0.25%RSD； （5）进样器工作耐受的压力大于等于550MPa； ★（6）样品容量：不低于130个容量为2mL的样品瓶。 3.柱温箱： （1）操作原理：带有两个独立帕尔帖单元的柱温箱； ★（2）温度范围：高于环境温度5℃至80℃； （3）温度稳定性：±0.1℃； （4）温度准确度：±0.5℃； （5）温度精度：≤0.05℃。 4.示差折光检测器： （1）检测器类型：示差折光； （2）短期噪音：＜±1.25×10-9RIU； （3）漂移：<200×10-9RIU/h； （4）示差折光范围：1.00-1.75RIU； （5）测量范围：±600×10-6RIU； （6）pH值范围：2.3-9.5； （7）数据采集速率：不低于70Hz。 5.可变波长紫外检测器： （1）检测类型：双光束光度计； （2）光源：氘灯； （3）信号数量：单波长检测和双波长检测； （4）波长范围：190~590nm； （5）狭缝宽度：6.5nm，整个波长范围上的典型值； （6）光谱工具：停流波长扫描； （7）波长准确度：±1nm，使用氘灯自校准，使用氧化钬滤光片验证； （8）波长精度：＜±0.1nm； （9）噪音：<0.25×10-5AU，230nm（单波长检测）；<0.80×10-5AU，230nm和254nm（双波长检测）； （10）基线漂移：在230nm处，1´10-4AU/h； （11）线性：>2.5AU上限； （12）最大采样速率：≥120Hz（单波长检测），2.5Hz（双波长检测）。 6.荧光检测器： （1）检测器类型：单信号波长（激发和发射），可编程单波长（激发和发射）荧光检测器； （2）灵敏度（参考条件：标准池8μL，响应时间4s，HPLC级水和限流毛细管）。 7.单波长操作： （1）拉曼（H2O）>500（信号时测量的噪音参考），Ex=350nm，Em=397nm，暗值450nm，标准流通池； （2）拉曼（H2O）>3000（暗值时测量的噪音参考），Ex=350nm，Em=397nm，暗值450nm，标准流通池； （3）光源：氙闪光灯，常规模式20W，节能模式5W，寿命≥4000h； （4）脉冲频率：单一信号模式296Hz，节能模式74Hz； （5）激发单色器：范围200~1200nm和零级；带宽20nm（固定）；单色器：全息凹面光栅，F/1.6，闪耀波长300nm； （6）发射单色器：范围200~1200nm和零级；带宽20nm（固定）；单色器：全息凹面光栅，F/1.6，闪耀波长400nm； （7）时间表编程：单信号波长、响应时间、PMT增益、基线行为（增补、自由、零）； （8）最大数据采集速率：74Hz； （9）波长特性：重复性±0.2nm，准确性±3nm设置。 | 1 | 58.00 |
| 2 | 微阵列芯片扫描系统 | 一、杂交系统 1.杂交原理：三维摇动式的盖片下的杂交方式；支持静止杂交； 2.连续性三维摇动设计，恒温密闭循环系统； 3.内嵌式系统控制，LCD触摸屏操控，不需要外接电脑，使用方便，操作简单； 4.控温范围：30-65℃；温度控制精度：±0.5℃； 5.最大杂交区域：22×72mm； 6.芯片容量：杂交1-12片芯片（还可用0.2ml，1.5ml，15ml，50ml的试管若干）； 7.转速：5-30转/分，或静止杂交； 8.定时范围：每段0-24小时；最多4段（不包括清洗段）； 9.杂交液体积：3-400μl； 10.样品温控台：可放置0.5ml或1.5ml管子，可以预热杂交液，以方便使用； 11.玻片放置方式：无特殊要求； 12.可以同时提供10个以上独立的杂交程序（最多可达99个程序）。 二、芯片洗干模块 1.集成洗液加热、清洗、离心三种功能； 2.清洗温控范围：RT（室温）～60ºC； 3.清洗上液时间：<30s； 4.清洗干燥通量：24片； 5.洗液体积：400mL/次； 6.单段清洗时间设置：5～999s； 7.清洗力度：1-10； 8.触摸屏，自由设定洗液类型（可使用两种洗液）、清洗时间、温度、次数等流程参数 9.仪器尺寸：约560mm×530mm×365mm（宽×深×高）。 三、扫描模块 1.检测原理：激光共聚焦扫描； 2.扫描方式：平台运动式顺序扫描，消除交叉干扰； 3.芯片尺寸：（76.20±0.50）mm×（25.40±0.25）mm×（1.00±0.10）mm； 4.扫描区域：22mm×72mm； 5.扫描速度：≥30秒/cm2（10μm分辨率）； 6.激发波长：532nm； 7.发射波长：570nm； 8.动态范围：＞10³； 9.重复性：≥95%（CV≤10%）； 10.扫描分辨率：5um，10um，20um，40um可选； 11.检测灵敏度：≤0.1个荧光分子/um2； 12.提供仪器控制和数据分析集成软件一套； 13.图像文件格式：TIFF、BMP、JPEG、PNG、LSR等； 14.分析功能：自动找点、对齐和数据提取功能； 15.外形尺寸：约540mm×360mm×220mm（长×宽×高）。 | 1 | 60.00 |
| 3 | 电子鼻 | 1.应用：模拟人的嗅觉系统,快速无损采集识别建立样本的特征气味指纹图谱，完成对样品风味品质进行评价、判断； ★2.使用场所要求：可以直接连接12V直流电工作，设备支持移动至现场或者在线检测，同时也可以连接交流电在实验室使用； ★3.主机面板具有操作按键，自带大屏幕液晶屏时时显示实验进程，不接电脑可直接独立单机工作，仪器整机重量不超过3Kg，尺寸长宽高：不大于300×200×100mm,提供便携箱，实现实验室与移动现场实时检测双模式； 4.主机内置自动进样系统，包含流量控制和采样系统，进样流量：20毫升/分钟--400毫升/分钟可设。流量标准偏差SD小于0.5（提供流量标准偏差国内第三方检测机构出具的检测报告或者认证文件）； 5.电信号接口：采用TTL和数字信号接口，可与其它外置的装置进行数据沟通（提供设备接口图片文件）； 6.设备主机可在线对不规则固态、粉末、液体等样品进样无损检测分析，无需借助外部手动抽气阀进样； 7.主机内置存储系统，可自动存储实验数据； 8.具有自动调整检测范围功能（自动稀释样品功能）和自动校正功能； 9.传感器技术：加热型传感器，工作温度200-450度； ★10.传感器仓：体积1.8毫升,温度110度,不锈钢体； 11.开机预热时间：小于2min； 12.内置采样系统：2个内置泵（采样和零气），无需外接零气发生器装置； 13.区别分析方法：PCA、LDA，定量预测分析方法：PLS； 14.未知样品定性判定方法：EUCLID、CORRELATION、MAHALANOBIS，可快速完成对未知样品的判定分析，传感器贡献率分析方法：LOADING； 15.功率：最大30W；电压：220V交流电和12V直流电； 16.配置情况： （1）电子鼻分析主机1台，品牌台式电脑（不低于i5，8G，512SSD，Win10，21英寸显示器，鼠标键盘等配件）一台； （2）专业分析软件一套； （3）配备备件包一套：含进样管1根，顶空进样瓶和盖8个，顶空进样针16个，活性炭过滤装置4个，便携箱1个； 17.技术培训与售后服务： 提供仪器的现场安装调试及操作培训。 | 1 | 56.00 |
| 4 | 体外肠道模拟消化系统 | 1.每套模拟反应器配备独立伺服电动搅拌器模块，用于反应器搅拌蠕动模拟； 2.每个模拟反应器，配置一路流量计，通入惰性气体实现每个模拟反应器厌氧状态； 3.整套系统可以模拟单胃动物单次进食消化也可模拟单胃动物1日多次进食或者多日高频次进食； 4.可以同时模拟5个部位也可选择其中任意数量部位模拟，可自行选择； 5.整个模拟期间，血糖及生糖指数接近单胃动物体内水平,契合度≥90%以上，营养物质如乳酸、谷氨酸、赖氨酸代谢与吸收≥85%以上； 6.温度控制采用半导体无水控温方式控制，通过PID控制器控制实现37℃恒温控制。无水控温不需要外接水源和链接进出水管道，温度电极监测罐内温度是否恒定。并可实现过程温度记录功能； 7胃、小肠、升结肠、横结肠和降结肠反应器分别配置五个泵，五个泵，四个泵，四个泵，四个泵； - 增加吸收泵，吸收泵工作时应双向不间歇工作，按照人体消化器官吸收规律双向工作，并配置模拟人体肠道壁的吸收瓣膜，吸收糖类、氨基酸类、多肽类以及小分子蛋白质类；并保证将来可扩展在线监测该营养成分的接口，并与主控制系统连接。整套系统全自动运行，连续模拟人体消化吸收过程； - 肠道模拟控制系统： - （1）≥15″宽屏彩色液晶触摸屏，可编程控制器，可同时检测并控制5台1L模拟器的相应参数，可升级到更多通道（至少2个通道）的接口。软件需自带上位机软件和手机APP端远程控制，可远程监测及控制运行参数； （2）界面须提供模拟器单元的图形概览，图形应与人体胃、小肠、升横降结肠的外观及位置相一致； （3）页脚功能菜单按钮须包含主页、趋势、标定、控制、配方、历史数据、用户管理、报警、一键设定等功能； （4）用户管理界面须具备新增用户、复制用户、修改用户、删除用户和退出操作等功能； （5）软件系统出厂至少预存5个配方，用于不同模拟对象及模拟工艺，可一键调取配方，参数直接调用，直接开启实验； 10.主要性能描述： （1）模拟器：1000mL，5组，装液系数60~80%，材质：硼硅玻璃与SUS316L不锈钢结合体； （2）补料瓶13只，500ml； （3）反应前末端总收集瓶2只，体积5L； （4）控制范围：0~1000rpm精度：1%。电动搅拌（每台独立控制）+专用搅拌桨； （5）无水温控系统，控制范围：37℃；精度±0.3℃；每个罐子独立控温，并各配备PT100温度电极； （6）精密补液系统模块：5个模拟器分别配置5个/5个/4个/4个/4个微型变速蠕动泵整合于主机控制器； （7）pH控制模块：配备5支耐高温灭菌 pH 传感器，在线检测胃肠道环境pH值，模拟不同部位不同时刻的的胃肠道环境。 | 1 | 52.00 |
| 5 | 质构仪 | 1.质构仪主机单臂情况下最大输出力量不小于2500牛顿（250Kg）； ★2.配套2500牛顿和100牛顿两个力量感应元，更换方式为直接手动插拔式，更换时间小于30秒； 3.主机的面板具有不小于10英寸彩色液晶触摸屏幕，内置测试分析软件，实时显示实验测试过程曲线及结果，可直接单机操作，不接受任何形式的外购与外接方案； ★4.质构仪主机的运行距离上下限位机械控制模块整体必须为内置于主机，隐藏式，为保证运行安全和稳定，须提供图片文件支撑材料； 5.分析软件具有各项食品的物性分析常规程序，同时具有检测模式自由编程功能，能够按照实验人员的想法去编辑程序，进行实验研究。因此能同时满足教学与科研； 6.力量检测精度：优于0.015%，依据力量感应元最小感应力为0.01g； ★7.设备主机数据采集率：在单通道下不少于1000组/秒，必须提供软件中关于此要求的图片文件支撑； 8.位移指示精度：0.0001毫米； 9.外部防尘防腐设计，具有多种RS232、RS485接口，可接温度、湿度等多种相关外设装置； 10.多种检测探头可选，所有探头符合工业分析检测标准； 11.实验具有检测过程记录和回放功能，可将原始数据结果保存成文本格式； 12.软件软件可实现远程数据通讯及仪器检查校验等功能； 13.具备运行模式程序编辑功能，程序命令应包含：运行RUN、重复REPEAT、信息报告MESSAGE、清除信息通知CLEAR MESSAGE、循环操作CYCLE、假设IF、调零ZERO、赋值ASSIGN、清除变量CLEAR VARIABLES、公式FORMULA等； 14.具备结果计算功能，可将检测原始数据依据自己的需要全面系统的分析，计算出需要的样品物性参数。 二、配置 1.质构仪主机一台、专用分析软件一套； 2.力量感应元2500牛顿一套，力量感应元100牛顿一套，标准样品台一套； 3.检测探头：包括直径38.1mm、25.4mm、12.7、10mm、6mm、2mm的圆柱探头6个，一个直径2mm的穿刺探针，直径直径12.7毫米、25.4毫米球形探头2个，30度、45度、60度、90度圆锥探头4个，塑性刀头1个，TPA直径75mm圆盘探头一个，单刀剪切综合探头一套，三点弯曲探头一套,36毫米铝制探头一个，拉伸探头一套； 4.操作分析电脑一台（不低于i5，16G，512GB SSD，Win10，21英寸显示器，鼠标键盘等附件）。 | 1 | 55.00 |

第二包：

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 | 单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动五分类血液体液细胞分析仪 | 1.检测方法及原理：血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法； 2.报告参数：血液分析报告参数≥37个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个；SAA报告参数≥1个； 3.单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC≥110个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP≥100样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋SAA≥100样本/小时； 4.进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CDR+CRP用血量≤37μl，末梢全血检测CDR+CRP+SAA用血量≤40μl，预稀释模式CDR+CRP+SAA用血量≤20μl； 5.标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，可选配开放进样或封闭进样装置； 6.末梢全血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢全血采血管； 7.末梢全血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP、SAA检测，有急诊插入功能； 8.具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能； 9.使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正； 10.全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理； 11.具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型； 12.血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换； 13.具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量（8倍）来保证血小板检测精度，也可以手动选择8倍进样检测模式； 14.具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学法血小板，光学法血小板对聚集血小板的解聚率≥80%（提供数据证明材料）； 15. 具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测； 16.具有高值SAA自动稀释重测功能，如遇样本SAA结果超出线性范围，无需人工干预，可自动回退稀释重测； 17.配备原厂中文报告及数据处理系统，血液分析仪主机自带10寸彩色液晶触摸屏； 18.血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）×109/L，红细胞：（0-8.6）×1012/L，血小板：（0-5000）×109/L，血红蛋白：0-260g/L； 19.血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1×109/L，红细胞≤0.02×1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5×109/L； 20.CRP线性范围：0.2~320mg/L； 21.SAA线性范围：5~350mg/L； 22.全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（提供证明文件）； 23.须提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能。 | 1 | 55.00 |
| 2 | 多功能酶标仪 | 1.检测类型：6-384孔板，24孔、64孔超微量检测板（2μl或4μl）； 2.应用范围：四光栅+滤光片：吸收光（Abs）、荧光强度（FL）、化学发光（Lum）、时间分辨荧光（TRF）、荧光偏振（FP）、荧光共振能量转移（FRET）、均相时间分辨荧光（HTRF）、时间分辨荧光共振能量转移（TR-FRET）、生物发光共振能量转移（BRET）、Western Blot等； 3.光源：十亿次高能氙闪灯； 4.温度控制：室温+5℃-66℃； 5.震荡方式：线性、圆周、双圆周（强度和速度可调）； 6.检测模式：终点法（所有模式），动力学（所有模式），全波长扫描（吸收光、荧光、化学发光、荧光偏振），区域扫描； 7.电脑连接方式：网线（直接接入局域网），允许一台工作站控制多台仪器，同时数据可以存入网络中的任何终端电脑，进行数据共享和分析； 8.吸收光： （1）波长范围：230nm-1000nm，1nm连续可调； （2）波长带宽：≤4.0nm（230nm-1000nm）； （3）光度量范围：0-4.0（OD）； （4）测定准确度：≤±0.010OD±1.0%，0-3.0OD； （5）测定精确度：≤±0.003OD±1.0%，0-3.0OD； （6）配有光径传感器技术，可以将实测的光密度值校正为1cm光径下的吸光度值，使对微孔板的测读达到分光光度计的精度，校正结果不随温度变化而变化； 9.荧光强度：四光栅和滤色片双系统： （1）荧光检测支持微孔板顶部及底部检测； ★（2）激发波长（Ex）范围：250nm-850nm，发射波长（Em）范围：270nm-850nm； （3）检测器：-5℃制冷PMT，自动增益调节功能； （4）灵敏度（M/M光栅）：96孔板顶读：≤1pM荧光素；96孔板底读：≤2pM荧光素；384孔板顶读：≤1pM荧光素；384孔板底读：≤2.5pM荧光素； （5）灵敏度（F/F滤色片）：96孔板顶读：≤0.3pM荧光素；96孔板底读：≤2pM荧光素；384孔板顶读：≤0.5pM荧光素；384孔板底读：≤2.5pM荧光素； （6）支持激发光光谱扫描（光谱范围250nm-850nm）、发射光光谱扫描（光谱范围250nm-850nm）； （7）支持3D荧光扫描：激发光和发射光同时光谱扫描，3D显示； 10.化学发光：光栅和滤色片双系统； （1）化学发光检测支持微孔板顶部检测； ★（2）波长范围：320nm-740nm； （3）检测器：-5℃制冷单光子计数PMT； （4）灵敏度（辉光）：≤2pM ATP，96孔板；≤4pM ATP，384孔板； （5）灵敏度（闪光）：≤20amolATP； 11.时间分辨荧光： （1）支持微孔板顶部及底部检测； （2）激发滤光片：350nm（带宽60nm），检测波长（EM）范围：450-750nm，1nm连续可调； （3）检测器：-5℃制冷PMT； （4）检测灵敏度：≤10fM铕元素，96孔板；≤10fM铕元素，384孔板； 12.荧光偏振：四光栅和滤色片双系统； （1）支持微孔板顶部及底部检测； （2）波长范围：300-750nm，1nm连续可调； （3）检测器：-5℃制冷PMT； （4）检测下限（F/F，滤光片）：≤1mP标准偏差（1nM荧光素，96孔板）；检测下限（M/M，光栅）：≤2mP标准偏差（10nM荧光素，96孔板）； 13.支持Western Blot检测，检测灵敏度：fg/pg级；动态检测范围：3-4logs；信号稳定性：>1月； 14.具有近场芯片感应通讯和身份识别功能（NFC），并配备不低于3个用户身份识别卡； 15.仪器主机USB插口可数据输出：支持； 16.仪器主机面板具有嵌入式大屏幕触摸屏，直接使用在线触屏，即可进行程序、参数设置、读板、存储数据（至USB或网络路径）、数据展示和浏览；并内置培训视频可在线可调用观看； 17.专业分析和控制软件要求： （1）软件可自动进行数据的运算及存储，仪器的各种功能均可通过计算机控制完成； （2）可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换； （3）具有≥20种曲线拟合方式；曲线分析包括：IC50/EC50、插值法/外推法、自定义权重、平行性分析、显示相对效能和R2、综合置信区间显示； （4）具有＞140种预设模板； （5）数据显示既可以显示原始结果，也可以显示运算结果的彩色图或灰度图，以及3D显示； （6）具有公式编辑功能，可以完成自编公式进行数据统计，无需第三方软件统计分； 18.配置清单： （1）四光栅和滤色片双系统主机（含吸收光、荧光强度、化学发光、时间分辨荧光、荧光偏振）； （2）近场芯片感应通讯和身份识别芯片（NFC）4个； （3）专业分析和控制软件一套。 | 2 | 55.00 |
| 3 | ●电子舌 | 1.直接检测得到的指标须包含：苦味值、涩味值、酸味值、咸味值、鲜味值、甜味值、苦的回味值、涩的回味值和鲜的回味（丰富度）值，不接受使用统计学算法间接模糊表征味觉特性的数据方式； ★2.味觉传感器类型：人工脂膜传感器。不接受：液体传感器、金属氧化物传感器（包括涂层金属氧化物传感器）和惰性金属电极传感器类型； ★3.提供苦味传感器、涩味传感器、鲜味传感器、咸味传感器、酸味传感器、甜味传感器，每一种味道传感器检测对应的一种味觉值指标，每支味道传感器单独安装使用检测相应的味觉指标，如：涩味传感器单独安装使用测试直接检测涩味值； 4.传感器稳定性：化学配置的味觉标准溶液4次重复实验的标准方差RSD≤1%； 5.直接检测样品的各味觉值，无需通过化学计量学分析软件建立数据库间接表征味觉特性； 6.主机本身具有防电磁干扰技术，确保分析过程不受外界磁场的干扰，需提供相关认证证书复印件； 7.含不少于36位自动进样器，通过软件全自动控制进样、分析等全过程，可实现无人值守工作功能； 8.样品进样量：35ml-70ml； 9.软件全自动控制主机工作全过程，包括设置进样顺序、分析和清洗时间、分析次数等； 10.具备数据分析功能，可以直接获得味觉数值指标、雷达图等； 11.样品槽个数：≥36个；测量样品数量：≥10个； ★12.测试味道全阈范围：±25Ins，精度：0.01Ins； 13.仪器主机装有正负极两组味觉传感器安装头，须提供两组安装头图片，独立测试相应的味觉指标； 14.响应原理：膜电势测量； 15.味觉传感器：响应特点具有特定味觉物质整体选择性，同人的味觉感官阀值变化相吻合，能充分体现各类味觉物质之间相互作用的结果； 16.主机自动进样器，内含水浴槽，可对样品温度进行有效控制，完成温度与味道的相关性检测（提供进样器水浴槽图片证明文件）。 二、基本配置 1.电子舌主机一台； 2.酸味传感器CA0两套、鲜味传感器AAE两套、咸味传感器CT0两套、甜味传感器GL1两套、涩味传感器AE1两套、苦味传感器C00两套； 3.样品杯1000个。 | 1 | 129.00 |

注：

### 1.第一、二包投标人所投产品需提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章），或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告,或官网截图等有效资料作为佐证（技术要求有规定的，按规定提供佐证），如有条款未提供佐证资料，该条款按负偏离进行处理。在“响应技术需求情况表”中“偏离情况”一栏标注该佐证资料在投标文件中的页码，以便评标委员会评审。

### 2.本项目投标人所投产品参数必须与供货产品实际指标完全一致，如果验收不通过投标人需承担相关责任和损失。