中国海洋大学显微共聚焦拉曼光谱仪、全自动氨基酸分析仪等设备采购项目采购需求

一、商务条件

1.交货期及交货地点

1.1签订合同后按采购人要求供货，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的交货期，投标人可根据自身情况自报最快交货时间。

1.2采购人指定地点。

2.质量保证期

2.1质量保证期：自验收合格之日起3年，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的质保期。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

2.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

2.3质保期外的服务：如设备在质保期外发生故障，中标人继续以成本费用为用户提供技术服务。

3.付款方式

内贸货物：货物验收合格后，合同金额在十万人民币及以上，乙方需按照合同额5%付给甲方质保金，甲方100%支付给乙方设备款。质保期满后无质量问题及其他争议，经乙方申请，甲方在扣除相关费用后将质保金无息返还乙方。合同金额在十万人民币以下的，甲方100%支付给乙方设备款。乙方于甲方付款之前须向甲方开具增值税专用发票/增值税普通发票，如为增值税专用发票需向甲方提供抵扣联。

外贸货物：货物办理完免税手续后支付合同的80%，验收合格后支付20%。

4.安装调试验收

4.1中标人须保证所提供的产品能满足主管部门的验收要求，并保证通过验收。

4.2采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

5.售后服务

5.1质保期内，如果证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

5.2质保期内中标人应提供及时周到的售后服务，在接到采购人通知2小时内做出响应并到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

5.3质保期内，中标人应按照采购人要求无偿协助采购人开展设备调试，直至可实现设备的正常使用。

6.培训要求

中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

- 采购内容

第一包：

| 序号 | 设备名称 |  | 技术需求 | 数量 | 单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●激光拉曼光谱仪 |  | 一、技术要求 *1.光谱仪采用三反射镜无色差消像差光路设计，不允许采用透射式光路，全光谱范围无色差，系统通光效率>30%； *2.光谱分辨率：优于5cm-1； *3.光谱重复性：优于±0.2cm-1； 4.拉曼光谱测量范围：785nm激光激发：50cm-1-3250cm-1拉曼位移；532nm激光激发：50cm-1-3550cm-1拉曼位移；具有不少于4种激光器可选； 5.仪器灵敏度：聚苯乙烯1001cm-1拉曼峰信噪比200：1，测试条件：激发波长532nm（785nm），狭缝50微米，曝光时间≤2秒； 6.配备785nm高功率半导体激光器，光束出口处的最大功率不低于150mW，标准分辨率光栅6cm-1（FWHM），模块化高稳定预准直设计； 7.配备532nm高功率半导体激光器，光束出口处的最大功率不低于40mW，标准分辨率光栅5cm-1（FWHM），模块化高稳定预准直设计； 8.瑞利滤光装置：各激发波长均采用长寿命双瑞利滤光片与激光线滤光片，模块化高稳定预准直设计； *9.各激发波长所对应拉曼测量低波数到50cm-1（低波数测量检测条件白光响应曲线低频截止区50%透射点位于50cm-1，并测量位于50cm-1的硫磺拉曼峰位）； *10.样品点激光功率控制：通过内置激光功率计监测功率衰减，伺服反馈控制连续衰减中性密度滤光片，实现80级以上激光功率调节功能，调节精度≤0.1mW； *11.软件自动显示激光照射到样品绝对功率； 12.激光器、光栅与滤光片装置模块化高稳定设计，多维高精确动态定位，不同激发波长置换可不需要任何工具，就能够切换迅速，切换后无需准直；软件自动识别激光器、光栅与瑞利滤光片类别及序列号； 13.近红外增强CCD探测器：高品质CCD芯片，半导体制冷温度≤-70ºC（绝对温度）；量子效率：650nm处>50%，暗噪声：<0.01电子/秒/像元，读出噪声：<7电子/像元； *14.自动光路准直：仪器自动准直激光激发光路、拉曼信号传递光路与白光光路至显微镜载物台上的微米级样品点上，自动实现全光路共轴与能量优化； *15.实时X轴校标：采集光谱或拉曼成像进程时可每30分钟进行一次实时校标，每次X轴校标约45秒，无需外置校标源、无需人工操作； 16.自动曝光采集：无需摸索样品测试曝光时间，即可得到最佳拉曼光谱信息； *17.自动荧光背景扣除：可自动扣除拉曼光谱的荧光背景，适用每个激发波长，而非通过更换激光来降低荧光背景； 18.输出频率而对拉曼光谱进行差谱的扣除荧光背景的激光微差方法，以避免拉曼光谱变形与失真； 19.自动校准系统：样品拉曼光谱采集前，可自动利用白光光源校准纵坐标拉曼光强度；利用氖灯原子线自动运行整个光谱波数校准；利用聚苯乙烯标准样自动校准激光器频率； 20.拉曼光谱软件包括仪器控制、数据采集、光谱处理及曲线拟合等各种功能； 21.配备定量分析软件，混合物分离与解析软件（提供软件截图证明材料）。 二、配置要求 1.拉曼主机1套，包括高性能CCD探测器，785nm和532nm激光器各一个，配套瑞利滤光片，自动化控制光系统，智能样品附件，功能软件等； 2.白光显微成像附件：提供10X倍数物镜，数值孔径N.A.0.25,10.6mm工作距离，清晰观察待测样品的微区形貌； 3.微区样品台：手动实现XYZ方向调节，配10X显微物镜，数值孔径N.A.0.25，10.6mm工作距离，实现样品微区分析；包括4mm*100mm不锈钢支脚和4mm*15mm橡胶支脚，最大样品高度为25mm。 | 1台 | 95.00 |
| 2 |  | 台式电子顺磁共振波谱仪 | 一、技术需求 1.台式电子顺磁共振主机： *（1）连续波模式下探测信噪比：≥800：1； *（2）绝对自旋数目灵敏度：≤5×10^9spins/（G∙√）； （3）微波频率范围：9.2-9.9GHz； （4）最大衰减微波功率衰减：≥60dB； （5）微波功率范围包含：1µW-100mW； *（6）调制场频率：10kHz、50kHz和100kHz； *（7）磁场范围：-1000~6500Gauss（支持过零点扫描）； （8）样品区域磁场均匀性：≤50mG； （9）磁体冷却方式：风冷； （10）扫描速度：5ms/点~5s/点； （11）最大扫描点数：≥256000点； （12）无载Q值范围：≥6000； （13）最大调制场幅度：≥10Gauss； （14）支持液氮变温系统； （15）支持原位光照系统； （16）支持自动调谐； （17）支持Q值可在软件端实时显示并被存储； *（18）可选内置Mn标，进行相对定量EPR计算，同时支持无需标样的绝对自旋数定量EPR计算； 2.标准样品组： （1）BDPA，1支，用于调制场单元校准； （2）DPPH，1支，用于快速测试连续波EPR校正g值； 3.标准样品管： （1）4mm外径，3mm内径石英样品管，25支； （2）50µL毛细管，250支； 4.样品定位器：适用于台式连续波电子顺磁共振谱仪样品管位置标定的定位器； 5.U盘：≥16G，内含软件安装包，电子版用户手册； 6.仪器控制和软件系统： （1）计算机系统：不低于14代i7-14700，CPU，16G内存，2T固态硬盘，27英寸显示器； *（2）基于Windows系统的高性能软件，可实现谱仪控制、数据采集、谱图处理和拟合功能； （3）实验操作软件：支持仪器进行状态切换、参数控制、实验流程控制、数据采集和分析； （4）数据处理和分析：可以脱机离线使用，用于对EPR谱线进行多种数据处理操作，如去基线、积分、微分、滤波、傅里叶变换、数据拟合等操作； 7.组织样品池： （1）样品放置区域长度40mm； （2）样品放置区域宽度4mm； （3）样品放置区域间隙0.3mm； （4）包含组织样品池固定支架； 8.流通系统： （1）支持软件端自动控制蠕动泵开关及流速等； （2）系统包括：蠕动泵、扁平样品流通池及固定支架； 9.混合流通系统： （1）支持软件端自动控制蠕动泵开关及流速等； （2）包含物：蠕动泵、混合池及稳定支架。 二、配置要求 1.主机系统1套，包括主机1台，仪器控制及软件1套； 2.组织样品池1套； 3.流通系统1套； 4.混合流通系统1套。 | 1台 | 70.00 |

第二包：

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 | 单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●全自动氨基酸分析仪 | 1.18种蛋白水解氨基酸标准分析： *（1）蛋白水解氨基酸18种净分析时间（最长）：≤30min； （2）进样量2nmol时保留时间重现性：CV≤0.3%（精氨酸）（同时SD<0.09）； （3）进样量2nmol时峰面积重现性：CV≤1.0%（甘氨酸，组氨酸）Gly-His； （4）检出限≤2.5pmol（信噪比=2，天冬氨酸）Asp； *（5）净分析时间30mim内18种蛋白水解氨基酸分离度≥1.2（Thr-Ser，Gly-Ala，Ile-Leu）及全部； *（6）蛋白水解系统可以测定7种生物胺，无需更换系统； （7）生理体液38种氨基酸净分析时间≤110min； （8）具有分离柱自行装填功能； 2.其他通用技术要求： *（1）柱后衍生单元采用第3.5代内置TDE3衍生技术，内置长寿命高效热传导膜； *（2）分离柱采用不大于3µm填料的高理论塔板数分离柱； *（3）茚三酮和其缓冲液采用独立试剂瓶常温放置，不预先混合，延长试剂保存时间到1年； （4）内置9通道真空脱气机； （5）具有提前预警式自动计算每次分析所需要的试剂量功能； （6）主要管路均采用耐茚三酮腐蚀的SUS合金或钛合金； （7）茚三酮衍生试剂采用氮气保护，缓冲液可常温稳定存放； （8）色谱工作站，一个软件即可实现仪器的控制、数据的采集和处理。能够实现系统的自动清洗，符合GLP/GMP规则； （9）洗脱缓冲液常温放置，配方公开，可采用国产试剂； （10）配置分离柱填装工具一套，树脂1包； 3.氨基酸分析仪主机： （1）分离柱（蛋白水解）：填充树脂颗粒：不大于3µm高理论塔板数分离柱； （2）输液泵： 1）泵1（输送缓冲液）：双柱塞串联往复半微量泵： ①最大耐压能力不小于30mpa； *②输液流量范围为0.000-1.000mL/min，增量精确度≤0.001mL/min，同时保证自行装填分离柱的柱效； 2）泵2（输送衍生试剂）：双柱塞串联往复半微量泵： ①最大耐压能力不小于30mpa； ②输液流量范围为0.000-1.000mL/min，增量精准度≤0.001mL/min，以进一步提高输送0.35mL/min衍生试剂时输液精确度和准确度； 3）材质：SUS专用合金内衬或钛合金内衬； （3）自动进样器： 1）进样方式：高压（全体积）可变量直接进样； 2）可实现0~100µL任意体积直接进样，无需更换任何部件，可自动扩展到500µL； 3）样品盘位数不小于100； （4）柱温箱：方式：半导体制冷加热，柱温范围：10-90℃，控温精准度≤0.1℃； （5）衍生单元：衍生方式：衍生单元采用第3.5代内TDE3衍生技术，内置长寿命高效热传导膜，以消除流动阻力； （6）检测器： *1）分光系统：消象差凹面衍射光栅分光； 2）检测波长：固定双波长570nm和440nm； 3）具有参比通道； 4）检测器通道1噪声：≤0.025mV； 5）检测器通道2噪声：≤0.1mV； （7）管理系统： 1）电脑操作系统不低于以下要求：64位操作系统，Windows10，I5处理器，内存16G，独立显卡2G，硬盘256固态+1T硬盘，DVD-RW光驱；28英寸4K液晶显示器； 2）仪器配置Open LAB CDS2通用控制软件，同时提供中英文版软件可选； 3）软件具有开机程序，可一键打开两台泵、两个柱温箱和检测器电源，并自动设置两台泵的流速和柱温箱温度； 4）软件具有自动清洗程序，测试结束后可自动激活清洗维护，清洗后关机，无需手动设置； 5）软件具有序列模板，可直接输入待测样品个数，自动生成序列； 6）可把在Excel中编辑的序列拖入软件，自动生成测试序列； 7）测试报告可直接保存为DOCX、XLSX、PDF等格式，无需手动粘贴； 8）软件具有权限分级功能,同时具有审计追踪功能，仪器运行日志不可删除； 9）软件具有分离柱自行装填功能； 4.备品耗材： （1）维护品配件包： 1）阀密封圈（1）8个； 2）阀密封圈（2）4个； 3）密封垫2个； 4）密封圈2个； 5）针1个； 6）针套管1个； 7）密封垫2个； 8）注射器密封1个； 9）进样阀密封1个； 10）注射阀密封1个； 11）过滤芯10个； （2）消耗品配件包： 1）密封垫8个； 2）清洗密封垫8个； 3）过滤器2个； 4）进样口密封垫1个； 5）注射器顶套3个； 6）钨灯2个； 7）过滤器2包； 8）流路过滤器1个。 | 1台 | 110.00 |

第三包：

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 | 单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光粒度分析仪 | 一、主机系统 1.整机粒径测试范围：10nm-3500µm； *2.同轴同向双光源：应标配两个光源，红光光源应采用≤4mW，632.8nm氦-氖气体激光器；蓝光光源应采用≥10mW，470nmLED激光器； ★3.采用反傅立叶配置光路设计，全量程范围使用单一透镜进行测量，不采用多镜头技术； 4.采用折叠光路设计和同轴双光源技术； 5.全量程采用激光衍射法，使用米氏理论和夫琅霍夫理论进行分析； ★6.测量速度：扫描速度不低于10KHz；典型测量时间<10秒； 7.基于20种以上标准品的重复性0.5%；精确度±0.6%； *8.检测单元：采用对数间隔排列探测器，检测角度范围0.015-144度； 9.主机与样品分散系统应完全独立；不同样品分散系统应由主机自动识别；测量池插入主机后，应可自动锁定，并可一键解锁。 二、样品分散系统 1.湿法分散单元： （1）由湿法分散器和湿法测量池组成，湿法分散器可放置250mL，600mL和1000mL烧杯； （2）搅拌速度和超声强度连续可调；搅拌速度最大可达3500rpm，在线超声功率最大可达40W； （3）浸入式离心循环泵，最大流量可达1.7L/min； （4）分析完成后，可轻松进行样品回收； （5）测量池易于清洁，拆装检测窗口时无需工具； （6）测量池预留有水浴接口； 2.干法分散单元： ★（1）采用全封闭设计； （2）采用振动进样、高速气流分散样品；振动进样速度和气流压力由软件控制且连续可调；分散气压最大可达4bar； （3）样品托盘和漏斗应便于拆卸； （4）测量池易于清洁，拆装检测窗口时无需工具； （5）标配空压机和工业用真空采集系统。 三、软件系统 1.测量界面应具有测量进度条、激光遮光度计、实时散射数据显示、实时粒径分布显示、趋势显示、分散装置控制面板、数据质量指南标签等； 2.软件应内置一般物质光学参数数据库，同时具有光学参数优化功能； ★3.软件应具有数据质量指南功能，可在测试过程中对数据质量提供实时的反馈；采用机器学习算法，能够不断筛查各种潜在的数据质量问题，并列出可能存在的潜在问题和解决方案； ★4.软件应具有湿法方法开发指导功能，以交互的方式指导完成方法开发；涵盖方法开发中的样品制备、分散稳定性、搅拌速度滴定、遮光度滴定和方法可重复性等核心步骤； ★5.软件应具有自适应衍射算法，能够基于适应衍射算法存储的所有子测量数据，再通过机器学习将数据分类为瞬态和稳态，其中，稳态表征大多数时间观察到的颗粒，瞬态表征偶尔能观察到的事件，如气泡等； 6.软件需具备SOP、用户报告设计和测试结果质量评估等功能； 7.可选配审计追踪软件功能，以满足制药行业法规对合规性和数据完整性的要求；审计追踪软件应具有群组管理功能。 四、配置清单 1.激光粒度仪光学主机系统一套； 2.自动干法分散系统及对应密闭测量池一套； 3.湿法分散系统及湿法测量池一套； 4.控制系统一台CPU i7，内存16G，1T硬盘，Windows10 Pro；23及以上英寸显示器； 5.空压机（0-4Bar）； 6.工业用吸尘器一台。 | 1台 | 95.00 |
| 2 | 研究级正置荧光显微镜 | 一、技术需求 1.无限远光学系统，齐焦距离≥45mm； ★2.机身自带液晶屏：机身显示屏可查看显微镜放大倍数、光源强度、显微镜状态，同时保持观察姿势； *3.光强度自动管理：即使观察时频繁切换倍率，每个倍率也可保证合适的光线强度； *4.智能6孔物镜转换器：改变倍率时，电脑上的标尺就会联动，进行自动调整，无需手动输入倍率； 5.平场复消色差物镜带有带λ纳米镀膜校正类型： *（1）平场复消色差物镜4XN.A.≥0.20，W.D.≥20.00mm； *（2）平场复消色差物镜10XN.A.≥0.45，W.D.≥4.0mm； *（3）平场复消色差物镜20XN.A.≥0.80，W.D.≥0.8mm； *（4）平场复消色差物镜40XN.A.≥0.95，W.D.≥0.21mm； *（5）平场复消色差物镜100XOilN.A.≥1.45，W.D.≥0.13mm； 6.防霉型宽视野目镜10X≥24mm视野，双眼均可调节屈光度； 7.复眼照明系统，长寿命高亮度白色LED照明器（环保照明），满足性能要求的同时，降低功耗发热保持光路稳定性； 8.内置ND8减光片及自动照相电压调节按钮； 9.人体工学双目筒：可以调节目镜筒角度（10°-30°），可以让目镜伸长（≥40mm）可以通过DSC端口安装相机； 10.简易偏光附件：可观察淀粉状蛋白、胶原和晶体等双折射标本； 11.载物台X、Y移动手柄高度可调节； ★12.自动化智能载物台：用户可设定移动的距离、速度、方向和轨迹等参数。可实现自动化大图拼接功能；自动化Z轴调焦功能：配合软件和实现标本的三维重建； 13.长寿命LED荧光激发装置、使用寿命≥20000小时，有消杂光系统和滤光块位置黑暗标签：信噪比提高到原来的5倍以上；DAPI、FITC、TEXAS RED、CY3、CY5激发块； 14.同品牌科研级彩色、单色双模式超清显微相机： （1）科研级FX格式全画幅芯片CMOS相机（sCMOS）： 1）彩色模式：可拍摄400-680nm彩色图像； 2）单色模式：可拍摄400-850nm单色图像； 3）模式切换：保持图像一致而不发生位移； （2）超清像素：≥（2390万像素）6000×3984； *（3）芯片尺寸：≥35.8mm×23.8mm； （4）相机接口：F卡口； （5）双模式ISO感光度（灵敏度）： 1）ISO 200（彩色模式下ISO125至8000可调）； 2）ISO 800（单色模式下ISO 500至32000可调）； （6）全像素速度：全像素（6000×3984）：≥9fps； （7）最快速度：（1920×1080）：≥66fps； （8）曝光时间：100微秒～120秒； （9）光度测定模式：平均光度测量：测光区域内的平均强度峰值光度测量：测光区域内的最大强度像素； （10）曝光校正：平均计量：±1EV步长：1/6EV，峰值保持测量：-1EV至±0EV； （11）高速USB3.2传输； 15.专业图形处理分析软件： （1）采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口； （2）所有仪器、相机、软件均为同厂同品牌产品； （3）灰度测量、曝光模式自动、测光、手动可选； （4）多色彩通道白平衡、黑平衡、色温调节；荧光通道叠加；使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果； （5）多种分辨率模式可选、多色彩通道柱状图；多种预览模式可选，对未拍摄图像进行旋转镜像等操作； （6）在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位； （7）调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜； （8）交互式测量模块：测量功能包括标尺、长度、面积、角度；可以测量任意规则或不规则图形的面积、方位角、直径、重心、周长、投影、外切矩形等等； （9）可在图像上标记多种参数：如相关时间，通道名称，聚焦位置，曝光时间等等； （10）可根据用户需要的参数打印数据表格及导出功能；测量数据和原始图片可以一起储存； 16.数据处理端（不低于以下要求）：CPUi7，内存16G，独立显卡2G，硬盘256固态+1T硬盘，DVD-RW光驱；28英寸4K液晶显示器。 二、配置清单 1.正置荧光显微镜主体（包含荧光模块）：1套； 2.平场复消色差物镜：5组，包括：4X（NA0.2），10X（NA0.45），20X（NA0.8），40X（NA0.95），100X油（NA1.45）； 3.荧光成像模块：5个，包含DAPI、FITC、TEXAS RED、CY3、CY5； 4.高级彩色显微镜同品牌摄像系统：1套； 5.图像数据处理分析软件：1套； 6.图像采集数据处理端：1套。 | 1台 | 48.00 |
| 3 | 微塑料定量分析仪 | 一、设备参数 1.裂解炉加热系统： （1）温度范围：室温以上10℃－1050℃；内置热电偶，可以实时显示腔体温度； （2）升温速度：1-600℃/min； （3）加热方式：连续式升温； （4）材质：陶瓷加热； 2.裂解炉温度控制： （1）程序升温，精度优于+1℃； （2）温度精度：±0.1℃； （3）升温速度：1-600℃/min； （4）保温时间：1-999.9min； （5）裂解时间：1-999.9min； 3.界面温度：与气相色谱接口的接口针经过多层去活惰性处理，具有保温夹套，可控温度范围40℃-400℃； 4.进样方式：无需提前设置样品及包裹,样品盛于容器，自由落体进入；可以定量进样；可配合全自动进样器以及液体进样器、双击进样器等。裂解器可通过进样针直接插到色谱进样口，无传输导线连接，无阀设计；PY-GC全流路惰性去活处理，无冷点； 5.手动进样器可实现推拉式单击和双击进样，且有放气排空阀； 6.性能保证：RSD：<2%（GC-FID）； 7.聚苯乙烯标准品PS：用于检测热裂解仪器设备数据重现性性能的标准品，出厂随机带有数据的重现性实验报告； 8.多种分析模式：瞬间裂解模式；热解吸/瞬间裂解组合模式；释放气体分析模式； 9.微塑料定量分析软件：12种塑料检索图谱库，可对水和土壤中微塑料的定性分析以及定量分析。软件可以根据配备的12种塑料标准品进行自动建立标准曲线，达到快速定量分析； 10.微塑料定量分析用标准品：12种塑料混合标准品，分别是PP、PE、PS、ABS、SBR、PMMA、PC、PVC、PU（MDI类型）、PET、N6和N66，专用于微塑料定量分析所需要； 11.微塑料专用柱UAMP：由于微塑料分析的专用毛细分离柱； 12.不分流进样器MFS：对于痕量的水样和土壤中微塑料的热解产物的高灵敏度检测，可以实现进样、反吹、溶剂切割多种功能，从而改善峰的分离度； 13.配置专用EGA分析柱，对样品进行热分析； 14.高温超合金柱：给分离柱可以耐400℃高温； 15.过加热保护：裂解炉1100℃，ITF气相和裂解界面温度450℃。 二、配置要求 1.双击式裂解器主机； 2.起始安装工具包； 3.微塑料定量分析软件； 4.微塑料标准品； 5.微塑料专用柱； 6.不分流进样器； 7.手动进样器； 8.样品杯100个； 9.裂解管2根； 10.要求设备与实验室现有仪器联机配套使用。 | 1台 | 52.00 |

第四包：

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 | 单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热重分析仪 | 一、热重分析仪主机 1.温度范围：室温-1000℃； 2.温度准确度：±1℃； 3.温度精度：±0.1℃； 4.加热速率（线性）：0.1-100℃/min； *5.加热速率（冲击）：≥600℃/min； 6.冷却速率：1000℃-50℃in<12min； 7.称重能力：≤1000mg； 8.称重精度：±0.01%； 9.基线漂移（室温到1000℃）：<25µg（测试要求：TGA挂空样品盘，10°C/min室温到1000°C设置最大采点速率（不小于每分钟20个点），测试原始重量基线数据，不能平滑处理、不能进行空白基线扣除等数据处理；计算全温程范围内最高点到最低点等温重量差，要求差值<25µg）； 10.称重分辨率：≤0.1µg； *11.TGA具有自动加载及卸载样品盘的能力，单键自动归零。按仪器主机上的单一键完成加载样品盘，提升闭合炉体，样品盘归零，卸载样品盘； 12.TGA垂直炉体结构设计，吹扫气为水平吹扫，对流/浮力效应最小化，同时直接将逸出气体吹出以利于气体分析；要求为上天平挂钩式设计，热重信号稳定，避免样品外溢的污染问题； 13.测试无需扣除基线即可得到非常稳定的全温程信号； 14.直接得到测试数据，无需空白基线扣除； 15.集成的吹扫气体输送控制能容纳两路同时安装的气体,仪器必须整合有这项功（即不能是一个单独的单元）；吹扫气体流速必须在操作软件中是可编程的，并且可在数据文件中输出保存为数据信号；气体输送控制也必须允许在实验过程中两种气体间的自动切换；有可选附件允许输送可控比率的二元混合气体； 16.测试气氛：至少包含空气、惰性气氛（动态或静态）； 17.仪器经过一次校准后，改变任何试验条件（坩埚类型、升温速率、气氛），无需重新校准，仪器能够自动修正偏差； *18.实验过程中可以修改升温速率、实验温度、增加或删除实验步骤，并出示修改实验步骤界面为证；能自动规划安排各种校正、检验及诊断测试； *19.人机交互：仪器主机采用App化彩色触摸屏，一键触摸功能，可实现实时图谱监控； 20.配有独立完整的操作软件，含一键智能分析功能，可叠加并比较各种技术的结果，可以实现一键重复分析，自动生成自定义报告，包括：实验细节、数据图标和分析结果； *21.配置原装水浴； 22.配置步阶高分辨功能。 二、主要附件 1.主机：带有具有温度补偿的天平； 2.软件：可以进行自由转换的中英文控制/分析软件，配备全套全功能热分析操作及分析软件； 3.一体化数字式流量控制：要求流量计整合在主机内，气体的流量和种类可计入到原始数据中，并可进行两路气体切换； 4.铂金坩锅：3个； 5.工作站一台（配置不低于以下要求），I5及以上处理器，1T硬盘、4G内存，带Windows10操作系统等主流配置； 6.氮气瓶及0.4MPa减压阀：一套。 三、质保及维修 1.自仪器设备安装调试之日起，提供一年免费保修和维护，保证期外提供终身维护； 2.核心部件炉体质保5年； 3.生产厂家到最终用户现场安装、调试合格后验收； 4.由生产厂家为用户提供现场2人，2个工作日的设备仪器使用、维护技术培训； 5.提供完善的技术咨询和应用服务； 6.免费提供2/人次高级培训； 7.产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务； 8.生产厂商为采购人提供产品终身技术服务，产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。 | 1 | 45.00 |

第五包：

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 | 单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动物组织病理学处理系统 | 模块一：数字切片扫描仪 配置清单：数字病理扫描仪，1台；数字病理扫描工作站，1台；扫描控制软件，1套；本地阅片软件，1套；荧光模块，1套。 *1.加载数量：全自动一键式扫描，无人值守，单次可加载切片数≥5张； 2.物镜：配置高端物镜，数值孔径≥0.75； *3.明场扫描方式：明场采用线性扫描技术，配置行频≥30KHz的线阵扫描相机，保证扫描连续性和最小图像拼接次数； *4.明场扫描速度：20倍扫描，组织面积15mm×15mm，扫描时间≤30s； 5.扫描图像分辨率：20倍扫描，分辨率≤0.25微米/像素；40倍扫描，分辨率≤0.125微米/像素； *6.平台驱动：载片平台采用线性磁轴驱动，非丝杆驱动，确保超高精度控制； 7.设备指示灯：设备前罩设有电源指示灯及独立切片槽弹出指示灯，切片槽弹出指示灯起到提醒用户可取出切片槽的作用； *8.对每张切片可以进行图像质量0-100分的智能评分，提供软件操作截图； 9.为保证扫描数据稳定可靠，数字切片必须为单一文件，不接受多文件组成文件包形式； 10.图像形变误差：单位距离扫描形变误差的绝对值≤5µm； 11.荧光成像设备：采用主动制冷sCOMS单色相机，高分辨率CMOS≥400万像素；面阵式扫描成像；芯片尺寸≥1.2英寸；像元≥3.45µm×3.45µm，确保系统稳定性； *12.荧光通道数：支持≥3通道，可根据需求选择波段配置；涉及诊断数据、图像传输； *13.荧光扫描速度：三通道40倍扫描，组织面积10mm×10mm，≤60ms曝光时间，扫描时间≤250s； 14.预览自动组织识别功能：基于胶体成像原理的非背照式预览图拍摄原理，无需人为圈出组织，通过区域识别自动定位扫描组织，直接拍摄出荧光组织； 15.扫描类型：支持常规逐个对焦以及精细对焦方式； 16.扫描模式：支持单层、多层及多层融合扫描模式，自动探测荧光样品组织区域，快速筛选目标扫描区域，不需要手动检测； 17.图像处理及测量功能：分离组合通道，多种滤镜算法，实时、后期反卷积，测量长度、面积、荧光强度等多种参数； 18.支持识别切片标签：打印体数字，条码，二维码；自动识别组织区域，同时也可人工设定或修改扫描区域；自动预设焦点，也可人工添加或减少焦点；可实现扫片过程中实时显示扫描动态和浏览数字切片； 19.扫描切片格式：数字切片支持不同格式的输出，至少包含tif、svs、kfb、dcm等文件格式的输出，通过扫描软件参数设置选择“扫描格式”即可一键切换； 20.设备支持后续升级人工智能诊断软件； 21.可自由变换任意倍数进行全切片观察浏览，也可选择指定的倍数观察浏览；可随时添加个性化标注，能测量长度、周长、面积等，并可对所有标记进行管理；可多张图像同步移动、缩放，进行对比浏览分析；可以对数字切片图像的指定区域范围进行高清截图；可使用导航图，快速浏览整张数字切片； 22.图像显示：可对数字切片除横向、竖向的角度之外的任意角度进行旋转； 23.图像显示支持多系统使用：Windows/IOS/Android系统，电脑、平板、手机进行切片浏览，支持通过网络Web端浏览数字切片； *24.后续可升级配置远程会诊申请端软件，系统涉及病理数据的处理与诊断； 25.支持一个屏幕同时显示至少9张图像，并智能找到相同位置，可将对一张切片的缩放、拖动，同步给同屏幕的其他切片； *26.支持扫描后数字切片的云平台服务，支持自行注册账号，实现数字切片及其他数据上传，并以网页或二维码方式分享切片等；提供与扫描仪同一品牌的云平台功能截图、云平台入口和账号； 27.扫描工作站（不低于以下配置）：i5处理器；硬盘≥1TB；内存≥32G；显示器≥30英寸。 模块二：轮转式石蜡切片机 1.切片方式：半自动轮转式切片机； *2.显示方式：机身内置≥5英寸彩色触控屏； *3.用户管理：≥3个用户，实现对不同操作用户的切片数据管理； 4.切片厚度：0.5-100µm； 5.切片厚度调节范围： 0.5-5µm，0.5µm增幅； 5-20µm，1µm增幅； 20-60µm，5µm增幅； 60-100µm，10µm增幅； 6.修片厚度：1-600µm； 7.修片厚度调节范围：1-10µm，1µm增幅： 10-20µm，2µm增幅； 20-50µm，5µm增幅； 50-100µm，10µm增幅； 100-600µm，50µm增幅； 8.样本回缩：0-100µm，5µm增幅； 9.行程范围：水平行程范围≥25mm，垂直行程范围≥70mm； *10.进样速度：前进后退速度0-1800µm/s，速度可自由调节； 11.最大样本夹头尺寸：≥55mm×55mm； *12.样本头角度：样本头调节角度X/Y±8°，具有零位标识刻度位，且X轴、Y轴均具有各8度的可视化刻度显示指引； 13.样本头记忆：具有样本头位置记忆功能，可进行一键快速定位； *14.大手轮力平衡系统：采用非铅块配重方式； *15.大手轮锁定：具有2种锁定装置，可在最高点锁定和任意位置锁定；可通过屏幕上锁定图标颜色直观显示大手轮状态； *16.大手轮具有半刀修片拇指位人体工学设计； 17.刀架功能：可精准侧向位移，无需移动刀片即可保证刀片全长刀口使用，兼容宽刀和窄刀，内置护刀器和退刀装置； *18.刀架结构：燕尾槽结构底座； 19.刀座快速定位：具有快速定位位置和角度的刻度指示，位置范围为：0-2.5cm，调整角度范围为：0-10°； *20.粗修方式：≥4种，且必须具有小手轮粗修方式； *21.样本头进样方式：≥3种，至少包括小手轮、外接独立操作控制器、机身左侧按键面板； 22.小手轮功能：左侧粗修小手轮，具有≥3种方式操作（包含但不限于手柄、转盘、手指盘）； *23.小手轮定位：小手轮转动有有细分定位，细分位≥100分格，每转动一分格，样本头前进或者后退4µm； *24.小手轮调节：粗修小手轮进样方向、速度可通过软件快速实时调节，适应不同操作者使用习惯； 25.半刀修片功能：大手轮转动角度≥10°即可触发修片模式，半刀修片完成后整圈转动手轮，即可自动切换到切片模式； *26.整机设计：整机符合人体工程学，机身采用全包裹式设计，具有大容量置物台，置物台面积≥660cm²； 27.废屑收集盘：容积≥2L，采用磁吸结构和防静电设计，减少石蜡粘附； 28.数据接口：设备内置可拓展接口USB接口≥2个，网线接口≥1个，串行通信接口≥1个，可实现数据导入导出、软件升级更新、外接扫描枪、设备有线联网及外接控制面板等功能； *29.设备质控：可记录和导出每个用户当日/当月/当年切片数据，包括切片总次数、切片总厚度等，并可自动实时记录设备操作和功能设置记录，实现数据追溯。 模块三：全自动染色机 1.站点数量：总站点数量≥26个，其中水洗站点数≥4个，加卸载站点合计数≥4个； 2.站点补增功能：2个水洗站点及2个加卸载站点，可根据实际使用需求灵活调成试剂站点； 3.染色机结构：全开放式单层设计； *4.样本进出：样本通过抽屉式加卸载站点进出，抽屉具有缓冲功能，距离在设备3mm时缓冲后可以自动关闭到位；加卸载站点数量灵活，可设多种组合； *5.加卸载站点提醒：加卸载站点具有检测传感器，自动检测站点中的玻片架状态；具有异常打开抽屉报警和延时语音提醒功能，抽屉打开超时提醒时间1-120秒可调； 6.水洗站点水流大小：可调节，水洗续流时间0-120秒可设置，使当前水洗工序完成后可持续进水； *7.烤箱：具有烤箱，烤箱温度在室温至75℃可调，且有温度实时监测功能；烤缸数量不应超过2个，以避免烤缸对二甲苯及其他试剂的挥发影响； 8.试剂加热：至少具有4个试剂加热站点，温度范围室温至38℃可调； 9.机械臂功能：高精度运行机械臂，可沿XYZ三轴运动。横向运行速度≥1米/s，可以完成HE染色中1秒分化操作；机械臂有抖缸、沥液功能，且可自由设置执行参数； *10.用户交互：彩色液晶触摸屏≥10英寸，全中文系统触屏显示操作，主界面上可设置染色快捷程序，数量≥4个； 11.程序编辑：设备可存储程序≥100个，且每个程序可以设置步骤≥40个；每个步骤可设置时间为1秒-23时59分59秒； *12.试剂缸容量：试剂缸容量480±20mL，试剂缸容量不应超过500mL；单个玻片架容量≥30片/架； 13.同时运行程序数：可以单独或同时进行巴氏、常规HE、冰冻HE染色等多种染色程序，最高可同时运行不同程序数≥11个，每小时染片量≥300张； *14.染色质控功能：包括质控设置总览、历史运行程序、试剂使用明细等，并可生成和导出质控报表；可用绿色、黄色和红色等3种不同颜色标识，进行试剂更换提醒； *15.远程监控功能：具有远程报警、监控功能，可通过网页、微信小程序两种方式进行监控，实时了解设备运行状态，并以短信、邮件、微信等3种以上方式推送报警信息和维修指引； 16.软件升级功能：配置USB接口≥2个，可导出Excel和PDF格式的质控数据表且可以进行设备升级操作； 17.程序微调节：程序可进行精确或非精确设置；精确设置的步骤，机械臂优先处理，完全保证该步骤浸染时间的精确； *18.染色时间自调节功能（AAT技术）：可根据染液浸染天数或架数进行设置，自动调整染色时间；能够进行自动调节的染液种类≥4种； 19.授权管理：具有管理者以及普通用户两种登陆模式，并可以进行密码设置，管理者账户具有最高权限，可以对其他账户进行查询等操作； 20.运行状态查询：具有运行状态查询功能，可以了解当前执行步骤、剩余时间，站点分布的信息； *21.废气浓度监测：具有浓度监测传感器，浓度监测范围0-100ppm可设置，主界面上可实时显示废气浓度值； 22.防护机制：设备运行时具有自动防护功能，打开防护罩后机械臂自动停止运行，关闭后机械臂自动恢复运行； 23.三重声光报警系统：中文人工语音报警系统，控制面板同步灯光提示，灯光颜色≥三种，主界面同步文字显示解决指引。 模块四：组织包埋机 1.一体化工作台面，石蜡重力回流设计；包埋后产生的余蜡能自动回流到保存缸里； 2.该机采用触摸式液晶屏操作，全自动程序控制，可预设一周的自动开机关机时间； *3.“FREE/HOLD”两种出蜡控制模式（可手动出蜡或者0.1-10秒持续出蜡），供用户自由切换； 4.设备可测定并显示桌面有机性挥发气体（VOC）监测，对使用者可能会吸入的多种有害气体进行提示； *5.冷冻台独立设计，可与包埋机、切片机任意组合，冷台可放置≥70个包埋盒； 6.蜡缸采用双重过热保护，二级过滤设计； *7.蜡缸容量≥6L，一次可满足≥400个蜡块包埋用蜡； 8.左右两个保存缸可任意取出调换，方便余蜡清理； 9.具有手动操作微动开关和脚踏控制开关； 10.采用LED灯照明有足够的亮度（亮度可调），可确定小块组织包埋位置。独立小冷台面积大，制冷快速； *11.具有6个独立的温控系统，其中蜡缸、管路、包埋台、左保存盒和右保存盒温度任意可调（建议值：30～75℃），可选用独自加热，能满足灵活的工作方法；储镊块可固定加热。 | 1套 | 79.00 |

第六包：

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 | 单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光造影检测系统 | 一、激光部分技术参数 1.激光类型：半导体激光器； 2.激光波长：532nm； 3.激光输出功率：532nm，10mW-600mW，分档可调； 4.曝光时间： （1）0.01s-1S，分档可调； （2）出光时间可调节：10-100mS档时，调节间隔10mS； （3）100-2000mS档时，调节间隔50mS； 5.曝光间隔：0.05s-0.85s，分档可调，调节间隔50mS； *6.光斑尺小：50um-400um，连续可调。光斑清晰度焦点同轴可调； 7.能量连续可调节：532nm： （1）50-200mW档时，调节间隔10mW； （2）200mW-满功率时，调节间隔25mW； 8.瞄准光类型：半导体激光器； 9.瞄准光波长：635nm； 10.瞄准光输出功率：根据输出参数不同0.5mw-2mw，分档可调； 11.瞄准光光斑尺寸：与治疗光相同； 12.冷却方式：自然冷却冷却（风冷却）； 13.输出方式：眼内探针、裂隙灯适配器； 14.脚踏：全系列机型通用，仅踩下和释放功能； *15.设备升级端口：可升级为532nm、659nm、810nm多波长激光。 二、造影部分技术参数 1.视场角度：≥45°； 2.工作距离：≥40mm； 3.拍摄类型：免散瞳彩照、无赤光照、眼底造影照、眼前节照相机； 4.辅助定位功能：双圆点； 5.对焦方式：自动对焦+劈裂线手动聚焦； *6.固视灯：内置8点LED固视灯+外置固视灯，颜色均为绿色； 7.数码采集形式：外置单反相机； 8.瞳孔模式切换：≥3档（L档造影专用，M档、S档老年小孩专用）； 9.最小拍摄瞳孔直径：≤3.5mm； 10.采集像素：≥2300万像素； 11.额托上下调节方式：旋钮转轮； 12.仪器移动：主机光学体可实现上下，左右摆动； 13.与患者接触部分：额托，头托以及其支架均采用绝缘塑料； 14.光源亮度调节：无极调节； 15.主机工作站连接方式：USB连接； *16.配套影像系统软件：配备影像系统，并取得国家版权局登记证书； 17.人机界面：电脑主屏和主机副屏双屏幕。双屏幕均需面对操作者，并可实现眼底红外实时监控画面，拍摄预览画面以及相机参数设置画面同时显示。 三、配置清单 1.激光治疗仪主机 1台； 2.激光适配器 1个； 3.激光防护镜 1个； 4.眼底照相机主机 1台； 5.图像工作站 1套； 6.图像采集器 1个； 7.电动升降台 1台。 | 1套 | 53.00 |

第七包：

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 | 单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液体检测平台 | 模块一：接触角测量仪 1.主要技术参数： （1）接触角测量：范围0-180°，分辨率≤0.01°； （2）表面张力测量：范围0.01-2000mN/m,分辨率≤0.01mN/m； *（3）最大可测样品尺寸：≥320mm×∞×162mm（W×D×H）； *（4）高速高清相机：采用高信噪比≥11×7mm/1/1.2''CMOS传感器；最大速度≥2200fps；最大分辨率≥1900×1200px，在分辨率1200×1200px下速度可达150fps，颞暗噪声≤8e-，动态范围≥72dB，并且可以不通过录像随时暂停自动记录当前时刻前500帧图像； *（5）光学系统：光学≥6.5倍连续放大，最小视野≤3.3mm×3.3mm，最大视野≥18.3mm×18.3mm，观察视角-2.5°-﹢3°连续可调； （6）光源：采用≤470nm高性能单色高亮度LED光源，并进行绝热和均一化处理，具有栅格可调节光宽； （7）滴定系统：采用常规固体针头式滴定，分辨率≤0.001uL，可执行位置预设液滴回弹； （8）软件：可预设和存储程序并一键式按照序列测量；测量过程可以拍摄存储或实时分析记录每点数据及图像； *（9）监测及拟合：测量时视野窗口须提供液滴形状监测系数B值自动判断液滴形状，至少提供Ellipse，Tangent，Circle，Young-Laplace，Height/Width等多种拟合方法； （10）图像识别：多液滴或昏暗背景下准确识别待测液滴； 2.配置： （1）接触角测量仪主机1套； （2）测量模块1套； （3）滴定注射器1套； （4）捕泡法套装1套； （5）滴定针头1套； 3.售后服务： （1）货到后，中标人将在与最终用户约定的时间内，到采购人指定的地点免费为用户进行安装、调试。并提供仪器的使用手册及基本操作和现场培训； （2）本仪器从验收合格之日起，提供一年的免费质保； （3）质保期满后，中标人仍提供优惠维修服务，仪器终生维修，终身免费技术咨询； （4）维修工程师在接到维修通知后24小时电话响应，应要求48小时到位。 模块二：锥板粘度计 1.采用7英寸全彩色触摸屏，全触摸屏操作，无按键。实时显示粘度值，以及粘度趋势变化，采用数字式水平调整。操作屏幕采用一体式设计； 2.精度：测量范围的+1.0%； 3.重复性：+0.2%； *4.单主机不需要软件可添加25步以上测试于统一测试中； 5.转子不能带任何电子元件，可直接浸入溶剂中超声清洗； 6.测试过程显示信息包括：粘度、温度、剪切率/剪切力、%扭矩、转速/转子、实时粘度测试趋势、数学模型计算等； *7.无需软件，可在屏幕显示曲线中任意调节横纵坐标变量的曲线； 8.粘度测试方法包括：单点、单点取平均、多点、多点取平均； *9.仪器自身带有屈服应力测试模块，可进行屈服应力测试； 10.主机上具有可直接设定时间功能，可设定到达指定扭矩的时间，或到达指定温度的时间，或停止测试的时间； 11.单机含有150M内存，可存大于1500条数据。单机可存储测试方法和结果。另有USB外接端口，方便存储、导出测试数据完成后续处理工作； 12.配置恒温水浴；控制温度：13-35℃； 13.转速范围：0.01-250RPM（2600种转速可供选择）； 14.实验所需样品量（mL）：粘度范围：含有一根52号转子，40号转子,一个样品杯（含温度探针），测量范围：搭配主机，可测10.5-7.8M CP；样品量0.5mL； 15.仪器组成： （1）仪器主机； （2）52号转子一根，40号转子一根、一个；（3）样品杯（含温度探针）； （4）手提包装箱； （5）仪器支架（G型）； （6）屏幕保护膜； （7）U盘； （8）RTD温度探针； （9）恒温水浴1台。 | 1套 | 47.50 |

第八包：

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 | 单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微共聚焦拉曼光谱仪 | 一、主体技术指标 1.工作条件： （1）适于在气温为+20℃至+25℃和相对湿度小于65%的环境条件下工作； （2）适于在电源220V（±10%）/50Hz，有单独地线条件下工作； （3）配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座； 2.设备配置要求： （1）主要部件：整套系统需包含532nm激光器，研究级开放式显微镜，全自动机械平台，高灵敏光谱仪，高端低噪音CCD检测器，数字化控制器以及高级数据分析软件等； （2）系统设计要求：可扩展升级以下功能，无需对现有设备进行任何改造： ①扩展为TCSPC荧光寿命时间分辨成像显微镜，无需对现有显微系统做任何改造； ②扩展为二次谐波成像显微镜，无需对现有显微系统做任何改造； ③扩展为光波导显微镜，无需对现有显微系统做任何改造； ④扩展为近场光电流显微镜，无需对现有显微镜系统做任何改造； 3.主要功能： （1）拉曼和光致发光光谱测试：可测量共聚焦显微拉曼、光致发光光谱及成像； （2）高分辨显微光谱成像：共聚焦点扫描高速成像技术，最小步长25nm。可同步观测图像及分析数据； （3）可以实现多功能高空间分辨率成像，包括拉曼成像，光致发光成像，白光反射吸收成像； （4）3D扫描共聚焦拉显微成像； （5）微区白光反射吸收光谱及成像：可采集任意指定位置的微区白光光谱，空间分辨率400nm；逐点扫描，可采集每个像素，任意线的完整白光光谱图（mapping）；可同步观测图像及分析数据； 4.技术规格： （1）激光器要求： ①532nm激光器TEM00模单频激光器，功率≥30mW； *②软件控制数字化输入入射到样品表面功率（不能通过改变激光器电流电压），连续可调，精度好于0.1mW； *③内置激光功率计，软件实时显示样品表面功率，软件控制样品表面功率大小； （2）光谱仪与检测器系统： *①高灵敏度光谱仪，光谱仪内无任何反射镜损耗信号； ②光谱仪焦长：≥300mm； *③同时配备600，1200及1800刻线三块光栅，可实现软件控制自动切换，单窗口可覆盖100-3900cm-1； ④光谱分辨率：优于1.5cm-1（正常测试条件，非极限测试条件）； ⑤光谱重复性：优于0.02cm-1；验收检测标准：在日常实验条件下，使用单晶硅，采用532nm激发及100X物镜，重复100次，观察硅520cm-1拉曼峰位置的可重复性； ⑥共聚焦高灵敏度：可见空间分辨率好于350nm条件下，能清晰地观察到硅的四阶拉曼峰，其中硅的三阶拉曼峰（约1440cm-1）信噪比≥25：1，要求无明显的N2和O2拉曼峰；验收检测标准：使用单晶硅片，激光波长532nm，激光功率不超过10.0毫瓦，共聚焦针孔直径≤50µm，积分时间60s，累积5次，显微镜镜头为50X或100X； *⑦检测器：采用高端低噪音CCD,峰值量子效率≥90%，TE制冷至-60℃； （3）共聚焦拉曼/荧光成像： ①真实针孔共聚焦系统：为了获得最佳的共聚焦效应，要求系统采用真正的针孔共聚焦，而非狭缝式的赝共聚焦； ②快速（积分时间≤0.01s）实时监测拉曼光谱，优化实验参数； ③快速成像：全光谱成像，单窗口（100-4000cm-1）大光谱范围采集，时间≤10ms； ④横向（XY方向）光学空间分辨率：使用100X干物镜和共聚焦孔不小于50µm时，拉曼成像横向光学分辨率：≤350nm@532nm；验收检测条件：以直径不超过50nm的一维纳米材料为样品，以100nm为步长沿垂直纳米材料方向做拉曼线扫描，获得纳米材料拉曼强度的空间分布曲线，其强度变化曲线的半峰宽即为拉曼成像横向光学分辨率； *⑤纵向（Z方向）空间分辨率：使用100X干物镜和共聚焦孔不小于50µm时，拉曼成像纵向光学分辨率：≤900nm@532nm；验收检测条件：以悬空的单层石墨烯为样品，以50nm为步长沿Z轴方向做拉曼线扫描，使用100X物镜，获得石墨烯G峰拉曼强度的空间分布曲线，其强度变化曲线的半峰宽即为拉曼成像纵向光学分辨率； *⑥可采集微区白光反射吸收光谱，白光光谱横向空间分辨率：≤400nm；验收检测标准：以石墨烯完美边缘样品，以100nm为步长沿垂直边缘方向做白光反射谱的线扫描，获得反射谱强度的空间分布曲线，其强度变化的带边宽即为白光横向光学空间分辨率； ⑦可实现高速正置显微拉曼光谱2D和3D成像； （4）研究级共聚焦光学显微镜： *①研究级开放式正置显微镜，样品台可承重至少5kg，可扩展多种原位分析； ②具有原装科勒照明系统，可实现白光反射及其成像测量； ③可实现软件控制白光照明强度变化； ④配有摄像机观察样品表面； ⑤具有景深合成功能，可使三维信息在二维平面内投影； ⑥具有地图导航功能可一键式定位至目标区域； ⑦配备物镜：10X物镜，50X物镜，50X长焦物镜（工作距离≥9.0mm），100X物镜（NA≥0.9，工作距离≥1mm）； ⑧系统配有大范围全自动机械平台：全自动机械平台大于50mm×50mm，最小步长25nm； ⑨高精度自动Z轴电机，移动范围：≥25mm，最小步长的精度优于15nm； （5）800mm*800mm的光学平台； （6）高级数据处理软件： ①具备基本的数据处理功能（包括峰位拟合标定，去背景等）； ②具备化学计量学功能，二维成像光谱信息相关性分析等高级数据处理功能，内置宇宙射线扣除、荧光背景扣除功能； ③具备多功能数据处理功能，具备有Cluster，PCA，NMF等高级功能； （7）计算机：高性能计算机，不低于i7 CPU，16GB RAM，1000G硬盘配置，Windows10 Pro 64位操作系统，至少27英寸CD显示器。Windows系统下光谱专业软件-包括仪器控制，拉曼/荧光等数据采集、计算和处理及曲线拟合，快速生成拉曼图像及图像计算，化学成分分析等各项功能；数据分析软件可任意安装在多台电脑上。 二、所含服务（如：安装调试、保修、技术培训、其他售后服务等） 1.售后服务响应时间：电话响应时间2小时内，到场响应时间2个工作日内； 2.免费提供技术支持热线电话及Email技术支持，并且在24小时内回复； 3.仪器设备免费保修期壹年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）； 4.提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等； 5.硬件匹配条件下提供配套软件终身免费升级服务； 6.提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。 | 1套 | 135.00 |

第九包：

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 | 单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动凯氏定氮仪 | *一、仪器组成 全自动凯氏定氮仪，含蒸馏系统、滴定系统、软件系统、进样系统、消解系统。 二、参数要求 1.采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法； 2.检测范围：0.1-240mgN； 3.回收率≥99.5%（1-240mgN）； 4.重复性误差：RSD≤0.5%（1-240mgN）； *5.滴定精度：0.2µL/步，0.4µL/步，1.0µL/步三档可选； 6.测定样品重量：固体≤5g，液体≤20mL； 7.不小于10英寸彩色触摸显示系统，机身可存储100万及以上条数据；全自动加碱加酸加稀释剂、全自动蒸馏滴定、全自动排废、全自动清洗、全自动校正、全自动消化管排空、全自动故障检测、全自动溶液液位监测、全自动超温监测、全自动计算结果、输出、打印； *8.批量测试功能：能够批量输入样品信息。 三、蒸馏系统 1.蒸汽流量0-100%可调； 2.采用氨残留回收技术，蒸馏结束前可再次自动加碱，以保证管路中氨残留部分自动回收，保证样品的高回收率和结果的准确性； 3.蒸馏模式：双蒸馏模式可选； 4.蒸馏时间：0-6000S连续可调； *5.采用金属材质蒸馏发生器，具有压力传感器、温度传感器、温度保护开关、分离式液位监测等多重保护。 四、滴定系统 1.直线电机微控滴定系统，具备边蒸馏边滴定功能，减少测试时间，提高测试准确性； 2.采用标准25mL滴定管,也可根据需要选配5mL及10mL滴定管，保证实验的准确性； 3.采用柱塞泵式滴定系统； *4.具备边蒸馏边滴定和变速度变体积滴定技术，减少测试时间，提高测试准确性； 5.滴定颜色设置和微调功能，共三种颜色判定，可支持凯氏定氮各指示剂种类及配比，满足各类标准需要； 6.进样器容量：24支300mL消化管； 7.批次处理：与凯氏定氮仪配合，一次可连续进行24个实验，实现真正无人值守工作； 8.转盘速度：≥0.04r/s； 9.消化管顶杆顶出速度：≥40mm/s。 五、仪器详细配置 自动消解仪主机，自动升级装置、消解排废系统，可选配废气吸收装置： 1.处理能力：20个/批； 2.控温范围：室温+5℃～450℃； 3.控温精度：±1℃； 4.消化管容量：300mL（满容量水，20℃）； 5.加热方式：采用不锈钢加热管及铝合金加热块整体加热； 6.消化管孔深：不低于55mm； 7.仪器采用5英寸以上显示屏，实时显示并记录升温曲线； 8.仪器内置8G以上存储空间，可存储无限量实验信息，可随时查询历史消解方案及升温曲线； 9.仪器内置20种以上推荐方案，可直接调用可存贮500组以上消解方法； 10.需具有消化管架自动升降装置，并由消解仪主机统一控制，可随实验过程进行位置的调节； 11.自动升降装置的废气吸收支架可随意拆卸，并根据实验情况进行灵活调节； 12.仪器标配消解排废系统，避免消解酸雾外泄。 六、废气吸收装置 *1.废气吸收过程中采用冷却及化学吸收两种方式进行废气的回收，提高废气回收效率； 2.废气吸收装置可与主机相连，由主机统一调控； 3.仪器可外接冷凝水对酸雾快速降温凝聚，减少后续碱液消耗，降低碱液更换次数； 4.仪器具有2.5L中和瓶，满足10次样品以上测试要求。 七、冷却循环水 1.制冷系统采用泰康压缩机，保证制冷量，同时降至最低噪音； *2.采用PID控温技术。制冷并非传统的压缩机启停式，电子膨胀阀技术运用更大程度上的提高了稳定性；制冷控制系统自带温度超限保护和自动报警功能； 3.水位观查窗和自动水位检测装置，低液位蜂鸣器自动报警； 4.水流自动检测装置； 5.高性能循环水泵，可保持长时间连续工作。循环泵压力0~1.5bar，可通过旋钮调节，压力表显示； 6.采用不小于5.5寸彩色液晶LCD屏显示，显示更多的数据信息，动态的标识符； 7.控温范围：5.0-40.0℃； 8.显示分辩率：≤0.1℃； 9.控温稳定度：±0.3℃； 10.≥水流量：20L/min； 11.循环泵压力：0~1.5bar可调； 12.扬程：≥15m。 八、配置情况 1.全自动定氮仪包含：主机1台、溶液桶3个、电源线、进水管、排液管各1根； 2.消解仪包含：主机1台、排废罩1套、升降装置1套； 3.专用消化管20根、20孔专用消化管架1个； 4.≥24位凯氏定氮仪自动进样器1台，10L溶液桶4个； 5.催化剂1箱（2000片）； 6.废气吸收装置一套； 7.冷却循环水一台。 | 1台 | 42.00 |

第十包：

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 | 单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核酸片段分析仪 | 1.功能：采用毛细管电泳原理，可应用于微量DNA、RNA等核酸的全自动的核酸片段大小测定，核酸质控，NGS文库质检，浓度测定，微卫星分析等；兼具有蛋白电泳功能； 2.光源：LED光源，高灵敏度的光电倍增管检测； ★3.自动化程度：采用预装式卡夹，即插即用，无须人工制胶、灌胶、上样，整个过程全部由仪器自动来完成；每轮分析后，仪器自动清洗毛细管，无须人工清洗；无需手工添加染料，无需人工更换毛细管模块，卡夹损坏不影响设备运行； 4.可以一次性完成1-100个任意个数样品的检测分析不浪费试剂；可单次自动处理单个样本不造成浪费； 5.上样形式：直接兼容常规单管0.2mL PCR管、常规8联管、12联管；可直接96孔板上样；可搭配专用微量管，样品管中溶液需求量下限为1uL； 6.分析时间：最快电泳时间小于等于1min； 7.检测片段范围：15bp-40kb，最大可达165kb； 8.灵敏度：无需对样品进行纯化，可以直接对PCR产物原液进行检测。DNA样品的检测灵敏度≤1pg/uL；RNA样本的灵敏度≤30pg/uL； 9.卡夹：提供预制胶卡夹，适用于DNA高分辨率分析、DNA标准卡夹、DNA快速筛查分析、RNA质量控制分析等应用；具有RNA完整性评估值RQN值和DNA完整性评估值DQN值； ★10.分辨率：对<500bp的DNA片段，可达1-4bp的分辨率，200bp片段可达2bp的分辨率； 11.样品上样量：小于0.1uL； 12.软件功能：软件可以自动输出电泳胶图、峰图、样品浓度、片段大小等一系列数据，并可以以报告形式完整打印输出；PDF，WORD，JPG都可以输出；同时具有英文版本软件和中文版本软件； 13.无污染：系统中仪器、耗材及检测过程均为全封闭式，无污染； 14.仪器包含通卡夹配件，在仪器外部对卡夹进行通胶，可以对卡夹中毛细管中的胶进行更好的置换，对过期卡夹或者保存不当卡夹进行处理； 15.采用空气压缩机或其他给压装置，无需氮气钢瓶，无需后期灌气； ★16.每年提供不少于两次的技术培训以及仪器检测维护和校准； 17.依据具体客户应用要求提供10套免费卡夹； 18.仪器生产厂商提供整机免费五年质保。 | 1台 | 40.00 |

注：

### 1.第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十包投标人所投核心产品需提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章），或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告,或官网截图等有效资料作为佐证（技术要求有规定的，按规定提供佐证），如有条款未提供佐证资料，该条款按负偏离进行处理。在“响应技术需求情况表”中“偏离情况”一栏标注该佐证资料在投标文件中的页码，以便评标委员会评审。

### 2.本项目投标人所投产品参数必须与供货产品实际指标完全一致，如果验收不通过投标人需承担相关责任和损失。

### 3.设备分项报价不可超过设备的预算单价，否则视为投标无效。