第八部分  采购需求

一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光干涉仪 | 1套 | 详见具体技术规格 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 激光干涉仪

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1 工作温度15℃-30℃

1.2 温度变化率<1.0℃/15min

1.3 相对湿度5%-95%，无凝结

1.4 QPSI 模式可以在振幅不超过150nm的震动环境下进行测量;

1.5 机械移相测量模式推荐使用被动隔振系统。

1.6 电源电压为220V

- 设备用途：

激光干涉仪是一套能够测量拼接焦面面型的高精度测量系统，能够满足大尺寸拼接焦面的拼接性能调整优化和拼接精度标定需求。

- 技术规格：

*3.1 总体技术要求：激光干涉仪口径≥12英寸;

3.2 具有抗震算法，在震动环境下，和无需抗震平台的情况下可以实现高精度测量；

*3.3 测试口径：≥300mm;

#3.4 主机性能均方根值（RMS）重复性：≤λ/10,000（2σ）；波前重复性≤<λ/1800（mean+2σ）

*3.5 主机CCD分辨率：≥1200×1200像素；在1200*1200像素分辨率下，帧速≥160HZ;

#3.6 具备光学连续变焦:最大放大倍数≥5倍;

3.7 主机系统相干长度≥ 100m；

#3.8 光源频率稳定度≤0.0001nm；

#3.9 光瞳调焦范围：≥ ±2.5m；

3.10 视场校准范围：≥ ±3°；

3.11 校准系统：具备快速校准系统；

3.12 具有自主研发的测试分析软件, 适用于Windows操作系统；

#3.13 300mm口径RMS重复性：≤ 0.63 nm，1/1000波长（+ 2σ）；

*3.14 平面透射镜头TF口径≥12英寸；反射率测试范围5%-95% ，有效口径≥300mm口径，面型精度≤ 1/15 PVr波长精度；

#3.15 平面参考镜头RF口径≥12英寸；4% 反射率，有效口径≥300mm口径，≤1/15PVr波长精度；

3.16 配置参考镜二维调整架；二维调整架中心高≥228.6mm；调整角度≥±1.5°，重量≤85KG；

3.17 配置扩束系统配置中心高度≥228.6mm，倾斜俯仰角度≤±1.5°；

#3.18 配置压电陶瓷尺寸≥305mm，装载能力≥30KG，自身重量≤90KG；

#3.19 软件测量功能：提供可旋转的3维图像，等轴图，等高线图，斜率图，线状曲线图。可提供数据输出、自动调整光强，数据剪辑等功能；

3.20 软件有计算以下参数的分析功能：

可分析≥36个Zernike系数、峰—谷值、标准偏差、Strehl系数（比率）、方差、rms误差和rms剩余误差（残差）；可计算PSF，MTF，环绕能。

- 产品配置要求

4.1 激光干涉仪测试系统主机：			4寸干涉仪主机，

4.2 激光干涉仪测试系统扩束器：		12寸扩束器，

4.3 激光干涉仪测试系统机械移相器：	12寸机械移相器，

4.4 激光干涉仪测试系统二维调整架：	12寸二维调整架，

4.5 激光干涉仪测试系统透射标准镜：	12寸透射标准镜，

4.6 激光干涉仪测试系统参考镜：		12寸参考镜

4.7 激光干涉仪测试系统气浮平台：	4m*1.5m定制专用气浮平台

5.  技术文件：

5.1 请参考总则第1.2条。

5.2 请参考总则第2.3条。

（二）质保及售后服务：

1.1 设备安装调试

乙方安排技术人员在甲方指定的收货地点进行设备的安装、调试，并按标书中的技术要求进行验收。

1.1.1 设备到货前和到货后，中标厂商应对安装场地进行检查，确保设备就位地点和公用工程的安装条件符合实际使用条件。

1.1.2 仪器设备完全符合标书中的技术要求所规定的性能和技术指标，否则应保证更换或退货、并向甲方支付相关损失如发现短缺件，双方签订备忘录并在要求的期限内由乙方补齐。

1.1.3 按照所需要的安装、调试及验收的内容及技术要求由中标厂家在甲方指定场地进行免费安装、调试、操作试验，并保证所有指标满足标书要求；验收的标准应该与标书中的技术指标一致。

1.1.4 免费提供安装、调试及所需材料、工具。

1.1.5 设备到达安装地后，仪器厂商应在接到用户通知后一周内完成安装调试。

1.1.6 所有备品备件在现场测试确定完好后，交给用户保存。

1.2 技术培训

卖方免费安排到买方现场的上门技术培训，不限制买方参与培训人数，培训时间至少3天。

培训内容包括设备的操作，维护和校准，保证被培训人员可以独立的操作和处理一般的故障。

1.3 质保期：验收后激光器质保三年；验收后整机质保一年。

1.4 维修响应时间：

在质量保证期内出现设备缺陷、故障等质量问题，甲方应尽快通知乙方，乙方在接到通知后在 2小时内响应，24小时内给出解决方案，48小时内到达现场。

（三） 订货数量：

激光干涉仪1套

（四） 交货地：

用户指定地点

（五）交货日期：

合同生效后10个月内