第八部分  采购需求

一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光干涉仪 | 1套 | 详见具体技术规格 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏＋15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 激光干涉仪

- 技术要求：

- 工作条件：

  - 1.1 环境温度：15℃～40℃

1.2 相对湿度：≤80%

1.3 使用电源：AC220 V±22 V，50 Hz±1 Hz

- 设备用途：

激光干涉仪主要用于检测和测量各种光学元件的表面形貌和波前误差，包括反射面或光学面的形貌表征，以及材料表面形貌、透光材料内部光学均匀性的测试表征。

- 技术规格：

#3.1 类型：斐索型光路、移相式、抗震型；

*3.2 测试口径：4英寸或≥100mm；

3.3 测试波长：633nm；

#3.4 光源频率稳定度达到0.0001nm；

3.5 光瞳调焦范围：≥ ±5.5m；

3.6 校准系统：快速条纹采样系统，双光点定位于十字线；视场校准范围：≥ ±2°；

#3.7 均方根值（RMS）重复性：<λ/10,000（2σ）；波前重复性<λ/1800（mean+2σ）；

#3.8 成像分辨率：1200×1200像素，帧速≥160Hz；

#3.9 光学变焦：1倍到5倍连续变焦；

#3.10 配备4英寸透射平面镜（面型PV值：优于λ/20；反射率4%）；

#3.11 配备33mm透射平面镜，带自适应薄膜能够适应不同反射率的样品（面型PV值：优于λ/20；反射率4%）；

*3.12 配置缩束系统实现从100mm缩束至25mm，实现对微小尺寸样品的高精密测量；

3.13 配置样品二维调整架及自中心夹具实现对样品自由调节测量；

3.14 需随机配置分析测试软件，适用于Windows操作系统；

3.15 具有抗震算法，在震动环境下，和无需抗震平台的情况下可以实现高精度测量。

- 产品配置要求

4.1 要求的附件、专用工具和消耗品

4.1.1 测量功能：提供可旋转的3维图像，等轴图，等高线图，斜率图，线状曲线图。这些图像可以在显示器上显示，也可以通过彩色或黑白打印机输出；自动控制照射在摄像机上的光强，以保证最佳的测量信噪比；每次测量都可以同时显示在显示器上；软件提供以下数据剪辑：矩形，椭圆，正方形，圆，多边形以及曲线连接（自由形态）。

4.1.2 软件有计算以下参数的分析功能：36个Zernike系数、峰—谷值、标准偏差、Strehl系数（比率）、方差、rms误差和rms剩余误差（残差）；Zernike 系数（多项式系数）的编辑，包括：输入各项，产生，删除,存储，倒转，旋转,相加和相减；可计算PSF，MTF，环绕能。

4.2 其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。(由投标人提供，请参考总则第2.1条)

5.  技术文件：

5.1 请参考总则第1.2条。

5.2 请参考总则第2.3条。

（二）质保及售后服务：

1.1 设备安装调试：设备到货后3个工作日内完成现场安装。

1.2 技术培训：设备安装完成后5个工作日内对采购方的2~3名技术人员进行现场免费技术培训，包括并不限于仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容含仪器原理，使用方法和维护方法等。保证每个人具备独立操作的能力；并在保质期内进行技术指导及使用和维护的第二次免费培训。投标供应商须承诺提供该货物的技术培训、技术支持和维修巡检等服务，并在投标文件中提供相应书面方案。

1.3 保修期：

1.3.1 质量保证期：自交货验收完毕之日算起，设备质保1年。投标供应商对提供的货物及服务在质量保证期内，因设备质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务；因此导致的损失，采购单位有权向成交供应商追偿。

1.3.2 所有设备产品提供全寿命维修，质保期之后按照市场价格由采购单位支付维修所产生的费用。

1.4 维修响应时间：投标供应商须承诺，对售后服务需提供 7x24 小时响应，48小时内到达现场实施维修。48小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。

1.5 本系统所有元器件不得存在国外禁用、产权纠纷等问题，具有稳定的供货渠道和质量保证。

1.6 在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务，包括备用零配件及消耗品。

（三） 订货数量：

1套

（四） 交货地：

用户指定地点。

- 交货日期：

合同签订后6个月内到货。