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采   购   人：     西南大学               
采购组织机构：西南大学采购与招投标管理中心  
采购代理机构：中招国际招标有限公司         

二〇二四年十一月


投标温馨提示

一、如无另行说明，投标文件递交时间为投标/报价文件递交截止时间之前30分钟内。
为避免因迟到而失去投标资格，请投标人适当提前到达开标地点并确认具体开标室房间。
二、投标文件应按顺序编制页码。
三、请仔细检查投标文件是否已按采购文件要求盖章、签名、签署日期。
四、请正确填写《开标一览表》。多分包项目的分包号与分包名称必须对应。
五、如投标产品属于法定需要政府部门许可后才可以开展经营活动的，须提交有效的许可证复印件。
六、未按招标文件第四篇资格性检查资料表和符合性检查资料表要求提供证明材料或作出承诺的，为无效标，请投标人务必按照要求制作投标文件。
七、如投标人以非独立法人注册的分公司名义盖章和签署文件投标的，须在法定代表人授权书上加盖总公司的公章或附总公司针对本项目投标的授权书原件。
八、招标文件如允许以联合体形式投标的，请提交《联合体共同投标协议书》。
九、为了节约社会交易成本与采购时间，本中心希望购买了采购文件而决定不参加本次投标的投标人，在投标文件递交截止时间的1日前，请以书面或邮件形式告知西南大学采购与招投标管理中心。对您的支持与配合，谨此致谢。
十、投标人如需对项目提出询问或质疑，应以书面形式加盖公章后提交。
十一、投标文件自查表
	序号
	应 答 证 明 资 料 自 查 内 容 
	自查结果
（确认则打√）
	证明文件
（如有）

	一
	资格审查和符合性审查有关资料
	有    /无    
	

	1
	
	有    /无    
	第   页

	2
	
	有    /无    
	第   页

	3
	
	有    /无    
	第   页

	4
	
	有    /无    
	第   页

	5
	
	有    /无    
	第   页

	6
	
	有    /无    
	第   页

	7
	
	有    /无    
	第   页

	8
	
	有    /无    
	第   页

	9
	
	有    /无    
	第   页

	10
	
	有    /无    
	第   页

	11
	
	有    /无    
	第   页

	二
	技术/服务评审表有关资料自查
	有    /无    
	

	1
	
	有    /无    
	第   页

	2
	
	有    /无    
	第   页

	3
	
	有    /无    
	第   页

	4
	
	有    /无    
	第   页

	5
	
	有    /无    
	

	6
	……
	有    /无    
	

	三
	商务评审表有关资料自查
	有    /无    
	第   页

	1
	
	有    /无    
	第   页

	2
	
	有    /无    
	第   页

	3
	
	有    /无    
	第   页

	4
	
	有    /无    
	第   页

	5
	……
	有    /无    
	第   页

	四
	其他
	有    /无    
	第   页



重要提示：请投标人认真核对上述条目相关资料提供情况，并标明页内码，以利于评委评审时快速查对。
（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。）
[bookmark: _Toc497924384][bookmark: _Toc408855417][bookmark: _Toc429580581][bookmark: _Toc328815981]
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[bookmark: _Toc105671348]第一篇  投标邀请书
[bookmark: _Toc180051008][bookmark: _Toc184023100][bookmark: _Toc174185144][bookmark: _Toc186274097][bookmark: _Toc184013601]根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律法规规定，西南大学现对“气质联用仪、液质联用仪采购”项目进行公开招标，欢迎有相关资格的潜在投标人参与投标。
[bookmark: _Toc174185146][bookmark: _Toc184023102][bookmark: _Toc184013603][bookmark: _Toc180051010][bookmark: _Toc186274099][bookmark: _Toc174185147][bookmark: _Toc184023103][bookmark: _Toc184013604][bookmark: _Toc186274100][bookmark: _Toc180051011]一、采购项目内容
	分包号
	分包名称
	最高限价
（万元）
	[bookmark: _Toc21067][bookmark: _Toc27745][bookmark: _Toc105671349]数量
	中标人数量（名）
	[bookmark: _Toc105671350]采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	1
	气相色谱质谱联用仪
	60
	[bookmark: _Toc12869][bookmark: _Toc569][bookmark: _Toc105671351]1台
	1
	[bookmark: _Toc105671352]工业

	2
	液相色谱-三重四极杆质谱联用仪
	140
	1台
	1
	工业

	[bookmark: _Hlk344477914]注：1.投标人报价不得超过本项目“最高限价”；
2.以上采购项目内容的具体要求，见“第二篇 采购需求”；
3.本项目不允许采购进口产品（指成品）（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
4.同时参与多个分包的投标人，每个分包的投标文件（指经济、商务、技术文件）必须单独制作、单独封装。本项目共2个分包，投标人可兼投兼中。



二、资金来源
财政性资金,预算金额为：200万元，其中分包1：60万元；分包2：140万元。
三、 投标人资格要求
[bookmark: _Toc174185148]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（二）本项目的特定资格要求：无
（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
四、投标、开标的有关说明
[bookmark: _Toc180051012][bookmark: _Toc184013605][bookmark: _Toc186274101][bookmark: _Toc174185149][bookmark: _Toc184023104]（一）招标文件的获取：凡有意参加本项目投标的投标人，请于 2024 年11月26日起在《中国政府采购网》（http://www.ccgp.gov.cn/）或西南大学采购与招投标管理中心网（https://ecaigou.swu.edu.cn）上下载或至重庆市渝北区黄山大道中段53号5-1（双鱼A座5楼）中招国际招标有限公司获取本项目招标文件、图纸（如果有）、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，采购人和采购组织机构都视为投标人全部收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，若未及时至前述地点下载或获取相关资料，由此产生的一切后果由投标人自行负责。
（二）招标文件公告期限（获取招标文件期限）：自招标公告发布之日（ 2024 年11月26日）起五个工作日。
（三）招标文件资料费：400元/标书，资料费收取后不予退还，可在线支付或现场扫描二维码支付。
[bookmark: _Toc174185151][bookmark: _Toc186274103][bookmark: _Toc184013607][bookmark: _Toc184023106][bookmark: _Toc180051014]（1）在线支付
微信扫下图二维码，关注“西南大学e采购”官方公众号，或微信公众号搜索“西南大学e采购”加关注。打开公众号右下角“关于我们”，点击“在线缴费”，根据缴费提示完成在线支付。

[image: ][image: ]





采购与招投标管理中心官方公众号
（2）现场扫描二维码支付
通过西南大学采购与招投标管理中心提供的二维码现场扫码付款，并在“备注”栏填写采购项目编号和分包号。
发票索取：请准确填写“发票抬头”和“纳税人识别号”，并加入西南大学供应商群，向采购与招投标管理中心工作人员索取电子发票。
[image: ][image: ]
注：若在线支付和现场扫码支付均不成功，则改用现金等方式缴纳。

（四）投标文件递交起止时间：2024 年12月17日09时00分至2024 年12月17日9时30分（北京时间，下同）接受投标文件。超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。
（五）递交投标文件截止时间和开标时间：2024 年12月17日9时30分。
（六）投标人须满足以下要件，其投标才被接受：
1、按时递交了投标文件；
2、按时签到；
3、按招标文件要求进行密封的投标文件。
4、按招标文件要求支付了招标文件资料费。
[bookmark: _Toc465262481]（七）投标地点：重庆市北碚区天生路2号西南大学文俊楼(南区行政楼)二楼采购与招投标管理中心开标1室（西南大学二号门内400米处）。
（八）开标地点：同投标地点
五、投标保证金
本项目不收取投标（响应）保证金，但投标人若存在以下情形的，将被列为西南大学失信行为人名单，视情节轻重，禁止失信行为人及其关联方3至5年内参加西南大学政府采购限额标准以下的任何采购项目；对政府采购限额标准以上的采购项目，将按政府采购有关法律法规的规定进行处理：
（一）在投标（响应）有效期内撤回投标（响应）文件的；
（二）无正当理由放弃中标（成交）资格的；    
（三）不按规定提交履约担保或低价风险担保（如有）的；
（四）非不可抗力原因，拒不签订采购合同的；    
（五）合同签订后拒绝履行合同义务的；    
（六）弄虚作假，提供虚假材料的；    
（七）存在围标、串标等违法行为的；
（八）其他严重扰乱采购程序的。
    上述关联方是指单位负责人为同一人或存在直接控股、关联关系的不同供应商。

[bookmark: _Toc523826308][bookmark: _Toc516249119][bookmark: _Toc516648291][bookmark: _Toc465262482]六、采购项目需落实的政府采购政策
（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。
（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知>（财库〔2020〕46号）和财库（2022）19号的规定，落实促进中小企业发展政策。
（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。
（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。
[bookmark: _Toc516648292][bookmark: _Toc523826309][bookmark: _Toc516249120]本项目不是专门面向中小企业采购的项目。

七、投标有关规定
（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上单位，母公司、全资子公司及其控股公司，不得对同一分包同时进行投标。 
（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。
（三）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
（四）投标人不得向采购人提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，一经发现，其投标人资格将被取消。
（五）本项目若有补遗文件(如果有)一律在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）和西南大学采购与招投标管理中心网页（https://ecaigou.swu.edu.cn）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。
（六）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。
（七）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。采购人/采购组织机构/采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
（八）本项目不接受联合体投标。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc446505900][bookmark: _Toc480788291]（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号的规定，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。
（十）采购人/采购组织机构/采购代理机构在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，在投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝，并上报财政部门，依法追究其责任。

[bookmark: _Toc500253676][bookmark: _Toc523826310][bookmark: _Toc516648293][bookmark: _Toc516249121]八、发布公告的媒介
[bookmark: _Toc519427126]本次招标公告将在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）和西南大学采购与招投标管理中心网页（https://ecaigou.swu.edu.cn）网上同时发布。
[bookmark: _Toc523826311]九、联系方式
（一）采购人：西南大学
（二）采购组织机构：西南大学采购与招投标管理中心
联系人：张老师 袁老师
电  话：023-68250943、68252007
地  址：重庆市北碚区天生路2号
位  置：西南大学2号门内进入直行约400米，南区文俊楼（南区行政楼）二楼右侧。
（三）采购代理机构：中招国际招标有限公司
地址：北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 6 层和 9 层
中招国际招标有限公司重庆分公司
联系人：秦佑琼、雷九红   电  话：023-68881331-9071、18502305170
地  址：重庆市渝北区黄山大道中段53号5-1（双鱼A座5楼）
（四）技术交流人：周老师   
电   话：13883388890
（五）询问、质疑受理人：杨老师
电  话：023-68251032
邮  箱：yangm@swu.edu.cn
地  址：重庆市北碚区天生路2号
位  置：西南大学2号门内进入直行约400米，南区文俊楼（南区行政楼）二楼右侧。

十、其他
（一）本项目不组织统一现场踏勘，请各供应商自行前往现场踏勘并充分了解项目情况、运输道路、安装空间及环境、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，踏勘时需提前预约（联系人：周老师 ，电话：13883388890），任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或交货期延长申请将不获批准。无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。现场踏勘所发生的费用由供应商承担，并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
（二）进校人员要求：
1、人员出入
需持有效身份证在校门通过人行门禁由门岗工作人员核验身份证、采集信息后，可出入校园。
2、车辆出入
校外车辆来校实行预约报备制，需提前至少一天通过“西南大学保卫处”微信公众号提交《校外车辆进校申请》（具体流程及方式：请微信关注公众号“西南大学保卫处”-“校园服务”-“校外车辆进校申请”），由校内对接单位在“数智西大”平台审核、保卫处审批通过后，方可出入校园。信息填写要求详见西南大学采招中心网页（https://ecaigou.swu.edu.cn:30910/bid/detail?id=9157）所述。项目单位联系人与现场踏勘联系人相同。
有发热、干咳、乏力、咽痛、嗅（味）觉减退、流涕、肌肉酸痛、腹泻等症状的人员不得进校。


第9页

[bookmark: _Toc174185152][bookmark: _Toc105671353][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: _Toc498417024]第二篇 采购需求
1、 货物名称、数量：

	包号
	货物名称
	数量
	计量单位

	1
	气相色谱质谱联用仪
	1
	台

	2
	液相色谱-三重四极杆质谱联用仪
	1
	台


[bookmark: _Toc535418619]
★二、采购标的需实现的功能和目标：（本条为实质性要求，投标人须提供满足要求的承诺书，未提供承诺书或承诺内容不满足要求的，其投标无效）
分包1. 气相色谱质谱联用仪：
能够用于复杂样品中化合物的定性和定量分析。可以用于有机化合物的定性和定量分析，毒品、爆炸物、火灾残留物等的分析鉴定，食品中添加剂、致癌物、有害物质的分析和药物代谢产物的研究，用于大气、水体和土壤中有机污染物的监测和定量分析等。
分包2. 液相色谱-三重四级杆质谱联用仪：
能分离和鉴定化合物。液相色谱用于分离混合物，三重四极杆质谱仪可对分离后的成分进行质量分析，能适用于药物研发，检测药物成分、代谢物；及食品安全检测，如农残筛查；环境监测中污染物分析等。

三、具体技术要求
分包1 气相色谱质谱联用仪
1.基本要求
1.1 温度要求：18℃-28℃
1.2 湿度要求；相对湿度<60%
1.3 电源要求：单相交流220V±22V、50Hz
1.4 功率要求：≥3500W
2.气相色谱主机
★2.1为保证硬件接口和软件兼容，以及便于售后服务，质谱与气相色谱须为相同品牌。
▲2.2定性重复性：≤0.008%
▲2.3定量重复性：≤0.5%
2.4支持同时安装毛细进样口≥2个
2.5 AFC 气路控制：
所有进样口模块需使用 AFC 气路控制；可以安装AFC 模块≥3个；压力控制精度需达到 0.001psi（内置标准环境压力或温度变化补偿）；
2.6支持外部阀控制≥6个；最大可实现≥18个通道的AFC独立控制；
▲2.7提供≥8路独立的DC加热单元，其中3路为辅助加热单元；
▲2.8色谱应具备智能维护跟踪与提醒，可以提示进样垫、衬管等更换时间；（提供仪器实物照片证明）
★2.9 主机应具有电容式触摸屏，屏幕≥8英寸，可访问控制仪器，实时显示仪器状态及各项参数，具有分析启动、停止、预运行物理按键。
▲2.10应具有移动端跨省远程控制功能：可通过移动端设备（例如手机或平板电脑）扫描二维码对气相色谱仪进行绑定，通过互联网可进行远程仪器状态查看、紧急关闭仪器气路、温度操作，也可远程查看仪器报警信息、仪器固件程序版本，实现远程判断仪器故障。(提供相应的照片、截图)；
3.柱温箱
3.1可容纳≥2根毛细色谱柱的安装；
3.2温度范围：室温+5℃~450℃或更宽；
3.3温度设定增量：≤0.01℃；
▲3.4温度控制精度：±0.01℃；
★3.5支持≥32阶程序升温，≥33个恒温平台，可程序降温；
3.6最大单阶运行时间：≥9999min ；
★3.7最大升温速率≥250℃/min ；
▲3.8柱箱冷却降温（室温21℃），从450℃至50℃用时≤5.0min（可选配置增强降温装置时≤3.5min ）；
3.9环境敏感度：环境温度变化≥10℃，柱箱温度变化≤0.1℃；对进样口/MSD传输线的热传递变化干扰不敏感；
3.10程序升温重复性：≤0.5%；
3.11双流路梯度均一性：≤0.5%；
3.12长期稳定运行噪声≤60dB ；
3.13自适应后开门，过程自校正；
3.14具备预平衡功能；
▲3.15柱箱应具备双重感温保护功能；(提供实物照片证明)
4.气路控制系统
4.1一体式铸件，能抗干扰，应采用全气路模块式独立控制 ；
4.2需内置标准环境压力或温度变化补偿器件；
4.3维护相关要求：独立分流管理（可独立于AFC模块进行维护），独立地址编码 ；
5.毛细进样口
5.1所有的进样口单元均应使用AFC控制；
5.2最大可支持 ≥2 个*3 路 ，共计≥6流路的进样口气路控制 ；
5.3最大可支持安装两个或以上进样口；
★5.4毛细进样口，应具有快速维护设计，可实现10秒快速徒手拆卸，方便更换衬管。
▲5.5应具备独立的分流冷阱和隔垫吹扫捕集阱；
5.6分流冷阱：支持5000次（含）以上常规分析的有效防护；
5.7隔垫吹扫捕集阱：支持30000次（含）以上常规分析的有效防护；
5.8最高使用温度：≥450℃；
5.9压力范围：0-100psi或更宽；
▲5.10压力控制精度：0.001psi或0.01kPa；
5.11压力单位可选：psi、kPa、bar；
5.12总流量范围：0-600mL/min（N2）或更宽, 0-1250mL/min（H2 /He）或更宽;
5.13总流量精度：≤±0.1mL/min
5.14可选载气类型：N2、H2、He、Ar ；
★5.15载气控制模式：压力、流量、线速度、程序压力、程序流量、程序线速度、脉冲进样；
5.16程序压力/流量/线速度：最大不小于8阶；
5.17压力传感器：稳定性≤±0.5% Span；
5.18流量传感器：稳定性≤±0.5% Reading；
5.19支持程序升温过程中的恒定控制 ；
5.20密封性：≤5.0kPa/30min 的 H2 泄露；
5.21进样模式：分流进样模式、不分流进样模式；
5.22分流模式：最大分流比：9999:1；
5.23不分流模式：适用痕量分析，具备溶剂放空和溶剂吹扫功能；
5.24具备载气节省模式，可减少贵重或大流量气体的消耗而不影响仪器分离分析性能 ；
5.25高温歧视小；
5.26应具有标准的隔垫吹扫；
5.27应具备智能化“泄露检测”功能；
6.辅助气路控制（PCM）
6.1最大可支持≥2个*3 路，共计≥6流路的辅助气路控制 ；
6.2可实现背压控制模式；
6.3压力范围：0-100psi或更宽；
6.4压力控制精度：0.001psi 或 0.01kPa；
6.5可选气体类型：N2、H2、He、Ar；
6.6控制模式：压力、流量、程序压力、程序流量；
7.质谱检测器MSD
7.1高惰性MS离子源： EI源标配，CI（PCI、NCI）源选配；标配推斥极，离子化能量与离子流应能较好地平衡聚焦，提高灵敏度；
7.2电子能量：0-170eV；
7.3离子源灯丝：双灯丝结构；保障EI/CI源不间断工作，软件进行切换，不需卸真空；
7.4四级杆质量分析器或石英镀金四极杆：应为高惰性材料，可消除记忆效应；
7.5应有预四级杆结构；
▲7.6质量范围：1 -1200 u或更宽；（提供国家计量部门出具的证明文件）
▲7.7最大扫描速率：≥20000 u/s；
▲7.8质量分辨率：W50≤0.7u；
7.9扫描模式：Scan、SIM、同步Scan和SIM；在SIM模式下，最大支持≥64通道 x 128 组；
7.10质量稳定性：±0.1u/48h；
7.11离子源温度：100-350℃或更宽；
▲7.12传输管温度设置范围：100-400℃或更宽；
★7.13真空系统：分子涡轮泵：≥240L/s；
7.14检测系统：应带有高能打拿极的长寿命电子倍增器；
7.15可视化窗口：能观察灯丝的状态；
7.16动态范围：≥8×106；
7.17侧开门设计，便于实现主要部件的拆卸与组装，以进行清洁和维护；
8.MSD灵敏度
▲8.1 EI源信噪比≥2500:1，（Scan 50-300u提取m/z 272离子、1uL of 1pg/uL 八氟萘）（提供国家计量部门出具的证明文件）
8.2 PCI源信噪比≥800:1（Scan 80-230u提取m/z 183离子、1uL of 100pg/uL 二苯甲酮；NCI源信噪比≥2000:1（Scan 50-300u提取m/z 272离子、2uL of 100fg/uL 八氟萘）；
▲8.3仪器检测限≤10fg；
9.自动进样器
9.1样品位≥16位，可扩展至≥150位；
▲9.2支持双塔+盘同时安装，可选择同步或异步进样模式；进样器安装应简便，无需定位校准；支持三明治进样模式；
9.3残留/交叉污染≤1/100000；
9.4进样周期≤100ms；
9.5线性/响应因子≤5%；
9.6可选配搅拌/加热/条码扫描/全盘冷却或加热功能 ；
9.7色谱软件可以反控自动进样器；
10.色谱工作站软件
10.1智能自检&调谐：实时监控显示，保障仪器处于最佳状态；
10.2一体化工作软件，便于学习与使用；
10.3气相色谱能一键降温，操作简单；
10.4支持批量谱图处理和数据分析；
10.5谱库检索应精准便捷；
10.6能完全自定义用户分级权限；
10.7审计追踪应符合GLP &GMP要求；
10.8具有保留时间锁定功能；
10.9具有离线录屏功能；
▲10.10标配远程诊断功能，通过互联网能让工程师线上解决常见问题，提高服务效率；
10.11具有关键词检索功能，能实现实时检索全部资料；
10.12具有序列复查功能，每一次样品的数据差异，能一目了然，可以快速分析出问题所在。
11.全自动顶空进样器
★11.1为了保证仪器的联用匹配性，气相色谱质谱联用仪、全自动顶空进样器应为相同品牌； 
▲11.2应采用压力平衡进样技术，可常规静态顶空进样，也可选配捕集阱实现动态取样；
▲11.3传输管材质：一体化惰性处理不锈钢毛细管/毛细石英管路，无衔接针头；（提供仪器实物照片证明）
▲11.4气路控制模式：全EPC/AFC电子气路控制，控制精度±0.01Psi，具备智能检漏功能；
11.5压力/流量控制范围：加压流量：0-100mL/min或更宽、加压压力：0-999.9KPa或更宽
▲11.6加热盘：样品位≥23位；可选配样品位≥90位；≥12位同时加热，以节约分析时间；具有优先瓶位：不破坏在分析样品序列的基础上，提供紧急样品优先分析功能.
11.7样品加热范围：40-200℃或更宽，控温精度±0.1℃（可选最高配置≥300℃）
11.8进样阀加热范围：40-200℃或更宽，控温精度±0.1℃（可选最高配置≥300℃）
11.9样品传输管加热范围：40-200℃或更宽，控温精度±0.1℃（可选最高配置≥300℃）；传输线长度：1m
11.10取样针加热范围：40-200℃或更宽，控温精度±0.1℃（可选最高配置≥300℃），需具备梯度加热功能
★11.11应具备不少于9级震荡搅拌功能。
11.12重复性：RSD≤1.5%（200ppm乙醇水溶液，N=10）
11.13仪器需具有进样后吹扫功能以及多次提取模式
11.14仪器需具有不少于1种故障判断处理报警模式，并能设置报警等级，能根据报警等级的不同，作出相应的反馈
11.15控制方式：独立软件控制/集成于气相色谱工作站
11.16可方便快捷的在工作站上进行各种参数、序列(可存储和运行不少于10个用户定义的序列)、方法的设置，能一键启动仪器，能自动完成加热平衡、取样、进样、启动色谱、系统反清扫、送回进样完成的样品瓶等一系列动作，实现顶空流程的全自动化。
12.UPS 电源：输出≥10KVA，待机时长≥1小时


分包2. 液相色谱-三重四级杆质谱联用仪

▲1. 为保证硬件接口和软件兼容，以及便于售后服务，液相色谱与串联三重四极杆质谱仪应为同一品牌。
2.液相色谱仪配置及性能指标
2.1超高压梯度泵
2.1.1能通过溶剂选择阀切换，可任意选择A、B和C、D中的两种溶液作为系统流动相，应内置真空脱气机，每个泵可单独脱气（A / B）。
2.1.2流量范围：1-2000 µL/min或更宽，以1.0uL/min增量；
★2.1.3 最大压力：≥16500psi ；
2.1.4流速准确度：≤1%，流速精密度：≤0.07%RSD，延迟体积：≤50uL，含35uL混合器；
2.1.5梯度范围：0~100%或更宽，梯度精密度：≤0.15% RSD，梯度准确性：±绝对值0.5%，5%~95%；
2.1.6压力波动：≤系统压力的 1％或≤5 bar，以较大者为准；
3.自动进样器
3.1三种或以上进样模式：至少包括全定量环进样、半定量环进样、微升进样三种方式
3.2进样重复性：全定量环进样≤0.3%RSD；半定量环进样≤0.5%RSD；微升进样≤1.0%RSD
3.3最大样品容量：≥384位， ≥96位2mL样品瓶
3.4进样范围：1-500 uL（标准）或更宽，250,1000和2500uL（可选）。
3.5残留：≤ 0.05% (标准冲洗)，≤0.01%（额外冲洗），“Alias Wash”可达“零残留”。
3.6样品冷却：最低：4℃±2℃；最高：室温-3℃
4.柱温箱
4.1温控范围：加热及冷热双控等温控配置可选，最大控温范围室温+5℃~90℃，温控方式：流动相预热+强制空气循环；
★4.2 最大柱容量：色谱柱数量≥5根，长度≥250 mm； 
5.质谱系统配置及性能指标要求
5.1 ESI离子源
5.1.1 正交垂直喷雾，系统抗污染能力应强，背景噪音应低。
★5.1.2离子源供气：1路雾化气和2路去溶剂气；流速可在软件界面下设置并运行（提供实物照片并加盖投标人公章）。
5.1.3离子源应为非复合源，插拔式可互换，可实现离子源的快速更换；清洗、维护应方便
5.1.4最大喷雾电压为≥6 kV，电压可在软件界面下设置并运行。
★ 5.1.5辅助加热气温度：≥700℃，温度可在软件界面下设置并运行。
5.1.6离子源内应有专门的废气排放装置，防止气体在密闭的离子源腔体中的回流。
6.真空接口及离子传输系统
▲ 6.1离子源接口需采用双锥孔，便于清洗和维护；整个传输系统应无毛细管接口，防止热裂解、冷凝而导致的样品分解和堵塞，无需更换毛细管。如采用毛细传输管，需额外加配不低于30根传输管作为后期耗材备用。
6.2反吹气，降低中性分子的引入。真空接口维护：清洗维护应简单，无需卸真空，十分钟内应可完成日常维护及安装的全过程。
★6.3离子源接口温度：≥110℃。
▲6.4 离子传输系统：离子源后端至质量分析器之间，应采用三组四极杆传输系统，使传输效率最大化，三段式离子传输通道，4级差分真空，能精确聚焦离子，保证离子传输效率。(提供产品实物照片并加盖投标人公章）
7.质量分析系统
7.1质量分析器：三重四极杆质量分析器。
★7.2 为保证最佳的质量轴稳定性，四极杆应采用高精度纯钼材料。(提供官方证明材料并加盖投标人公章）
▲ 7.3为保证四极杆抗污染能力，四极杆表面应镀金。若采用非镀金四极杆，需额外提供3套四极杆作为备用。（提供实物照片并加盖投标人公章）
7.4一级四极杆质量分析器后应带有前后预杆；二级四极杆质量分析器前应带有前预杆。
▲7.5碰撞池： 直线型碰撞池。（提供实物照片并加盖投标人公章）
★7.6 碰撞气应为高纯氮气。
▲7.7灵敏度：ESI+，MRM模式：1pg利血平，柱上进样，S/N≥350,000:1；ESI- ，MRM模式：1pg氯霉素，柱上进样，S/N≥350,000:1
7.8定量重现性：利血平，0.1 ng/mL进样量10uL，6次重复进样，RSD≤5%；氯霉素，0.1 ng/mL进样量10uL，6次重复进样，RSD≤5%。
▲ 7.9甲醛、乙醛、丙烯醛、丁烯醛、甲基丙烯醛、苯甲醛、环已酮、对-甲基苯甲醛、已醛等混合样品（20 ng/mL）重复进样6次，相对峰面积的RSD值在3%以内。（提供相关核心期刊论文并加盖投标人公章）
▲7.10复杂基质耐受性：25ul血清样品直接进到质谱，连续进样≥400针，灵敏度前后波动≤15%。（提供相关应用报告及软件截图并加盖投标人公章）
7.11 四极杆分辨率：0.4-3.0 amu 可调；质量稳定性：≤ 0.1 amu/24h；扫描速度：≥20,000 amu/s
▲7.12 MRM通道≥250MRM/s，一个时间窗口可同时检测≥250个MRM，无需分段，且同时分析应不损失灵敏度，一次进样最多可完成≥30000 组 MRM 的同时分析。（提供相关应用报告及软件截图并加盖投标人公章）
▲7.13 一针进样即可同时检测≥330余种农药残留化合物，每个化合物扫描不少于2个离子对，2μg/L浓度下仍应有良好检出，330余种化合物整体出峰时间应少于25min，无需多针进样。（提供相关应用报告及软件谱图截图并加盖投标人公章）
7.14 质谱扫描最小步进：≤ 0.02amu
7.15质量数m/z范围至少包含：5-1000 amu
7.16动态范围：≥6个数量级，最小驻留时间：1 ms 
8.检测器
8.1应采用电子倍增管技术，无正负离子歧视效应，能保证长期数据稳定性。
8.2应采用脉冲计数式检测器，能保障低浓度检测限的数据重现性。
8.3真空系统：应由机械泵和涡轮分子泵组成，离子传输区和质量分析区能形成差分抽气系统，具有自动断电保护功能。
9.工作站软件
9.1软件系统基本要求：Windows XP或以上操作平台。软件应能控制液相色谱和质谱部分，应内置数据处理与报告编辑功能；能自动实现仪器的功能配置、条件优化；应具有自动定量功能；质谱数据解析和谱库建立和检索等功能。
[bookmark: _Hlk143162141]9.2系统应具有自动校正、仪器状态监测等功能。操作软件应可安装于个人计算机上，样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理并生成报告。
10. UPS 电源：输出≥10KVA，待机时长≥1小时

★四、配置
[bookmark: OLE_LINK10]包含但不限于以下配置，以实现本招标文件要求的技术指标、功能和性能为准，且投标文件须明确报出配置及配件的数量、品牌及规格型号（本条为实质性要求，不满足要求的，为无效标）。
分包1：气相色谱质谱联用仪
1.气相色谱质谱仪主机  1套(包含：EI源（含推斥极）,气相色谱仪主机1台，分流不分流进样口2套，分子涡轮泵1套)
2.机械泵  1套； 
3.中文色谱工作站软件    1套
4. NIST质谱谱库 1套
5. 液体自动进样器 1套 
6.全自动顶空进样器 1套 
7.毛细管色谱柱 1根 ；
8. 2ml自动进样器瓶100套（含瓶、盖、垫）
9.除氧/水/碳氢化合物通用捕集净化器  1根
10.气相色谱质谱备包 1套：（包含螺帽50个；三通7个；四通4个；减压阀接头：3个， 割管器2把; 检漏液3瓶；不锈钢气路管20M；进样口进样垫 100个；自动进样针 3 支 等）
11. 气相色谱质谱仪控制设备   1套
12.UPS电源   1套
13.气瓶及减压阀 1套（钢瓶氦气1瓶含减压阀，纯度：99.999%，容量：40L）
分包2. 液相色谱-三重四级杆质谱联用仪
1. 超高效液相色谱仪1套
1.1 超高压二元梯度混合泵 1套
1.2 真空脱气机 1台
1.3 自动进样器 1台
1.4 六柱精密柱温箱 1个
1.5 溶剂盘、废液模块、溶剂瓶、样品瓶 1套
2.  三重四极杆质谱仪 1套
2.1  ESI离子源1个
2.2 双锥离子源接口 1套 或 毛细传输管 30根
2.3 三段四极杆离子传输系统 1套
2.4 镀金三重四极杆质量分析器 1套 或 非镀金四极杆4套
2.5 真空系统1套
3. 系统工作站软件及用户手册 1套
4 色谱配件包、质谱配件包、调谐液、校准液、各1套
5. 交流参数稳压器(15KVA)   1套
6.  UPS电源组件  1套
7. 输出设备  各1套
8.  C18色谱柱  1根
9.  氮气发生器 1套
五、提供技术支持文件要求
投标人应对本篇第三条具体技术要求中“★”和“▲”标注技术规格参数响应情况提供有效的加盖制造商或投标人公章的佐证材料，包括但不限于列有技术参数且完整的厂家产品彩页，或厂家官方网站公布的截图，或厂家产品说明书，或第三方机构出具的检测报告，或经厂家确认的证明材料等（本篇第三条具体技术要求里有明确的技术文件规定的，从其规定），以佐证所投产品的相应的技术参数及功能，并在《技术偏离表》中注明页码。如上述资料未能体现采购要求的“★”和“▲”标注参数的，则相应的技术参数响应将被视为负偏离。
六、平面布局图（参考）
 分包1：气相色谱质谱联用仪
[image: 909e410aea0a5f7a4f3a378e4e17e78]








分包2：液相色谱-三重四级杆质谱联用仪
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七、标准附件、专用工具和消耗品
除技术要求中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品（如有）。投标人在投标文件中需列出这些附件和工具的数量清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标总价中（如有）。
八、其他附件：
对于具体技术要求中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标文件中应列明其数量、单价、总价供采购人参考。投标人也可推荐采购人没有要求的附件（常用的、容易损坏的备品备件及易损件）或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供采购人参考。选件价格不计入评标价中。

九、说明：
1、本项目共两个分包，投标人须以“包”为单位进行投标。评标和中标将以包的总价为基础。
2、本篇“★”标注内容为符合性审查中的实质性要求，一条不满足则按无效投标处理；“▲”标注参数为重要技术需求，非“★”和非“▲”标注参数为一般技术需求，对“▲”标注参数及非“▲”和非“★”标注参数有负偏离的，将按评标标准中的规定进行扣分，当偏离条数达到规定数量时，将导致投标无效。
3、投标人应按招标文件要求如实填写技术偏离表。投标人须对照招标文件技术规格要求，将自己所投的所有货物的功能标准、技术性能、配置、用途等内容按照技术偏离表格式逐条填写，说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。凡未填写技术偏离表或未作出应答的，将视判为无效标。
4、对于有区间值要求的指标项，如标示为“≤”某指标值的，评审时以“=”该指标值的判定为满足，“＜”该指标值的判定为优于；同样，如标示为“≥”某指标值的，评审时以“=”该指标值的判定为满足，“＞该指标值的判定为优于。
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[bookmark: _Toc418512115][bookmark: _Toc105671354]	第三篇  项目商务要求
[bookmark: _Toc418512116][bookmark: _Toc178828113]
一、通用条款：见国产设备合同模版    
二、专用条款：
[bookmark: _Toc416336775]★（一）交货时间：合同签订后30个日历日内所有设备及附件全部到货，货到后 20 个工作日内供方需派专业人员到现场免费安装调试并达到正常运行状态。
★（二）交货地点：
分包1（气相色谱质谱联用仪）西南大学北碚校区30教学楼705A室；
分包2（液相色谱-三重四级杆质谱联用仪）西南大学北碚校区30教学楼705B室。
★（三）交货方式：供方免费送货到西南大学指定位置，交需方用户单位指定收货人。装卸和搬运由供方负责，费用由供方承担。
需方指定收货人：周老师 ，电话：13883388890
★（四）包装和运输要求：供方应提供原厂包装的货物；在货物运输中采用的外包装应符合运输要求，足以保护货物在运输过程中不受锈蚀、损坏或者灭失（若需特殊保管方式如冷冻等，请列明）。如果由于不适当的包装而导致货物损坏和由此产生的费用，应由供方承担全部责任。
★（五）保险要求：供应商负责安全运输到指定地点。
（六）货物安装调试、培训与验收
★1.安装调试
1.1供方应在合同生效后20天内向用户提供详细的安装准备条件及安装计划，并于接安装和调试通知后派专业的工程师就安装场地，环境，电气排水条件等进行确认。设备在需方现场的安装调试和培训工作由供方派技术熟练的专家进行。供方应提供安装调试方案（包括人员、时间、内容等），并说明使用单位需要配合的工作内容；供方应自备安装调试工具。
1.2安装过程中的安全责任（包括安装人员自身安全、学校师生安全、建筑设施损坏安全、货物和设备丢失及损坏安全）由供方承担。
1.3安装调试费用（包括但不限于供方人员的人工费、差旅费、食宿及其它费用）由供方承担。
★2.培训
2.1供方应提供现场操作及维护培训，并在投标文件中说明培训方案。 
2.2培训内容包括：设备的组装、试运行、运行、安全事项、工作原理、操作技能、日常维护和常规故障检修等。
2.3培训地点、人数及培训期：在需方现场和中标商（制造商）办公场地（或业绩项目所在地）进行培训；培训人数：需方现场培训人数不限，中标商（制造商）办公场地（或业绩项目所在地）培训人数为3人；培训期：需方现场培训和中标商（制造商）办公场地（或业绩项目所在地）培训均不少于5个工作日，至需方受训人员能无障碍地独立操作和简单维护软件，以及能独立操作硬件（包括获取正确数据）、维护和检修硬件常规故障为止。
2.4培训时间：在需方项目现场的培训分两次，第一次为安装调试完成后10个工作日内；第二次为质量性能验收合格半年后（以需方书面通知为准）；中标商（制造商）办公场地（或业绩项目所在地）培训时间为安装调试完成后一年内（以需方书面通知为准）。 
2.5中标商须提供完整的电子版和纸质版培训资料。
2.6培训结束后双方签订培训验收报告。
[bookmark: _Hlk123566322]2.7培训费用：在需方现场的培训，培训费用（包括但不限于培训资料费、讲课费、差旅费、食宿及其它费用）由供方承担。需方派遣人员到中标商（制造商）办公场地（或业绩项目所在地）的培训，场地费、讲课费、资料费等培训费用由供方承担，交通费、住宿费、伙食费和其它费用由需方承担。
★3.采购标的验收标准
3.1数量及外观验收
3.1.1货物到达指定地点后供需双方先根据外包装上的信息进行品名及数量验收，供需双方共同确定开箱时间，开箱时由供方和需方用户单位人员当场进行货物品名、数量、品牌、产地及生产厂商、型号及外观验收，并形成书面验收记录。货物零部件、配件、附件、随机工具等的外观和数量验收以配置清单为准。
3.1.2外观和数量验收记录由需方指定收货人签字，并加盖用户单位公章方为有效。外观和数量验收记录仅证明已按现状收到若干具体单位数量的货物。
3.2质量性能验收
供方根据合同规定完成项目安装、调试以及第一次现场培训之后，设备及项目进入试运行期。设备及项目连续成功试运行30个工作日后，由供方提出书面验收申请，需方受理申请且资料完整后15日内组织验收小组，验收小组将根据采购文件、响应文件、合同等项目文件约定内容对项目和设备进行质量性能的综合运行验收。通过技术性能验收后，需方出具质量性能验收报告，验收合格时间以报告中各方签字、盖章确认的最后时间为准。
3.3验收标准
验收标准见合同模版第三条。
3.4供方应将所提供货物的清单、零部件、配件、随机工具以及用户使用手册、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书等资料与货物一并交付给采购方使用单位；中标方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未完全交货。
3.5验收时如发现所交付的货物有短装、次 品、损坏、不能正常运行或其它不符合标准及本合同规定之情形者，中标方与采购方（或采购方用户单位）共同做出详尽的现场记录或者签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作维修、补充、更换货物或相关部件，或追究违约责任的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供承担，验收期限相应顺延。
3.6数量验收记录、质量性能验收报告、检验机构的检验报告或者其他供需双方共同签字确认的书面材料对所交付的货物有短装、次品、损坏、不能正常运行或其它不符合标准及合同规定之情形的明确记录的，可以视为前款所指的现场记录或者备忘录。
3.7若供方提供的货物、货物包装或相关的技术资料及物品不符合合同约定，或验收不合格的，需方有权要求换货、退货、补货、折价、提供符合合同约定的相关的技术资料及物品或解除合同。此外，还应要求供方按合同约定支付违约及赔偿金。

（七）售后服务要求和质量保证要求
制造商及中标商对产品提供终身技术支持，无论保修期内或保修期外，制造商及中标商均需提供优质高效的售后服务。
★7.1供需双方签订终验收合格报告之日起整机免费质保3年（耗件除外）。在不增加模块的情况下，软件终身免费授权与升级（若涉及）。本条要求的免费质保期与货物保修证书或国家规定不一致的，以时间长者为准。货物发生质量问题，由中标方（或制造商）进行维修、更换的，维修或更换件的质保期相应延长。
★7.2质保期内，供方须对货物在正常使用条件下出现的故障提供全免费维修，零部件损坏须及时免费更换，供方自备安装调试及维修用工具。质保期内，如果制造商的产品技术升级，中标商应及时通知采购方，如采购方有相应要求，中标商和制造商应对采购方购买的产品进行升级服务。
★7.3质保范围：本合同所涵盖的中标方提供的所有货物，包括但不限于招标文件列明的所有仪器、设备的硬件、软件、集成系统及其零部件、配件、随机工具和赠品等。
7.4质保期内出现质量问题，中标方和制造商应当为采购方提供以下技术支持和服务：
7.4.1电话咨询及响应
中标方/制造商应当为采购方提供7*24 小时技术支持援助电话，2小时内做出电话响应并提出解决方案。
7.4.2现场响应
采购方遇到使用及技术问题，电话指导无法排除故障的，应安排就近的工程师24小时内到达现场，一般性问题应在到达后48小时内解决；对于在48小时内无法解决的其它较大的问题，应在72小时内给以解决（含通过提供备用产品方式），确保货物正常运行。未按约定履行维修等义务时，采购人有权自行解决，相关费用凭票据据实由供应商承担。免费更换一切在正常情况下损坏的零配件。
★7.5中标商应具有专业售后维修维保团队，质保期内每年应免费对本项目中所提供的产品进行两次清洁、维护和巡检。保修期满前一个月，应对设备及系统进行一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。
★7.6质量保证期后，供方提供有偿服务，适当收取零配件和服务费，供方收取的零配件价款或服务费不得高于同类产品或服务的市场通行价格；若制造厂家因素引起的升级，只收取材料费等硬件成本费，不收取交通费、食宿费、误工费、服务费、软件费。质保期后供方的技术支持援助、响应及到达现场服务的时限应与质保期内相同。
7.7售后服务维修中使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购方同意不得使用非原厂配件。
★（八）报价要求
以人民币报价，所报价格应为交钥匙价，包括但不限于货物购置费、运输及装卸搬运费、保险费、安装调试费、培训费、售后服务费、劳务费、检测费、税费以及其他有关为完成本项目所发生的所有费用（投标人如有漏项，则被认为此项费用已包括在总报价中）。投标人应通过踏勘现场、了解项目实际情况，并充分考虑所有因素，因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人无须另向供应商支付其他任何费用。
★（九）付款方式
[bookmark: _Toc516643244]1.本合同中货物全部到货、数量、品牌、型号等验收合格后 3 个工作日内，供方向需方交纳合同总价的 25 %作履约保证金；需方收到履约保证金后 3 个工作日内，根据合同及数量验收记录向供方支付100%的合同总价款。
2.本合同中货物质量性能验收合格后 7 个工作日内，需方向供方无息退还作为履约保证金的合同总价的 20 %。
3.质量性能验收合格之日起 1 年内若无遗留问题，需方将履约保证金本金（合同总价的 5 %）无息退还供方；若有尚未解决的遗留问题，暂不予退还。
4.需方每次向供方付款前，供方应该先行向需方提供等额正式发票（增值税专用发票）。货款及履约保证金均以银行转账方式支付。
需方银行账号信息：
	开户名称：
	西南大学
	银行账号：
	3100028109024968877

	开户银行：
	工行重庆朝阳支行
	统一社会信用代码：
	12100000450401733W

	银行行号：
	102653000474
	注册地址：
	重庆市北碚区天生路2号



[bookmark: _Toc516643245]★（十）风险承担
1.货物毁损、灭失的风险，在货物送达指定地点并经采购人接收以前由供方承担，在货物经采购人接收以后由采购人承担。 
2.采购人因货物质量不符合约定的质量要求而拒绝接受货物或解除合同的，在采购人规定的期限内未收回其货物的，货物毁损、灭失的风险由供方承担。 
3.货物毁损、灭失的风险由采购人承担的，不影响因供方履行其他合同义务不符合约定的，采购人要求其承担违约责任的权利。
4.由供方承担货物毁损、灭失风险的，如货物毁损或灭失的，供方应于30天内（关境内供货）或90天内（关境外供货）重新提供符合合同规定的货物，否则，视为供方逾期交货。
5.由采购人承担货物毁损、灭失风险的，则采购人不能免除给付货款的义务。
★（十一）知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
[bookmark: _Toc267320054][bookmark: _Toc516643246]三、其他
1.本篇“★”标注条款为实质性要求，一条不满足的，为无效标。
2.专用条款优先于通用条款，专用条款和通用条款在相同内容上表述不一致的，以专用条款为准；专用条款所述内容为通用条款未涉及的，应作为通用条款的补充内容；专用条款未述及的内容，按通用条款执行。
3.投标人必须在投标文件中明确列出以上条款和服务承诺，对响应及偏离情况在商务偏离表中进行说明。未按规定提供商务偏离表的，为无效标。
4.其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。
[bookmark: _Toc105671355]
第四篇  资格审查及评标办法
一、资格审查
依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格部分进行审查。资格性检查资料表如下：
资格性检查资料表
	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	投标人应符合的基本资格条件
	1）具有独立承担民事责任的能力
	提供投标人法人营业执照或事业单位法人证书或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）；
投标人法定代表人（单位负责人）身份证明和法定代表人（单位负责人）授权代表委托书（若投标人代表非法定代表人的，需提供）。

	
	
	2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供“资格条件承诺函”（详见第七篇）。

	
	
	3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	

	
	
	5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	1.提供“资格条件承诺函”（详见第七篇）；
2.在评审阶段资格性检查时采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和 “中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)对投标人的信用记录进行查询：投标人被列入“信用中国”网站“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”，拒绝其参与政府采购活动；投标人处于“中国政府采购网”“政府采购严重违法失信行为记录”中的禁止参加政府采购活动期间的，将拒绝其参与政府采购活动。上述的查询记录截止评审阶段资格性检查结束时止。
采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人信用记录以采购代理机构查询结果为准，在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

	
	
	6）法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	特定资格条件
	无

	3
	是否允许联合体投标
	不允许

	4
	其它
	不存在本招标文件规定的资格审查不合格的其他情形。


[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]注：
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。
特别说明：
1、对未通过资格审查的投标人不得进行符合性审查；相应分包合格投标人不足三家的，不得进入符合性审查程序。
[bookmark: _Toc418512122]二、评标方法
本项目采用综合评分法进行评标。
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分, 另有2分的政策性加分。
本项目的评标工作由依法组建的评标委员会完成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人（含）以上单数。其中，评审专家不少于成员总数的三分之二。
评标工作由招标代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。评标步骤：
1、投标文件的初审
（1）评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。
（2）在初审期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人的澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正的，将以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖单位公章。投标人的澄清、说明文件是投标文件的有效组成部分。
（3）初审中，算术错误按下述原则进行纠正：
① 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。
② 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③ 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
⑤ 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
⑥评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（4）评标委员会审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。但投标有不真实不正确的内容除外。

符合性检查资料表
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	投标文件签署或盖章
	按招标文件“第七篇投标文件格式”要求签署或盖章齐全。

	
	
	法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书
	法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书（若投标人代表非法定代表人的，需提供）有效，符合招标文件规定的格式且签章齐全。

	
	
	投标方案
	只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	投标报价是固定价且唯一，无缺漏项，未提交选择性报价，且投标价未超过采购预算或最高限价。
（评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人应能在评标现场合理的时间内作出合理的书面说明或提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理）。

	
	
	其它
	投标内容符合国家法律法规及政策文件的相关规定，且没有其它未实质性响应招标文件要求或重大负偏离（无效标情形）

	2
	完整性审查
	投标文件份数
	投标文件正本、副本数量符合招标文件要求。

	
	
	投标文件内容
	投标文件内容齐全、无遗漏。
投标文件完整，内容无重大错漏，并按要求签署、盖章

	3
	技术部分
	投标文件内容
	对招标文件第二篇规定的内容作出响应，其中“★”标注内容为实质性要求，一条不满足的，为无效标；若投标人“技术部分”得分为0分，其投标无效。

	
	商务部分
	投标文件内容
	对招标文件第三篇及第六篇规定的内容作出响应，其中“★”标注条款为实质性要求，一条不满足的，为无效标。

	
	投标有效期
	投标文件内容
	投标有效期为自投标截止日起90日历天。


[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK43]
2、根据符合性审查的情况，符合性审查合格的投标文件才参与评标，对应分包符合性审查合格投标人不足3家的，不得再进行评标。本项目不符合法定废标情形的前提下，评标委员会进入第二阶段评标工作：对技术、商务及价格等的详细评审。

①评标委员会各成员按招标文件规定的标准和方法独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后由评审组长组织对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。
②复核后，评审组长汇总每个投标人的得分。
③推荐中标候选人名单。按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分且投标报价相同的，按技术部分优劣顺序排列；若综合得分、投标报价、技术部分均相同的，按商务部分的优劣顺序排列，如综合得分、投标报价、技术部分及商务条款均相同则并列。
同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目的货物招标中，提供的产品（或核心产品，本项目为单一品目采购）品牌（或生产厂家）相同且均通过资格审查和符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，将技术最优者确定为中标候选人推荐资格获得者；评审得分和技术均相同的，将报价最低者确定为中标候选人推荐资格获得者；评审得分和技术、报价均相同的，将商务条款最优者确定为中标候选人推荐资格获得者；评标总得分、技术分、价格分和商务分均相同的，由评标委员会讨论后按照少数服从多数原则确定中标候选人推荐资格获得者，其余提供相同品牌（或生产厂家）产品（或核心产品）的投标人不作为中标候选人。
同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物招标中，出现同一制造商不同品牌参与投标的，若该制造商不同品牌之间技术参数有明显更新迭代的，可视为两个不同的品牌；若该制造商不同品牌之间没有技术参数方面的升级变化的，视为同一品牌，并按前述同一品牌中标候选人推荐规定执行。
3．评标委员会写出评标报告，将推荐的中标候选人报招标人确认。
三、评标标准
分包1：气相色谱质谱联用仪
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价（40%）
	40分
	[bookmark: OLE_LINK7]   投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
注：1.满足招标文件实质要求且最低的投标报价为评标基准价。
2.本项目非专门面向中小企业采购项目。根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，如投标货物均为小型或微型企业制造的产品（须提供《中小企业声明函》），可在上述价格评分中，对投标价格给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格得分。报价得分保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
	

	2
	技术部分（50%）
	50分
	1.起评分：有效供应商的起评分为50分。“★”为实质性要求，一条不满足的为无效投标。
说明：(1）技术部分得0分的，为无效标。
(2)“★”和” ▲“标注指标未按招标文件第二篇第五条规定提供技术支持资料或提供的技术支持资料未能体现采购要求的“★”和“▲”标注指标的，相应的指标项应被判为负偏离。
（3）技术指标偏离条数的界定为：凡有最低一级序号的指标项即为一条，无论是否隶属于上一级编号。
2.扣分条款
2.1重要技术参数（本招标文件第二篇 第三条具体技术要求中带▲号标注的部分）达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除1.5分，有3条及以上负偏离的，技术部分得0分。
2.2一般性技术参数（本招标文件第二篇 第三条具体技术要求中没有★号和▲号标注的部分）达不到招标文件要求的，每负偏离1条从起评分中扣0.2分，有10条及以上负偏离的，技术部分得0分。
	

	3
	商务部分
（10%）
	10分
	1. 售后服务（3分）（提供制造商售后服务承诺函并加盖制造商公章，投标时可提供复印件，签订合同前须提供原件）
1.1.由制造商提供售后服务，并满足2小时内响应并提出解决方案，24小时内到达指定现场，一般性问题在到达后36小时内解决，对于在36小时内无法解决的其它较大的问题，在70小时内给以解决（含通过提供备用产品方式），确保货物正常运行的，得1分；
1.2由制造商提供售后服务，并满足2小时内响应并提出解决方案，12小时内到达指定现场，一般性问题在到达后24小时内解决；对于在24小时内无法解决的其它较大的问题，在48小时内给以解决（含通过提供备用产品方式），确保货物正常运行的，得3分
	

	
	
	
	2．质保期限（5分）
项目免费质保年限满足招标文件要求（整机免费质保3年）的基础上，每增加1年免费质保的，得2.5分，最高得5分。
说明：免费质保由制造商提供才计算得分，需提供制造商出具的证明材料；
	

	
	
	
	3. 业绩（2分）
提供2021年1月1日以来同品牌同类设备在中国大陆的项目业绩（提供销售合同复印件，原件备查），每提供一个得0.5分，最多得2分；未提供业绩的，不得分。
注：（1）须提供用户单位名称，具体科室或部门、联系人及联系电话等信息，提供信息不全的不得分。
（2）须提供与用户签订的合同（含合同首页、合同标的物所在页、数量金额页及签字盖章页）复印件作为证明材料，未提供证明材料的不予认可。
（3）竞标人提供的证明材料复印件须页面清晰、完整、有效，与原件一致并加盖供应商公章，否则无效。
	

	4
	政策加分

	2分
	1. 投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品且标注为强制采购的产品，必须提供对应的节能产品投标；未标注为强制采购的产品，有一款得0.5分，最多得1分。（相同产品本项目多处使用按一款计算）
说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。
2. 投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得1分。（相同产品本项目多处使用按一款计算）
说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

	总计
	102分


[bookmark: _Toc418512124]
分包2：液相色谱-三重四极杆质谱联用仪
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价（40%）
	40分
	   投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
注：1.满足招标文件实质要求且最低的投标报价为评标基准价。
2.本项目非专门面向中小企业采购项目。根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，如投标货物均为小型或微型企业制造的产品（须提供《中小企业声明函》），可在上述价格评分中，对投标价格给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格得分。报价得分保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
	

	2
	技术部分（50%）
	50分
	1.起评分：有效供应商的起评分为50分。“★”为实质性要求，一条不满足的为无效投标。
说明：(1）技术部分得0分的，为无效标。
(2)“★”和” ▲“标注指标未按招标文件第二篇第五条规定提供技术支持资料或提供的技术支持资料未能体现采购要求的“★”和“▲”标注指标的，相应的指标项应被判为负偏离。
（3）技术指标偏离条数的界定为：凡有最低一级序号的指标项即为一条，无论是否隶属于上一级编号。
2.扣分条款
2.1重要技术参数（本招标文件第二篇 第三条具体技术要求中带▲号标注的部分）达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除4分，有3条及以上负偏离的，技术部分得0分。
2.2一般性技术参数（本招标文件第二篇 第三条具体技术要求中没有★号和▲号标注的部分）达不到招标文件要求的，每负偏离1条从起评分中扣0.4分，有5条及以上负偏离的，技术部分得0分。
	

	3
	商务部分
（10%）
	10分
	1.售后服务（3分）（提供制造商售后服务承诺函并加盖制造商公章，投标时可提供复印件，签订合同前须提供原件）
1.1.由制造商提供售后服务，并满足2小时内响应并提出解决方案，24小时内到达指定现场，一般性问题在到达后36小时内解决；对于在36小时内无法解决的其它较大的问题，在70小时内给以解决（含通过提供备用产品方式），确保货物正常运行的，得1分；
1.2. 由制造商提供售后服务，并满足2小时内响应并提出解决方案，12小时内到达指定现场，一般性问题在到达后24小时内解决；对于在24小时内无法解决的其它较大的问题，在48小时内给以解决（含通过提供备用产品方式），确保货物正常运行的，得3分。
	

	
	
	
	2．质保期限（5分）
项目免费质保年限满足招标文件要求（整机免费质保3年）的基础上，每增加1年免费质保的，得2.5分，最高得5分。
说明：免费质保由制造商提供才计算得分，需提供制造商出具的证明材料；
	

	
	
	
	3. 业绩（2分）
提供2021年1月1日以来同品牌同类设备在中国大陆的项目业绩（提供销售合同复印件，原件备查），每提供一个得0.5分，最多得2分；未提供业绩的，不得分。
注：（1）须提供用户单位名称，具体科室或部门、联系人及联系电话等信息，提供信息不全的不得分。
（2）须提供与用户签订的合同（含合同首页、合同标的物所在页、数量金额页及签字盖章页）复印件作为证明材料，未提供证明材料的不予认可。
（3）竞标人提供的证明材料复印件须页面清晰、完整、有效，与原件一致并加盖供应商公章，否则无效。
	

	4
	政策加分

	2分
	1. 投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品且标注为强制采购的产品，必须提供对应的节能产品投标；未标注为强制采购的产品，有一款得0.5分，最多得1分。（相同产品本项目多处使用按一款计算）
说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。
2. 投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得1分。（相同产品本项目多处使用按一款计算）
说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

	总计
	102分


注①：关于小微企业报价扣除比例说明
1.关于小微企业：
按《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）和财库（2022）19号之规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
1.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受（财库〔2020〕46号）和财库（2022）19号规定的中小企业扶持政策。
1.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。大中型企业与小微企业组成联合体共同参加投标，小微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。（本项目不接受联合体参与投标）
1.4本规定所称中小企业划分标准按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。
2.依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：
2.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
2.2 监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.依照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，但应当提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件2），并对声明的真实性负责。
4、具体报价扣除比例说明：
在投标报价的基础上，小型、微型企业或监狱企业或残疾人企业，按“投标报价×10%”进行扣除，以扣除后的报价参与评审；
特别说明：
①按照本次采购标的所属行业的划型标准（采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业），符合相应条件的企业应根据招标文件附件1的格式要求提供《中小企业声明函》；未按要求提供声明函的不被认定为小微型企业。
②符合相应条件的监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
③ 符合相应条件的残疾人企业应根据招标文件附件2的格式要求提供《残疾人福利性单位声明函》，未按要求提供声明函的不被认定为小微型企业。
④对于即属于小微企业又属于监狱企业或残疾人企业的，不重复进行投标报价扣除。
5、依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
四、评标过程及保密原则
1、开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。
2、在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。
五、无效投标条款
[bookmark: _Toc418512125]（一）评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：
1、投标文件未通过符合性检查的；
2、投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；
3、投标文件未按照招标文件第七篇投标文件格式中所规定签字、盖章的；
4、投标文件出现多个投标方案或投标报价的；
5、投标报价超出招标文件规定的采购预算（最高限价）或单价限价的；
6、投标人的实施时间不满足招标文件要求的；
7、投标文件响应招标文件的实质性内容不全或数据模糊、辨认不清或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正；
8、投标人的投标文件未提供或不符合招标文件要求的。
9、投标报价中有缺漏项的。
10、投标有效期不满足招标文件要求的；
11、对招标文件规定的不可偏离条款有负偏离的；
12、投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；
13、对合同其他条款重大偏离的；
14、不符合法律、法规和招标文件其他实质性要求的；
15、投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

（二）有下列情形之一的，其投标无效，采购人将向财政部门等单位举报： 
1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 
3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 
4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 
5、不同投标人的投标文件相互混装； 
6、不同投标人的投标文件中载明的法定代表人或授权代表中出现同一人的；
7、不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标项目本身要求采用专有技术的除外；
8、投标人有《中华人民共和国反不正当竞争法》所列的不正当竞争行为；
9、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
10、与西南大学采购与招投标管理中心、项目使用单位及个人或其他投标人恶意串通的；
11、向西南大学采购与招投标管理中心、项目使用单位及个人或评标专家行贿或者提供其他不正当利益的；
六、废标条款
评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：
（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（二）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（四）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。
[bookmark: _Toc105671356][bookmark: _Toc418512127]
第五篇 投标人须知
[bookmark: _Toc418512128]一、投标人
（一）投标人
投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
（二）合格投标人条件
合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。
（三）投标人的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。
（四）法律责任
投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。
[bookmark: _Toc418512129]二、招标文件
招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评审依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。
（一）招标文件由投标邀请书；采购需求；项目商务要求；资格审查及评标办法；投标人须知；合同文本；投标文件格式等七部分组成。
（二）采购组织机构、采购代理机构对招标文件所作的一切有效的修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。
（三）采购人对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改的内容同时在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）和西南大学采购与招投标管理中心网页（https://ecaigou.swu.edu.cn）上发布。请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。若澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购组织机构应在投标截止时间至少十五日前发布。
（四）投标人对招标文件有询问、质疑的，须在招标文件公告期限届满之日或收到招标文件之日（获取招标文件期限内）起七个工作日内，以书面形式（须由法定代表人或投标人代表签字并加盖单位公章，并附相关有效证明材料）向采购人提出询问或质疑。未按要求或未在规定时限内提交书面询问或质疑材料的视为默认接受招标文件。逾期提交的询问或质疑采购组织机构、采购代理机构将不予受理。如投标人未提出异议，视为完全理解并同意本招标文件。一经进入评标程序，即视为投标人已详细阅读全部文件资料，完全理解招标文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。
（五）采购组织机构可以视招标具体情况，延长递交投标文件截止时间和召开开标会时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）和西南大学采购与招投标管理中心网页（https://ecaigou.swu.edu.cn）网上公开发布变更通知。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。
（六）评标的依据为招标文件和投标文件（含有效的书面承诺）。评标委员会判断投标文件对招标文件的响应，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。
[bookmark: _Toc418512130]三、投标文件
投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。
[bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc89569847]（一）投标范围、投标文件中计量单位的使用、投标语言
1、投标范围：投标人须以包为单位进行完整投标，既可以投一个分包，也可以投多个分包或全部分包，不允许将一个分包的内容进行拆分投标，否则其投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。
2、投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。
3、 投标人提交的投标文件及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。
（二）投标文件组成
投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。
（三）投标人应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和产品的标准，以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求，并获得评标委员会的认可。
（四）联合体：本次招标项目不接受联合体投标。
（五）投标有效期：
投标有效期为投标截止时间起九十天。投标有效期不满足要求的投标，将被视为非实质响应性投标而被予以拒绝。
采购人可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。
（六）投标保证金：
本项目不收取投标（响应）保证金，但投标人若存在以下情形的，将被列为西南大学失信行为人名单，视情节轻重，禁止失信行为人及其关联方3至5年内参加西南大学政府采购限额标准以下的任何采购项目；对政府采购限额标准以上的采购项目，将按政府采购有关法律法规的规定进行处理：
1.在投标（响应）有效期内撤回投标（响应）文件的；
2.无正当理由放弃中标（成交）资格的；    
3.不按规定提交履约担保或低价风险担保（如有）的；
4.非不可抗力原因，拒不签订采购合同的；    
5.合同签订后拒绝履行合同义务的；    
6.弄虚作假，提供虚假材料的；    
7.存在围标、串标等违法行为的；
8.其他严重扰乱采购程序的。
  上述关联方是指单位负责人为同一人或存在直接控股、关联关系的不同供应商。
[bookmark: _Toc465269251]（七）不允许偏离的条款
1.招标文件中的实质性条款不允许偏离，如投标文件中对实质性条款有负偏离，则是投标人的风险。不允许负偏离的条款如下。
1.1招标文件中带“★”号的条款；
1.2资格文件不允许偏离。
1.3 招标文件规定的其它不允许偏离内容。
2. 下述条款不应视作不可偏离：
2.1招标文件中除资格文件、以及招标文件明确为无效标（或废标、否决投标）情形外的条款；
2.2 项目需求中已明确的投标人可提供其他优选方案部分；
3.投标文件中技术参数、功能或其他内容优于项目需求不视作负偏离，不构成废标，投标人对这种优于的情况必须单独说明。
4.投标文件中商务条件优于招标文件商务条款要求的，不视作偏离，不构成无效标。
（八）投标报价
1、投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。
2、投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”的格式填写报价。
3、投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。
4、本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
5、投标人的报价均超过了采购预算或最高限价（如果有），本项目予以废标。
（九）投标文件的份数和签署
若有分包，同时参与多个分包的投标人，每个分包的投标文件必须单独制作。
     1. 投标文件具体要求如下： 
（1）资格文件：纸质文档一式五份，其中正本一份，副本四份；
（2）经济、商务、技术文件：纸质文档一式五份，其中正本一份，副本四份；
每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”或“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。
2．投标文件的“正本”和“副本”最好都加盖骑缝章，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。
3．若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（单位负责人）或法人授权代表签字确认。
4．电报、电话、传真、邮寄形式的投标文件概不接受。
（十）投标文件的装订
   1、投标文件正、副本均需用线装（或胶装）分别装订成册。资格文件请单独装订。
2、装订
（1）“资格文件”的装订要求
应按照第七章规定格式装订成册，并应编制目录。
（2）“经济、商务、技术文件”的装订要求
应按照第七章规定格式装订成册，并应编制目录。
注：投标文件纸质版的正、副本需在A4竖向的左侧进行装订（不得使用订书钉装订），装订需牢固。单册厚度最好不超过4厘米，如超过必须分上下册，若附图纸，A3及以上图纸，装订时需折叠成A4大小。任何情况下，采购人对投标人采用活页等装订方式可能引致投标文件的拆散、缺失或换页等，都不承担责任。
（十一）投标文件的密封与标记
1、投标文件正本和所有的副本均应密封装箱或装袋，且在正、副本的封面标明“正本”“副本”字样。
2、投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，最好将“开标一览表”单独密封，并在封袋上标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交。
3、所有封袋均请标明：
 项目编号：
项目名称：
投标人：（投标人全称并加盖公章）
4、密封好的投标文件需在封口加盖投标人公章或由法定代表人或授权代表签名后送达规定的地点。
5、未按要求密封的投标文件，西南大学采购与招投标管理中心/采购代理机构将拒绝接收。
（十二）投标文件的递交
1.投标文件送达
投标人须将投标文件正本和副本于投标截止时间前送达重庆市北碚区天生路2号西南大学文俊楼(南区行政楼)二楼采购与招投标管理中心开标1室（西南大学二号门内400米处）。
2.迟交的投标文件
在规定的投标截止时间之后送达的投标文件，西南大学采购与招投标管理中心/采购代理机构将拒绝接收。
3.投标文件的修改与撤回
3.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间之前将书面修改或撤回的通知送达西南大学采购与招投标管理中心。
3.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改，也不得撤回其投标。否则，其投标保证金将按照本须知的规定不予退回。
（十三）采购组织机构、采购代理机构有权进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，严禁提供任何虚假材料。
    若在评审期间发现投标人提供了虚假资料，资格审查小组或评标委员会将对该投标人的投标文件作无效投标处理，其投标保证金不予退还；若在法定质疑（投诉）期间有投标人质疑（投诉）或在合同签订前，经采购人、采购组织机构、采购代理机构核查并经查实发现中标人（中标候选人）提供了虚假资料，采购人、采购组织机构有权取消其中标资格；若在合同履行期间发现中标人提供了虚假资料，采购人、采购组织机构有权从合同支付款中扣除合同总额的5%作为违约金。若发现投标人提供了虚假资料，采购人、采购组织机构将把投标人提供虚假材料的情况报送相关部门处理。
[bookmark: _Toc418512131]四、开标
（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。
（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。
（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。开标过程实施全程录音录像，相关音、视频资料将作为采购档案保存。
（四）开标时，由投标人或者其推荐的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标文件正本“开标一览表”的投标人名称、投标报价和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。
（五）开标过程应由采购人或采购代理机构指定专人负责记录，并存档备查。
（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
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见第四篇“资格审查”相关内容。
六、评标
见第四篇“评标”相关内容。
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（一）定标原则
采购人应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人自行确定中标人。
（二）定标程序
1．采购人收到评审报告后5个工作日内确定中标人，采购人（采购代理机构）应当自中标人确定之日起2个工作日内在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）和西南大学采购与招投标管理中心网页（ https://ecaigou.swu.edu.cn）网上发布中标结果公告（公告期为1个工作日），并以书面形式发出《中标通知书》。中标通知书将作为签订合同的依据。 中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
2．在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，如有投标人对评标结果提出质疑的，若质疑成立，影响中标结果的，发出的《中标通知书》无效，中标人不得以任何理由向采购人、采购组织机构（采购代理机构）申请任何索赔。若有投诉且投诉成立的，影响中标结果的，发出的《中标通知书》无效，中标人也不得以任何理由向采购人、采购组织机构（采购代理机构）申请任何索赔。
[bookmark: _Toc418512134]八、合同的授予
（一）合同授予标准
采购人将把合同授予给被确定为实质上响应招标文件要求并具有履约能力的综合排名第一的投标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
（二）接受和拒绝任何或所有投标的权力
 为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，以及宣布所有或任何投标文件无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。
（三）中标通知书
1、在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
2、《中标通知书》是合同的组成部分。
（四）签订合同
1.中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，派遣其授权在合同上签字的代表与采购人签订合同。
2.招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
3.在规定期限内，中标人拒绝与采购人签订合同的，可视为自动放弃中标资格，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对采购人的损失承担赔偿责任。
4.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任并按相关法律法规进行处理。
6、中标人须保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号。除非采购文件另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进。中标人须进一步保证合同货物不会因设计、材料、工艺的原因而有任何故障和缺陷（由于按采购人的要求设计或按采购人的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因中标人的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在最终目的地国家现行条件下正常使用可能产生的。中标人应保证提交的技术文件、图纸的完整、清楚和正确，达到合同货物设计、安装、运行和维护要求。在合同货物安装、调试、接收试验期间，如发现因中标人原因造成的合同货物的缺陷或损坏，中标人须尽快免费更换和修复并补偿给采购人造成的一切直接损失。中标人须承担此项更换和修复工作的一切风险和费用。中标人须保证合同货物在接收试验时各项技术参数满足合同要求。

[bookmark: _Toc418512135]九、关于询问或质疑和投诉
供应商认为采购文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的所有质疑。（对开标过程有异议的，应当场提出）
（一）质疑内容、时限
1．投标人对招标文件如有异议的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日(招标文件公告期限为采购公告发出之日起五个工作日)起七个工作日内以书面形式一次性向采购组织机构或采购代理机构提出询问或质疑，质疑须附相关证明材料。
2．投标人对中标结果有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式一次性向采购组织机构提出质疑，并附相关证明材料。
3．投标人对招标文件中投标人特定资格条件、采购项目需求、商务要求、评标标准及评标细则有异议的，应主要向采购组织机构提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。
询问、质疑电话：杨老师 023-68251032，邮箱：yangm@swu.edu.cn。请将询问或质疑内容以word电子文档及其加盖有投标人公章的电子扫描文档（注明联系人及电话）两种文档发至采购组织机构邮箱，同时电话告知采购组织机构。
（二）询问或质疑答复时限
采购组织机构（采购代理机构）在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在收到投标人依法提出的询问后三个工作日内对询问内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理
1．询问或质疑有下列情形之一的，不予受理：
1.1询问或质疑超过有效期的；
1.2对同一事项重复询问或质疑的。
2．询问或质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：
2.1询问或质疑书内容不符合政府采购相关询问或质疑投诉政策之规定的；
2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；
2.3质疑书副本数量不足的（质疑书内容涉及其他投标人，并且需要采购人处理质疑时向其他投标人进行核实的，质疑投标人未按照与质疑事项相关的投标人数量提交质疑书副本）。
（四）投诉（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在回复期限内）
1．投标人对采购组织机构（采购代理机构）的质疑答复不满意，或者采购组织机构（采购代理机构）未在规定期限内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向政府采购监督管理部门提起投诉。
2．投标人在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。
3．在确定受理投诉后，政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人。
[bookmark: _Toc516249151][bookmark: _Toc523826343]十、招标代理服务费
[bookmark: _Toc342983494][bookmark: _Toc429584878][bookmark: _Toc343881212][bookmark: _Toc345318310]1.中标人在领取中标通知书前一次性支付给中招国际招标有限公司重庆分公司。招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行： 
参照原《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）文件及原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（[2002]1980号）文件收费标准为依据下浮50%计算。按中标（成交）金额计算的代理服务费总额不足10000元的，按10000元结算，各个分包按中标（成交）金额进行分摊采购代理服务费。
2、收取采购代理服务费帐户
户  名：中招国际招标有限公司重庆分公司
开户行：中国工商银行股份有限公司重庆两江分行
账  号：3100020219200339271




[bookmark: _Toc483230723][bookmark: _Toc105671357][bookmark: _Toc480788321][bookmark: _Toc174185201]第六篇  合同文本
[bookmark: OLE_LINK13]
特别说明：
1、本合同文本模版中的内容在本招标文件其他地方有规定的从其规定，招标文件其他地方没有规定的按文本模版内容执行。请厂商在响应时特别注意，范本内容同时要求体现在商务偏离表内，投标人须在商务条款偏离表中进行响应[本篇内容（只针对第三篇专用条款未涉及的内容）不要求在商务偏离表里逐条应答，若有差异，应在商务偏离表的“偏离说明”栏填写“正偏离”或“负偏离”，同时填写正偏离或负偏离的详细内容，在“备注”栏注明该条款在投标文件中的页码号；对未在商务偏表中填写出差异的条款，视为投标人接受该内容，且对此内容无异议]。
2、属于政府采购的项目采购合同按规定应当公告，若投标人认为有涉及国家秘密、商业秘密而不予公开的内容，请在投标（响应）文件中明确说明（国家规定须公开的除外）。




国产仪器设备采购合同
	供方：
	
	合同编号：[2024]CS
	设备处填写

	需方：
	西南大学
	需方用户单位：
	



需方就所需仪器、设备（包括相关配套软件、硬件、集成系统在内，以下统称货物/产品）按照采购程序进行采购（采购项目编号：          分包：  ；项目名称：               ；申购业务号：  1278 ）后，确定供方为中标（成交）供应商。依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》（非政府采购项目为参照政采法）等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，供、需双方协商一致，签订本合同。
一、采购内容（如有多个院系，按院系分类汇总）
	序号
	产品名称
	品牌及型号
	产地及
生产厂商
	单
位
	数
量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	技术指标：

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	技术指标：


备注：采购内容与本合同各项文件发生抵触的，按本合同第10.1条执行；
二、合同总价
2.1合同总价为人民币大写：                元整，小写：￥        。
2.2本合同执行固定单价不变，不因市场价格的波动而波动。合同总价包括但不限于货物价格、运输费（含保险费）、装卸费、安装调试费、检测验收费、培训费、售后服务费等所有费用，和供方为完成本项目所需缴纳的一切相关税、费；需方无须另向供方支付其他任何费用。
2.3本项目执行合同总价包干方式，超出不补，减少按实结算。
★三、质量要求与技术标准
3.1供方须提供全新的、原厂包装的货物（含零部件、配件、附件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞痕迹，内部无瑕疵。供方不收回包装。
3.2供方提供的货物应完全符合本合同及各项文件中需方提出的，以及供方承诺的产品名称、品牌、型号、产地及生产厂商、规格配置、参数性能等各项要求与使用目的，应能够正常运行与使用。
3.3供方提供的货物必须符合国家、行业、生产厂商及本合同各项文件要求的技术标准、安全质量标准、环保标准、售后服务标准。
上述标准为协议签订时有效的最新标准。上述标准不一致的，以要求高者为准。
3.4供方承诺并保证对其所提供的货物均享有合法权利的，不会侵犯第三方知识产权、所有权及其它合法权益。

3.5（采购文件对技术标准有详细要求的，可于本款载明；此条款根据投标或响应文件承诺内容选择填写）。
四、交货及验收
4.1交货期限、地点、方式
4.1.1交货期限：供方应在合同签订生效后的   日内完全交货。供方应在交货前至少提前   工作日以书面或电子文件形式通知需方准备收货。
★4.1.2交货方式：供方免费送货到 西南大学 指定位置，交需方用户单位。装卸和搬运均由供方负责，费用均由供方自行承担。
4.1.3需方指定收货人：            ，电话:                。
★4.2外观和数量验收
4.2.1交货时，由供方和需方用户单位当场进行货物品名、数量、品牌、产地及生产厂商、型号及外观验收，并形成书面验收记录。货物零部件、配件、附件、随机工具等的外观和数量验收以配置清单为准。
4.2.2外观和数量验收记录由需方指定收货人签字，并加盖用户单位公章方为有效。外观和数量验收记录仅证明已按现状收到若干具体单位数量的货物。
4.3供方应于交货后   个工作日内，或者于需方用户单位指定时间内派专业人员到现场免费安装调试，并达到正常运行状态。
4.4质量性能验收（此条款根据投标或响应文件承诺内容选择填写）
4.4.1安装调试完毕并试运行   个工作日后，供方可提出书面验收申请。货物采用以下第（    ）种方式进行质量性能验收：
（1）由需方组织质量性能验收，供方配合进行；验收合格的，由需方出具质量性能验收报告，验收合格时间以报告中需方确认的最后时间为准。
（2）由    方聘请具有相应检验资格的中介机构进行检验，检验费用由    方承担。
（3）由    方提请政府机构进行检验，检验费用由    方承担；验收合格时间以需方收到政府机构检验合格报告时间为准。
（4）其他验收方式：                                                         。
4.4.2质量性能验收标准按本合同第三条约定的标准执行。
4.4.3若供方拒绝在验收不合格的报告上签字的，应在    日内提出书面意见，并提交相关证据证明，否则视为供方认可该验收报告。
4.5 供方应将所提供货物的清单、零部件、配件、附近、随机工具以及用户使用手册、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书等资料按照本合同第4.1条、第4.2条之约定与货物一并交付给需方用户单位；供方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须在交货期内限内补齐，否则视为未完全交货。
4.6 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏、不能正常运行或其它不符合本合同及项目其他文件规定的标准与要求之情形者，供方与需方（或需方用户单位）共同做出详尽的现场记录或者签署备忘录，由此产生的时间延误与有关费用由供方承担，交货及验收期限不作相应顺延。4.7（用户单位对验收有其他要求的，可于本款载明，但应根据投标或响应文件承诺内容填写；）。
五、培训
5.1 安装调试合格后，由需方用户单位与供方共同商定培训时间，培训地点由需方用户单位指定。
5.2 供方向需方免费提供培训，培训内容与方式如下：
供方提供必要的培训资料，并指派专业人员就所供货物的组装、试运行、运行、使用、维护、保养等对需方人员进行培训，直至全面掌握为止/（培训的具体要求根据投标或响应文件承诺内容填写）。
6、 付款方式
6.1 付款模式（此条款根据投标或响应文件承诺内容填写，付款模式三选一，删除其余模式）
==========================履约保证金付款模式==========================
★6.1.1本合同中货物全部到货、数量验收合格后  3  个工作日内，供方向需方交纳合同总价的  25  %（计人民币大写          元整，小写￥          ）作履约保证金；需方收到履约保证金后  3  个工作日内，根据合同及数量验收记录向供方支付100%的合同总价款，计人民币大写             元整，小写￥            。
6.1.2本合同中货物质量性能验收合格且培训工作完成后  7  个工作日内，需方向供方无息退还作为履约保证金的合同总价的  20  %，计人民币大写             元整，小写￥            元。
6.1.3质量性能验收合格之日起 1 年内若无遗留问题，需方将剩余履约保证金（合同总价的  5  %）无息退还供方；若有尚未解决的遗留问题，暂不予退还。
============================进度款付款模式============================
6.1.1本合同中货物全部到货、数量验收合格后  3  个工作日内，供方向需方交纳合同总价的  5  %（计人民币大写            元整，小写￥          ）作履约保证金；需方收到履约保证金后  7  个工作日内，根据合同及数量验收记录向供方支付合同总额80%的进度款，计人民币大写             元整，小写￥            。
6.1.2本合同中货物质量性能验收合格且培训工作完成后  7  个工作日内，需方向供方支付合同总价的20%进度款（即余款），计人民币大写             元整，小写￥            元。
6.1.3质量性能验收合格之日起 1 年内若无遗留问题，需方将履约保证金本金全额无息退还供方；若有尚未解决的遗留问题，暂不予退还。
========================验收合格后付款模式========================
6.1.1质量性能验收合格后  3  个工作日内，供方向需方交纳合同总价的  5  %（计人民币大写            元整，小写￥          ）作履约保证金；需方收到履约保证金后  7  个工作日内，向供方支付100%的合同总价款，计人民币大写            元整，小写￥         。
6.1.2质量性能验收合格之日起 1 年内若无遗留问题，需方将履约保证金本金全额无息退还供方；若有尚未解决的遗留问题，暂不予退还。===================================================================
6.2 需方每次向供方付款前，供方应该先行向需方提供等额正式发票（增值税专用发票）。货款及履约保证金均以银行转账方式支付。
供方银行账号及税号信息
	开户名称：
	

	开户银行：
	

	银行账号：
	

	银行行号：
	

	统一社会信用代码：
	

	注册地址：
	

	联系电话：
	



需方银行账号及税号信息
	开户名称：
	西南大学

	开户银行：
	工行重庆朝阳支行

	银行账号：
	3100028109024968877

	银行行号：
	102653000474

	统一社会信用代码：
	12100000450401733W

	注册地址：
	重庆市北碚区天生路2号

	联系电话：
	填写经办人及联系电话


七、售后服务
7.1质保期为质量性能验收合格后    年，本合同约定的质保期与货物保修证书或国家规定不一致的，以时间较长者为准。
7.2 质保期内供方应按不低于国家法律法规规定的、货物保修证书及其他资料载明的、本合同及项目其他文件要求的内容提供质保服务，质保期内的所有服务及产生的费用均由供方承担。
★7.3 质保范围：本合同所涵盖的供方提供的所有货物，包括但不限于本合同列明的所有仪器、设备的硬件、软件、集成系统及其零部件、配件、随机工具和赠品等。/包括但不限于以下内容：（根据投标或响应文件承诺内容填写）。
7.4 质保服务内容
[bookmark: OLE_LINK2]7.4.1 质保期内出现质量问题，供方在接到电话通知后    小时内响应到场，    小时内指派专业人员完成修复，确保货物正常运行；未在前述时间内响应的，视为拒绝维修。售后服务维修中使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经需方同意不得使用非原厂配件。
7.4.2 在本合同约定时间内不能修复的，供方予以免费更换或提供相同功能档次的货物予以临时调换，保证需方的正常使用。
7.4.3 更换的货物及其软件、硬件、集成系统及其零部件、配件、附近、随机工具和赠品等应全新、合格，与原件品牌、规格、型号等一致，符合本合同质量要求。需方有权要求对更换的货物等重新组织验收。
7.4.4 临时调换后，供方应在需方确定的时限内对货物尽快修复，同时，需方有权随时了解或检查货物修复进度。
7.4.5 质保期内的货物维护保养：                                               。
7.4.6 其他质保服务：                                                         。
7.5 仪器设备配套软件（硬件）的质保服务内容
7.5.1 供方应在质保期内对软件（硬件）免费升级，免费提供技术支持，免费解决软件（硬件）使用过程中的故障、意外。
7.5.2 供方对其提供的软件（硬件）自身漏洞、故障，应在接到需方电话通知后    日内免费修复。
7.5.3 对定制软件或集成系统的其他质保服务：                                  。
7.5.4 供方提供的软件（硬件）出现本合同第7.5条未规定的情况的，适用本合同第七条对售后服务的其他规定。
7.6 货物发生质量问题，由供方进行维修、更换的，维修或更换件的质保期相应延长。
7.7 供方须指派专人负责与需方联系售后服务事宜：
供方售后服务联系人：              ，联系电话：                     。
7.8 质保期后服务：终身免费上门维修；涉及配件更换只收配件成本费。
★八、违约责任（若有异议，请根据行业标准填写，并与用户确认，或根据投标响应文件、承诺内容填写）
8.1需方无正当理由拒收仪器设备的，应向供方支付合同总价 10 %的违约金。需方无正当理由逾期收货的，每天按合同总价的 5 ‰向供方支付违约金。需方无正当理由逾期付款的，每天按逾期付款金额的 5 ‰向供方支付违约金。
8.2供方有以下违约行为之一的，应当在需方指定期间内完成整改，指定的期间内每日按合同总价的 5 ‰向需方支付违约金；供方在指定期限内未完成整改的，需方有权解除合同或部分退货，并要求供方另行支付合同总价 20 %的违约金。
（1）逾期交货（包括不完全交货）的；
（2）未在合同约定时间内完成安装调试的；
（3）质量性能验收不合格的；
（4）违反合同其他约定的。
8.3质保期内，如货物经供方 3 次维修或更换后仍不能达到本合同约定的质量标准，或者临时调换后供方不能在商定的时限内完成修复并达到本合同约定的质量标准，或者供方拒绝进行维修或更换的，需方有权按以下任一方式要求供方承担违约责任：
（1）解除合同或部分退货，供方向需方支付合同总价款 20 %的违约金；
（2）需方使用履约保证金自行或请第三方进行维修、更换，供方应对维修、更换的方案和所产生的费用无条件予以完全认可；履约保证金不足以支付的，超出部分由供方承担。
8.4需方根据法律规定或本合同约定解除合同或部分退货的，需方按合同解除时或退货时货物现状退回货物，供方支付违约金并无条件退还需方已支付的全部款项或退货部分相应款项；供方自行负责拆卸、联系运输、装卸货等所有退货事宜及退货产生的全部费用。
8.5未经需方书面同意，供方不得在市场宣传中使用与需方的合作案列，不得将需方作为业务伙伴进行宣传，不得使用需方的校名、校徽、商标、标志语等；若违反上述约定，应按合同总价的 20 %向需方支付违约金。
8.6 因货物质量问题造成需方或其他任何人员伤、亡或财产损失的，由供方承担全部赔偿责任；需方先行垫付的，有权向供方追偿。
8.7供方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方对本合同货物全部或部分主张权利，或国家机关依法对本合同货物全部或部分没收、查封或采取其他措施导致需方不能正常使用货物的，供方除应向需方返还已收款项外，还应另按合同总价的 20 %向需方支付违约金。
8.8供方未按合同约定支付违约金、赔偿金或相关费用的，需方有权从履约保证金中扣除相应金额，但这并不意味着对供方违约责任、赔偿责任全部或部分的豁免或解除。
需方根据合同约定使用或扣除履约保证金后，供方应在需方指定的限期内补足履约保证金；限期内未能补足的，需方每天按履约保证金总额的 5 %继续扣除或计算逾期违约金。
8.9双方同意，本合同所约定的违约金不能不能填补并赔偿因违约行为给守约方造成损失的，违约方还应对损失进行赔偿；前述损失包括守约方为维权所支出的必要费用（包括但不限于律师费、差旅费等）。
★九、争议解决办法
合同履行期间,若双方发生争议，应友好协商解决，协商不成的，可依法向需方所在地人民法院提起诉讼。
十、其他
10.1本合同中“项目其他文件”系指本合同首部载明的采购项目的招标（采购）文件、澄清表（函）、投标（响应）文件（含特殊承诺）、中标（成交）通知书等。前述文件均为本合同不可分割的部分。前述文件之间若发生抵触，应以以下优先顺序为准：本合同、本合签订后双方拟定的书面补充合同、投标时的特殊承诺函、澄清文件、投标（响应）文件、招标（采购）文件。
10.2 双方确认下列地址为文书送达地址，并按照下列地址送达函件、诉讼文书、供货订单等各类文书。若一方根据下列地址（或对方通知的变更后的地址）向对方送达时发生收件人拒收或者其他无法送达的情形，则发出函件、诉讼文书、供货订单等文书之日起的第10日视为送达对方之日。
	供方通讯地址：
	
	联系邮箱：
	

	联系人：
	
	联系电话：
	

	需方通讯地址：
	
	联系邮箱：
	

	联系人：
	
	联系电话：
	


一方变更本合同中约定的收货人、售后服务联系人、送达地址、联系方式或联系人而未书面通知对方的，视为原约定仍有效。
10.3 本合同未经双方协商一致，不得变更。
10.4 如有未尽事宜，由双方依法订立书面补充合同。
10.5本合同一式六份，供方一份，需方五份（采招中心一份，设备处两份，用户单位两份），自双方签字盖章之日起生效，每份具有同等法律效力。 
-----------------------------以下无正文--------------------------------
	供方（盖章）：
	需方（合同章）：西南大学

	法定代表人：
	法定代表人：

	地址：
	地址：重庆市北碚区天生路2号

	电话：
	邮编:400715

	
	

	授权代表人（签字）：
	授权代表人（签字）：(二级单位主要负责人)

	
	

	签约日期：      年     月     日
	签约日期：      年     月     日
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  （未规定格式的，由投标人自定）


第一部分   资格文件
（一）承诺函（格式）
（二）投标人基本情况表
（三）特定资格条件证书或证明文件（本项目不适用）

第二部分   经济、商务、技术文件
一、经济文件
二、商务文件
三、技术文件
         四、其他
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正本/副本
	（项目名称）



投   标  文  件

资格文件



分包号：
分包名称：






投标人： 　　　　 　　（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 　　（签字或盖章）
   　年  月  日

目  录
（一）承诺函（格式）
（二）投标人基本情况表（格式）
附1：法定代表人（单位负责人）身份证明书（格式）
附2：授权委托书（格式）
[bookmark: _Hlk105586187]附3：营业执照或事业单位法人证书或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）
附4：资格条件承诺函（格式）
（三）特定资格条件证书或证明文件（按“第四篇 资格性检查资料表”要求执行）

（一）承诺函（格式）
 
      西南大学             ：
为了充分体现公平竞争、诚信投标行为，我单位对参加气质联用仪、液质联用仪采购（分包名称：    ）的招标活动作出如下承诺：
1．严格遵守国家【政府采购法】及相关法律、法规，没有围标、串标、资质挂靠等违法、违规行为。
2．我方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实、合法、有效的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
3. 不参与不正当竞争，不向采购人、采购组织机构、评标专家以及行业监督部门行贿以谋取不正当利益。
4．我方未为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
5．主动接受行业监督部门、采购人及社会各界的监督，如有违反，接受相应处罚，直至被追究法律责任。
 

投标人（盖单位公章）：                  
                    法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
年     月     日








（二）投标人基本情况表（格式）
	投标人全称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	企业性质
	
	职工总数
	

	注册地址
	

	公司网址
	
	邮政编码
	

	投标人电话
	
	传   真
	

	法定代表人（单位负责人）
	姓  名
	
	职   务
	

	联系方式
	联系人姓名
	
	职   务
	

	
	联系电话
	
	邮   箱
	

	主要业务范围
	

	近三年营业额
	

	资产总额
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	




投标人（盖单位公章）：                  
                    法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：        年     月     日

附1： 法定代表人（单位负责人）身份证明书（格式）

投标人名称：                    

姓名：	性别： 	年龄：	职务：           
系                   （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。



附：法定代表人（单位负责人）身份证双面复印件。


注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。


投标人：	（盖单位公章）

                                                年     月      日



附2：授权委托书（格式）

致：西南大学
本人         （姓名）系             	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托   	      （姓名）为我方代理人。代表本公司参加贵单位组织的气质联用仪、液质联用仪采购（分包名称：    ）（项目编号、分包号：      ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件及谈判、签约等。该投标代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。
委托期限：        	。 
代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证双面复印件及委托代理人身份证双面复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字或盖章。

投标人：                   	（盖单位公章） 
法定代表人（单位负责人）： 		                （签字或盖章）
身份证号码：                     	
委托代理人： 	                （签字或盖章）
身份证号码： 	                  
联系电话：                        

            年      月    日 

附3：营业执照或事业单位法人证书或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）






附4：资格条件承诺函（格式）

资格条件承诺函

致：西南大学
 

               （投标人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。

                                                    
                                                  投标人：              （盖单位公章）
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）
                                               
                                                     年     月     日


 
 

（三）特定资格条件证书或证明文件（按“第四篇 资格性检查资料表”要求执行）
（本项目不适用）
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正本/副本
	（项目名称）





投   标  文  件

经济、商务、技术文件


分包号：
分包名称：






投标人： 　　　　 　　（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 　　（签字或盖章）
     　年  月  日

目    录
一、经济文件
（一）开标一览表（格式）
（二）配置清单
（三）备品备件清单（如有）
（四）其他附件及选件（如有）
（五）法定代表人（单位负责人）身份证明书（格式）
（六）授权委托书（格式）
二、商务文件
（一）投标函、廉洁投标承诺书（格式）
（二）投标人基本情况表（格式）
（三）商务偏离表（格式）
（四）售后服务承诺
（五）同类项目业绩
（六）提供商务部分评审标准里要求的相关材料或投标人认为应该提供的其他资料（如有）
三、技术文件
（一）技术偏离表（格式）
（二）实现的功能及目标承诺书
(三)技术或服务方案
（四）服务承诺以及保证措施（包括事前、事中、事后，并注明未履行承诺应追究责任的方式、方法及投标人认为可提供的其他服务等）
（五）提供评审标准里技术部分要求的其他相关材料或其他与项目有关或投标人认为应该提供的资料。
四、其他
（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（若有）
（二）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济文件



（一）开标一览表（格式）

招标项目名称：气质联用仪、液质联用仪采购              项目编号：                 
	投标人全称
	

	分包号
	分包名称
	数量
	投标报价（小写）
单位（元）
	交货期
（实施时间）
	交货地点
（实施地点）

	
	
	
	
	
	

	投标报价（大写）：                            

	

	备注：  1.以上报价为交钥匙价，包括但不限于货物购置费、运输及装卸搬运费、保险费、安装及调试费、培训费、售后服务费、劳务费、检测费、税费以及其他有关为完成本项目所发生的所有费用（投标人如有漏项，则被认为此项费用已包括在总报价中）。
2.…



投标人（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
                                            年     月     日



说明：
1、开标一览表按格式填列；
2、开标一览表在开标会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。






（二）配置清单
致：西南大学
我方郑重承诺，所投本项目产品的配置情况如下：
分包号：1          产品名称：气相色谱质谱联用仪
	序号
	名称
	制造商
和原产地
	品牌、规格型号
	执行标准
	数量
	单位
	备注

	1
	气相色谱质谱联用仪
	
	
	
	
	
	

	2
	配置
	
	
	
	
	
	

	2.1
	气相色谱质谱仪主机
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	EI源（含推斥极）
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	气相色谱仪主机
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	分流不分流进样口
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	分子涡轮泵
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	2.2
	机械泵
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	2.3
	中文色谱工作站软件
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	2.4
	NIST质谱谱库
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	2.5
	液体自动进样器
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	2.6
	全自动顶空进样器
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	2.7
	毛细管色谱柱
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	2.8
	2ml自动进样器（含瓶、盖、垫）瓶
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	2.9
	除氧/水/碳氢化合物通用捕集净化器
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	2.10
	气相色谱质谱备包
	
	
	
	
	
	

	2.10.1
	螺帽
	
	
	
	
	
	

	2.10.2
	三通
	
	
	
	
	
	

	2.10.3
	四通
	
	
	
	
	
	

	2.10.4
	减压阀接头
	
	
	
	
	
	

	2.10.5
	割管器
	
	
	
	
	
	

	2.10.6
	检漏液
	
	
	
	
	
	

	2.10.7
	不锈钢气路管
	
	
	
	
	
	

	2.10.8
	进样口进样垫
	
	
	
	
	
	

	2.10.9
	自动进样针
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	2.11
	气相色谱质谱仪控制设备
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	2.12
	UPS电源
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	2.13
	气瓶及减压阀
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	


特此承诺！
投标人（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
                              
                                            年     月     日
说明 ：
1.“第二篇 采购需求 四、配置”要求的内容为实质性要求，不满足要求的，为无效标。

（二）配置清单
致：西南大学
我方郑重承诺，所投本项目产品的配置情况如下：
分包号：2         产品名称：液相色谱-三重四级杆质谱联用仪
	序号
	名称
	制造商
和原产地
	品牌、规格型号
	执行标准
	数量
	单位
	备注

	1
	液相色谱-三重四级杆质谱联用仪
	
	
	
	
	
	

	2
	配置
	
	
	
	
	
	

	2.1
	超高效液相色谱仪
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	超高压二元梯度混合泵
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	真空脱气机
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	自动进样器
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	六柱精密柱温箱
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	溶剂盘
	
	
	
	
	
	

	2.1.6
	废液模块
	
	
	
	
	
	

	2.1.7
	溶剂瓶
	
	
	
	
	
	

	2.1.8
	样品瓶
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	2.2
	 三重四极杆质谱仪
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	ESI离子源
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	双锥离子源接口或 毛细传输管
	
	
	
	
	
	

	2.2.3
	三段四极杆离子传输系统
	
	
	
	
	
	

	2.2.4
	镀金三重四极杆质量分析器或 非镀金四极杆
	
	
	
	
	
	

	2.2.5
	真空系统
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	2.3
	系统工作站软件及用户手册
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	2.4.1
	色谱配件包
	
	
	
	
	
	

	2.4.2
	质谱配件包
	
	
	
	
	
	

	2.4.3
	调谐液
	
	
	
	
	
	

	2.4.4
	校准液
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	2.5
	交流参数稳压器(15KVA)
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	2.6
	 UPS电源组件
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	2.7
	输出设备
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	2.8
	C18色谱柱
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	2.9
	氮气发生器
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	


特此承诺！
投标人（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
                            
                                            年     月     日
说明 ：
1.“第二篇 采购需求 四、配置”要求的内容为实质性要求，不满足要求的，为无效标。


（三）备品备件清单（如有）
格式自拟





































（四）其他附件及选件（如有）
格式自拟
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      （五）法定代表人（单位负责人）身份证明书（格式）

投标人名称：                    

姓名：	性别： 	年龄：	职务：           
系                   （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。



附：法定代表人（单位负责人）身份证双面复印件。


注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。


投标人：	（盖单位公章）

                                                年     月      日








（六）授权委托书（格式）

致：西南大学
本人         （姓名）系             	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托   	    （姓名）为我方代理人。代表本公司参加贵单位组织的气质联用仪、液质联用仪采购（分包名称：      ）（项目编号、分包号：      ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件及谈判、签约等。该投标代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。
委托期限：        	。 
代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证双面复印件及委托代理人身份证双面复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字或盖章。

投标人：                   	（盖单位公章） 
法定代表人（单位负责人）： 		                （签字或盖章）
身份证号码：                     	
委托代理人： 	                （签字或盖章）
身份证号码： 	                  
联系电话：                        

            年      月    日
二、商务文件


（一）投标函（格式）
项目名称（分包名称）：                                 
致：西南大学
                        （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                              。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求, 承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务及货物。投标文件所投入的项目组人员均为我公司正式在职员工。
[bookmark: _Hlk105586660]二、我方保证遵守招标文件的全部规定，提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件资格文件 正本  份，副本   份；（分包：  ）经济、商务、技术文件正本   份，副本   份。。
四、我方已详细审查全部招标文件，包括补遗、澄清(如果有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
五、我方承诺：本次投标的投标有效期为自投标截止日起90日历天，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。并承诺仅在有证据证明拟中标人存在提供虚假材料谋取中标资格或中标价格不合理高于其近期可比市场价格、与贵方参与该采购项目的相关人员及其它投标人恶意串通、向贵方参与该采购项目的相关人员提供不正当利益的情形下，保留提出投诉的权利。
七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。
八、我方保证本项目由我方直接提供技术服务及货物，不转包，投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。如有违反，接受相应处罚，直至被追究法律责任。
九、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。
十、我方承诺具有所投标的物的合法供货能力，具有履行合同所必需的产品和专业技术能力以及提供产品的安装、培训和提供长期售后服务的能力并能按贵方要求提供相关证明材料；
十一、我方承诺，不存在招标文件中规定的其他限制投标情形。
十二、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。
十三、所有与本次投标有关的一切正式信函请寄：

投标人：                     （盖章）      
地址：                                 邮编：                   
[bookmark: OLE_LINK22]电话：                                 传真：                   
[bookmark: OLE_LINK23]法定代表人(单位负责人)或委托代理人：                  （签字或盖章）          
法定代表人(单位负责人)或委托代理人电话：                                      
            年     月     日
[bookmark: _Toc161727398]

























廉洁投标承诺书
致：西南大学
为加强招标采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规规定，特向贵单位承诺如下事项：
一、参与招标采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。
二、遵循公开、公平、公正、诚实信用原则参加投标活动，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。
三、与采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购用户单位和个人、政府采购与招投标管理中心及工作人员、监督机构、评审专家及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。
主要有：
1、不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
2、不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。
3、不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
4、不为上述人员或单位提供可能影响采购活动的宴请、健身、娱乐等活动。
四、如获中标，将严格执行采购合同，自觉按合同办事。在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。
五、发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。
六、自觉接受监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。
七、我方自愿将本承诺书作为采购文件的必备要件。在投标、报价时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标、报价文件一并提交，否则可视为未实质响应采购文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。
八、本承诺书自签署之日起生效。
投标人（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

（二）投标人基本情况表
	投标人全称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	企业性质
	
	职工总数
	

	注册地址
	

	公司网址
	
	邮政编码
	

	投标人电话
	
	传   真
	

	法定代表人（单位负责人）
	姓  名
	
	职   务
	

	联系方式
	联系人姓名
	
	职   务
	

	
	联系电话
	
	邮   箱
	

	主要业务范围
	

	近三年营业额
	

	资产总额
	

	投标人简介
	

	近三年的主要业绩及典型项目
	

	备注
	


[bookmark: _Toc322965785][bookmark: _Toc316479514][bookmark: _Toc370305021][bookmark: _Toc297020929][bookmark: _Toc285722718][bookmark: _Toc277084876][bookmark: _Toc101179065][bookmark: _Toc161727400]投标人（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
                                            年     月     日

（三）商务偏离表（格式）

项目名称：气质联用仪、液质联用仪采购（分包名称：    ）        
项目编号：        分包号：
	[bookmark: OLE_LINK127][bookmark: OLE_LINK126][bookmark: _Hlk454639341]序号
	招标文件要求
	投标文件响应情况
	差异
	差异说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
                                            年     月     日
[bookmark: _Toc418512145]
注：1.本表即为对本项目第三篇 “项目商务要求”和第六篇“合同文本”（只针对第六篇合同文本里第三篇专用条款未涉及的内容）中所列商务要求进行比较和响应。
2.对“第三篇 项目商务要求”的专用条款应逐条对比应答，如实填写，根据响应情况在“差异”栏填写“正偏离”或“负偏离”，完全符合的填写“无偏离”，同时在“差异说明里”填写正偏离或负偏离的详细内容，在“备注”栏注明该条在投标文件中的页码号；
对第六篇“合同文本”内容（只针对第三篇专用条款未涉及的内容）不要求逐条应答，若有差异，应在“差异”栏填写“正偏离”或“负偏离”，同时在“差异说明”栏填写正偏离或负偏离的详细内容，在“备注”栏注明该条款在投标文件中的页码号，对未在本表中填写出差异的条款，则视为供应商接受该内容，且对此内容无异议。
3.招标文件第三篇“项目商务要求”和第六篇“合同文本”中标注（★）的条款为不可负偏离条款。
4.该表可扩展，可横排，并逐页签字或盖章。

 （四）售后服务承诺


（五）同类项目业绩格式

	序号
	项目名称及合同金额
	设备品牌型号
	配套情况
	中标/成交
时间
	用户单位
	用户代表
	手机与办公电话

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	





投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日 期：      年   月  日







提示：供应商须保证所提供信息的真实性，若有虚假信息，将按相关法律法规规定进行处理。

（六）提供商务部分评审标准里要求的相关材料或投标人认为应该提供的其他资料（如有）


三、技术文件

































[bookmark: OLE_LINK138]
（一）技术偏离表（格式）

项目名称：气质联用仪、液质联用仪采购（分包名称：    ）
项目编号：               分包号：
	序号
	招标文件要求
	投标文件响应情况
	差异
	差异说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
                                            年     月     日

注：
1、本表即为对本招标文件“第二篇采购需求 三、项目技术需求”进行比较和响应；
2、该表应按照招标文件要求和投标文件应答逐条对比如实填写，根据响应情况在“差异”栏填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无偏离”；在“差异说明”栏填写正偏离或负偏离的详细内容，在“备注”栏注明该条在投标文件中的页码号。
3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。
4、附“第二篇 采购需求”中要求提供的相关资料（如有）。

（二）实现的功能及目标承诺书，分包1


致：西南大学
我方郑重承诺，所投本项目气相色谱质谱联用仪能实现的功能和目标如下：
本设备能够用于复杂样品中化合物的定性和定量分析。可以用于有机化合物的定性和定量分析，毒品、爆炸物、火灾残留物等的分析鉴定，食品中添加剂、致癌物、有害物质的分析和药物代谢产物的研究，用于大气、水体和土壤中有机污染物的监测和定量分析等。

特此承诺！

投标人(全称并加盖公章)：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

说明：
第二篇采购需求第二条 “采购标的需实现的功能和目标”要求为实质性内容，不满足要求的，为无效标。





（二）实现的功能及目标承诺书，分包2


致：西南大学
我方郑重承诺，所投本项目液相色谱-三重四级杆质谱联用仪能实现的功能和目标如下：
本设备能分离和鉴定化合物。液相色谱用于分离混合物，三重四极杆质谱仪可对分离后的成分进行质量分析，能适用于药物研发，检测药物成分、代谢物；及食品安全检测，如农残筛查；环境监测中污染物分析等。

特此承诺！

投标人(全称并加盖公章)：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

说明：
第二篇采购需求第二条 “采购标的需实现的功能和目标”要求为实质性内容，不满足要求的，为无效标。
[bookmark: _Toc373141440]



（三）技术或服务方案
根据项目情况及招标文件第四篇评审标准进行编制并提供相关材料。（如有）

（四）服务承诺以及保证措施（包括事前、事中、事后，并注明未履行承诺应追究责任的方式、方法及投标人认为可提供的其他服务等）

（五）提供评审标准里技术部分要求的其他相关材料或其他与项目有关或投标人认为应该提供的资料。

























[bookmark: _Toc76373911][bookmark: _Toc8631][bookmark: _Toc493178792][bookmark: _Toc492721041]四、其他
（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（若有）
1.按照本次采购标的所属行业的划型标准（采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业），符合相应条件的企业应根据招标文件附件1的格式要求提供《中小企业声明函》；未按要求提供声明函的不被认定为小微型企业。

2.监狱企业证明文件

监狱企业证明文件
以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

3. 符合相应条件的残疾人企业应根据招标文件附件2的格式要求提供《残疾人福利性单位声明函》，未按要求提供声明函的不被认定为小微型企业。




















附件1：中小企业声明函
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）        的      （项目名称、分包名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.  （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                                    
企业名称（盖章）： 
日期：


填写时应注意以下事项：
1.若中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，将在结果公告时公告其《中小企业声明函》。 
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。
4.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。
5.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。
注：各行业划型标准：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件2：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的_（项目名称、分包名称）_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                                               响应人（公章）：               
                                                          日期：               

 注：若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。
 


（二）其他与项目有关的资料（自附）

































（结束）
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